Zał. 1A-3 do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część nr 3 – Sprzęt do resuscytacji (RKO)

# „Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla SOR Szpitala Powiatowego w Nowym Tomyślu”

Nr postępowania: SPZOZ.DZP.241.06.24

Zamówienie realizowane w ramach zadania pn.:

„Doposażenie SOR Szpitala w Nowym Tomyślu i pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR jako istotny element poprawy działania systemu ratownictwa medycznego w Powiecie Nowotomyskim”

zakup finansowany z  dotacji celowej ze środków Funduszu Medycznego w ramach programu: „Program inwestycyjny modernizacji podmiotów leczniczych”.

Przedmiotem  zamówienia jest dostawa Defibrylatora oraz Urządzenia do mechanicznej kompresji klatki piersiowej  Oferowany sprzęt medyczny  musi być zgodny z Dyrektywą 93/42 /EEC oraz musi spełniać wymagania określone w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (DZ.U. z 2022 poz. 974 ze zm). Zamawiający wymaga by oferowany sprzęt medyczny był fabrycznie nowy, nie eksploatowany,   rok produkcji:  nie wcześniej niż 2024 r.

Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: (CPV):

33100000-1  Urządzenia medyczne,

33172200-8 Urządzenia do resuscytacji

33182100-0 Defibrylatory

W poniższej części Załącznika „1A” do SWZ Zamawiający podał warunki graniczne parametrów przez siebie wymaganych dla oferowanego sprzętu. Wykonawca składając ofertę jest zobowiązany wypełnić:

- kolumnę zatytułowaną „Potwierdzenie spełnienia parametru (tak / nie)” wpisując we właściwych pozycjach odpowiednio słowo: „TAK” albo „NIE”,

- kolumnę zatytułowaną „Oferowana wartość parametru”.

W przypadku użycia w opisie parametrów minimalnych czy też opcjonalnych nazwy własnej lub nazwy rozwiązania przypisanej ściśle jednemu producentowi Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne.

| Lp | Wymagane parametry minimalne | Potwierdzenie spełnienia parametru (tak / nie) | Oferowana wartość parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Defibrylator (1 szt.) | Podać markę, model, producenta, rok produkcji: | …………. |
|  | Aparat przenośny z torbą transportową, testerem wyładowań |  |  |
|  | Zasilanie akumulatorowe, min.2 akumulatory/defibrylator |  |  |
|  | Średni czas pracy z akumulatorów (przy monitorowaniu) min. 6 godz. |  |  |
|  | Możliwość ładowania zapasowych akumulatorów za pomocą ładowarki zewnętrznej 12V – 230V |  |  |
|  | Czas pracy urządzenia na jednym akumulatorze – min.180 minut monitorowania lub min.200 defibrylacji x 300J |  |  |
|  | Ilość defibrylacji z energią min.300 J przy pracy z akumulatorów min.200 Parametr punktowany: Ilość defibrylacji z energią 300J 200 - 399 – 0 pkt. Ilość defibrylacji ≥ 400 – 5 pkt. |  |  |
|  | Ciężar defibrylatora w kg max.12kg |  |  |
|  | Modem do transmisji badań EKG 12-odpr.(np. z systemem Lifenet) będącej systemem odbioru sygnału przez jednostkę zewnętrzną |  |  |
|  | Codzienny auto test poprawności działania urządzenia bez udziału użytkownika, bez konieczności włączania urządzenia. Potwierdzenie poprawności działania z datą, godziną, numerem aparatu umieszczone na wydruku lub przytoczony wydruk i przesłane/transmisja danych do: działu technicznego szpitala, koordynatora medycznego pogotowia |  |  |
|  | Norma IP min.44 |  |  |
|  | Defibrylacja synchroniczna i asynchroniczna |  |  |
|  | Defibrylacja w trybie ręcznym i AED |  |  |
|  | Tryb AED: poziomy wyładowań z zakresu min.150–360 J |  |  |
|  | Elektrody defibrylująco-stymulująco- monitorujące min.2 kpl./defibrylator |  |  |
|  | Wspomaganie RKO: metronom działający w trybie manualnym i półautomatycznym pracujący w czterech trybach: - pacjent dorosły zaintubowany - pacjent dorosły niezaintubowany - pacjent pediatryczny zaintubowany - pacjent pediatryczny niezaintubowany Bezpośredni dostęp (niezabezpieczony hasłem) |  |  |
|  | Dwufazowa fala defibrylacji w zakresie energii minimum od 2 do 360J |  |  |
|  | Dostępne poziomy energii zewnętrznej – minimum 24 poziomy. Parametr punktowany: 24 poziomy – 0 pkt. >24 poziomów – 10 pkt. |  |  |
|  | Możliwość wykonania defibrylacji przy użyciu przewodu do terapii z wykorzystaniem: a) elektrody do stymulacji/defibrylacji/EKG, b) elektrody typu RTS do sytmulacji/defibrylacji/EKG, c) elektrody typu RTS pediatrycznej do stymulacji/ defibrylacji/EKG, d) elektrody do stymulacji/defibrylacji/EKG z systemem połączeniowym |  |  |
|  | Łyżki twarde z regulacją energii defibrylacji, wyposażone w przycisk umożliwiający drukowanie na żądanie. |  |  |
|  | Pełna obsługa defibrylatora z łyżek defibrylacyjnych zewnętrznych (wybór energii, defibrylacja, wydruk start/stop na żądanie), także przy zainstalowanych nakładkach pediatrycznych/neonatologicznych |  |  |
|  | Stymulacja przezskórna w trybie sztywnym i na żądanie |  |  |
|  | Częstość stymulacji min. 40-170 impulsów/minutę |  |  |
|  | Regulacja prądu stymulacji min. 0-170 mA |  |  |
|  | Odczyt 3 i 12 odprowadzeń EKG |  |  |
|  | Automatyczna interpretacja i diagnoza 12-odprowadzeniowego badania EKG uwzględniająca wiek i płeć pacjenta |  |  |
|  | Alarmy częstości akcji serca |  |  |
|  | Zakres pomiaru tętna od 20-250 u/min |  |  |
|  | Zakres wzmocnienia sygnału EKG min. od 0,5 do 4cm/Mv, minimum 6 poziomów wzmocnienia. Parametr punktowany: 6 poziomów wzmocnienia – 0 pkt. ≥7 poziomów wzmocnienia – 10 pkt. |  |  |
|  | Prezentacja zapisu EKG – minimum 3 kanały na ekranie |  |  |
|  | Ekran kolorowy o przekątnej minimum 8”., zabezpieczony podwójną warstwą ochronną. |  |  |
|  | Funkcja – dobrej widoczności w dużym oświetleniu |  |  |
|  | Wydruk EKG na papierze o szerokości min.90mm. Parametr punktowany: Wydruk na papierze o szer. <100mm – 0 pkt. Wydruk na papierze o szer. ≥100mm – 3 pkt. |  |  |
|  | Wydruku trendów czasowych mierzonych parametrów oraz pomiarów uniesienia odcinka ST na każdym odprowadzeniu EKG |  |  |
|  | Moduł pomiaru SpO2 w zakresie 50-100% z czujnikiem typu klips dla dorosłych |  |  |
|  | Wielorazowy czujnik w technologii Masimo lub Nellcor dla dorosłych 1szt/defibrylator |  |  |
|  | Moduł ciśnienia nieinwazyjnego NIBP |  |  |
|  | Zakres pomiaru tętna: min.30 do 230 uderzeń na minutę |  |  |
|  | Odstęp czasu przy pomiarach automatycznych do wyboru przez użytkownika w zakresie min. od 2 min do 45 min |  |  |
|  | Mankiet dla dorosłych wielorazowego użytku min.1szt/defibrylator |  |  |
|  | Moduł EtCO2 z zakresem pomiaru min od 0 do 99 mmHg, z automatyczną kalibracja bez udziału użytkownika. |  |  |
|  | Zestaw kaniul dla pacjenta zaintubowanego ,min.25szt (kaniul) |  |  |
|  | Możliwość archiwizacji przebiegu pracy aparatu, stanu pacjenta, odcinków krzywej EKG wykonanych czynności i wydarzeń w pamięci oraz wydruk tych informacji |  |  |
|  | Impregnowana torba z kieszeniami na akcesoria i materiały zużywalne (1szt/defibrylator) |  |  |
|  | Wyposażenie: Zasilacz AC lub ładowarka zewnętrzna, kabel zasilający, ramka/element mocujący do zasilacza, Przedłużacz do czujnika SpO2 dł, 120 zm |  |  |
| II. | Urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej (1 szt.) | Podać markę, model, producenta, rok produkcji: | ………………………………. |
|  | Prowadzenie uciśnięć klatki piersiowej za pomocą mechanicznego tłoka lub pasa obwodowego w trybie 30 ucisków / 2 oddechy ratownicze oraz możliwość pracy w trybie ciągłym |  |  |
|  | Cykl kompresji: 50±5% |  |  |
|  | Częstość kompresji zawarta w zakresie od 100 – 120 uciśnięć na minutę. |  |  |
|  | Głębokość kompresji: w zakresie co najmniej od 4 - 5 cm dla urządzenia typu tłok lub 20% głębokości klatki piersiowej w przypadku pasa obwodowego. |  |  |
|  | Możliwość wykonania defibrylacji bez konieczności zdejmowania urządzenia z pacjenta |  |  |
|  | Waga urządzenia gotowego do pracy poniżej 12kg. |  |  |
|  | Bezprzewodowa (łączność Bluetooth i/lub WIFI) transmisja danych medycznych z przebiegu RKO do komputerów typu PC z możliwością jednoczesnego powiadomienia (.pdf) wysyłanego automatycznie na dedykowany adres email Parametr punktowany: TAK – 4 pkt NIE – 0 pkt |  |  |
|  | Zdalna konfiguracja (łączność Bluetooth i/lub WiFi) częstości uciśnięć klatki piersiowej za pomocą tłoka w zakresie 102 - 111 - 120 uciśnięć na minutę. Parametr punktowany: TAK – 4 pkt NIE – 0 pkt |  |  |
|  | Zdalna konfiguracja (łączność Bluetooth i/lub WIFI) głębokości uciśnięć klatki piersiowej, umożliwiająca dostosowanie głębokości do obowiązujących wytycznych ERC/AHA. Parametr punktowany: TAK – 4 pkt NIE – 0 pkt |  |  |
|  | Zdalna konfiguracja (łączność Bluetooth i/lub Wifi) czasu przeznaczonego na wentylację w zakresie od 3 do 5 sekund |  |  |
|  | Możliwość automatycznego doładowywania akumulatora w urządzeniu podczas jego pracy (wykonywanie RKO) z zewnętrznego źródła zasilania (230 V AC lub 12 V DC). |  |  |
|  | Możliwość konfiguracji unoszenia podkładki ciśnieniowej podczas wentylacji |  |  |
|  | Możliwość ładowania akumulatora w urządzeniu (ładowarka wbudowana w urządzenie) lub w ładowarce zewnętrznej. Czas ładowania akumulatora od 0 do 100% max.260min. |  |  |
|  | IP akumulatora, klasyfikacja min. IP44 |  |  |
|  | Automatyczny autotest podczas uruchamiania urządzenia |  |  |
|  | Wyposażenie aparatu: torba lub plecak przenośny deska pod plecy pacjenta z uchwytami podkładka stabilizująca pod głowę pacjenta pasy do mocowania rąk pacjenta do urządzenia akumulator, min.1szt ((LiPo) przyssawka lub pas obwodowy, min.2szt. |  |  |
|  | Wymagania ogólne: |  |  |
|  | Okres gwarancji na aparaty min. 24 miesiące (podać oferowany okres gwarancji) |  |  |
|  | Zaoferowane urządzenie jest fabrycznie nowe i gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów czy inwestycji. |  |  |
|  | Instalacja aparatu przez autoryzowany serwis producenta |  |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny - podać adres: |  |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 24 h) w dni robocze (od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) |  |  |
|  | Czas naprawy nie wymagający sprowadzenia części zamiennych max 2 dni robocze |  |  |
|  | Czas naprawy wymagający sprowadzenia części zamiennych max. 5 dni robocze |  |  |
|  | Gwarancja na wymieniony element/ podzespół na okres, na jaki gwarancji udzieli producent wymienionego elementu/podzespołu albo do upływu terminu gwarancji na całe urządzenie, w zależności, który termin upłynie później. |  |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu/elementu uprawniająca do wymiany podzespołu/elementu na nowy - maksymalnie 3 |  |  |
|  | Gwarancja obejmuje wszystkie koszty związane z przeglądami, dojazdem i usunięciem usterki |  |  |
|  | W okresie gwarancji min. po 1 nieodpłatnym przeglądzie technicznym w każdym roku obowiązywania gwarancji – lub wg zaleceń i wskazań producenta (ostatni na koniec okresu gwarancyjnego). |  |  |
|  | Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE -dołączyć do oferty |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z dostawą oraz wypełniony paszport techniczny |  |  |
|  | Gwarancja produkcji części zamiennych minimum 10 lat |  |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego z zasad eksploatacji i obsługi urządzeń w miejscu użytkowania sprzętu potwierdzone protokołem |  |  |
|  | W cenie zawarty jest komplet akcesoriów, okablowania itp. asortymentu niezbędnego do uruchomienia i funkcjonowania urządzeń jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji |  |  |

Maksymalna suma punktów wynosi 40 pkt.

Liczba przyznanych punktów za zaoferowane parametry służyć będzie ocenie w kryterium Jakość (parametry techniczno-funkcjonalne).

Uwaga!

Parametry wskazane w kolumnie "Wymagane parametry minimalne" są parametrami granicznymi, co oznacza że niespełnienie któregokolwiek wymaganego parametru opisującego przedmiot zamówienia spowoduje odrzucenie oferty. Brak odpowiedzi w kolumnie „tak/nie” będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanym przedmiocie zamówienia.

W przypadku, gdy Zamawiający określił dany parametr jako punktowany, oznacza to,  że za jego spełnienie (zaoferowanie) oferta Wykonawcy otrzyma wskazaną liczbę punktów, które służyć będą ocenie oferty w kryterium Jakość (parametry techniczno-funkcjonalne). Za brak spełnienia tego parametru Zamawiający przyzna ofercie 0 pkt za ten parametr.

W przypadku, gdy w ramach danego parametru określony został minimalny poziom spełnienia, a punktacja określona została w przypadku zaoferowania parametru lepszego niż minimalnie wymagany:

w przypadku, gdy oferta nie spełni minimalnego poziomu – to zostanie odrzucona,

gdy Wykonawca zaoferuje parametr na wymaganym poziomie, ale niższym niż poziom za który określono przyznanie punktów – oferta otrzyma 0 pkt w kryterium oceny ofert „Jakość”;

Gdy Wykonawca zaoferuje parametr „lepszy” zgodnie z opisem oceny – Zamawiający przyzna za dany parametr punkty określone dla danego parametru;

Jeśli Wykonawca nie poda wartości oferowanej dla parametru ocenianego a jedynie potwierdzi spełnienie danego  parametru (wpisze: tak) – Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował dany parametr na minimalnym wymaganym poziomie i przyzna 0 pkt w kryterium oceny ofert „Jakość”.

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania postępowania do dostarczenia przedmiotu zamówienia spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Ww. przedmiot zamówienia zobowiązujemy się dostarczyć za następującą cenę:

Formularz asortymentowo-cenowy

| Lp | Nazwa | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (zł) | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | kol. D x kol. E |  | (kol. F x kol. G%) + kol. F |
| A | B | C | D | E | F | G | H |
|  | Defibrylator | Szt. | 1 |  |  | 8 |  |
|  | Urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej | Szt. | 1 |  |  | 8 |  |
| RAZEM |  |  |  |

Uwaga! Niniejszy załącznik stanowi integralną część oferty i nie podlega uzupełnieniu.

Dokument winien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym