Załącznik nr 1g – Pakiet nr 7

| Lp | Nazwa artykułu | Jm/ liczba | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena brutto | Wartość brutto | Opis (Producent/Nazwa oferowanego aparatu, aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat EKG | Szt/1 |  |  |  |  |  |  |

PARAMETRY GRANICZNE i WYMAGALNE

| Lp. | Parametry urządzenia | Wartość wymagana | Potwierdzenie spełnienia warunków (opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| CERTYFIKATY |
| 1 | Wykonawca posiada dokumenty poświadczające dopuszczenie do obrotu oferowanych wyrobów, w tym co najmniej: – deklarację zgodności, – certyfikat CE, – zgłoszenie wyrobu medycznego jeżeli klasa wyrobu na to wskazuje do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub powiadomienie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o wprowadzeniu wyrobu medycznego do używania (ustawa z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. nr 107 poz.679). Na każde żądanie Zamawiającego wykonawca przedstawi aktualne dokumenty dopuszczające oferowany sprzęt do obrotu i używania. | TAK ( dołączyć do oferty) |  |
| 2 | Instrukcje obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej (przekazane w momencie dostawy sprzętu) | TAK |  |
| 3 | Z urządzeniem wykonawca dostarczy paszport techniczny zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (np. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie), kody z aktualnie obowiązującego słownika NFZ (o ile występują) | TAK |  |
| 4 | Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla poszczególnych elementów aparatów. | TAK |  |
| 5 | Możliwość mycia i dezynfekcji poszczególnych elementów aparatów w oparciu o przedstawione przez wykonawcę zalecane preparaty myjące i dezynfekujące. UWAGA – zalecane środki powinny zawierać nazwy związków chemicznych, a nie tylko nazwy handlowe preparatów. | TAK |  |

| Lp. | Parametry techniczne | Parametr oferowany |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zapis w czasie rzeczywistym w trybie 3, 6 i 12 odprowadzeń EKG | TAK |  |
|  | Równoczesna rejestracja 12 odprowadzeń | TAK |  |
|  | Analiza sygnału EKG HES zgodna z EN 60601-2-25:2015; czas trwania analizy max. 5 sek | Do 5 sek. 25 pkt Powyżej 0 pkt |  |
|  | Interpretacja badania zależna od wieku pacjenta podawanego w dniach, miesiącach i latach | TAK |  |
|  | Klawiatura alfanumeryczna | TAK |  |
|  | Klawiatura funkcyjna do bezpośredniego sterowania podstawowymi funkcjami aparatu | TAK |  |
|  | Detekcja stymulatora serca | TAK |  |
|  | Wbudowany ekran graficzny kolorowy min. 5,7”, umożliwiający jednoczesny, czytelny podgląd 12 kanałów EKG (rozdzielczość min. 320 x 240 ) | TAK, podać |  |
|  | Pamięć wewnętrzna ponad 400 badań | Do 400 badań - 0 pkt Więcej niż 400-25 pkt |  |
|  | Zapis na papierze termicznym o szerokości papieru 110 - 112 mm | TAK |  |
|  | Zapis w trybie ręcznym ( manual ) | TAK |  |
|  | Zapis w trybie automatycznym; min 8 sek, z regulowaną długością wydruku ( jednoczasowo oraz czas rzeczywisty ) | TAK |  |
|  | Zapis wstecznego przebiegu EKG ( do 10 s ) | TAK |  |
|  | Długi zapis ( do 10 minut w pamięci aparatu ) do oceny arytmii | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowe i akumulatorowe, akumulator bezobsługowy wraz z ładowarką wbudowany wewnątrz aparatu . | TAK |  |
|  | Prędkość przesuwu papieru 5 / 10 / 25 / 50mm/s | TAK |  |
|  | Czułość 2,5 / 5 / 10 / 20 mm/mV | TAK |  |
|  | Filtr zakłóceń sieciowych 50/60 Hz | TAK |  |
|  | Filtr zakłóceń mięśniowych 25/35 Hz | TAK |  |
|  | Filtr adaptacyjny ( automatyczny ) | TAK |  |
|  | Filtr linii izoelektrycznej (od 0,05 do 1,5 Hz) | TAK |  |
|  | Interfejs komunikacyjny 2 x USB | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o bezprzewodową komunikację z komputerem i telefonem komórkowym – smartfonem ( BLUETOOTH lub Wi-Fi) | TAK |  |
|  | Częstotliwość próbkowania 1000 Hz/kanał | TAK |  |
|  | Przetwornik A/C min 16 bit | Wyżej 25 pkt Poniżej 0 pkt |  |
|  | Podgląd badania z pamięci aparatu z analizą bez konieczności wydruku | TAK |  |
|  | Wydruk badania bezpośrednio na drukarce laserowej (papier biurowy A4) | TAK |  |
|  | Zapis i odczyt badań z PenDriva w standardzie zgodnym z EN 1064 | TAK |  |
|  | Automatyczny test aparatu | TAK |  |
|  | Sygnalizacja złego kontaktu poszczególnych elektrod | TAK |  |
|  | Waga max. 1,3 kg ( bez wyposażenia ); 1,8 kg ( z wyposażeniem ) | TAK |  |
|  | Wyposażenie standardowe: po 1 komplecie elektrod piersiowych przyssawkowych (6 szt) i kończynowych klipsowych (4 szt) dla dorosłych; 1 komplet kabli; żel 0,5 l; papier 100-112 mm x 25 m 1 rolka | TAK |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe: pas piersiowy; elektrody pod pas (6 szt); łączniki do elektrod jednorazowych; elektrody jednorazowe | TAK |  |
|  | Wózek do przewożenia aparatu z wysięgnikiem na kabel pacjenta - wyposażenie dodatkowe | TAK |  |
|  | Możliwość integracji aparatu z systemem szpitalnym wg protokołu DICOM | Tak- 25 pkt Nie -0 pkt |  |

| SERWIS I GWARANCJA |
| --- |
| PARAMETRY | Wartość wymagalna | Potwierdzenie spełnienia-warunki oferowane |
| 1 | Okres gwarancji całego sprzętu | Min. 24 m-ce |  |
| 2 | W okresie trwania gwarancji Wykonawca świadczy w cenie oferty naprawy gwarancyjne sprzętu i przeglądy serwisowe (w częstotliwości i w zakresie zgodnym z wymogami producenta) wraz z koniecznym transportem sprzętu i wymianą części, w tym 1 przegląd w ostatnim miesiącu przed upływem gwarancji | Przez cały okres gwarancji |  |
| 3 | Proszę podać terminy i zakres przeglądów okresowych w okresie gwarancji zalecanych przez producenta | Podać harmonogram |  |
| 4 | Czas usunięcia usterki nie wymagający wymiany części zamiennych w dniach kalendarzowych | Do 2 dni roboczych |  |
| 5 | Czas usunięcia usterki wymagający wymiany części zamiennych w dniach kalendarzowych | Do 14 dni |  |
| 6 | W przypadku gdy czas naprawy przekroczy 3 dni Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt do dostarczenia urządzenia zastępczego takiego samego typu - na czas trwania naprawy | TAK |  |
| 7 | Wszelkie koszty transportu związane z naprawą w okresie gwarancji ponosi Wykonawca | TAK |  |
| 8 | Minimalna liczba napraw powodująca wymianę danego podzespołu na nowy /dopuszczamy 2-krotną naprawę, w przypadku 3 uszkodzenia wymiana podzespołu na nowy/ | TAK |  |
| 9 | Okres zagwarantowania części zamiennych i wyposażenia | 10 lat od daty dostawy |  |
| 10 | Serwis gwarancyjny na terenie Polski - proszę wskazać dla Zamawiającego punkt napraw gwarancyjnych (adres, tel., e-mail) | podać |  |
| 11 | Gwarantowany koszt rocznego, pełnego kontraktu serwisowego ( wartość brutto, waluta PLN), możliwego do zawarcia po upływie okresu gwarancyjnego, wiążący przez okres min 2 lat od upływu gwarancji | podać |  |

Wartość zamówienia netto: 	_______________________________________zł (słownie)

Wartość zamówienia brutto: 	         _______________________________________zł (słownie)

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia).