- AE/ZP-27-36/24		                                                                                                ZAŁĄCZNIK NR 5

##### Wymagane i oferowane parametry ssaka elektrycznego 8 szt.

UWAGA! W kolumnie „Parametry oferowane” nleży podać parametry (w postaci cyfrowej) oferowanego urządzenia lub potwierdzić posiadanie funkcji i ją opisać jeżeli nie jest opisana cyfrowo.

| Lp | Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne. | Warunek graniczny. Punktacja w kryterium „parametry techniczne“ oraz „okres gwarancji” | Parametry oferowane Podać wartość, zakres oferowanych parametrów, opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymagane parametry ssaka elektrycznego |
|  | Ssak elektryczny fabrycznie nowy, niedemonstracyjny, niepowystawowy, rok produkcji 2024 | TAK |  |
|  | Ssak elektryczny dopuszczony do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą z dnia 07 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022r. poz.974 z póź. zm.). Niezbędne dokumenty dopuszczające Wykonawca przedłoży Zamawiającemu na każde żądanie. | TAK |  |
|  | Zasilanie 230 V/50-60 Hz | TAK |  |
|  | Ssak do stosowania w salach operacyjnych, wysokie podciśnienie/niski przepływ | TAK |  |
|  | Dwa porty ssące | TAK |  |
|  | Maksymalny przepływ nie mniejszy niż 59 l/min i nie większy niż 63 l/min | TAK |  |
|  | Maksymalne podciśnienie regulowane -90kPa | TAK |  |
|  | Czas pracy dostosowany do pracy ciągłej | TAK |  |
|  | Poziom głośności poniżej 52dB | TAK Punktacja: Warunek max. - 0 pkt Minimalna wartość - 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Dwie butle 2 litrowe wielorazowe na wydzielinę, z zabezpieczeniem przed przepełnieniem, z podziałką, nietłukące z tworzywa, z możliwością sterylizacji. | TAK |  |
|  | Zbiornik zabezpieczający przelewowy oraz filtr do każdej butli. | TAK |  |
|  | Przełącznik do wyboru butli ssącej. Przełączanie z butli na butlę za pomocą przycisków znajdujących na panelu przednim. Wybór pojemnika odznaczony podświetleniem przycisku na panelu przednim. | TAK |  |
|  | Panel przedni wyposażony w przyciski funkcyjne oraz pokrętło do zmiany podciśnienia i siły ssania. | TAK |  |
|  | Pedał do sterowania nożnego. | TAK/NIE Punktacja: Zaoferowane urządzenie nie posiada opisanego pedała - 0 pkt. Zaoferowane urządzenie posiada opisany pedał - 10 pkt. |  |
|  | Przełącznik wyboru trybu pracy pedału sterowania nożnego: ssak włączony tylko przy wciśniętym pedale lub tryb - ssak włączony/wyłączony przy każdym naciśnięciu pedału. | TAK |  |
|  | Wieloobrotowy regulator podciśnienia. | TAK |  |
|  | Podstawa jezdna na 4 kółkach antystatycznych w tym dwa z blokadą. | TAK |  |
|  | Urządzenie dostosowane do systemu wkładów jednorazowych typu np. FLOVAC lub SERRES | TAK |  |
|  | Pojemnik na akcesoria w tylnej części obudowy ssaka. | TAK |  |
|  | Masa ssaka nie większa niż 15 kg | TAK Punktacja: Warunek max. - 0 pkt Minimalna wartość - 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Pompa ssąca bezolejowa i bezobsługowa | TAK |  |
| Pozostałe wymagania |
|  | Dostarczony przedmiot zamówienia ma być kompletny, pracować zgodnie z przeznaczeniem bez konieczności dodatkowych zakupów. | TAK |  |
|  | Wszystkie wymagane przeglądy w okresie gwarancji wliczone w cenę oferty. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji elektronicznej i papierowej dostarczone wraz przedmiotem zamówienia | TAK |  |
|  | Szkolenie pracowników w siedzibie Zamawiającego w zakresie obsługi uruchomionego przedmiotu zamówienia najpóźniej w dniu protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą. | TAK |  |
|  | Pełna gwarancja oraz wliczony w cenę oferty serwis minimum 24 miesiące na przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia, rękojmia na przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia na zasadach i termininie określonym w Kodeksie Cywilnym | TAK Punktacja: Warunek min. - 0 pkt Maksymalna wartość - 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy trwającej powyżej 7 dni roboczych | TAK |  |
|  | W okresie gwarancji dowóz przedmiotu zamówienia do naprawy lub przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy | TAK |  |

Niespełnienie wyżej wyszczególnionych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

........................................................................................

Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty