## pakiet 1
Załącznik nr 2 do SIWZ – formularz asortymentowo-cenowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia do postępowania na "Sukcesywną dostawę odczynników i sprzętu do badań z zakresu mikrobiologii medycznej dla SPZOZ w Grodzisku Wielkopolskim" nr sprawy: SPZOZ.DLA.2300.10.2023 Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Mossego 17, 62-065 Grodzisk Wlkp. Wykonawca :
Pakiet 1 - Sprzęt jednorazowy
Sprzęt sterylny jednorazowy, szkiełka, sprzęt zużywalny, wymazówki, końcówki do pipet, ezy
L.p. | Nazwa | Cecha dodatkowa towaru | Ilość planowane zużycie na 36 miesięcy | Jedn. Miary | nr katalogowy | Cena 1 opak. netto | VAT w % | Cena 1 opak. brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Eza bakteriologiczna sterylna 10 ul plastikowa | Pakowana max. po 20 szt. | 9000 | Szt.
2 | Eza bakteriologiczna 1 ul. Plastikowa, sterylna | Pakowana max. po 20 szt. | 12000 | Szt.
3 | Probówka polistyrenowa sterylna okrągłodenna 10 ml bez podziałki i bez naklejki z nakrętką | Pakowane po 200 szt. | 12000 | Szt.
5 | Szkiełka podstawowe nieszlifowane | Pakowane po 50 szt. | 3600 | Szt.
6 | Szkiełka nakrywkowe | 24x24 mm | 600 | Szt.
7 | Szkiełka podstawowe 26 x76 mm z polem do opisu | Pakowane po 50 szt. | 600 | Szt.
9 | Wymazówki drewniane 150 mm z wacikiem bawełnianym sterylne | Pakowane indywidualnie klasa II A | 9000 | Szt.
11 | Wymazówki transportowe bez węgla (podłoże AMIES) | Klasa II A | 6000 | Szt.
12 | Wymazówki transportowe z węglem (podłoże AMIES) | Klasa II A | 1500 | Szt.
13 | Wymazówki okulistyczne z wacikiem w probówce sterylne | Klasa II A | 300 | Szt.
razem
Warunki konieczne:
1 | Wymazówki transportowe AMIES bez dodatku węgla - wraz z ofertą należy przedłożyć dokument wykazujący zmianę ilości jednostek tworzących kolonię dla minimum siedmiu klinicznie spotykanych mikroorganizmów, w okresie 6, 24, 48 i 72 godz. od pobrania w temperaturze pokojowej i lodówkowej.
2 | Wymazówki transportowe AMIES z dodatkiem węgla - wraz z ofertą należy przedłożyć dokument wykazujący zmianę ilości jednostek tworzących kolonię dla minimum siedmiu klinicznie spotykanych mikroorganizmów, w okresie 6, 24, 48 i 72 godz. od pobrania w temperaturze pokojowej i lodówkowej.
3 | Wraz z ofertą przedłożyć dokument potwierdzający pojemność ez

## pakiet 2
Załącznik nr 2 do SIWZ – formularz asortymentowo-cenowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia do postępowania na "Sukcesywną dostawę odczynników i sprzętu do badań z zakresu mikrobiologii medycznej dla SPZOZ w Grodzisku Wielkopolskim" nr sprawy: SPZOZ.DLA.2300.10.2023 Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Mossego 17, 62-065 Grodzisk Wlkp. Wykonawca :
Pakiet nr 2 - Szybkie testy
Testy kasetkowe
L.p. | Nazwa | Cecha dodatkowa towaru | Ilość planowane zużycie na 36 miesięcy | Jednostki miary | nr katalogowy | Cena 1 opak. netto | VAT w % | Cena 1 opak. brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Test immunoenzymatyczny kasetkowy do jednoczesnego wykrywania toksyny A i B oraz antygenu GDH Clostridioides difficile | Wykrywalność minimalna: Toksyna A – 0,63 ng/ml; Toksyna B – 0,16 ng/ml; GDH – 0,8 ng/ml; kontrola dodatnia ciekła i skalowane pipetki w zestawie; dozowanie materiału do jednej studzienki; Opakowanie maksymalnie po 25 oznaczeń. | 150 | oznaczeń
3 | Test immunochromatograficzny kasetkowy do jakościowego wykrywania wirusów grypy typu A i B w wymazach z nosogardła | Minimalna czułość 99% dla grypy A i 97,7% dla grypy B. Minimalna swoistość 98,9 % dla grypy A i 99 % dla grypy B. Zestaw zawiera wyposażenie niezbędne do wykonania testów, sterylne wymazówki flokowane do pobrania materiału , probówki ekstrakcyjne oraz statyw Test przebadany na brak reakcji krzyżowych z minimum 20 drobnoustrojami. Kontrole dodatnie i ujemne w zestawie | 120 | oznaczeń
razem
Warunki konieczne:
1. Wraz z ofertą przedłożyć metodyki w języku polskim potwierdzające spełnianie wymagań.

## pakiet 3
Załącznik nr 2 do SIWZ – formularz asortymentowo-cenowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia do postępowania na "Sukcesywną dostawę odczynników i sprzętu do badań z zakresu mikrobiologii medycznej dla SPZOZ w Grodzisku Wielkopolskim" nr sprawy: SPZOZ.DLA.2300.10.2023 Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Mossego 17, 62-065 Grodzisk Wlkp. Wykonawca :
Pakiet nr 3 - Podłoża i testy mikrobiologiczne oraz dzierżawa aparatów
Dzierżawa aparatu do hodowli drobnoustrojów, aparatu do identyfikacji i oceny lekowrażliwości drobnoustrojów, podłoża agarowe do hodowli i lekowrażliwości
Nr pozycji | Nr kat | Nazwa produktu | cecha dodatkowa towaru | Ilość planowane zużycie na 36 miesięcy | jednostka miary | Nr kat | Cena 1 opak. netto | VAT w % | Cena 1 opak. brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 |  | Testy do automatycznej identyfikacji bakterii Gram dodatnich | tabela I parametry konieczne | 618 | szt
2 |  | Testy do automatycznej identyfikacji bakterii Gram ujemnych | tabela I parametry konieczne | 2400 | szt
3 |  | Testy do automatycznej identyfikacji grzybów drożdżopodobnych | tabela I parametry konieczne | 60 | szt
4 |  | Testy do automatycznej identyfikacji bakterii z rodzaju Neisseria, Haemophilus | tabela I parametry konieczne | 120 | szt
5 |  | Testy do automatycznej identyfikacji bakterii beztlenowych | tabela I parametry konieczne | 600 | szt
6 |  | Testy do automatycznego oznaczania lekowrażliwości bakterii Gram dodatnich | tabela I parametry konieczne | 1200 | szt
7 |  | Testy do automatycznego oznaczania lekowrażliwości bakterii Gram ujemnych | tabela I parametry konieczne | 3000 | szt
8 |  | Testy do automatycznego oznaczania lekowrażliwości grzybów drożdzopodobnych | tabela I parametry konieczne | 60 | szt
9 |  | Podłoża gotowe na płytkach Petriego Columbia Agar + 5% krew baraniej | Płytki Petriego o średnicy 90mm, zawierające żebra wentylacyjne,trwały nadruk z nazwą płytki na dnie płytki, numer serii i data ważności na płytce, | 7500 | szt
10 |  | Podłoża gotowe na płytkach Petriego Columbia Agar + 5% krew baraniej+ suplement CNA | Płytki Petriego o średnicy 90mm, zawierające żebra wentylacyjne,trwały nadruk z nazwą płytki na dnie płytki, numer serii i data ważności na płytce, | 3600 | szt
11 |  | Podłoża gotowe na płytkach Petriego MacConkey agar z fioletem krystalicznym | Płytki Petriego o średnicy 90mm,zawierające żebra wentylacyjne,trwały nadruk z nazwą płytki na dnie płytki, numer serii i data ważności na płytce, | 5000 | szt
12 |  | Podłoża gotowe na płytkach Petriego Mueller Hinton agar do metody dyfuzyjno-krążkowej | Płytki Petriego o średnicy 90mm,zawierające żebra wentylacyjne, trwały nadruk z nazwą płytki na dnie płytki, numer serii i data ważności na płytce, | 240 | szt
13 |  | Podłoża gotowe na płytkach Petriego Mueller Hinton agar + 5% krwi baraniej | Płytki Petriego o średnicy 90mm,zawierające żebra wentylacyjne, trwały nadruk z nazwą płytki na dnie płytki, numer serii i data ważności na płytce, | 120 | szt
14 |  | Podłoże Mueller Hinton Agar + 5% krwi końskiej i 20 mg\l ß-NAD | Płytki Petriego o średnicy 90mm,zawierające żebra wentylacyjne, trwały nadruk z nazwą płytki na dnie płytki, numer serii i data ważności na płytce, | 120
15 |  | Podłoża gotowe na płytkach Petriego Mannitol Salt Agar | Płytki Petriego o średnicy 90mm,zawierające żebra wentylacyjne, trwały nadruk z nazwą płytki na dnie płytki, numer serii i data ważności na płytce, | 1200 | szt
16 |  | Podłoża gotowe na płytkach Petriego Chocolate Heamophilus agar | Płytki Petriego o średnicy 90mm,trwały nadruk z nazwą płytki na dnie płytki, numer serii i data ważności na płytce, | 1500 | szt
17 |  | Podłoża gotowe na płytkach Petriego Chocolate agar z polivitaxem | Płytki Petriego o średnicy 90mm,trwały nadruk z nazwą płytki na dnie płytki, numer serii i data ważności na płytce, | 2400 | szt
18 |  | Podłoża gotowe na płytkach Petriego Sabouraud z gentamycyną i chloramfenikolem agar | Płytki Petriego o średnicy 90mm,zawierające żebra wentylacyjne,trwały nadruk z nazwą płytki na dnie płytki, numer serii i data ważności na płytce, | 1200 | szt
19 |  | Podłoża gotowe na płytkach Petriego Schaedler Agar z neomycyną i wankomycyną | Płytki Petriego o średnicy 90mm,zawierające żebra wentylacyjne, trwały nadruk z nazwą płytki na dnie płytki, numer serii i data ważności na płytce, | 1800 | szt
20 |  | Podłoża gotowe na płytkach Petriego Schaedler Agar z krwią baranią, vit K,i heminą | Płytki Petriego o średnicy 90mm,trwały nadruk z nazwą płytki na dnie płytki, numer serii i data ważności na płytce, | 1800 | szt
21 |  | Podłoże do posiewu krwi lub innych płynów ustrojowych z neutralizatorem antybiotyków do hodowli w warunkach tlenowych bakterii i grzybów drożdżopodobnych. | Neutralizator antybiotyków zawarty w podłożu nie może interferować na barwienie preparatów metodą Grama. Temperatura przechowywania podłóż w temperaturze pokojowej | 900 | szt
22 |  | Podłoże do posiewu krwi lub innych płynów ustrojowych z neutralizatorem antybiotyków do hodowli w warunkach beztlenowych tlenowych bakterii i grzybów drożdżopodobnych. | Neutralizator antybiotyków zawarty w podłożu nie może interferować na barwienie preparatów metodą Grama.Temperatura przechowywania podłóż w temperaturze pokojowej | 900 | szt
23 |  | Podłoże pediatryczne do posiewu krwi lub innych płynów ustrojowych z neutralizatorem antybiotyków do hodowli w warunkach tlenowych bakterii i grzybów drożdżopodobnych. | Możliwość hodowli i detekcji wzrostu drobnoustrojów w próbkach krwi pobranych u dzieci-(0.5-3 ml)dołączyć materiały informacyjne producenta.Temperatura przechowywania podłóż w temperaturze pokojowej | 300 | szt
24 |  | Igła dwustronna do przesiewu próbek dodatnich |  | 600 | szt
25 |  | Podłoża do monitorowania biokontaminacji powierzchni | Płytki o wewnętrznej średnicy 55mm, posiadające na dnie kratkę do liczenia kolonii. Wypukły menisk agaru. | 600 | szt
Razem
Wymagania konieczne dla podłoży na płytkach:
1 | Płytki pakowane po 10/20 szt w folię termokurczliwą
2 | Termin ważności podłoża zawierającego krew min 4 tygodnie od dnia dostarczenia do Zamawiającego
3 | Termin ważności bez dodatku krwi min 6 tygodni od dnia dostarczenia do Zamawiającego
Tabela I
Lp. | Parametry konieczne dotyczące aparatu do identyfikacji i określenia lekowrażliwości drobnoustrojów dla testów z poz.1-8
1 | Pełna automatyzacja wykonywanych badań ( napełnianie testów, inkubacja, odczyt wyników i usuwanie testów po zakończonym odczycie)
2 | Zaawansowany System Expert przygotowany w oparciu o bazę wiedzy zawierającą dane ze światowych publikacji naukowych, inny niż system oparty o proste reguły oporności.
3 | Możliwość oznaczenia testów identyfikacyjnych i antybiogramowych na oddzielnych testach
4 | Możliwość identyfikacji mechanizmów oporności jak: MRSA, MRSE, HLAR, ESBL, VRE, GISA, MLSb, KPC
5 | Testy identyfikacyjne zawierające minimum 40 cech biochemicznych
6 | Testy identyfikacyjne i antybiogramowe oddzielnie pakowane
7 | Liczba miejsc pomiarowych w systemie maks 15
8 | Możliwość wykonania lekowrażliwości na testach automatycznych dla Streptococcus pneumoniae
9 | Brak konieczności dodawania jakichkolwiek innych odczynników podczas przygotowanie zawiesiny bakterii
Tabela II
Lp. | Parametry konieczne dla aparatu do hodowli drobnoustrojów z krwi i płynów ustrojowych na podłożach z poz. 21-23
1 | Podłoża w plastikowych butelkach, nietłukących się, zwalidowane przez EUCAST pod względem możliwości wykonywania antybiogramu bezpośrednio z dodatniej butelki posiewu krwi
2 | Hodowla i detekcja w obrębie jednego aparatu
3 | Natychmiastowa sygnalizacja próby dodatniej, sygnał dźwiękowy i świetlny
4 | Zachowanie ciągłości pomiarów i utrzymywanie stabilnej temperatury
5 | Aparat posiada max. 60 miejsc pomiarowych .
6 | Możliwość przechowywania butelek po pobraniu materiału do badań do 24 godzin w temperaturze pokojowej, potwierdzona instrukcją producenta.
Tabela III
Lp. | Warunki konieczne dotyczące aparatów
1 | Bezpłatny serwis i części zamienne w czasie trwania umowy dzierżawy
2 | Urządzenie UPS pozwalające na podtrzymanie pracy aparatów w przypadku awarii sieci elektrycznej.
3 | Bezpłatne przeglądy serwisowe przeprowadzane zgodnie z wymogiem instrukcji obsługi apartów
4 | Czas przystąpienia do usunięcia uszkodzenia po otrzymaniu zgłoszenia telefonicznego maksymalnie 48 godz.
5 | Możliwość wymiany sprzętu na sprawny na czas usunięcia uszkodzenia w wypadku przestoju w pracy powyżej 2 dni roboczych;
6 | Dwukrotna liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawnia do jego wymiany na nowy
7 | Wykonawca zapewni udział raz w roku w szkoleniach poszerzających wiedzę z zakresu mikrobiologii zakażeń
8 | Możliwość zgłoszenia usterki przez 365 dni w roku
9 | Szafa chłodnicza do przechowywania pożywek i testów jeśli wymagają przechowywania w temperaturze 2-80C
10 | Do oferty należy dołączyć pełną instrukcję obsługi przedmiotu oferty w języku polskim -dopuszcza się wersję na nośniku elektronicznym
11 | Do oferty dołączyć certyfikat pożywki Mueller- Hintona - powinien zawierać: kontrolę stabilności pożywki z uzyskanymi wynikami dla poszczególnych szczepów i krążków antybiogramowych zalecanych przez NCCLS( CLSI ) oraz EUCAST
NAZWA APARATU |  |  | liczba opłat | Opłata mies. netto | VAT w % |  | Opłata mies. brutto | Opłata netto razem dla 36 miesięcy | VAT w % | Opłata brutto razem dla 36 miesięcy | Uwagi
Razem

## pakiet 4
Załącznik nr 2 do SIWZ – formularz asortymentowo-cenowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia do postępowania na "Sukcesywną dostawę odczynników i sprzętu do badań z zakresu mikrobiologii medycznej dla SPZOZ w Grodzisku Wielkopolskim" nr sprawy: SPZOZ.DLA.2300.10.2023 Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Mossego 17, 62-065 Grodzisk Wlkp. Wykonawca :
Pakiet nr 4 -Podłoża i odczynniki
Podłoża w probówkach i odczynniki do wykrywana mechanizmów oporności drobnoustrojów.
L.p. | Nazwa | Cecha dodatkowa towaru | Ilość planowane zużycie na 36 miesięcy | Jednostki miary | nr katalogowy | Cena 1 opak. netto | VAT w % | Cena 1 opak. brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Bulion tryptozowo-sojowy | Podłoża w probówkach z nadrukiem nazwy podłoża | 1200 | szt
2 | Bulion mózgowo-sercowy | Podłoża w probówkach z nadrukiem nazwy podłoża | 150 | szt
3 | Bulion Todd-Hewitta do izolacji Streptococcus | Podłoża w probówkach z nadrukiem nazwy podłoża | 1800 | szt
4 | Bulion do hodowli Trichomonas vaginalis | Podłoża w probówkach z nadrukiem nazwy podłoża | 150 | szt
5 | EDTA | probówka 2ml | 9 | szt
6 | Kwas fenyloboronowy | probówka 2ml | 9 | szt
Razem
Warunki konieczne:
1 | Wraz z ofertą przedłożyć metodyki w języku polskim potwierdzające spełnianie wymagań.
2 | W czasie terminu ważności podłoża muszą zachowywać swój kolor i cechy.
Wymagane dokumenty:
1 | Świadectwo z podpisem osoby upoważnionej, kontrolującej lub informacja o elektronicznej walidacji procesu
2 | Dołączyć wraz z dostawą ( świadectwo kontroli jakości:, nazwa producenta i nazwa produktu, nr serii, data ważności, skład pożywki, ogólna charakterystyka pożywki )

## pakiet 5
Załącznik nr 2 do SIWZ – formularz asortymentowo-cenowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia do postępowania na "Sukcesywną dostawę odczynników i sprzętu do badań z zakresu mikrobiologii medycznej dla SPZOZ w Grodzisku Wielkopolskim" nr sprawy: SPZOZ.DLA.2300.10.2023 Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Mossego 17, 62-065 Grodzisk Wlkp. Wykonawca :
Pakiet nr 5 - Krążki i odczynniki
Krążki do oznaczania lekowrażliwości i krążki diagnostyczne oraz odczynniki i testy diagnostyczne
Lp. | Nazwa | Cecha dodatkowa towaru | Ilość na 36 miesięcy | Jedn. Miary | nr katalagowy | Cena 1 opak. netto | VAT | Cena 1 opak. brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Krążki do różnicowania S.pneumoniae | termin ważności min 1rok | 150 | krążki
2 | Krążki z czynnikiem X V | termin ważności min 1rok | 150 | krążki
3 | Krążki z czynnikiem V | termin ważności min 1rok | 150 | krążki
5 | Krążki do różnicowania Neisseria i Moraxella | termin ważności min 1rok | 150 | krążki
6 | Krążki do wykrywania beta-laktamazy | termin ważności min 1rok | 150 | krążki
7 | Odczynnik do wykrywania oxydazy w czasie do 10 minut | fiolki po 0,5 ml | 150 | oznaczeń
8 | Krążki jałowe białe |  | 1000 | krążki
9 | Zestaw odczynników do barwienia metodą Grama | opakowania jednostkowe po 500-1000 ml, gotowe do użytku | 8 | zestawów
10 | Zestaw do otrzymywania atmosfery beztlenowej (saszetka z 1 wkładem, woreczek ) | Opakowanie zbiorcze maksymalnie po 20szt , zestawy suche, tzn bez użycia wody | 720 | szt.
11 | Saszetki z wkładem do hodowli beztlenowej w słoju | Opakowanie zbiorcze maksymalnie po 20sz, zestawy suche, tzn bez użycia wody | 60 | szt.
12 | Test lateksowy do identyfikacji Staphylococcus aureus | zestaw zawiera maksymalnie 100 oznaczeń | 300 | oznaczeń
13 | Test lateksowy do oznaczania antygenów bakteryjnych w PMR | zestaw zawiera maksymalnie 30 oznaczeń | 60 | oznaczeń
14 | Test lateksowy do identyfikacji paciorkowców beta-hemolizujących grup A-(kompletny zestaw z enzymem) | zestaw zawiera maksymalnie 50 oznaczeń | 150 | oznaczeń
15 | E-testy lekowrażliwości z oznaczeniem MIC | metodą rozcieńczeń w bulionie | 10 | opakowań
16 | Krążki do oznaczania lekowrażliwości wg zapotrzebowania | średnica 6mm,na każdym umieszczona jest jego nazwa w formie skróconej wg nomenklatury CLSI/EUCAST, symbole po obu stronach oraz jego stężenie | 150 | fiolek
Razem
Warunki konieczne:
1 | Krążki pakowane w fiolki po 50 szt
2 | Fiolki z krążkami do lekowrażliwości pakowane oddzielnie w hermetyczne zamknięte opakowania, i dołączony środek higroskopijny
3 | Na każdej fiolce z krążkami do lekowrażliwości umieszczona data ważności i numer serii
4 | Do odczynników i kążków diagnostcznych dołączyć opis metody i sposób wykonania testu w języku polskim
Wymagane dokumenty:
1 | Kopia oryginału certyfikatu jakości
2 | Aktualne wytyczne CLSI/EUCAST dotyczące lekowrażliwości celem standaryzacji
3 | Certyfikat na krążki musi zawierać kontrolę wysycenia krążka antybiotykiem
Wymagania konieczne do spełnienia zadania-E testy :
1 | Paski pakowane pojedynczo w hermetycznym opakowaniu z pochłaniaczem wilgoci
2 | Na opakowaniu zbiorczym oraz pasku umieszczona nazwa antybiotyku
3 | W opakowaniu max.30 pasków
4 | Przechowywanie pasków w lodówce lub zamrażarce
5 | Aktualne certyfikaty kontroli jakości
6 | Do oferty przetargowej należy dołączyć pozytywną opinię KORLD
7 | Dokładna wartość odczytu
8 | Wszystkie paski od jednego producenta w celu uzyskania porównywalnych wyników oznaczeń
Wymagania konieczne do testów lateksowych
1 | Wskazania dotyczące warunków przechowywania
2 | Czas wykonania testu maksymalnie 15 minut
3 | Testy muszą zawierać kontrolę dodatnią, ujemną, jednorazowe płytki reakcyjne oraz pałeczki do mieszania kropli zawiesin
4 | Test do wykrywania Staphylococcus aureus powinien posiadać możliwość badania CF (clumping factor), białka A , receptora otoczkowego
5 | Istnieje możliwość zamawiania pojedynczych testów do poszczególnych gatunków bakterii( bez kontroli)-dotyczy testu lateksowego do różnicowania paciorkowców
6 | Istnieje możliwość zamawiania osobno enzymu ekstrakcyjnego dla paciorkowców

## pakiet 6
Załącznik nr 2 do SIWZ – formularz asortymentowo-cenowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia do postępowania na "Sukcesywną dostawę odczynników i sprzętu do badań z zakresu mikrobiologii medycznej dla SPZOZ w Grodzisku Wielkopolskim" nr sprawy: SPZOZ.DLA.2300.10.2023 Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Mossego 17, 62-065 Grodzisk Wlkp. Wykonawca :
Pakiet nr 6 - PODŁOŻA chromogenne i testy
podłoża chromogenne, wybiórczo-namnażające na płytkach Petriego
Testy kasetkowe, immunochromatograficzne do wykrywania mechanizmów oporności: KPC, NDM, VIM, OXA-48, OXA-163 bezpośrednio z kolonii bakteryjnej
L.p. |  | Nazwa | Cecha dodatkowa towaru | Ilość na 36 miesiące | Jednostka miary | nr katalogowy | Cena 1 opak. netto | VAT w % | Cena 1 opak. brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 |  | Podłoże chromogenne do badań przesiewowych S.agalactiae | średnica płytki 90mm, | 900 | szt.
2 |  | Podłoże chromogenne do wykrywania ESBL | średnica płytki 90mm | 300 | szt.
3 |  | Podłoże chromogenne do wykrywania MRSA | średnica płytki 90mm | 300 | szt.
4 |  | Podłoże chromogenne do wykrywania VRE | średnica płytki 90mm | 300 | szt.
5 |  | Podłoże chromogenne do wykrywania CPE | średnica płytki 90mm | 300 | szt.
6 |  | Podłoże chromogenne do badań Candida | średnica płytki 90mm | 300 | szt.
7 |  | Podłoże chromogenne do wykrywania OXA -48 | średnica płytki 90mm | 300 | szt.
8 |  | Test immunochromatograficzny do wykrywania mechanizmów oporności: KPC, NDM, VIM, OXA-48, OXA-163 bezpośrednio z kolonii bakteryjnej | pakowane maksymalnie po 20szt | 60 | szt.
9 |  | Podłoże chromogenne do posiewu moczu identyfikujące E.coli, KESC,Proteae\ Columbia CNA agar z 5 % krwi baraniej | podłoża dwudzielne | 6000 | szt.
10 |  | Podłoże chromogenne identyfikujące E.coli, KESC, Proteae | średnica płytki 90mm | 1500 | szt.
Razem
Wymagania konieczne:
Ogólne wymagania dotyczące podłoży chromogennych
| 1) | Trwały nadruk z nazwą płytki na dnie płytki
| 2) | Nazwa producenta na płytce lub opakowaniu
| 3) | Numer serii na płytce
| 4) | Godzina rozlania na płytce
| 5) | Data ważności ( przydatności ) na płytce
| 6) | Płytki gotowe do użytku, wykonane z poliestru zawierające żebra wentylacyjne
| 7) | Płytki pakowane po 10\20 sztuk
| 8) | Płytki pakowane w folię termokurczliwą
| 9) | Zamawiający zastrzega sobie możliwość poproszenia o wybrane próbki zaoferowanych produktów
| 10) | Wymagany termin ważności dla podłoży minimum 6 tygodni
Ogólna charakterystyka podłoży
| 1) | zachowany kolor pożywki i wygląd w czasie terminu ważności w warunkach cieplarki i lodówki
| 2) | pH pożywki
| 3) | opis morfologii kolonii wyrosłych na pożywce
| 4) | barwa kolonii
| 5) | obecność substancji wzbogacających lub hamujących
Wymagane dokumenty:
1 |  | świadectwo z podpisem osoby upoważnionej, kontrolującej lub informacja o elektronicznej walidacji procesu
2 |  | Dołączyć wraz z dostawą: (świadectwo kontroli jakości:, nazwa producenta i nazwa produktu, nr serii, data produkcji i ważności, ogólna charakterystyka pożywki, charakterystyka mikrobiologiczna ( ilościowe oznaczenie żyzności i selektywności, wykaz szczepów kontrolnych z kolekcji ATCC )
Wymagania dotyczące podłoża chromogennego do badania przesiewowego S.agalactiae
1. |  | Izolacja i hodowla paciorkowców gr. B prowadzona jest w atmosferze tlenowej
2. |  | Podłoże wykrywa szczepy beta-hemolizujące oraz szczepy nie dające beta-hemolizy po 18-24 h inkubacji
3 |  | Podłoże hamuje wzrost większości bakterii nie należących do gatunku S.agalactiae oraz drożdżaków
4 |  | Podłoże daje możliwość różnicowania szczepów w obrębie mieszanych hodowli
Wymagania dotyczące podłoża chromogennego Candida:
1. |  | Natychmiastowa identyfikacja C.albicans po 24-48 h inkubacji
2. |  | Podłoże ukierunkowane na identyfikację C.glabrata, C.krusei, C.tropicalis oraz innych
Wymagania dotyczące podłoża chromogennego CPE
1. |  | Podłoże stosowane do badań przesiewowych w kierunku Enterobacteriaceae wytwarzających karbapenemazy, a szczególnie KPC i NDM-1
2. |  | Podłoże wykrywa szczepy E.coli wytwarzających beta-glukuronidazę i \lub beta-galaktozydazę rosnące w postaci różowych kolonii
3. |  | Podłoże wykrywa szczepy KESC wykazujące ekspresję beta-glukozydazy rosnące w postaci zielonych, niebieskich lub zielono-brązowych kolonii
Wymagania dotyczące testu immunochromatograficznego do wykrywania mechanizmów oporności
1. |  | Test zawiera gotowe odczynniki
2. |  | Zasada działania testu oparta na metodzie Carba np. (opisanej w 2012r. przez Patrice Nordmann, Laurent Poirel, Laurent Dortet),
3. |  | Reakcja dodatnia uwidacznia się w postaci zmiany barwy z czerwono-różowej na żółtą
4. |  | Wynik dodatni uzyskuje się po 30 min do 2 godzin
5. |  | Badanie wykonywane z podłoży selektywnych i nieselektywnych
6. |  | Test wykrywajacy i różnicujący najczęściej spotykane karbapenemazy: KPC, NDM, VIM, IMP oraz OXA-48
7. |  | Test wykrywa wyłącznie bakterie wytwarzające karbapenemazy
8. |  | Wysoka czułość ( 100 % ) i specyficzność ( (97 % ) testu

## pakiet 7
Załącznik nr 2 do SIWZ – formularz asortymentowo-cenowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia do postępowania na "Sukcesywną dostawę odczynników i sprzętu do badań z zakresu mikrobiologii medycznej dla SPZOZ w Grodzisku Wielkopolskim" nr sprawy: SPZOZ.DLA.2300.10.2023 Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Mossego 17, 62-065 Grodzisk Wlkp. Wykonawca :
Pakiet nr 7 - Szczepy wzorcowe
Szczepy wzorcowe
Lp. | Nazwa | Cecha dodatkowa | Ilość na 36 miesiące | Jednostki miary | nr katalagowy | Cena 1 opak. netto | VAT w % | Cena 1 opak. brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Staphylococcus aureus ATCC 29213 | Liofilizowane krążki lub wymazówka | 3 | opakowanie
2 | E.coli ATCC 25922 | Liofilizowane krążki lub wymazówka | 3 | opakowanie
3 | Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 | Liofilizowane krążki lub wymazówka | 3 | opakowanie
4 | Enterococcus faecalis ATCC 29212 | Liofilizowane krążki lub wymazówka | 3 | opakowanie
5 | Streptococcus pneumoniae ATCC 49619 | Liofilizowane krążki lub wymazówka | 3 | opakowanie
Razem
Warunki konieczne
1 | Temperatura przechowywania od -20stopni C do +8stopni C
2 | Opakowanie liofilizowane zawiera po 10 lub 25 krążków
3 | Wymazówki pakowane po max 2 szt.
Wymagane dokumenty:
1 | Instrukcje przechowywania, odżywiania, pasażowania szczepów.

## pakiet 8
Załącznik nr 2 do SIWZ – formularz asortymentowo-cenowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia do postępowania na "Sukcesywną dostawę odczynników i sprzętu do badań z zakresu mikrobiologii medycznej dla SPZOZ w Grodzisku Wielkopolskim" nr sprawy: SPZOZ.DLA.2300.10.2023 Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Mossego 17, 62-065 Grodzisk Wlkp. Wykonawca :
Pakiet nr 8 - Biologiczne wskaźniki skuteczności sterylizacji
Biologiczne wskaźniki kontroli sterylizacji parą wodną w autoklawie
Planowane na 36 miesięcy
Lp. | Nazwa | Cecha dodatkowa towaru | ilość na 36 miesięcy | jednostka miary | nr katalogowy | Cena 1 opak. netto | VAT | Cena 1 opak. brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Biologiczne wskaźniki do kontroli skuteczności sterylizacji | pasek bibuły nasycony zawiesiną spor Geobacillus stearothemophilus w opakowaniu papierowo-foliowym, termin ważności min 12 miesięcy | 1000 | szt
Razem

## pakiet 9
Załącznik nr 2 do SIWZ – formularz asortymentowo-cenowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia do postępowania na "Sukcesywną dostawę odczynników i sprzętu do badań z zakresu mikrobiologii medycznej dla SPZOZ w Grodzisku Wielkopolskim" nr sprawy: SPZOZ.DLA.2300.10.2023 Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Mossego 17, 62-065 Grodzisk Wlkp. Wykonawca :
Pakiet nr 9 - Testy do oznaczenia wrażliwości na kolistynę
Testy do oznaczenia wrażliwości na kolistynę
Lp. | Nazwa | Cecha dodatkowa towaru | ilość na 36 miesięcy | jednostka miary | nr katalogowy | Cena 1 opak. netto | VAT | Cena 1 opak. brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Zestaw do oznaczenia wrażliwości na kolistynę metoda mikrorozcieńczeń w bulionie | W zestawie maksymalnie 50 oznaczeń, panele zawierajace wysuszony antybiotyk w co najmniej 7 podwójnych rozcieńczeniach (0,25-16ug/ml), fiolki z bulionem Mueller-Hinton II. | 3 | zestawy
Razem