System do obrazowania żeli GelDoc Go z oprogramowaniem i tacą do aplikacji UV/Stain Free

Model/typ

Producent/kraj

Rok produkcji

PARAMETRY TECHNICZNE

| Minimalne funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane |  | Proszę o potwierdzenie parametrów sprzętu |
| --- | --- | --- |
|  | Produkt fabrycznie nowy |  |
|  | System umożliwiający wizualizację kwasów nukleinowych oraz białek przy użyciu światła UV |  |
|  | Zapis obrazów żeli białkowych i detekcja białka bez wybarwiania żeli oraz blotów w technologii Stain-Free |  |
|  | Zintegrowana mini-ciemnia optyczna z wbudowaną prowadnicą służącą do mocowania dedykowanych do wybranej aplikacji tac z powierzchnią służącą do mocowania dedykowanych do wybranej aplikacji tac z powierzchnią zdjęcia 21 cm x 14 cm. Tace oraz aplikacje, do których są przeznaczone muszą być automatycznie rozpoznawane przez urządzenie |  |
|  | Prowadnica wysuwana z urządzenia w celu umieszczenia żelu |  |
|  | Detekcja dokonywana za pomocą kamery przetwornikiem CMOS, 6.3 Mpixeli |  |
|  | Rozmiary piksela w kamerze min. 2,4 µm x 2,4 µm |  |
|  | Zakres dynamiczny sygnału kamery min. 3,5 rzędu wielkości (65 536 odcieni szarości) |  |
|  | Dostępne źródła światła: a. Światło UV przechodzące 302 nm b. Światło białe – podświetlenie z góry |  |
|  | Dostępny filtr emisyjny w zakresie 535-645 nm |  |
|  | Urządzenie posiada funkcję korekcji niedoskonałości układu optycznego – urządzenie skalibrowane fabrycznie, nie jest wymagana kalibracja w siedzibie użytkownika |  |
|  | Panel przedni jest wyposażony w ekran dotykowy, o rozmiarze min. 9,7", służący do sterowania systemem z wbudowanym komputerem, zbierania oraz zarządzania zapisanymi, w formie obrazów, danymi. Pojemność dysku min 32 GB. |  |
|  | Urządzenie wyposażone w min. 4 porty USB i port Ethernetowy. Możliwość podłączenia myszki, klawiatury oraz drukarki termicznej bezpośrednio do urządzenia. |  |
|  | Urządzenie do sterowania i zbierania danych, które nie wymaga podłączenia do komputera PC. Oprogramowanie do akwizycji zdjęć umożliwia zdefiniowanie kont, chronionych hasłem dla wielu użytkowników. |  |
|  | Przenoszenie danych za pomocą sieci lub przenośnej pamięci USB w formacie tif, jpeg, scn. |  |
|  | Waga urządzenia: max 20 kilogramów. |  |
|  | Wymiary urządzenia (szer. x dł. x wys.) 40 cm x 45 cm x 40 cm (+/- 1 cm) |  |
|  | Taca do aplikacji UV/Stain Free |  |
|  | Oprogramowanie do analizy obrazu kompatybilne z Windows 7 i 10 dla PC, jak również OS 10.14 i OS10.15 dla Mac |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające tworzenie krzywych kalibracyjnych i analizę ilościową |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające obróbkę obrazu (obracanie o dowolny kąt, negatyw, regulacja jasności i kontrastu pod kątem wybranego fragmentu lub całego żelu). |  |
|  | Oprogramowania umożliwiające automatyczne rozpoznawanie ścieżek i prążków |  |
|  | Automatyczne wyznaczanie mas cząsteczkowych |  |
|  | Dostępna nielimitowana ilość licencji programu do analizy obrazu, obliczeń ilościowych i jakościowych. Licencja musi umożliwiać analizę zdjęć dla dowolnej liczby użytkowników w tym samym czasie. |  |

…………………………

Podpis Wykonawcy