## Arkusz1
Zadanie 2. Endoprotezy stawu kolanowego
Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy, producent, nazwa produktu
część 1. Endoproteza cementowana stawu kolanowego, anatomiczna, kłykciowa
1.1 | Komponent udowy, cementowany, wykonany ze stopu CoCrMo, anatomiczny (prawy, lewy), w 8 rozmiarach dla każdej ze stron, z podniesioną o 6˚ przednią częścią zabobiegającą tzw. notchingowi. Element wykonany zgodnie z filozofią medial - pivot, pozwalającej na odwzorowanie anatomicznego ruchu kolana. Komponent posiadający sferyczną geometrię, tj. identyczny promień strzałkowy i czołowy, zapewniające utrzymanie stałego promienia w zakresie -45˚ do 100˚ od strony przyśrodkowej. O zwiększonej grubości w płaszczyźnie tylnych kłykci, zapewniającą większą powierzchnię kontaktu przy głębokim zgięciu. Element posiadający specjalne wyżłobienie w części przedniej dające możliwość uzyskania do 8˚ przeprostu. Dostępny także w wersji z powłoką tytanowo-azotanowo-niobową (TiNbN), redukującą ryzyko wystąpienia objawów alergicznych na jony (Co, Cr). | szt | 100 |  | 0 | 8 | 0
1.2 | Element piszczelowy, cementowany, anatomiczny (prawy, lewy), wykonany ze stopu CoCr, w 11 rozmiarach dla każdej ze stron, z wbudowanym 3˚ tyłopochyleniem, ułatwiającym zgięcie. Element posiadający mechanizm zatrzaskowy przesunięty o 8˚ do przyśrodka, w celu uniknięcia konfliktu z więzadłem rzepki w zgięciu. Dostępny także w wersji z powłoką tytanowo-azotanowo-niobową (TiNbN), redukującą ryzyko wystąpienia objawów alergicznych na jony (Co, Cr). | szt | 100 |  | 0 | 8 | 0
1.3 | Wkładka polietylenowa typu CS, wykonana z wysokousieciowanego polietylenu, anatomiczna (prawa, lewa), w min. 15 rozmiarach oraz 6 grubościach. Wkładka posiadająca wbudowane 3˚ tyłopochylenie ułatwiające zgięcie. | szt | 100 |  | 0 | 8 | 0
RAZEM za część 1 : |  |  |  |  | 0 |  | 0
część 2. Endoproteza bezcementowa stawu kolanowego, anatomiczna, kłykciowa
'2.1 | Komponent udowy, bezcementowy, wykonany ze stopu CoCrMo z porowatą powierzchnią od wew. strony implantu umożliwiajacą osteointegrację implantu z kością, anatomiczny (prawy, lewy), w 8 rozmiarach dla każdej ze stron, z podniesioną o 6˚ przednią częścią zabobiegającą tzw. notchingowi. Element wykonany zgodnie z filozofią medial - pivot, pozwalającej na odwzorowanie anatomicznego ruchu kolana. Komponent posiadający sferyczną geometrię, tj. identyczny promień strzałkowy i czołowy, zapewniające utrzymanie stałego promienia w zakresie od -45˚ do 100˚ od strony przyśrodkowej. O zwiększonej grubości w płaszczyźnie tylnych kłykci, zapewniającą większą powierzchnię kontaktu przy głębokim zgięciu. Element posiadający specjalne wyżłobienie w części przedniej dające możliwość uzyskania do 8˚ przeprostu. Kompatybilny zarówno z tacą piszczelową cementowaną jak i bezcementową. | szt | 2 |  | 0 | 8 | 0
2.2 | Element piszczelowy, bezcementowy, anatomiczny (prawy, lewy), wykonany z komercyjnie czystego tytanu (CP), w 8 rozmiarach dla każdej ze stron, z wbudowanym 3˚ tyłopochyleniem, ułatwiającym zgięcie. Implant posiada strukture gąbczastego tytanu o porowatości 60-70% umożliwiającą szybką i efektywną osteointegrację kości z implantem. Element posiadający mechanizm zatrzaskowy przesunięty o 8˚ do przyśrodka, w celu uniknięcia konfliktu z więzadłem rzepki w zgięciu oraz cztery antyrotacyjne pegi zwiększające stabilość implantu w początkowym okresie osteointegracji. | szt | 2 |  | 0 | 8 | 0
2.3 | Bezcementowy, press-fitowy keel antyrotacyjny, montowany do tacy piszczelowej bezśrubowo na zatrzask na stożku Morse'a, o średnicy rdzenia 15 mm, w trzech rozmiarach dopasowanych do tacy piszczelowej oraz różnych długościach zależnych od rozmiaru w zakresie 34-41 mm. Wykonany ze stopu tytanu | szt | 2 |  | 0 | 8 | 0
2.4 | Wkładka polietylenowa typu CS, wykonana z wysokousieciowanego polietylenu, anatomiczna (prawa, lewa), w min. 15 rozmiarach oraz 6 grubościach. Wkładka posiadająca wbudowane 3˚ tyłopochylenie ułatwiające zgięcie. | szt | 2 |  | 0 | 8 | 0
RAZEM za część 2 : |  |  |  |  | 0 |  | 0
część 3. Endoproteza cementowana stawu kolanowego z rewizyjną tacą piszczelową dla kolan trudnych pierwotnych
3.1 | Komponent udowy, cementowany, wykonany ze stopu CoCrMo, anatomiczny (prawy, lewy), w 8 rozmiarach dla każdej ze stron, z podniesioną o 6˚ przednią częścią zabobiegającą tzw. notchingowi. Element wykonany zgodnie z filozofią medial - pivot, pozwalającej na odwzorowanie anatomicznego ruchu kolana. Komponent posiadający sferyczną geometrię, tj. identyczny promień strzałkowy i czołowy, zapewniające utrzymanie stałego promienia w zakresie -45˚ do 100˚ od strony przyśrodkowej. O zwiększonej grubości w płaszczyźnie tylnych kłykci, zapewniającą większą powierzchnię kontaktu przy głębokim zgięciu. Element posiadający specjalne wyżłobienie w części przedniej dające możliwość uzyskania do 8˚ przeprostu. Dostępny także w wersji z powłoką tytanowo-azotanowo-niobową (TiNbN), redukującą ryzyko wystąpienia objawów alergicznych na jony (Co, Cr). | szt | 10 |  | 0 | 8 | 0
3.2 | Element piszczelowy rewizyjny, cementowany, anatomiczny (prawy, lewy), wykonany ze stopu tytanu, z możliwością zastosowania podkładek pod tacę piszczelową oraz trzpienia. W 11 rozmiarach dla każdej ze stron, z 0˚ tyłopochyleniem. Element posiadający mechanizm zatrzaskowy przesunięty o 8˚ do przyśrodka, w celu uniknięcia konfliktu z więzadłem rzepki w zgięciu. | szt | 10 |  | 0 | 8 | 0
3.3 | Press-fitowy, modularny keel antyrotacyjny, montowany do rewizyjnej tacy piszczelowej bezśrubowo na zatrzask na stożku Morse'a, zapewniajcy stabilość rotacyjną implantu. Dostępny w trzech rozmiarach. Możliwość ustawienia rotacji +/- 30 stopni w przypadku zastosowania bez podkładek piszczelowych lub +/- 6 stopni w przypadku zastosowania z podładkami piszczelowymi. Wykonany ze stopu tytanu. | szt | 10 |  | 0 | 8 | 0
3.4 | Wkładka polietylenowa typu CS, wykonana z wysokousieciowanego polietylenu, anatomiczna (prawa, lewa), w min. 15 rozmiarach oraz 6 grubościach. Wkładka posiadająca wbudowane 3˚ tyłopochylenie ułatwiające zgięcie. | szt | 10 |  | 0 | 8 | 0
3.5 | Trzpień cementowany, wykanany ze stopu tytanu, posiadający rowki zapewniające opór rotacyjny. Dostępny w rozmiarach o średnicy 17 mm i długości 25 mm oraz 50 mm, a także o długości 75 mm i średnicach 10-18mm w skoku co 2 mm. | szt | 10 |  | 0 | 8 | 0
3.6 | Podkładki piszczelowe, wykonane ze stopu tytanu, pod tacę piszczelową, oddzielna dla strony bocznej i przyśrodkowej. W rozmiarach 5,10 i 15 mm zarówno dla stony przyśrodkowej jak i bocznej. Podkładki o grubosci 10 i 15 mm posiadaja kształt pasujący do naturalnej geometrii kości piszczelowej czyli zwężający się w kierunku dystalnym. | szt | 10 |  | 0 | 8 | 0
3.7 | Śruba blokująca dodatkowo zabezpieczająca połącznie trzpienia z tacą piszczelową. | szt | 10 |  | 0 | 8 | 0
RAZEM za część 3 : |  |  |  |  | 0 |  | 0
SUMA łącznie za wszystkie części (1+2+3): |  |  |  |  | 0 |  | 0