## zadanie nr 10
Zadanie 10. | Implanty ortopedyczne IV
Lp. | Nazwa/opis produktu | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy, producent, nazwa produktu
A | Gwóźdź tytanowy, kaniulowany, rekonstrukcyjny krótki, do leczenia złamań przezkrętarzowych. Gwóźdź o anatomicznym kącie ugięcia 4º, 15 stopni anterwersji i krzywej ugięcia 1275 mm oraz średnicy bliższej 15.5 mm, możliwość blokowania statycznego lub dynamicznego w części dalszej. Otwór dynamiczny w odległości 43-55 mm od końca gwoździa, otwór statyczny w odległośći 60-65 mm od końca gwoździa. Gwóźdź prawy i lewy o średnicy 10, 11.5, 13 i 14.5 mm w długości 21.5 cm z klamerkowatym końcem z nacięciami dla gwoździ o średnicy powyżej 11.5 mm. Kąt CCD 125º, 130º, 135º. Jeden przezierny celownik do zakładania gwożdzi o różnych kątach CCD. Śruba doszyjkowa o średnicy 10.5 mm w długościach 70- 130 mm (z przeskokiem co 5 mm) wraz ze śrubą blokującą. Możliwość użycia pinu antyrotacyjnego o średnicy 3.0 mm. Zaślepki o przewyższeniu 0, 5, 10 i 15 mm. Śruby blokujące o średnicy 5.0 mm z pełnym lub niepełnym gwintem w długościach 20-100 mm (od 20-60 mm co 2.5 mm oraz od 65-100 co 5 mm). Komplet stanowi: gwóźdź + śruba doszyjkowa + zaślepka + śruba dystalna
1 | Gwóźdź o anatomicznym kącie ugięcia 4º, 15 stopni anterwersji i krzywej ugięcia 1275 mm oraz średnicy bliższej 15.5 mm, możliwość blokowania statycznego lub dynamicznego w części dalszej. Otwór dynamiczny w odległości 43-55 mm od końca gwoździa, otwór statyczny w odległośći 60-65 mm od końca gwoździa. Gwóźdź prawy i lewy o średnicy 10, 11.5, 13 i 14.5 mm w długości 21.5 cm z klamerkowatym końcem z nacięciami dla gwoździ o średnicy powyżej 11.5 mm. Kąt CCD 125º, 130º, 135º. Jeden przezierny celownik do zakładania gwożdzi o różnych kątach CCD. Śruba doszyjkowa o średnicy 10.5 mm w długościach 70- 130 mm (z przeskokiem co 5 mm) wraz ze śrubą blokującą. Możliwość użycia pinu antyrotacyjnego o średnicy 3.0 mm. Zaślepki o przewyższeniu 0, 5, 10 i 15 mm. Śruby blokujące o średnicy 5.0 mm z pełnym lub niepełnym gwintem w długościach 20-100 mm (od 20-60 mm co 2.5 mm oraz od 65-100 co 5 mm). | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Komplet stanowi: gwóźdź + śruba doszyjkowa + zaślepka + śruba dystalna | 5 |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Śruba blokująca do gwoździa | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Śruba doszyjkowa | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0
5 | Zaślepka | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0
B | Płyta tytanowa anatomiczna, z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco-kompresyjna do bliższego końca kości udowej, z otworami w płycie zmienno-kątowymi Płyta krętarzowa stosowana jako nakładka do płyty okołoprotezowej do bliższej nasady kości udowej. Płyta tytanowa wygięta, z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco-kompresyjna do trzonu kości udowej, z otworami w płycie zmienno-kątowymi Płyta tytanowa anatomiczna, z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco-kompresyjna do dalszego końca kości udowej do leczenia złamań okołoprotezowych Płyta tytanowa anatomiczna, z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco-kompresyjna do bliższego końca kości piszczelowej. W głowie płyty 8 otworów na śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym; w trzonie plyty rzędy potrójnych otworów diagonalnych pod śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym oraz śruby okołoprotezowe. Śruby w głowie i trzonie płyty z możliwośćią angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej lub gąbczastej). Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1, 2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o średnicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego.
6 | Płyta bliższe udo | 8 |  | 0 | 8% | 0 | 0
7 | Płyta bliższe udo - długa | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
8 | Płyta dalsze udo | 8 |  | 0 | 8% | 0 | 0
9 | Płyta dalsze udo - długa | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
10 | Płyta wygięta trzon | 8 |  | 0 | 8% | 0 | 0
11 | Płyta prosta trzon | 5 |  | 0 | 8% | 0 | 0
12 | Płyta bliższa piszczel boczna | 5 |  | 0 | 8% | 0 | 0
13 | Kabel | 5 |  | 0 | 8% | 0 | 0
14 | Oczko do kabla blokowane | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0
15 | Pusta śruba | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0
16 | Spacer | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0
17 | Śruba gąbczasta 5.0 gwint 32 | 40 |  | 0 | 8% | 0 | 0
18 | Śruba 4.0 | 40 |  | 0 | 8% | 0 | 0
19 | Śruba 5.0 | 40 |  | 0 | 8% | 0 | 0
20 | Śruby 5.0 okołoprotezowe | 30 |  | 0 | 8% | 0 | 0
21 | Śruby 4.0 rzadki gwint | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0
22 | Śruba gąbczasta kaniulowana 4.5 | 40 |  | 0 | 8% | 0 | 0
23 | Zaślepka blokowana | 60 |  | 0 | 8% | 0 | 0
24 | Śruba blokowana 3.5 | 5 |  | 0 | 8% | 0 | 0
25 | Śruba korowa 3.5 | 5 |  | 0 | 8% | 0 | 0
26 | Płyta krętarz | 5 |  | 0 | 8% | 0 | 0
C | Płyta stalowa anatomiczna niskoprofilowa, blokująco-kompresyjna do dalszego końca kości strzałkowej od strony bocznej W głowie płyty otwory na śruby pod różnymi kątami oraz otwory pozwalające na stabilizację za pomocą drutów Kirschnera. W części bliższej płytki otwory gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych. Od strony wierzchniej płyty ścięcia minimalizujące uszkodzenie tkanek. Możliwość użycia śrub blokowanych 3.5 mm z głową 2.7 mm ;blokowanych 2.7 mm; konikalnych 2.7 mm; korowych 2.7 mm; korowych 3.5 mm z głową 2.7 mm oraz gąbczastych 4.0. Otwory blokowane niewymagające użycia zaślepek/przejściówek. Na trzonie płyty możliwość uzyskania kompresjii dwukierunkowej. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego zmniejszającego siłę dokręcania. Płyta prawa/ lewa, ilość otworów w trzonie 4- 16, długość 80-236 mm.
27 | Płyta dalsza strzałka | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
28 | Płyta dalsza strzałka - długa | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
29 | Śruba blokowana 2.7 | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
30 | Śruba blokowana 3.5 z głową 2.7 | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
31 | Śruba gąbczasta 4.0 | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
32 | Śruba konikalna 2.7 | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
33 | Śruba korowa 2.7 | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
34 | Śruba korowa 3.5 z głową 2.7 | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
35 | Rekonstrukcja ACL: mocowanie udowe - Implant typu endobutton: ostro zakończona 13mm płytka tytanowa połączona z samozaciskową, regulowaną i bezwęzłową pętlą polietylenową. Płytka z wystającym pierścieniem ograniczającym jej przemieszczanie względem kanału udowego. Oparcie czoła przeszczepu o strop kanału udowego. W zestawie nić prowadząca implant. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
36 | Rekonstrukcja ACL: mocowanie udowe wersja BTB- Implant typu endobutton: ostro zakończona 13mm płytka tytanowa połączona z samozaciskową, regulowaną i bezwęzłową pętlą polietylenową, dodatkowa bezwęzłowa pętla do bloczka kostnego. Płytka z wystającym pierścieniem ograniczającym jej przemieszczanie względem kanału udowego. Oparcie czoła przeszczepu o strop kanału udowego. W zestawie nić prowadząca implant. | 2 |  | 0 | 8% | 0 | 0
37 | Rekonstrukcja ACL: mocowanie udowe wydłużone Implant typu endobutton: ostro zakończona, wydłużona - 20mm, płytka tytanowa połączona z samozaciskową, regulowaną i bezwęzłową pętlą polietylenową. Płytka z wystającym pierścieniem ograniczającym jej przemieszczanie względem kanału udowego. Oparcie czoła przeszczepu o strop kanału udowego. W zestawie nić prowadząca implant. | 2 |  | 0 | 8% | 0 | 0
38 | Rekonstrukcja ACL: mocowanie udowe - Implant typu endobutton: ostro zakończona 13mm płytka tytanowa połączona z samozaciskowymi, regulowanymi, bezwęzłowymi, pętlami polietylenowymi. Płytka z wystającym pierścieniem ograniczającym jej przemieszczanie względem kanału udowego. Oparcie czoła przeszczepu o strop kanału udowego. Przeszczep przewieszony przez cztery pętle. W zestawie nić prowadząca implant. | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0
39 | Rekonstrukcja ACL: mocowanie udowe - Implant typu endobutton: ostro zakończona, wydłużona - 20mm, płytka tytanowa połączona z samozaciskowymi, regulowanymi, bezwęzłowymi, pętlami polietylenowymi. Płytka z wystającym pierścieniem ograniczającym jej przemieszczanie względem kanału udowego. Oparcie czoła przeszczepu o strop kanału udowego. Przeszczep przewieszony przez cztery pętle. W zestawie nić prowadząca implant. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
40 | Rekonstrukcja ACL: mocowanie udowe lub piszczelowe - śruba kompozytowa: PLDLA i betaTCP, średnica 6-11mm, długość 20-35mm, zakres odpowiednio dla średnicy. | 15 |  | 0 | 8% | 0 | 0
41 | Rekonstrukcja ACL:mocowanie udowe lub piszczelowe. Śruba interferencyjna tytanowa. Gwint półokrągły dla ochrony przeszczepu. Średnica 7-11mm, długość 20-35mm, zakres odpowiednio dla średnicy. Pakowane pojedynczo, sterylne. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
42 | Obszycie przeszczepu Zakrzywiona igła HC-5 połączona z nitką o podwyższonej wytrzymałości, biało-niebieska. 1 op 12szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
43 | Dwa miękkie, poliestrowe implanty do szycia łąkotki, połączone nicią 2-0 z UHMWPE. System bezwęzłowy, mocowanie typu ziploop. Podajnik ołówkowy z ogranicznikiem głębokości penetracji igły 10-18mm. Prowadnica metalowa zakończona igłą o śr.1,6mm. | 5 |  | 0 | 8% | 0 | 0
44 | Dwa miękkie, poliestrowe implanty do szycia łąkotki, połączone nicią 2-0 z UHMWPE. System bezwęzłowy, mocowanie typu ziploop. Podajnik ołówkowy z ogranicznikiem głębokości penetracji igły 10-18mm. Prowadnica metalowa wygięta 14st, zakończona igłą o śr.1,6mm. | 30 |  | 0 | 8% | 0 | 0
45 | Miękka uniwersalna kotwica z igłami, wykonana z plecionki poliestrowej, na sterylnym podajniku. Średnica 1,4mm, krótki podajnik | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
46 | Miękka uniwersalna kotwica z igłami, wykonana z plecionki poliestrowej, na sterylnym podajniku. Średnica 1,4mm, krótki podajnik. 1op 10 szt | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
47 | Miękka uniwersalna kotwica z igłami, wykonana z plecionki poliestrowej, na sterylnym podajniku. Średnica 1,4mm, krótki podajnik, prowadnica, wiertło 1,4mm | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
48 | Wielorazowa prowadnica short 1.4mm | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
49 | Wiertło short 1,4mm | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
50 | Jednorazowa prowadnica short 1.4mm z wiertłem | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
51 | Miękka uniwersalna kotwica z igłami tnącymi, wykonana z plecionki poliestrowej, na sterylnym podajniku. Średnica 2.9mm.Dwie różnokolorowe, wzmocnione nici. Krótki podajnik. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
52 | Miękka uniwersalna kotwica z igłami tnącymi, wykonana z plecionki poliestrowej, na sterylnym podajniku. Średnica 2.9mm.Dwie różnokolorowe, wzmocnione nici. Krótki podajnik. 1op 10 szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
53 | Wielorazowa prowadnica short 2,9mm | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
54 | Wiertło short 2.9mm | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
55 | Wielorazowy punch 2,9mm | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
56 | Szydło do prowadzenia przeszczepu | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
57 | Prowadnica nitinolowa do śrub GT oraz tytanowych IS 1.5mm | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
58 | Prowadnica nitinolowa do śrub ComposiTCP 1.1.mm | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
59 | Wiertło wielorazowe 4,5mm | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
60 | Trepan do pobierania kości gąbczastej, średnica 7-11mm | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
61 | Kotwica z materiału PEEK, wbijana - z tytanowym grotem, bez konieczności nawiercania, bezwęzłowa, z możliwością wprowadzenia i niezależnego napięcia 8 nitek, średnica 4,5mm, długość 25,8mm, rotacyjna głowica w aplikatorze umożliwiająca kontrolę napięcia nitek. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
62 | Sterylny (jednorazowy) zestaw instrumentarium 1,4mm: płaszcz, wiertło i obturator. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
63 | Miękka kotwica do barku, wykonana z plecionki poliestrowej, na sterylnym podajniku. Średnica 1,4mm. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
64 | Miękka kotwica do barku, wykonana z plecionki poliestrowej, na sterylnym podajniku. Średnica 1,4mm. 1op - 10 szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
65 | Wielorazowa prowadnica | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
66 | Wielorazowy obturator | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
67 | Wielorazowa prowadnica, zakrzywiona 23° | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
68 | Wielorazowy obturator, giętki | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
69 | Wiertło 1,4mm | 2 |  | 0 | 8% | 0 | 0
70 | Miękka kotwica do naprawy stożka rotatorów, wykonana z plecionki poliestrowej, na sterylnym podajniku. Średnica 2,9mm.Dwie różnokolorowe, wzmocnione nici. | 40 |  | 0 | 8% | 0 | 0
71 | Wielorazowa prowadnica 2,9mm | 2 |  | 0 | 8% | 0 | 0
72 | Wielorazowy obturator 2,9mm | 2 |  | 0 | 8% | 0 | 0
73 | Wiertło 2,9mm | 2 |  | 0 | 8% | 0 | 0
74 | Kotwica z materiału PEEK, wbijana, bezwęzłowa, z możliwością wprowadzenia i niezależnego napięcia 8 nitek, średnica 4,5mm i 5,5mm, długość 23mm, rotacyjna głowica w aplikatorze umożliwiająca kontrolę napięcia nitek. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
75 | Prowadnica nitinolowa do przeszywacza tkanki miękkiej Quattro | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0
76 | Bezwęzłowy system do leczenia niestabilności stawu barkowo-obojczykowego, składający się z guzika tytanowego o średnicy 10mm oraz ostro zakończonej z jednej strony płytki tytanowej, połączonej z samozaciskową, bezwęzłową i regulowana pętlą polietylenową. Płytka z wystającym pierścieniem ograniczającym jej przemieszczanie względem kanału. W zestawie nić prowadząca implant. | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0
77 | Przeszywacz tkanek miękkich | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
78 | Trzpień rewizyjny - długość 194mm - średnica 4-14 | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
D | Endoprotezy kończyny górnej - głowa kości promieniowej
79 | Proteza modułowa głowy kości promieniowej, opcja bezcementowa i cementowa. Głowa w 15 rozmiarach - średnica głowy 20, 22 i 24 mm, każda dostępna w wysokości 10, 12, 14, 16 , 18 mm. Trzpień w 5 średnicach i 5 długościach, pokryty porowatą okładziną w celu przyspieszenia wczesnej osteointegracji | 5 |  | 0 | 8% | 0 | 0
80 | Głowa | 5 |  | 0 | 8%
81 | Trzpień ze śrubą | 5 |  | 0 | 8%
82 | Śruba zapasowa | 5 |  | 0 | 8%
83 | System do naprawy więzozrostu barkowo-obojczykowego składający się z guzika tytanowego o średnicy 10 mm oraz osobno ostro zakończonej z jednej strony płytki tytanowej dł. 13 mm, połączonej z samozaciskową, bezwęzłową i regulowana pętlą polietylenową. W zestawie nić prowadząca implant. | 5 |  | 0 | 8% | 0 | 0
84 | Wiertło kaniulowane 4,5mm | 5 |  | 0 | 8% | 0 | 0
|  |  | Suma: | 0 |  | 0
Zamawiający wymaga zapewnienia stałej dostępności ustalonych produktów w odpowiedniej ilości na potrzeby zabiegowe placówki leczniczej