.............................................

miejscowość, data

.............................................				                               	                                                         pieczęć oferenta

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

FORMULARZ PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Marka, typ, nazwa handlowa ambulansu (pojazdu skompletowanego) czyli samochodu po wykonaniu adaptacji:

………………………………………………………………………………………………………..…………………………

Ambulans ratunkowy typu C przystosowany do transportu maksymalnie jednego pacjenta na noszach oraz trzy osobowego zespołu specjalistycznego/podstawowego ratownictwa medycznego (może być wykorzystywany jako ambulans typu S lub P zgodnie z wytycznymi NFZ):

| Lp. |  |  | Wymagane parametry | TAK/NIE (określić) | Oferowane parametry (opisać) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wymogi co do przedmiotu zamówienia w zakresie pojazdu bazowego |  |  |  |  |  |
| I. NADWOZIE |  |  |  | --------- | -------------------------------------------- |
| 1. |  | Typu „furgon podwyższony ”, bez ściany działowej pomiędzy kabiną kierowcy a przestrzenią ładunkową przeznaczoną do adaptacji na przedział medyczny |  |  |  |
| 2. |  | DMC ambulansu powyżej 3,5t |  |  |  |
| 3. |  | Kabina kierowcy wyposażona w dwa pojedyncze fotele: pasażera i kierowcy ,fotele regulowane z podłokietnikami |  |  |  |
| 4. |  | Drzwi tylne wysokie , przeszklone dwuskrzydłowe, otwierane na boki o min. 250º z systemem blokowania przy otwieraniu, o wysokości minimum 1,75 m |  |  |  |
| 5. |  | Drzwi boczne prawe przesuwane do tyłu przeszklone, z odsuwaną szybą, z fabrycznym systemem elektrycznym wspomagającym zamykanie drzwi, wyjście ze stopniem wysuwanym spod podwozia którego położenie sygnalizuje kontrolka umieszczona w sposób widoczny dla kierowcy ambulansu |  |  |  |
| 6. |  | Drzwi boczne lewe przesuwane do tyłu, bez szyby. |  |  |  |
| 7. |  | Kolor nadwozia żółty |  |  |  |
| 8. |  | Centralny zamek wszystkich drzwi, sterowany pilotem. |  |  |  |
| 9. |  | Stopień wejściowy tylny antypoślizgowy, stanowiący jednocześnie funkcję zderzaka |  |  |  |
| 10. |  | Szyba przednia ogrzewana. |  |  |  |
| 11. |  | Podgrzewane dysze spryskiwaczy. |  |  |  |
| II.SILNIK |  |  |  | ---------- | --------------------------------------------- |
| 1. |  | Z zapłonem samoczynnym turbodoładowany, z urządzeniem do podgrzewania silnika, ułatwiającym rozruch silnika w warunkach zimowych |  |  |  |
| 2. |  | Moc silnika minimum 170 KM , moment obrotowy nie mniejszy niż 400 Nm |  |  |  |
| 3. |  | Silnik spełniający obowiązujące na dzień dostawy normy emisji spalin, |  |  |  |
| III.ZESPÓŁ PRZENIESIENIA NAPĘDU |  |  |  | ---------- | ----------------------------------------------- |
| 1. |  | Skrzynia biegów manualna o min. 6 biegach do przodu i biegu wstecznym |  |  |  |
| 2. |  | Napęd na jedną oś (przednią lub tylną – podać) |  |  |  |
| IV.ZAWIESZENIE |  |  |  | ---------- | ----------------------------------------------- |
| 1. |  | Wzmocnione zawieszenie i amortyzatory, gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność i manewrowość w trudnym terenie, umożliwiające komfortowy przewóz pacjentów |  |  |  |
| V. UKŁAD HAMULCOWY I SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA |  |  |  | ---------- | ----------------------------------------------- |
| 1. |  | System ABS zapobiegający blokadzie kół podczas hamowania. |  |  |  |
| 2. |  | System wspomagania nagłego hamowania. |  |  |  |
| 3. |  | Hamulce tarczowe, wentylowane na obu osiach (przód i tył) |  |  |  |
| 4. |  | Asystent ruszania tj. system zapobiegający staczaniu się przy ruszaniu „pod górę” |  |  |  |
| 5. |  | System stabilizacji toru jazdy EPS |  |  |  |
| 6. |  | System zapobiegający poślizgowi kół osi napędzanej przy ruszaniu typu ASR |  |  |  |
| 7. |  | Asystent bocznego wiatru |  |  |  |
| 8. |  | Układ hamulcowy ze wspomaganiem, wskaźnik zużycia klocków hamulcowych |  |  |  |
| VI. UKŁAD KIEROWNICZY |  |  |  | ---------- | ----------------------------------------------- |
| 1. |  | Ze wspomaganiem. |  |  |  |
| 2. |  | Regulowana kolumna kierownicy w dwóch płaszczyznach |  |  |  |
| VII. INSTALACJA ELEKTRYCZNA |  |  |  | ---------- | ----------------------------------------------- |
| 1. |  | Zespół dwóch akumulatorów o łącznej pojemności min. 160 Ah do zasilania wszystkich odbiorników prądu – jeden do rozruchu silnika ,drugi do zasilania przedziału pacjenta – połączone tak aby były doładowywane zarówno z alternatora w czasie pracy silnika, jak i z prostownika na postoju po podłączeniu zasilania do sieci 230V |  |  |  |
| 2. |  | Fabrycznie wzmocniony alternator o mocy minimum 200 A |  |  |  |
| VIII. WYPOSAŻENIE POJAZDU |  |  |  | ---------- | ----------------------------------------------- |
| 1. |  | Wszystkie miejsca siedzące zaopatrzone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa oraz zagłówki. |  |  |  |
| 2. |  | Zbiornik paliwa o pojemności min. 70 L. |  |  |  |
| 3. |  | Poduszki powietrzne: kierowcy i pasażera (min. dwa rodzaje). |  |  |  |
| 4. |  | Elektryczne otwierane szyby w drzwiach przednich. |  |  |  |
| 5. |  | Klimatyzacja kabiny kierowcy. |  |  |  |
| 6. |  | Lusterka zewnętrzne, regulowane i podgrzewane elektrycznie |  |  |  |
| 7. |  | Lusterko wewnętrzne. |  |  |  |
| 8. |  | Reflektory przeciwmgłowe halogenowe przednie. |  |  |  |
| 9. |  | Sygnalizacja dźwiękowa lub optyczna w kabinie kierowcy o niedomknięciu którychkolwiek drzwi |  |  |  |
| 10. |  | Czujniki parkowania w przednim i tylnym zderzaku, kamera cofania. |  |  |  |
| 11. |  | Trójkąt, gaśnica, apteczka, podnośnik. |  |  |  |
| 12. |  | Czujniki ciśnienia w oponach. |  |  |  |
|  |  | Czujnik deszczu i zmierzchu, wycieraczki z automatyczną regulacją prędkości, automatyczne włączanie świateł mijania |  |  |  |
| 13. |  | Zestaw naprawczy + koło zapasowe |  |  |  |
| 14. |  | Dodatkowy komplet kół z oponami zimowymi |  |  |  |
| IX. WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  | ---------- | --------------------------------------------- |
| 1. |  | Pojazd fabrycznie nowy min. – 2022 |  |  |  |
| 2. |  | Gwarancja min. 24 miesiące bez limitu kilometrów – na pojazd bazowy |  |  |  |
| 3. |  | Gwarancja min. 96 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru na perforację nadwozia ambulansu. |  |  |  |
| 4. |  | Wraz z pojazdem Wykonawca przekaże: - kartę pojazdu, - wyciąg ze świadectwa homologacji dla pojazdu bazowego i skompletowanego( po zabudowie) - instrukcję obsługi pojazdu - książkę obsługi (przeglądów ) pojazdu bazowego - kartę gwarancyjną pojazdu - instrukcja obsługi, dokumentacja techniczna i serwisowa w języku polskim |  |  |  |
| 5. |  | Wykonawca wskaże serwis ASO zlokalizowany najbliżej siedziby Zamawiającego |  |  | (podać adres) ………….. |
| Wymogi co do przedmiotu zamówienia w zakresie adaptacji na ambulans sanitarny |  |  |  |  |  |
| I. NADWOZIE |  |  |  | ------- | ------------------------------------ |
|  |  | Minimalne wymiary przedziału medycznego w mm po wykonaniu adaptacji (długość x szerokość x wysokość) 3200 x 1700 x 1800 |  |  |  |
|  |  | Drzwi tylne wyposażone w światła awaryjne, włączające się automatycznie przy otwarciu drzwi. |  |  |  |
|  |  | Ściany boczne/podłoga przedziału medycznego mają być przystosowane do zamocowania foteli oraz innego wyposażenia. |  |  |  |
|  |  | Schowek za lewymi drzwiami przesuwnymi (oddzielony od przedziału medycznego i dostępny z zewnątrz pojazdu), z miejscem mocowania min. 2 szt. butli tlenowych 10l, krzesełka kardiologicznego, noszy podbierakowych, materaca próżniowego oraz deski ortopedycznej dla dorosłych. Poprzez drzwi lewe ma być zapewniony dostęp do plecaka / torby medycznej umieszczonej w przedziale medycznym (tzw. podwójny dostęp do plecaka/torby – z przedziału medycznego i z zewnątrz pojazdu) |  |  |  |
|  |  | Okna zmatowione do 2/3 wysokości lub zaklejone folią matową |  |  |  |
|  |  | Miejsce wraz z mocowaniem 2 kasków ochronnych |  |  |  |
| II. OGRZEWANIE, WENTYLACJA, KLIMATYZACJA |  |  |  | ------- | ------------------------------------ |
|  |  | Nagrzewnica w przedziale medycznym wykorzystująca ciecz chłodzącą silnik do ogrzewanie przedziału medycznego ;ogrzewanie przedziału medycznego możliwe przy włączonym silniku pojazdu, |  |  |  |
|  |  | Postojowe – grzejnik elektryczny z możliwością ustawienia temperatury termostatem i zabezpieczeniem o mocy min. 1.8 kW zasilany z sieci 230 V |  |  |  |
|  |  | Wentylacja mechaniczna, nawiewno – wywiewna, zapewniająca prawidłową wentylację przedziału medycznego i zapewniająca wymianę powietrza min 20 razy na godzinę w czasie postoju |  |  |  |
|  |  | Niezależne od pracy silnika i układu chłodzenia silnika dodatkowe ogrzewanie przedziału medycznego, z możliwością ustawienia temperatury i termostatem o mocy min. 5,0 kW tzw. powietrzne. Ogrzewanie przedziału medycznego z możliwością ustawienia temperatury termostatem takie, aby przy temperaturach zewnętrznych – 100 C i niższych, ogrzanie wnętrza do temperatury co najmniej + 50 C nie powinno trwać dłużej niż 15 minut. Po upływie 30 minut w przedziale pacjenta temperatura powinna wynosić co najmniej 22ºC |  |  |  |
|  |  | Klimatyzacja dwu parownikowa z niezależną regulacją nawiewu dla kabiny kierowcy i przedziału medycznego. ( Zamawiający dopuszcza by fabryczna klimatyzacja kabiny kierowcy pojazdu bazowego była rozbudowana na przedział medyczny na etapie adaptacji na ambulans. |  |  |  |
| III. INSTALACJA ELEKTRYCZNA |  |  |  | ------- | ------------------------------------ |
|  |  | Instalacja dla napięcia 230V w kompletacji: 1. zasilanie zewnętrzne 230V z zabezpieczeniem wyłącznikiem przeciwporażeniowym oraz zabezpieczeniem przed uruchomieniem silnika przy podłączonym zasilaniu 230V - minimum trzy gniazda poboru prądu w przedziale medycznym zasilane z gniazda umieszczonego na zewnątrz (na pojeździe ma być zamontowana wizualna sygnalizacja informująca o podłączeniu ambulansu do sieci 230V), + gniazdo 230V na ścianie działowej - kabel zasilający o długości min. 10m, - automatyczna ładowarka służąca do ładowania dwóch fabrycznych akumulatorów działający przy podłączonej instalacji 230V (podać markę i model oraz parametry techniczne), - grzałka w układzie chłodzenia cieczą silnika pojazdu. - inwertor prądu stałego 12V na zmienny 230V o mocy min. 1000W (prąd w „sinusie”), w trakcie jazdy pojazdu w gniazdach 230V ma być dostępne napięcie do obsługi sprzętu medycznego wymagającego zasilania 230V, z możliwością wyłączania napięcia (wyłącznik inwertora) |  |  |  |
| 2. |  | 1.Instalacja dla napięcia 12V przedziału medycznego powinna posiadać co najmniej 4 gniazda 12V zabezpieczonych przed zabrudzeniem / zalaniem 2.Oświetlenie przedziału medycznego: - światło rozproszone realizowane przez lampy typu LED umieszczone po obu stronach górnej części przedziału medycznego zapewniające spełnienie wymogu oświetlenia obszaru pacjenta min. 300lx, a obszar otaczający min. 50lx; - minimum 3 punkty ze światłem skupionym, dwa nad noszami oraz jedno nad blatem roboczym |  |  |  |
| 3. |  | Przedział medyczny ma być wyposażony w zamontowany na ścianie panel sterujący: - informujący o temperaturze w przedziale medycznym oraz na zewnątrz pojazdu - z funkcją zegara (aktualny czas) i kalendarza (dzień, data) - informujący o temperaturze wewnątrz termoboxu - sterujący oświetleniem przedziału medycznego - sterujący systemem wentylacji przedziału medycznego - zarządzający system ogrzewania przedziału medycznego i klimatyzacji przedziału medycznego z funkcją automatycznego utrzymania zadanej temperatury . |  |  |  |
| 4. |  | Kabina kierowcy ma być wyposażona w panel sterujący: - sterujący oświetleniem zewnętrznym( światła robocze) - informujący kierowcę o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu podłączeniu ambulansu do sieci 230 V - informujący kierowcę o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu otwartych drzwi między przedziałem medycznym a kabiną kierowcy - informujący kierowcę o poziomie naładowania akumulatora samochodu bazowego i akumulatora dodatkowego - ostrzegający kierowcę (sygnalizacja dźwiękowa) o nie doładowaniu akumulatora samochodu bazowego i akumulatora dodatkowego |  |  |  |
| IV. SYGNALIZACJA ŚWIETLNO – DŹWIĘKOWA I OZNAKOWANIE |  |  |  | ------- | ---------------------------------------- |
|  |  | W przedniej części dachu pojazdu belka świetlna typu LED, wyposażona w dwa reflektory typu LED do oświetlania przedpola pojazdu oraz podświetlany napis „ambulans” |  |  |  |
|  |  | Na wysokości pasa przedniego 2 niebieskie lampy pulsacyjne barwy niebieskiej typu LED , dodatkowe lampy LED w błotnikach i lusterkach zewnętrznych |  |  |  |
|  |  | W tylnej części dachu lampa świetlna typu LED, tzw. „kogut” |  |  |  |
|  |  | Sygnał dźwiękowy modulowany o mocy min. 100 W z możliwością podawania komunikatów głosem zgodny z obowiązującymi przepisami. |  |  |  |
|  |  | Dodatkowe sygnały dźwiękowe (awaryjne) pneumatyczne lub elektryczne przeznaczone do pracy ciągłej – podać markę i model. |  |  |  |
|  |  | Włączanie sygnalizacji dźwiękowo-świetlnej realizowane przez jeden główny włącznik umieszczony w widocznym, łatwo dostępnym miejscu lub zintegrowaną manetkę |  |  |  |
|  |  | Oznakowanie pojazdu: - 3 pasy odblaskowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010 r. wykonanych z folii: a) typu 3 barwy czerwonej o szer. Min. 15 cm, umieszczony w obszarze pomiędzy linią okien i nadkoli b) typu 1 lub 3 barwy czerwonej o szer. Min. 15 cm umieszczony wokół dachu c) typu 1 lub 3 barwy niebieskiej umieszczony bezpośrednio nad pasem czerwonym (o którym mowa w pkt. „a”) - z przodu i z tyłu pojazdu napis: zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010r - oznakowanie symbolem ratownictwa medycznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010 r. - po obu bokach pojazdu nadruk barwy czerwonej „P” - nazwa dysponenta jednostki umieszczona po obu bokach pojazdu - pozostałe elementy oznakowania do uzgodnienia po podpisaniu umowy |  |  |  |
|  |  | Dodatkowe migacze, typu LED, zamontowane w górnych tylnych częściach nadwozia |  |  |  |
| V.WYPOSAŻENIE W ŚRODKI ŁĄCZNOŚCI |  |  |  | ------- | ------------------------------------ |
|  |  | Na dachu pojazdu antena radiotelefonu spełniająca następującej wymogi: - zakres częstotliwości -168-170 MHz, - współczynnik fali stojącej -1,6, - polaryzacja pionowa, - charakterystyka promieniowania –dookólna, - odporność na działanie wiatru min. 55 m/s.Antena typu 3089/1 lub równoważna do radiotelefonu cyfrowo-analogowego(DMR). Instalację doprowadzić do miejsca instalacji radiotelefonu na desce rozdzielczej kierowcy, okablowanie z zapasem 50 cm |  |  |  |
|  |  | Wykonanie instalacji do podłączenia radiotelefonu – uchwyt + wyprowadzone i obrobione końcówki do radiotelefonu motorolla DM46.. lub równoważny |  |  |  |
|  |  | Zestaw anten dwuzakresowych GPS/GSM umożliwiających prawidłowe działanie wszystkich elementów systemu SWD PRM |  |  |  |
|  |  | Głośnik w przedziale medycznym z możliwością podłączenia do radia |  |  |  |
|  |  | Zamontowanie uchwytów mocujących stację dokującą pod tablet w kabinie kierowcy oraz doprowadzeniem przewodów zasilających i przewodu USB łączącego tablet z drukarką.(bez tabletu i bez drukarki,). Uchwyt do drukarki umożliwiający korzystanie z niej podczas jazdy ambulansu. Stacja dokująca po stronie Wykonawcy. |  |  |  |
|  |  | Tablet, drukarka, moduł GPS – po stronie Zamawiającego |  |  |  |
| VI. PRZEDZIAŁ MEDYCZNY |  |  |  | ------- | ------------------------------------ |
|  |  | Antypoślizgowa podłoga, wzmocniona, połączona szczelnie z zabudową ścian ,umożliwiająca mocowanie lawety lub noszy |  |  |  |
|  |  | Ściany boczne i sufit pokryte specjalnym tworzywem sztucznym – łatwo zmywalnym i odpornym na środki dezynfekujące, w kolorze białym. |  |  |  |
|  |  | Na prawej ścianie minimum jeden fotel obrotowy, wyposażony w bezwładnościowe, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa i zagłówek, ze składanym do pionu siedziskiem i regulowanym oparciem pod plecami (regulowany kąt oparcia) . |  |  |  |
|  |  | Przy ścianie działowej u wezgłowia noszy fotel obrotowy umożliwiający jazdę tyłem do kierunku jazdy, ze składanym do pionu siedziskiem, zagłówkiem (regulowanym lub zintegrowanym), bezwładnościowym pasem bezpieczeństwa oraz regulowanym oparciem pod plecami (regulowany kąt oparcia |  |  |  |
|  |  | Przegroda między kabiną kierowcy a przedziałem medycznym. Przegroda zapewniająca możliwość oddzielenia obu przedziałów oraz swobodną komunikację pomiędzy personelem medycznym a kierowcą, przegroda ma być wyposażona w drzwi przesuwne |  |  |  |
|  |  | Zabudowa meblowa na ścianach bocznych (lewej i prawej): - zestawy szafek i półek wykonanych z tworzywa sztucznego, zabezpieczone przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów, z miejscem mocowania wyposażenia medycznego - półki podsufitowe z przezroczystymi szybkami i podświetleniem umożliwiającym podgląd na umieszczone tam przedmioty (na ścianie lewej co najmniej 4 szt., na ścianie prawej co najmniej 2 szt.). - na ścianie lewej zamykany schowek na środki psychotropowe z cyfrowym zamkiem szyfrowym, uchwyty do mocowania rękawiczek 3 szt. |  |  |  |
|  |  | Zabudowa meblowa na ścianie działowej: - szafka z blatem roboczym wykończonym blachą nierdzewną (wysokość blatu roboczego 100 cm ± 10 cm – podać wartość oferowaną - min. dwie szuflady - kosz |  |  |  |
|  |  | Sufitowy uchwyt do kroplówek na min. 4 szt. pojemników. |  |  |  |
|  |  | Sufitowy uchwyt dla personelu medycznego umieszczony wzdłuż osi głównej |  |  |  |
|  |  | Na lewej ścianie przestrzeń przeznaczona do mocowania defibrylatora, respiratora, pompy infuzyjnej, ssaka i innego sprzętu. Zamocowane 2 poziome szyny mocujące do których mogą być przykręcane, w różnych kombinacjach 3 lub 4 uniwersalne płyty mocującej – płyty w ukompletowaniu , do których można niezależnie mocować: uchwyt pod dowolny typ defibrylatora, respiratora, pompy infuzyjnej. Płyty mają mieć możliwość przesuwania wzdłuż osi pojazdu tj. możliwość rozmieszczenia ww. sprzętu medycznego wg uznania Zamawiającego w każdym momencie eksploatacji. Uwaga – Zamawiający nie dopuszcza mocowania na stałe uchwytów do ww. sprzętu medycznego bezpośrednio do ściany przedziału medycznego. |  |  |  |
|  |  | Centralna instalacja tlenowa dostosowana do zasilania w tlen z butli 10l. - minimum 2 gniazda poboru tlenu typu AGA, monoblokowe typu panelowego + reduktor 1 szt. - sufitowy punkt poboru tlenu zamontowany w specjalnej wnęce przystosowanej do montażu respiratora, z regulacja przepływu tlenu przez przepływomierz ścienny zamontowany na ścianie bocznej przedziału medycznego - dodatkowy uchwyt na dwie małe butle przenośne. - bez butli i reduktorów - Centralna instalacja próżniowa z jednym gniazdem poboru, regulatorem siły ssania, słojem na wydzielinę 1 l, przewodem do odsysania o długości 1,5 m zakończonym łącznikiem do cewników |  |  |  |
|  |  | Termobox stacjonarny do ogrzewania płynów infuzyjnych. |  |  |  |
|  |  | Lodówka sprężarkowa |  |  |  |
| - WYPOSAŻENIE POJAZDU |  |  |  | ------- | ------------------------------------ |
|  |  | Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym, młotek do wybijania szyb, nóż do przecinania pasów bezpieczeństwa. |  |  |  |
| - praca |  | Reflektory zewnętrzne, po bokach oraz z tyłu pojazdu, po 2 z każdej strony, ze światłem rozproszonym do oświetlenia miejsca akcji, włączanie i wyłączanie reflektorów zarówno z kabiny kierowcy jak i z przedziału medycznego. Reflektory typu LED. Reflektory automatycznie wyłączające się po ruszeniu pojazdu i osiągnięciu prędkości 15-30 km/h. |  |  |  |
|  |  | Lampka typu kokpit ( giętka ) |  |  |  |
|  |  | Ampularium |  |  |  |
|  |  | Tablica do pisania |  |  |  |
|  |  | Radioodtwarzacz w kabinie kierowcy |  |  |  |
|  |  | Dywaniki podłogowe |  |  |  |
|  |  | Dwa trójkąty ostrzegawcze, komplet kluczy, podnośnik samochodowy |  |  |  |
| - WYMAGANIA OGOLNE |  |  |  | ---------- | ----------------------------------------- |
| 1. | Karta gwarancyjna zabudowy przedziału medycznego |  |  |  |  |
| 2. | Gwarancja na samochód bazowy – 24 miesiące Gwarancja na powłokę lakierniczą –24 miesiące Gwarancja na zabudowę medyczną – min. 24 miesiące Gwarancja na sprzęt medyczny – 24 miesiące Gwarancja na perforację nadwozia – min. 96 miesięcy |  |  |  |  |
| 3. | Za okresowe przeglądy eksploatacyjne ambulansu i sprzętu medycznego płaci Zamawiający. Uwaga! Nie należy wliczać pakietów serwisowych w ofertę |  |  |  |  |
| 4. | Dostawa kompletnego ambulansu do siedziby Zamawiającego |  |  |  |  |
| IX. SPRZĘT MEDYCZNY |  |  |  | ------- | ------------------------------------ |
| Nosze główne elektryczno – mechaniczne o udźwigu powyżej 300 Kg |  |  |  |  |  |
| marka (należy podać) - |  |  |  |  |  |
| model (należy podać) – |  |  |  |  |  |
| rok produkcji (należy podać) - |  |  |  |  |  |
|  |  | Nosze fabrycznie nowe |  |  |  |
|  |  | Wykonane z materiału odpornego na korozje lub z materiału zabezpieczonego przed korozją |  |  |  |
|  |  | Długość całkowita noszy min. 190 cm |  |  |  |
|  |  | Szerokość całkowita noszy min. 55 cm |  |  |  |
|  |  | Skracana rama noszy celem ułatwienia manewrowania w wąskich przestrzeniach. |  |  |  |
|  |  | Całkowita długość noszy po skróceniu max 160 cm |  |  |  |
|  |  | Możliwość pochylenia, częściowego lub pełnego rozłożenia podparcia pleców noszy nawet po skróceniu ramy noszy |  |  |  |
|  |  | Nosze wyposażone w zagłówek mocowany bezpośrednio do ramy noszy umożliwiający ich przedłużenie w przypadku transportu pacjenta o znacznym wzroście. |  |  |  |
|  |  | Uchylny stabilizator głowy pacjenta z możliwością wyjęcia, ułożenia głowy na wznak oraz do tzw. pozycji węszącej |  |  |  |
|  |  | Płynna elektryczna i zapasowa manualna regulacja wysokości leża noszy w zakresie dolny od min. 35 cm górnym od min. 90 cm |  |  |  |
|  |  | Udźwig noszy powyżej 300 kg |  |  |  |
|  |  | Fabrycznie zamontowany gumowy odbojnik na całej długości bocznej ramy noszy chroniący przed uszkodzeniami przy otarciach lub uderzeniach podczas przenoszenia lub prowadzenia zestawu |  |  |  |
|  |  | Nosze 3 segmentowe z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej oraz pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha |  |  |  |
|  |  | Przystosowane do prowadzenia reanimacji, wyposażone w twardą płytę na całej długości pod materacem umożliwiającą ustawienie wszystkich dostępnym funkcji |  |  |  |
|  |  | Płynna regulacja kąta nachylenia oparcia pleców wspomagana sprężyną gazową do min. 75 ° |  |  |  |
|  |  | Rozkładane, regulowane w min. 7 pozycjach poręcze boczne zwiększające powierzchnię strefy do leżenia do szerokości min. 75 cm, certyfikowane w zakresie normy PN-EN 1865-3:2012 lub równoważnej (deklarację zgodności z normą lub normą równoważną wystawioną przez podmiot trzeci, na który wykonawca nie może wywierać decydującego wpływu załączyć do oferty) |  |  |  |
|  |  | Nosze wyposażone w 4 koła jezdne, obrotowe w zakresie 360° o średnicy min. 15 cm . Min. 2 koła wyposażone w hamulce. |  |  |  |
|  |  | 2 koła kierunkowe z systemem blokady toczenia na wprost (zwolnienie i uruchomienie blokady dostępne z tyłu noszy) |  |  |  |
|  |  | Dodatkowy system blokady toczenia na wprost dostępny z przodu noszy |  |  |  |
|  |  | 3 częściowy, składany teleskopowo wieszak na płyny infuzyjne |  |  |  |
|  |  | Zestaw pasów zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy |  |  |  |
|  |  | Wyprofilowany materac mocowany na rzepy, umożliwiający ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych, przystosowany do przewozu pacjentów otyłych o powierzchni antypoślizgowej, nie absorbujący krwi i płynów, odporny na środki dezynfekujące |  |  |  |
|  |  | Kodowane kontrastowymi kolorami oznakowanie elementów związanych z obsługą noszy w tym do sterowania noszy |  |  |  |
|  |  | Sterowanie elektryczne noszy zapewniające łatwą obsługę noszy personelowi medycznemu |  |  |  |
|  |  | Sterowanie elektryczne noszy dostępne na dwóch poziomach wysokości, zapewniające łatwą obsługę noszy personelowi medycznemu o zróżnicowanym wzroście |  |  |  |
|  |  | Wyświetlacz stanu naładowania akumulatora wbudowany w nosze |  |  |  |
|  |  | System bezprzewodowego ładowania akumulatora noszy po wpięciu w mocowanie, sygnalizacja świetlna rozpoczęcia procesu ładowania w zestawie dodatkowa ładowarka/zasilacz akumulatora noszy 230V |  |  |  |
|  |  | Możliwość szybkiej, bezpiecznej wymiany akumulatora w noszach bez pomocy narzędzi |  |  |  |
|  |  | Nosze z automatycznym, hydrauliczno-elektrycznym systemem podnoszenia, obniżania eliminującym ręczne przenoszenie pełnego ciężaru pacjenta i noszy |  |  |  |
|  |  | Dodatkowy/rezerwowy system ręcznej obsługi noszy w tym: opuszczania, podnoszenia, załadunku i wyładunku noszy z ambulansu |  |  |  |
|  |  | Ręczna obsługa noszy (opuszczanie, podnoszenie, załadunek, rozładunek) dostępna w sytuacji transportu pacjenta wymagającego pozycji leżącej, dostęp do wszystkich manipulatorów ręcznego sterowania noszami bez konieczności zmiany pozycji pacjenta |  |  |  |
|  |  | Potwierdzenie spełnienia przez nosze normy dla medycznych urządzeń elektrycznych IEC 60601-1 lub równoważnej |  |  |  |
|  |  | Waga noszy 75 kg . Zgodnie z zapisami normy 1865-5:2012 lub równoważnej oraz potwierdzenie spełnienia dynamicznej obowiązującej normy zderzeniowej PN EN 1789 lub równoważnej dla zapięcia noszy. Dokumenty potwierdzające spełnienie ww. norm lub normy równoważnej wystawione przez podmiot trzeci, na który wykonawca nie może wywierać decydującego wpływu, załączyć do oferty. |  |  |  |
|  |  | System mocowania noszy montowany bezpośrednio do podłogi ambulansu lub stołu medycznego tzw. lawety, umożliwiający załadunek i rozładunek pacjenta bez wysiłku fizycznego o udźwigu minimum 390kg. System mocowania noszy lub stołu medycznego tzw. lawety musi być zgodny z zapisami norm PN-EN 1865-5:2012 lub równoważnej oraz posiadać potwierdzenie spełnienia dynamicznej obowiązującej normy zderzeniowej dla zapięcia noszy PN EN 1789 lub równoważnej. Z uwagi na udźwig noszy zamawiający wymaga załączenia do oferty karty katalogowej mocowania noszy oraz karty katalogowej stołu medycznego tzw. lawety, jeśli została zaoferowana. Dokumenty mają jednoznacznie potwierdzać, że zaoferowane rozwiązanie jest przeznaczone do użytkowania z zaproponowanym modelem noszy. Dokumenty potwierdzające spełnienie ww. norm wystawione przez podmiot trzeci, na który wykonawca nie może wywierać decydującego wpływu, załączyć do oferty. |  |  |  |
|  |  | Wbudowany w mocowanie noszy zapasowy panel sterowania pozwalający na automatyczne unoszenie/opuszczanie noszy, wypinanie/wpinanie noszy z funkcją rezerwowej obsługi manualnej wyżej opisanych opcji |  |  |  |
|  |  | Fabrycznie zainstalowane w mocowanie noszy wskaźniki typu LED ułatwiające naprowadzanie noszy na system mocowania np.: w nocy i potwierdzające poprawne zapięcie noszy w mocowaniu |  |  |  |
|  |  | Możliwość mycia ciśnieniowego mocowania podłogowego oraz ukompletowanych noszy (z akumulatorem). |  |  |  |
|  |  | Klasa szczelności noszy min. IPX6 |  |  |  |
|  |  | Zakres temperatur pracy noszy elektryczno-hydraulicznych od -34° do 54° C. |  |  |  |
| GWARANCJA NA NOSZE ELEKTRYCZNO-HYDRAULICZNE |  |  |  |  |  |
|  |  | marka (należy podać) – |  |  |  |
|  |  | rok produkcji (należy podać) – |  |  |  |
| 1. |  | Okres gwarancji na nosze i system załadunku – min. 24 m-c |  |  |  |
| 2. |  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski |  |  |  |
| 3. |  | Liczba gwarancyjnych przeglądów serwisowych – min. 1 darmowy przegląd w okresie obowiązywania gwarancji |  |  |  |
| 4. |  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji – podać max 24 h czas reakcji |  |  |  |
| 5. |  | Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji – do 14 dni max 24 h od momentu zgłoszenia Wykonawcy awarii |  |  |  |
| 6. |  | Instrukcja obsługi i serwisowa w j. polskim |  |  |  |
| 7. |  | Deklaracja zgodności (załączyć do oferty) |  |  |  |

.............................................            						………………………………
   pieczęć oferenta                                                             	                              miejscowość ,data