Załącznik nr 1.2.

Charakterystyka przedmiotu zamówienia

SYSTEM DO BADAŃ KOAGULOLOGICZNYCH – DWA IDENTYCZNE ANALIZATORY WRAZ Z ODCZYNNIKAMI – procedura 4 lata

1. Wymagania ogólne:

| Lp. | Parametr: | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wykonawca, wraz z pierwszą dostawą systemu analitycznego dostarczy aktualne (zgodnie z obowiązującymi przepisami) karty charakterystyki substancji niebezpiecznych dla zaoferowanych odczynników w wersji papierowej i elektronicznej oraz w przypadku aktualizacji, dostarczy je, na każde żądanie Zamawiającego w trakcie trwania umowy. |  |
| 2 | Bezpłatna aktualizacja oprogramowania w czasie trwania umowy |  |
| 3 | Okresowe przeglądy techniczne dla zaoferowanych systemów analitycznych zgodnie z zaleceniami producenta, ale nie rzadziej niż raz w roku |  |
| 4 | Czas reakcji serwisu, z podjęciem naprawy nie dłuższy niż 48h od momentu zgłoszenia telefonicznego (lub/i drogą elektroniczną e-mail) przez Zamawiającego. Możliwość zgłaszania usterki oraz pomoc autoryzowanego serwisu 7 dni w tygodniu. |  |
| 5 | Serwisowanie urządzeń i naprawy oraz koszty części wymiennych na koszt Wykonawcy w czasie trwania umowy |  |
| 6 | W przypadku trzykrotnej awarii tego samego zespołu/podzespołu/modułu systemu lub analizatora w okresie obowiązywania umowy – wymiana systemu lub analizatora na nowy o identycznych parametrach, jak zaoferowany i na koszt Wykonawcy |  |
| 7 | Wraz z analizatorem - backup Wykonawca na czas obowiązywania umowy dostarczy odpowiedni stół, na którym zostanie umieszczony aparat w celu utrzymania jego stabilności i bezpieczeństwa |  |
| 8 | Wykonawca dostarczy wirówkę stołową z pełnym wyposażeniem na ok. 40-48 miejsc i ok. 3000-5000 obr/min. W celu właściwego przygotowania materiału (osocze) do analizy. Rok produkcji nie starszy niż 2019 r. |  |
| 9 | Pełna instrukcja obsługi systemu w języku polskim - dopuszcza się wersję elektroniczną (wymagane dostarczenie wraz z analizatorem). |  |
| 10 | Szkolenie personelu laboratoryjnego w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu w siedzibie Zamawiającego |  |
| 11 | Zapewnienie odpowiedniej temperatury panującej na pracowni koagulologii, tj. poniżej 25 stopni C, poprzez instalację klimatyzacji dobranej do kubatury pomieszczenia. |  |

2.Wymagania graniczne dla analizatorów:

| Lp. | Parametr: | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Podstawowy analizator koagulologiczny w pełni zautomatyzowany składający się z: komputera sterującego, części pomiarowej, monitora, drukarki i UPS. Analizator backup - analizator koagulologiczny w pełni zautomatyzowany składający się z: komputera sterującego, części pomiarowej, monitora, drukarki i UPS Analizatory fabrycznie nowe lub używane po przeglądzie serwisowym, nie starsze niż 2019 | 1. Nazwa, typ, model, producent, rok produkcji i klasa wyrobu medycznego: podać ………………………….. ………………………….. ………………………….. 2. Nazwa, typ, model, producent, rok produkcji i klasa wyrobu medycznego: podać ………………………….. ………………………….. ………………………….. |
| 2 | Wydajność aparatu minimum 110 testów (PT), 110 testów (APTT) na godzinę. Wydajność aparatu minimum 110 jednocześnie PT/APTT na godzinę |  |
| 3 | Możliwość wykonywania równocześnie pomiarów metodami: wykrzepiania metodą optyczną, chromogenną i immunologiczną |  |
| 4 | Oznaczanie D-Dimerów w czasie poniżej 10 minut (odczynnik musi posiadać certyfikat niezależnej jednostki regulatorowej: FDA lub europejskiej jednostki notyfikowanej poświadczającej jakość odczynnika pozwalającego na wykluczenie żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej) |  |
| 5 | Praca z minimum 2 seriami tego samego odczynnika, możliwość wprowadzenia aplikacji zdefiniowanych przez użytkownika |  |
| 6 | Analizatory współpracujące z probówkami do badań koagulologicznych każdej objętości z firmy Sarstedt |  |
| 7 | UPS podtrzymujący pracę urządzeń w przypadku awarii zasilania przez okres min.1,0h |  |
| 8 | Zewnętrzna drukarka laserowa A4 |  |
| 9 | Automatyczne powtarzanie pomiarów - w przypadku wystąpienia wyników budzących wątpliwości i wyników poza liniowością metody |  |
| 10 | Zautomatyzowany odczyt kodu kreskowego próbek i wszystkich odczynników |  |
| 11 | System kontrolowania odczynników na pokładzie analizatora z pomiarem ich objętości, uwzględnieniem numerów seryjnych, terminów ważności itp. na pokładzie analizatora |  |
| 12 | Możliwość swobodnego dodawania: odczynników, próbek, kuwet w trakcie pracy aparatu |  |
| 13 | Możliwość przeprogramowania priorytetu próbki (na CITO) w trakcie pracy aparatu |  |
| 14 | Minimum 400 kuwet pomiarowych na pokładzie |  |
| 15 | Rozbudowany system kontroli jakości uwzględniający karty Levey-Jeningsa i Reguły Westgarda |  |
| 16 | Możliwość podglądu przebiegu każdej reakcji jak i jego odtworzenia w postaci wykresu |  |
| 17 | Możliwość kalibracji nowej serii odczynnika w trakcie pracy analizatora |  |
| 18 | Reflex testing (automatyczne zlecenie innych testów wg wcześniej zaprogramowanych reguł) |  |
| 19 | Wykonawca wyraża zgodę na oznakowanie analizatorów przez Zamawiającego w celach ewidencyjnych na czas obowiązywania umowy. Oznaczenie zostanie całkowicie usunięte przez Zamawiającego przed wydaniem analizatora wykonawcy. |  |
| 20 | Podłączenie i pokrycie kosztów podłączenia do szpitalnej sieci informatycznej w celu transmisji danych o zleceniach i wynikach badań przekazywanych z i do systemu OPTIMED NXT (HIS) firmy Comarch S.A. poprzez oprogramowanie "INFOMEDICA" (LIS) firmy Asseco Poland S.A. obecnie zainstalowane w ZDL. W przypadku użycia zewnętrznej, sprzętowej bramki pośredniczącej (np. HL7) między laboratoryjnym systemem informatycznym, a niniejszymi systemami zintegrowanymi Wykonawca dostarczy dodatkową, backupową bramkę. Koszt zainstalowania połączenia uwzględniony w cenie oferty. |  |
| 21 | Do każdego analizatora Wykonawca dostarczy stację roboczą zawierającą: komputer, drukarkę i czytnik kodów kreskowych |  |
| 22 | Analizatory Wykonawca zainstaluje w pomieszczeniach Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Zamawiającego. Wykonawca odpowiada za taki dobór wszystkich urządzeń (gabarytów, podłączeń,itd.), który umożliwi mu ich rozmieszczenie i zainstalowanie we wskazanych pomieszczeniach. Wykonawca odpowiada za montaż wszelkich instalacji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania analizatorów. Instalacje przechodzą na własność Zamawiającego od momentu zamontowania. |  |

3. Wymagania graniczne dla odczynników:

| Lp. | Parametr: | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Odczynnik do oznaczania PT w oparciu o tromboplastynę ludzką o ISI zbliżonym do 1,0 (+/- 0,1) |  |
| 2 | Odczynnik do APTT ciekły zawierający fosfolipidy o różnej wrażliwości na niedobory czynników krzepnięcia szlaku wewnątrzpochodnego, obecność antykoagulantu toczniowego oraz obecność leków przeciwkrzepliwych |  |
| 3 | Materiały standardowe (kalibratory), osocza kontrolne: mianowane, pochodzenia ludzkiego, liofilizowane lub płynne |  |
| 4 | Kalibratory do PT/INR, Fibrynogenu, D-dimerów |  |
| 5 | Kontrole do PT/INR, APTT, Fibrynogenu, D-dimerów |  |
| 6 | Odczynniki do międzynarodowej kontroli jakości w zakresie koagulologii co najmniej dla APTT, INR i fibrynogenu minimum jeden raz w roku , niezbędne do otrzymania certyfikatu |  |

4. Oceniane funkcje / parametry:

| Lp. | Parametr: | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ukośne ustawienie fiolek odczynnikowych (zminimalizowanie przestrzeni martwej) (tak – 5 pkt., nie – 0 pkt.) |  |
| 2 | Liniowość D-dimerów powyżej 7000 ng/dl w pierwszym oznaczeniu (tak – 5 pkt., nie – 0 pkt.) |  |
| 3 | Co najmniej jeden analizator wyposażony w moduł wykrywania interferencji HIL wraz z szacunkowym przedstawieniem znalezionych poziomów interferencji w formie wykresu graficznego porównującego znalezione poziomy substancji zakłócających w odniesieniu do progów ostrzegawczych ustalonych przez producenta (tak – 5 pkt., nie – 0 pkt.) |  |
| 4 | Trwałość podstawowych odczynników (PT, APTT, Fibrynogen, D-dimery) w warunkach przechowywania na pokładzie analizatora minimum 5 dni (w oryginalnych fiolkach, bez przelewania do mniejszych naczynek lub zakładania nakładek zapobiegających parowaniu) (tak – 5 pkt., nie – 0 pkt.) |  |
| 5 | Gotowe płyny obsługowe, analizator nie wymaga okresowego czyszczenia pojemników i filtrów obsługowych (tak – 5 pkt., nie – 0 pkt.) |  |
| 6 | Przebijak korków dla probówek pobranych w systemie zamkniętym (wykonywanie badań bez konieczności ręcznego otwierania probówek) zarówno dla pozycji rutynowych jak i CITO (tak – 5 pkt., nie – 0 pkt.) |  |
| 7 | Oprogramowanie w języku polskim (tak – 5 pkt., nie – 0 pkt.) |  |
| 8 | System operacyjny, umożliwiający pracę wielozadaniową - tj. podczas wykonywania serii pomiarów można równolegle przygotowywać listę roboczą dla następnej serii i wykonać kalibrację innego parametru (tak – 5 pkt., nie – 0 pkt.) |  |

| ........................ , dnia ........................ |  | ………................................................................................................ Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika. |
| --- | --- | --- |