- Przedmiot dostawy musi być fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych, kompletny pod względem technicznym. Zaoferowany przedmiot zamówienia musi być zgodny z Opisem przedmiotu zamówienia określonym w Formularzu opis przedmiotu zamówienia/formularz cenowy” stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ, skompletowany i gotowy do użycia bez konieczności wykonania dodatkowych zakupów po stronie Zamawiającego.  Zamawiający wymaga aby dostarczony przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy.

- W celu uniknięcia wieloznaczności leksykalnej, Zamawiający informuje, iż pojęcie „fabrycznie nowy” oznacza wytworzony (wyprodukowany) środek trwały który nie był używany przed nabyciem w jakiejkolwiek formie włącznie z jego częściami, posiadający certyfikat zgodności CE. Zaoferowany przedmiot zamówienia musi pochodzić z produkcji nie starszej niż 2022 r.

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych na podstawie art. 99 ust. 5 Pzp., traktując postawione wymagania oraz parametry techniczne określające przedmiot zamówienia jako warunki minimalne, których spełniania Zamawiający będzie oczekiwał w zakresie funkcjonalności oferowanego urządzenia. Zakres równoważności zawarty jest w określeniu minimalnych parametrów technicznych opisanych w rubryce B tabeli. Równoważność będzie oceniania w stosunku do wszystkich opisanych parametrów minimalnych.

- Zamawiający wymaga wypełnienia w tabeli rubryki E „Oferta Wykonawcy”, tj. opisania oferowanego przedmiotu zamówienia w stosunku do minimalnych parametrów wskazanych przez Zamawiającego o ile opis wymaga wpisania konkretnych parametrów w odpowiedzi na wymagania Zamawiającego, w pozostałych przypadkach jeśli wymaganie Zamawiającego to opis funkcji które ma spełniać opisany przedmiot zamówienia, Wykonawca dokonuje deklaracji na podstawie formuły TAK/NIE. Jeśli Wykonawca składa ofertę równoważną bądź o parametrach lepszych niż specyfikowane przez Zamawiającego, zobowiązany jest do opisania oferowanych parametrów lub funkcji.

UWAGA! Opis przedmiotu zamówienia za pomocą oferowanych parametrów technicznych  parametru nie oznacza kopiowania wymagań z rubryki B do rubryki E. Oferty złożone w ten sposób zostaną odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5. Ustawy Pzp.

- Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego uwzględniony został w tabelce poniżej.

Część nr 1: Mikroskop stereoskopowy wraz z kompatybilnymi akcesoriami i zestawem komputerowym

| Lp. | Wymagania Zamawiającego - minimalne parametry techniczne | Jednostka miary | Wymagana Ilość | Oferta Wykonawcy* | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G = D x F |
| 1. | Mikroskop stereoskopowy Mikroskop stereoskopowy z równoległymi torami optycznymi z obserwacją preparatów w świetle: przechodzącym, odbitym oraz we fluorescencji Obiektyw planapochromatyczny - powiększenie 1.0x odległość robocza min 61,5mm średnica zewnętrzna min 80m apertura numeryczna do NA = 0,125 Parametry minimalne dla obiektywu o powiększeniu 1x oraz okularach 10x: zakres powiększeń: 8×–80× (zmiana powiększenia płynna lub skokowa, 8 pozycyjna) rozdzielczość: 375 par linii/mm Rozdzielczość do 750 par linii /mm Apertura numeryczna (NA) do 0.25 Pole widzenia maks.: ∅ 131 mm Możliwość rozbudowy stereoskopu o dodatkowe obiektywy i okulary pozwalające na uzyskanie maksymalnych parametrów optycznych: okulary co najmniej: 16× / 15, 25× / 9.5, 40×/ 6; obiektywy o korekcji apochromatycznej o powiększeniach co najmniej: 0.5×, 0.63×, 0.75×, 1.6×, 2.0× Okulary szerokopolowe o powiększeniu min. 10x i polu widzenia min. 23mm. Korekcja dioptryjna w każdym z okularów. Nasadka trinokularowa o stałym kącie nachylenia 30 stopni Podział światła kamera/okulary: 100/100% Możliwość regulacji rozstawu źrenic w zakresie co najmniej: 51-77mm Kolumna ze zmotoryzowanym przesuwem w osi Z o długości min 42 cm wraz z zewnętrznym kontrolerem do obsługi Moduł do obserwacji w świetle do fluorescencji składający się z: 3 niezależnych, równoległych torów optycznych (1 dla światła wzbudzającego i 2 dla obserwacji światła fluorescencji) – możliwość eliminacji użycia zwierciadeł dichroicznych: poprawa jakości obrazu (stosunek sygnału do szumu) i eliminacja refleksów świetlnych karuzeli na 4 zestawy filtrów do fluorescencji dla 4 różnych barwień Możliwość podłączenia oświetlacza do fluorescencji z samocentrującym, metalohalogenkowym żarnikiem o mocy min .120 W. od tego samego producenta Światło do fluorescencji dostarczane do stereoskopu za pomocą min. 1,5 m światłowodu. Zestaw filtrów do fluorescencji dla barwników: DAPI, GFP oraz mCherry Baza do obserwacji w świetle przechodzącym: manualna, kodowana, przystosowana do obserwacji w jasnym polu, kontraście Rottermana (dla wykazania zmian w indeksie refrakcji preparatu w zależności od różnego kąta oświetlenia) oraz jednostronnego kontrastu ciemnego pola możliwość obserwacji preparatów niebarwionych, transparentnych, pole oświetlenia min. 65 mm kontrola oświetlenia przechodzącego poprzez programowanie lub manualnie, pozycje elementów kontrastujących są zakodowane homogeniczne oświetlenie LED z niezależną od intensywności oświetlenia stałą temperaturą barwową (zbliżoną do światła dziennego) system zmiany kąta oświetlenia za pomocą zintegrowanych luster czas życia oświetlenia LED - powyżej 30 000 h pracy przeźroczysty szklany stolik o wymiarach min.170 x 220mm podstawa antywstrząsowa wbudowane w bazę złącza: 2x CAN bus, 2 x USB baza kompatybilna z stolikami skanującymi XY Dwa oświetlacze punktowe LED zlokalizowane na giętkich ramionach (typu „gęsia szyja”): długość 50 cm; stała temp. barwna ok. 5600 K; Panel kontrolny dla oświetlaczy zlokalizowany na niezależnym, giętkim ramieniu i umożliwiający niezależne włączanie/wyłączanie każdego z ramion oraz regulację intensywności oświetlenia; Oświetlacz pierścieniowy mocowany do obiektywu składający się z: Min. 40 wysokowydajnych diod LED, Temperatura barwowa min. 5600 K, Możliwość wyboru segmentów Oświetleniowych, Odległość robocza oświetlacza w zakresie min. do 50 do 80 mm; Gwarancja 12 miesięcy. | sztuka | 1 | Wymagane parametry i funkcje urządzenia* : a) TAK / NIE; b) I. odległość robocza:…………… II. średnica zewnętrzna:……………….. III. apertura numeryczna do NA: ……….. c) ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… d) d) TAK / NIE I: I. ………………………………… II……………………………….. e) …………………………. f) TAK / NIE I. TAK.NIE II:…………………………. g) ……………………. h)TAK / NIE I: TAK/NIE II. TAK.NIE i) TAK / NIE j) TAK / NIE k) TAK / NIE l) TAK / NIE TAK / NIE pole oświetlenia………….. TAK / NIE TAK / NIE TAK / NIE TAK / NIE czas życia oświetlenia LED:……………… wymiary stolika: …………. TAK / NIE TAK / NIE TAK / NIE m) długość: ………… stała tem.barwna ok. ………. TAK / NIE n) ilość diod: ………… temperatura barwowa……….. TAK / NIE odległość robocza oświetlacza: ……………. o) gwarancja: …………………….. |  |  |
| 2. | Kamera cyfrowa Wysokorozdzielcza, kamera cyfrowa do obrazowania w trybie kolorowym oraz monochromatycznym (dla fluorescencji) o parametrach: Rozdzielczość zdjęć min. 12 Mpiks Matryca typu CMOS 1/2.3” Wyświetlanie obrazu „na żywo” w rozdzielczości z szybkością do 40 klatek/s (przy formacie 4K ) Możliwość sterowania przez komputer (tryb PC) lub niezależna współpraca kamery z samym monitorem (tryb HDMI) Mocowanie: standard C-mount o faktorze min . 0,5 x dla Szybkie złącze USB 3 łączące kamerę z komputerem Kamera musi być kompatybilna z mikroskopem opisanym w pkt. 1; Gwarancja 12 miesięcy. | sztuka | 1 | Rozdzielczość zdjęć: ………………… Matryca:……………… Szybkość wyświetlania klatek: ………………… TAK / NIE TAK / NIE TAK / NIE TAK / NIE Gwarancja: ……………….. |  |  |
| 3. | Oprogramowanie Oprogramowanie do akwizycji i archiwizacji obrazu mikroskopowego umożliwiające: akwizycję, zapis oraz archiwizację zdjęć mikroskopowych sterowanie wszystkimi zmotoryzowanymi funkcjami mikroskopu przywołanie parametrów z poprzedniego doświadczenia bezpośrednio z pliku zdjęcia automatyczny dobór ostrości obrazu lub zadanie parametrów najlepszej ostrości dokonywanie pomiarów morfometrycznych (długości, powierzchnie itp.) zarówno na wykonanych zdjęciach, jak i na obrazie „na żywo”. optymalne zarządzanie dużymi plikami, możliwość eksportu dowolnie wybranych zdjęć za pomocą jednej komendy do formatów graficznych: TIFF, JPG, BMP, PNG; formatów filmowych AVI, MPEG4 oraz formatów tekstowych ASCII. możliwość automatycznego dodawania na każdym zapisywanym obrazie informacji o: skali i dokładnym czasie wykonania zdjęcia. wycinanie obrazów ze zdjęć, dodawanie i odejmowanie kanałów na zdjęciach rozdział kolorowych zdjęć na składowe barwne filtry wyostrzające, wygładzające i usuwające szum z obrazu, filtry morfologiczne możliwość automatycznego oraz ręcznego usuwania tła z obrazu regulacja kontrastu, intensywności obrazu oraz korekcja Gamma dodawanie adnotacji na obrazie: strzałek, obramowań, zliczanie obiektów, podpisy moduł oprogramowania do akwizycji wielokanałowej, możliwość definiowania do 8 kanałów. Każdy z kanałów może być definiowany do dowolnej techniki obserwacji z indywidualnymi parametrami. możliwość dołączenia szerokiej gamy opcjonalnych pakietów rozszerzających funkcjonalność systemu Oprogramowanie kompatybilne z kamerą opisaną w pkt. 2 | sztuka | 1 | TAK / NIE TAK / NIE TAK / NIE TAK / NIE TAK / NIE TAK / NIE TAK / NIE TAK / NIE TAK / NIE TAK / NIE TAK / NIE TAK / NIE TAK / NIE TAK / NIE TAK / NIE TAK / NIE |  |  |
| 4. | Komputer i monitor Komputer Procesor o minimalnych parametrach: 8 rdzeni 16 wątków, taktowanie bazowe 2,90GHz, taktowanie maksymalne 4,80 GHz, 16 MB cache, dysk twardy SSD M.2 NVMe 512GB, napęd DVD-RW; karta graficzna o minimalnych parametrach: taktowanie bazowe 730 MHz, taktowanie maksymalne 780MHz, pamięć 2 GB DDRS, szyna danych 64 bit, taktowanie 1150 MHz, obsługa DirectX 12, OpenGL 4.6, OpenCL 2.1 (1.2), mysz optyczna, klawiatura , Windows 10 Pro; gwarancja 3 lata z naprawą na miejscu u klienta Monitor przekątna min 23,8"; rozdzielczość FullHD; matryca IPS; wejścia DP, HDMI, USB; gwarancja 3 lata z naprawą na miejscu u klienta. | zestaw | 1 | Komputer Procesor: …………………………. (wpisać model i producenta) Dysk twardy: ……………………… TAK / NIE Karta graficzna: …………………….. TAK / NIE TAK / NIE Monitor: Przekątna: ………………………. Rozdzielczość: …………………… TAK / NIE TAK / NIE |  |  |
| WARTOŚĆ BRUTTO RAZEM: |  |

| Lp. | Nazwa urządzenia | Nazwa producenta | Nazwa modelu/numer katalogowy o ile istnieje | Rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. |  |  |  |  |
| 4.2. |  |  |  |  |

UWAGA!

- Oświadczam (-y), że zaoferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wymagania techniczne określone przez Zamawiającego, jest fabrycznie nowy (o ile wpisuje się w definicje) , kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz gwarantuje bezpieczeństwo użytkowników.

podpis Wykonawcy zgodny z wymaganiami SWZ : …………………….………

*Należy odpowiednio wykreślić TAK/NIE lub wpisać oferowany parametr techniczny odpowiadający parametrom wymaganym przez Zamawiającego w kolumnie B.

Część nr 2: Mikroskop świetlny wraz z kompatybilnymi akcesoriami i zestawem komputerowym

| Lp. | Wymagania Zamawiającego - minimalne parametry techniczne | Jednostka miary | Wymagana Ilość | Oferta Wykonawcy* | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G = D x F |
| 1. | Mikroskop świetlny w układzie prostym Statyw mikroskopu w układzie prostym (upright) konstrukcyjnie przystosowany do obserwacji w świetle przechodzącym i w epi-fluorescencji Ergonomiczny tubus trinokularowy o regulowanym kącie nachylenia 20 stopni, płynnie regulowanym rozstawem źrenic w zakresie 55-75 mm oraz portem do podłączenia kamery ze stałym podziałem światła (kamera/okulary): 100 / 100% Oświetlacz LED do światłą przechodzącego o bardzo długim czasie życia – min. 50 000 godz., ze zintegrowanym w statywie mikroskopu zasilaczem. Rewolwer obiektywowy min. 6-pozycyjny Trzystopniowa śruba mikro/medi/makro poruszająca stolikiem przedmiotowym w osi Z w zakresie 25 mm. Przełożenie ruchu śruby mikro maksimum 0,1 mm/obrót; przełożenie ruchu śruby makro minimum 14 mm/obrót. Minimalna działka odczytu na śrubie mikrometrycznej nie większa niż 1 µm. Możliwość zmiany miejsca położenia śruby na statywie (płynnie regulowana wysokość położenia śruby). Możliwość regulacji siły oporu śrub mikro/makro oraz możliwość ustawienia blokady śruby w określonej pozycji w osi Z. Możliwość zdejmowania pokręteł śruby mikrometrycznej (preferowany montaż na magnes). Achromatyczny i aplanarny kondensor odpowiedni dla jasnego pola i kontrastów: fazowego i ciemnego pola, z soczewką o aperturze numerycznej NA = 0,90 / 1,25 oil Przesłona aperturowa z kolorystycznie oznakowanymi ustawieniami dla poszczególnych obiektywów. Stolik przedmiotowy z ceramiczną powłoką o wysokiej trwałości o minimalnym zakresie ruchu min 76 x 52 mm Uchwyt na 2 preparaty Pokrętło do przesuwu preparatów w osiach XY ze zdejmowanymi gumowymi nakładkami. Możliwość sprawnego przestawienia pokrętła do przesuwu preparatów w osi XY pomiędzy lewą a prawą stroną (dla osób lewo i praworęcznych) Dwa okulary o powiększeniu 10x i polu widzenia min. FN=22 mm. Muszle oczne w okularach wykonane z materiału odpornego na środki dezynfekujące (np. etanol). Możliwość łatwego zdejmowania/zakładania muszli ocznych z okularów (ułatwienie dla osób noszących okulary korekcyjne) Zestaw obiektywów o długości optycznej min 45 mm o wskazanych parametrach nie gorszych niż: - Obiektyw plan achromatyczny 5x; apertura numeryczna min. 0,12; dystans pracy min. 14 mm; do pracy z preparatami zarówno z jak i bez szkiełka nakrywkowego - Obiektyw plan achromatyczny 20x; apertura numeryczna min. 0,40; dystans pracy min. 0,39 mm - Obiektyw semi-plan apochromatyczny 40x; apertura numeryczna min. 0,80; dystans pracy min. 0,4 mm - Obiektyw semi-plan apochromatyczny 100x; apertura numeryczna min. 1,32; dystans pracy min. 0,18 mm, immersja olejowa Moduł do fluorescencji z karuzelą na min. 5 kostek fluorescencyjnych. Możliwość łatwej wymiany przez użytkownika. Kostki fluorescencyjne o zakresach wzbudzenia i emisji: Dla barwników zielonych: wzbudzenie 450 – 490 nm; emisja szerokopasmowa > 515 nm Dla barwników czerwonych: wzbudzenie 515 – 560 nm; emisja szerokopasmowa > 590 nm Metalohalogenkowe źródło wzbudzenia dla fluorescencji: moc minimum 120 W; średni czas życia min. 2000 godz. Podłączenie lampy fluorescencyjnej do statywu mikroskopu za pomocą światłowodu. | sztuka | 1 | TAK / NIE TAK / NIE TAK / NIE Rewolwer pozycyjny min. ………-pozycyjny. …………………….. TAK / NIE TAK / NIE TAK / NIE TAK / NIE TAK / NIE TAK / NIE TAK / NIE TAK / NIE ………………… ………………… ………………. ………………. TAK / NIE TAK/NIE TAK / NIE TAK / NIE TAK / NIE TAK / NIE |  |  |
| 2. | Kamera cyfrowa Kamera cyfrowa pracująca w trybie kolorowym i monochromatycznym o parametrach nie gorszych niż: Matryca typu CMOS, o przekątnej 8,9 mm Format matrycy: 3072 x 2048 pikseli Możliwość binningu 2 x 2 Prędkość akwizycji przy pełnym formacie 15 ramek/s Czas ekspozycji od 1 ms do 10 s złącze do kamery typu c, z soczewka o powiększeniu zawartym w granicach 0,4x – 0,55x | sztuka | 1 | TAK / NIE TAK / NIE TAK / NIE TAK / NIE TAK / NIE |  |  |
| 3. | Oprogramowanie Oprogramowanie do akwizycji i archiwizacji obrazu mikroskopowego umożliwiające: akwizycję, zapis oraz archiwizację zdjęć mikroskopowych sterowanie wszystkimi zmotoryzowanymi funkcjami mikroskopu przywołanie parametrów z poprzedniego doświadczenia bezpośrednio z pliku zdjęcia automatyczny dobór ostrości obrazu lub zadanie parametrów najlepszej ostrości dokonywanie pomiarów morfometrycznych (długości, powierzchnie itp.) zarówno na wykonanych zdjęciach, jak i na obrazie „na żywo”. możliwość eksportu wszystkich wykonanych i zaznaczonych zdjęć do wybranego formatu graficznego za pomocą jednej komendy. możliwość automatycznego dodawania na każdym zapisywanym obrazie informacji o: skali i dokładnym czasie wykonania zdjęcia. wycinanie obrazów ze zdjęć, dodawanie i odejmowanie kanałów na zdjęciach rozdział kolorowych zdjęć na składowe barwne filtry wyostrzające, wygładzające i usuwające szum z obrazu, filtry morfologiczne możliwość automatycznego oraz ręcznego usuwania tła z obrazu regulacja kontrastu, intensywności obrazu oraz korekcja Gamma dodawanie adnotacji na obrazie: strzałek, obramowań, zliczanie obiektów, podpisy oprogramowanie kompatybilne z kamerą cyfrową z pkt. 2 moduł Multi Channel Acquisition 64Bit moduł oprogramowania do akwizycji wielokanałowej możliwość definiowania do 8 kanałów. Każdy z kanałów może być definiowany do dowolnej techniki obserwacji z indywidualnymi parametrami. | sztuka | 1 | TAK / NIE TAK / NIE TAK / NIE TAK / NIE TAK / NIE TAK / NIE TAK / NIE TAK / NIE TAK / NIE TAK / NIE TAK / NIE TAK / NIE TAK / NIE TAK / NIE TAK / NIE TAK / NIE TAK / NIE |  |  |
| 4. | Komputer i monitor Komputer Procesor o minimalnych parametrach: 8 rdzeni 16 wątków, taktowanie bazowe 2,90GHz, taktowanie maksymalne 4,80 GHz, 16 MB cache, dysk twardy SSD M.2 NVMe 512GB, napęd DVD-RW; karta graficzna o minimalnych parametrach: taktowanie bazowe 730 MHz, taktowanie maksymalne 780MHz, pamięć 2 GB DDRS, szyna danych 64 bit, taktowanie 1150 MHz, obsługa DirectX 12, OpenGL 4.6, OpenCL 2.1 (1.2), mysz optyczna, klawiatura , Windows 10 Pro; gwarancja 3 lata z naprawą na miejscu u klienta Monitor przekątna min 23,8"; rozdzielczość FullHD; matryca IPS; wejścia DP, HDMI, USB; gwarancja 3 lata z naprawą na miejscu u klienta |  |  | Komputer Procesor: …………………………. (wpisać model i producenta) Dysk twardy: ……………………… TAK / NIE Karta graficzna: …………………….. TAK / NIE TAK / NIE Monitor: Przekątna: ………………………. Rozdzielczość: …………………… TAK / NIE TAK / NIE |  |  |
| WARTOŚĆ BRUTTO RAZEM: |  |

| Lp. | Nazwa urządzenia | Nazwa producenta | Nazwa modelu/numer katalogowy o ile istnieje | Rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. |  |  |  |  |
| 4.2. |  |  |  |  |

UWAGA!

- Oświadczam (-y), że zaoferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wymagania techniczne określone przez Zamawiającego, jest fabrycznie nowy (o ile wpisuje się w definicje) , kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz gwarantuje bezpieczeństwo użytkowników.

podpis Wykonawcy zgodny z wymaganiami SWZ : …………………….………

*Należy odpowiednio wykreślić TAK/NIE lub wpisać oferowany parametr techniczny odpowiadający parametrom wymaganym przez Zamawiającego w kolumnie B.

Część nr 3: Doposażenie MIKROTOMU

| Lp. | Wymagania Zamawiającego - minimalne parametry techniczne | Jednostka miary | Wymagana Ilość | Oferta Wykonawcy* | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G = D x F |
| DOPOSAŻENIE DO MIKROTOMU Leica RM2155 |
| 1. | Mocowanie do uchwytów na preparaty umożliwiające precyzyjną orientację preparatu; orientacja w osiach X i Y o 8° w każdym kierunku z wyczuwalnymi krokami co 2 °. Dwa wskaźniki pozycji 0° (po jednym dla osi); wykonane z metalu; gwarancja 12 miesięcy. |  |  | TAK / NIE TAK / NIE |  |  |
| 2. | System szybkiej wymiany uchwytów do mikrotomu: wsuwka umożliwiająca szybką wymianę uchwytów na preparaty bez konieczności używania narzędzi; przeznaczona do stosowania z mocowaniem z precyzyjną orientacją; wykonana z metalu; gwarancja 12 miesięcy. |  |  | TAK / NIE TAK / NIE TAK / NIE |  |  |
| 3. | Uchwyt do kasetek histopatologicznych do mikrotomu: uchwyt przeznaczony do unieruchomienia preparatów w standardowych kasetkach histopatologicznych o wymiarach maksymalnych: 40 x 28 x 7mm; umożliwia montowanie kasetki w pozycji pionowej i poziomej; łatwy w obsłudze system zacisku oparty na sprężynie; uchwyt wyposażony we wsuwkę przeznaczoną do systemu szybkiej wymiany uchwytów; wykonany z metalu; gwarancja 12 miesięcy. |  |  | TAK / NIE TAK / NIE TAK / NIE TAK / NIE TAK / NIE |  |  |
| 4. | Uchwyt na nożyki mikrotomowe typu 2 w 1 ( na ostrza nisko i wysokoprofilowe): wyposażony w osłonę zabezpieczającą ostrą krawędź tnącą żyletki/nożyka posiadającą zintegrowany przyrząd służący do bezpiecznego usuwania zużytych ostrzy; możliwość przesuwu bocznego całego uchwytu w trzech pozycjach, ruch podstawowy (północ – południe) ok. 24mm; regulacja kąta nachylenia noża – w zależności od używanych nożyków oraz twardości preparatu; możliwość nastawu kąta nachylenia w zakresie od 0° - 10°; gwarancja 12 miesięcy. |  |  | TAK / NIE TAK / NIE TAK / NIE TAK / NIE |  |  |
| 5. | Baza przeznaczona do montażu uchwytu do nożyków wysoko i niskoprofilowych 2w1, umożliwiająca przesuwanie uchwytu w linii północ/południe umożliwiając ustawienie uchwytu do nożyków w optymalnej pozycji do skrawanego preparatu. Wykonana z metalu. Gwarancja 12 miesięcy. |  |  | TAK / NIE |  |  |
| 6. | Łaźnia wodna - elementy wyposażenia: Sterowanie za pomocą wyświetlacza dotykowego OLED. Oświetlenie lustra wody typu LED Wyjmowana wanienka na wodę-pojemność 2,2L. Wanienka prostokątna, wykonana z aluminium, pokryta czarną anodyzowaną powierzchnią odporną na zadrapania. Regulacja temperatury pracy w zakresie od temperatury pokojowej do 60°C w krokach co 0,1°C lub 1°C w zależności od potrzeb. Wyposażona w suszarkę na szkiełka. Wymiary zewnętrzne wanienki (bez rączek =/- 30 mm): Szerokość: 232mm Głębokość: 182mm Wysokość: 55mm h) gwarancja 12 miesięcy. |  |  | TAK / NIE TAK / NIE TAK / NIE TAK / NIE TAK / NIE TAK / NIE Wymiary: Szerokość: Głębokość: Wysokość: |  |  |

UWAGA!

- Oświadczam (-y), że zaoferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wymagania techniczne określone przez Zamawiającego, jest fabrycznie nowy (o ile wpisuje się w definicje) , kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz gwarantuje bezpieczeństwo użytkowników.

podpis Wykonawcy zgodny z wymaganiami SWZ : …………………….………

*Należy odpowiednio wykreślić TAK/NIE lub wpisać oferowany parametr techniczny odpowiadający parametrom wymaganym przez Zamawiającego w kolumnie B.