## Część_1
CZĘŚĆ 1 - INTRODUKTORY NACZYNIOWE
Lp	Opis przedmiotu zamówienia	Jedn. miary	Ilość min	Ilość max	Cena jedn. Netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa, numer katalogowy, producent
A	B	C	D	E	F	G=ExF	H	I= [G x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	J
1	Introduktory naczyniowe - płynne, delikatne wprowadzenie do naczynia, zastawka hemostatyczna minimalizująca wypływ krwi podczas nakłucia tętnicy, hub oznaczony kolorami w zależności od średnicy światła introduktora, obrotowy pierścień do przyszycia introduktora, kranik trójdrożny do płukania i aspiracji, kompatybilny z prowadnikami 0,035” (0,89 mm) i 0,038” ( 0,97 mm). Średnice 4F, 5F, 6F, 7F, 8F* ; długość 11cm, kompatybilne z prowadnikiem 0,035” (0,89 mm), prowadnik 50 cm 0,035” dołączany do każdego introduktora. Średnice 5F, 6F, 7F, 8F* ; długość 11 cm, kompatybilne z prowadnikiem 0,038” (0,97 mm), prowadnik 50 cm 0,038” dołączany do każdego introduktora. Średnice 4F, 5F, 6F, 7F*, 8F ; długość 23 cm, kompatybilne z prowadnikiem 0,035” (0,89 mm), prowadnik 80 cm 0,035” dołączany do każdego introduktora. Średnice 5F, 6F, 7F, 8F* ; długość 23 cm, kompatybilne z prowadnikiem 0,038” (0,97 mm), prowadnik 80 cm 0,038” dołączany do każdego introduktora. W zestawie igła do nakłucia tętnicy kompatybilna z prowadnikiem 0,035” i 0,038”.	szt.	5	100
					Suma:	0,00		0,00
	*- Zamawiający określi wymagany rozmiar każdorazowo w zamówieniu.

## Część_2
CZĘŚĆ 2 - INTRODUKTORY NACZYNIOWE
Lp	Opis przedmiotu zamówienia	Jedn. miary	Ilość min	Ilość max	Cena jedn. Netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa, numer katalogowy, producent
A	B	C	D	E	F	G=ExF	H	I= [G x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	J
1	Introduktory naczyniowe zbrojone o długości 11, 24, 35 cm*. Kaniula odporna na złamania i zgięcia, z metalową spiralą wtopioną w poliuretan. Atraumatyczna końcówka i przejście pomiędzy poszerzaczem a koszulką. Zastawka hemostatyczna z portem bocznym. Wykonany z poliuretanu pokrytym powłoką hydrofilną.	szt.	5	50
2	Introduktory naczyniowe zbrojone o długości 90 cm. Kaniula odporna na złamania i zgięcia,z metalową spiralą wtopioną w poliuretan. Atraumatyczna końcówka i przejście pomiędzy poszerzaczem a koszulką. Zastawka hemostatyczna z portem bocznym. Wykonany z poliuretanu pokrytym powłoką hydrofilną.	szt.	2	30
					Suma:	0,00		0,00
	*- Zamawiający określi wymagany rozmiar każdorazowo w zamówieniu.

## Część_3
CZĘŚĆ 3 - MIKROCEWNIKI, CEWNIKI, PĘTLE, SPIRALE, BALONY
Lp	Opis przedmiotu zamówienia	Jedn. miary	Ilość min	Ilość max	Cena jedn. Netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa, numer katalogowy, producent
A	B	C	D	E	F	G=ExF	H	I= [G x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	J
1	Mikrocewnik do dostarczania spiral o długości całkowitej 155 cm, kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,014”, oraz z cewnikiem prowadzącym 5F. Maksymalne ciśnienie przepływu 250 PSI, objętość zalegająca 0,34 ml. Mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,1/2,0/1,7F lub 2,4/2,0/1,9F i świetle wewnętrznym 0,017” na całej długości. Mikrocewnik o czterech strefach miękkości od najsztywniejszej do najbardziej miękkiej, część proksymalna wykonana z Nylonu, część środkowa wykonana z PEBAX, wewnętrzna warstwa wykonana z PTFE. Mikrocewnik o zbrojeniu nitinolowym o zmiennej geometrii splotu celem uzyskania pożądanej charakterystyki: popychalność/nawigacja/stabilność/miękkość od sekcji proksymalnej do dystalnej. Konfiguracja zakończenia cewnika: prosty, 450/2,5 mm, 900/5 mm. Dwa platynowe markery: proksymalny i dystalny odległe o 3 cm od siebie. Pokrycie hydrofilne.	szt.	3	30
2	Mikrocewnik z podparciem do zabiegów neuroradiologicznych / o długości pracującej 150 cm, kompatybilny z prowadnikiem / Maksymalnie 0,018. Mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,4F / 0,034” prox. oraz 2,6F / 0,031” dyst. i średnicy wewnętrznej 0,021”. Mikrocewnik o zmiennej geometrii splotu celem uzyskania pożądanej charakterystyki: popychalność/nawigacja/stabilność/miękkość od sekcji proksymalnej do dystalnej. Mikrocewnik o zbrojeniu nitinolowym w części dystalnej o długości 68 cm. Mikrocewnik pokryty warstwą PTFE na długości 82 cm. Posiadający dwa markery odległe od siebie o 3 cm, Fluorosafe marker w odległości 88 cm od dystalnego końca dla szybkiego i bezpiecznego wprowadzania mikrocewnika przed użyciem fluoroskopii. Cewnik pokrywany hydrofilnie w części dystalnej.	szt.	3	30
3	Cewnik prowadzący, dystalny ze zwiększonym podparciem do zabiegów neuroradiologicznych. Cewnik zbrojony z oplotem nitynolowym. Cewnik zbudowany w technologii 3 segmentów – każda część cewnika o innej sztywności. Dostępne długości: 105 cm, 115 cm i 125 cm, miękka część dystalna o długości 8 cm. Zróżnicowane średnice oraz światło cewnika: 5F/0,058”, 6F/0,072”*. Miękka i atraumatyczna końcówka cieniująca w skopii. Wewnętrzne światło pokryte teflonem. Różne kształty końcówek: prosta, Multi-Purpose 25°. Pokrycie hydrofilne na całej długości. Rekomendowany prowadnik: 0,035”/0,038”.	szt.	5	20
4	Mikroprowadnik do zabiegów neuroradiologicznych. Mikroprowadnik o długości całkowitej 175 lub 200 cm oraz 205 cm wykonany ze stali medycznej i zakończeniu w postaci oplotu platynowego o długości 5, 10 lub 20 cm. Prowadnik miękki, atraumatyczny. Średnica prowadnika 0,010” lub 0,014” lub 0,016”* na całej długości. Pokrycie hydrofilne w części dystalnej. W zestawie torquer i introducer do wprowadzenia prowadnika do koszulki lub Y-adaptera.	szt.	5	20
5	Mikroprowadnik do zabiegów neuroradiologicznych z podparciem. Mikroprowadnik o długości całkowitej 200 cm wykonany ze stali medycznej i zakończeniu w postaci oplotu platynowego o długości 10 lub 20 cm. Prowadnik o zwiększonym podparciu. Średnica prowadnika 0,010” lub 0,014”* na całej długości. Pokrycie hydrofilne w części dystalnej. W zestawie torquer i introducer do wprowadzenia prowadnika do koszulki lub Y-adaptera.	szt.	3	10
6	Spirale embolizacyjne wykonane ze stopu o zawartości platyny. Spirale o progresywnej średnicy pierwotnego zwoju, tzw. primary diameter, zmienny w zakresie: 0,0115”/0,0125”/0,0135” do 0,0145”, w zależności od długości i nominalnego rozmiaru spirali. Spirale kompatybilne z każdym mikrocewnikiem o świetle min 0,0165” posiadającym dwa markery. Konstrukcja złącza między spiralą a popychaczem pozwalająca spirali dowolnie rotować względem popychacza. Konstrukcja złącza umożliwiająca kątowe położenie bliższego końca spirali względem popychacza (do 30 stopni), minimalizuje ruch końcówki cewnika po odczepieniu spirali. Natychmiastowe uwalnianie spirali, jednoręczny system, bez kabli i baterii. Dwa typy: 3D oraz helikalne, rozmiary: 3D średnice 2-25 mm długości 2-50cm, helikalne 1,5-20 mm, długości 2-50 cm. Spirale o zmiennej sztywności: od sztywych (duże rozmiary) do miękkich (średnie rozmiary) i ultramiękkich (najmiejsze rozmiary)*.	szt.	20	500
7	Jednorazowe urządzenie do odczepiania spiral. Pakowane po 5 szt. sterylnych urządzeń.	op.	2	5
8	Balon do remodelingu w rozwidleniach naczyń. Cewnik balonowy o średnicy 3 ,4 i 7 mm, o długości 7,15 i 20 mm i średnicy przejścia (crossing profile) 2,2 ; 2,5 i 3,5F*. Średnica balonu zależna od objętości inflacji, zawiera się w zakresie 3,0-4,0 mm dla balonu 4 mm, oraz w zakresie 3,4-7,1mm dla balonu 7 mm. Kompatybilny z prowadnikiem 0,010”, zawartym w zestawie. Cewnik o długości 150 cm. Balon 4 mm posiadający nominalną objętość 0,06 ml i maksymalną objętość / 0,15 ml. Balon 7 mm posiadający nominalną objętość 0,27 ml i maksymalną objętość 0,35 ml. Możliwość stosowania w rozwidleniach naczyń.	szt.	2	20
9	Adapter podwójny “Y”.	szt.	10	150
10	Balon do remodelingu w prostych odcinkach naczyń. Cewnik balonowy o średnicy 3, 4 i 5 mm, o długościach 10/15/20/30 mm*, średnicy przejścia (crossing profile) 2,3F. Kompatybilny z prowadnikiem 0,010”, zawartym w zestawie. Cewnik o długości 150 cm. Balon o maksymalnych objętościach inflacji: 0,16 ml dla 10 mm, 0,20 ml dla 15 mm, 0,26 ml dla 20 mm, oraz 0,36 ml dla balonu 30 mm.	szt.	3	10
11	Strzykawka inflacyjna kalibrowana do napełniania balonów do remodelingu, pojemność 1 ml.	szt.	3	10
12	Materiał embolizacyjny do embolizacji naczyniaków na zasadzie wytrącania (precypitacji) materiału embolizacyjnego z roztworu. Kopolimer winyl-alkoholu etylowego EVOH. DMSO dimetylosulfotlenek jako rozpuszczalnik do EVOH. Zawiera mikronizowany pył tantalowy, celem wizualizacji we fluoroskopie. Dostępny w trzech lepkościach 18, 20 oraz 34**. W zestawie 1 fiolka EVOH 1,5ml, jedna fiolka DMSO 1,5ml i trzy strzykawki.	szt.	5	30
13	Mikrocewnik infuzyjny typu” Flow Directed” kompatybilny z materiałem embolizacyjnym EVOH. Mikrocewnik o długości całkowitej 170 cm, kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,010”. Mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,7/1,5F prox/dyst i świetle wewnętrznym 0,013”. / Mikrocewnik o zmiennej charekterystyce sztywności od największej do najmniejszej. Mikrocewnik o dużej odporności na załamanie – zdolność do utworzenia pętli o średnicy 0,23 mm bez załamania. Mikrocewnik o dużej odporności na rozciąganie – wytrzymałość 550 g obciążenia bez deformacji. / Mikrocewnik o dystalnym segmencie o długości 25 cm. Dystalny marker obrazujący zakończenie cewnika. Pokrycie hydrofilne na całej długości. Wyposażony w mandryn ułatwiający wprowadzenie do cewnika prowadzącego.	szt.	3	10
14	Mikrocewnik infuzyjny z odczepialną końcówką, kompatybilny z materiałem embolizacyjnym EVOH. Mikrocewnik o długości całkowitej 165 cm, kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,010”. Mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,7/1,5F prox/dyst. W miejscu odłączenia końcówki średnica cewnika 1,9F. Odczepialna końcówka o długości: 1,5/3/5 cm. Mikrocewnik o zbrojeniu, w części proksymalnej stalowym, w części dystalnej nitinolowym. / Mikrocewnik z dużej wytrzymałości ciśnieniowej– wytrzymałość ponad 411PSI statycznego ciśnienia. / Mikrocewnik o dystalnym segmencie o długości 25 cm. Dystalne markery obrazujące początek i koniec segmentu odczepialnego cewnika. Objętość zalegająca mniejsza niż 0,23 ml, w zestawie torquer i introducer do wprowadzenia prowadnika do koszulki lub Y-adaptera.	szt.	2	20
15	Urządzenie do przekierowania przepływu w naczyniu z tętniakiem. Implant wykonany w postaci tubularnej siatki utkanej z drutu ze stopu stali kobaltowej oraz platynowo-wolframowego. Implantowany w tętnicy, w odcinku szypuły tętniaka. Implant samorozprężalny o strukturze gęstej siatki, kierujący strumień krwi do wnętrza naczynia, wyłączając napływ do worka tętniaka. Rozmiary 2,5-5,0 mm co 0,25 mm, długości: 10/12/14/16/18/20 mm oraz 25/30/35 mm w zakresie średnic 3-5 mm co 0,25 mm*. Posiadający wskazanie CE do stosowania jako tzw „flow diverter”.	szt.	1	20
16	System dostawczy do stentu. Mikrocewnik o długości całkowitej 158 lub 135cm*, kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,018, mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,8/2,3F prox/dyst i średnicy wewnętrznej 0,021”, posiadający dwa markery odległe od siebie 3 cm lub jeden dystalny marker, cewnik pokrywany hydrofilnie. Mikrocewnik o długości całkowitej 150 lub 135cm*, kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,021, mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,8F i średnicy wewnętrznej 0,027”, posiadający jeden dystalny marker, cewnik pokrywany hydrofilnie.	szt.	2	20
17	System dostawczy do implantu. Mikrocewnik zbrojony, zachowujący niezniekształcone światło przy nawigacji w naczyniach mózgowych. Posiadający podwójne zbrojenie – spiralny oplot i plecione wzmocnienie na całej długości. / Miękki kształtowalny nad parą czubek cewnika. / Wewnętrzne światło wykonane z teflonu, pokrycie hydrofilne na zewnątrz. Średnice zewnętrzne 2,8/3,2F dist/prox, światło 0,027” na całej długości, długość robocza 105/135/150 cm*.	szt.	2	20
18	Pętla do usuwania ciał obcych. Pętla wykonana w postaci nitinolowego prowadnika, zakończonego odchodzącą pod kątem 90 stopni w części dystalnej. Pętla wykonana z pozłacanego drutu wolftamowego, w komplecie cewnik prowadzący dostosowany do wymiaru pętli, rozmiary pętli: pętla standardowa: średnice 5/10/15/20/25/30/35 mm, długości prowadnika 65 lub 120 cm, cewnik prowadzący 4 lub 6F; mikropętla: średnice 2/4/7 mm, długości prowadnika 175/200 cm, cewnik prowadzący 3,0/2,3F prox/dyst.*.	szt.	1	5
					Suma:	0,00		0,00
	*- Zamawiający określi wymagany rozmiar każdorazowo w zamówieniu.
	**- Zamawiający określi wymaganą lepkość materiału każdorazowo w zamówieniu.

## Część_4
TABELA A - CZĘŚĆ 4 - MIKROCEWNIKI, CEWNIKI PROWADZĄCE, STENTY, BALONY ORAZ NAJEM SYSTEMU DO ODCZEPIANIA
Lp	Opis przedmiotu zamówienia	Jedn. miary	Ilość min	Ilość max	Cena jedn. Netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa, numer katalogowy, producent
A	B	C	D	E	F	G=ExF	H	I= [G x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	J
1	Mikrocewnik do dostarczania spiral. Cewnik zbrojony – oplot przeciwsobny. Polerowany, atraumatyczny, dystalny segment – możliwość kształtowania końcówki nad parą wodną. Cewnik o rozmiarze 2,4F proksymalnie, 1,9F dystalnie, o świetle cewnika 0,017”, dystalna część o długości 7,5 oraz 15 cm / Dł. cewnika 150 cm. Dwa platynowe markery umożliwiające pozycjonowanie i odczepianie spiral. Teflonowe światło wewnętrzne. Pokrycie hydrofilne na zewnątrz. Rekomendowany prowadnik 0,014”.	szt.	3	50
2	Mikrocewniki do dostarczania spiral. Cewnik zbrojony – oplot przeciwsobny. Polerowany, atraumatyczny, dystalny segment – możliwość kształtowania końcówki nad parą wodną. / Różne typy cewników: / cewnik o rozmiarze 2,4F proksymalnie, 1,7F dystalnie, o świetle cewnika 0,0165”, dystalna część o długości 6 cm, dł. cewnika 150 cm; / cewnik o rozmiarze 2,6F proksymalnie, 2,0F dystalnie, o świetle cewnika 0,019”, dystalna część o długości 6 cm, dł. cewnika 150 cm; / cewnik o rozmiarze 2,9F proksymalnie, 2,7F dystalnie, o świetle cewnika 0,027”, dystalna długość cewnika 6 lub 18 cm, dł. cewnika 150 cm*. / Dwa platynowe markery umożliwiające pozycjonowanie i odczepianie spiral. Teflonowe światło wewnętrzne. Pokrycie hydrofilne na zewnątrz. Rekomendowany prowadnik 0,014” / Dostępne cewniki proste oraz o fabrycznie ukształtowanych zakończeniach 5 typów: 450, 900, J, C, S.	szt.	5	100
3	Mikroprowadniki, prowadnik o średnicy 0,010” oraz 0,014” i długości 182/205/300 cm*. Rdzeń prowadnika wykonany ze stopu stali i tytanu. Dystalna część cieniująca na długości 39/60 cm. Pokrycie hydrofilne w części dystalnej oraz teflonowe w części proksymalnej. Kształtowalny koniec o długości 2 cm z możliwością ponownej zmiany nadanego kształtu. Dostępny w czterech wersjach sztywności: standard, soft tip, floppy, Platinum.	szt.	3	30
4	Mikroprowadniki o transmisji siły skrętnej 1:1. Prowadnik o średnicy 0,012” oraz 0,014” i długości 200/205/300 cm*. / Rdzeń prowadnika wykonany ze stali w części dystalnej pokrytej nitinolową tubą z mikrofabrykacją. Dystalna cześć cieniująca na długości 35/45/55 cm. Pokrycie hydrofilne w części dystalnej oraz teflonowe w części proksymalnej. Dostępny w dwóch wersjach sztywności: standard, Support.	szt.	5	50
5	Spirale embolizacyjne do tętniaków, odczepiane elektrolitycznie. Spirale platynowe. Spirale trwale połączone, lecz odizolowane galwanicznie od popychacza. System odczepiania gwarantujący dźwiękową i wizualną sygnalizację odczepienia spirali – czas wyczepiania spirali 3-5 sekund. / Spirale z możliwością repozycjonowania, wyjmowania i ponownego wkładania do worka tętniaka. Spirale o średnicy pierwotnego zwoju: 0,0095”; 0,010”; 0,011” oraz 0,012”. / Spirale o różnych kształtach i stopniu sztywności: / 360o SHAPE – spirale o kształcie przestrzennym, rotujące wewnątrz tętniaka (mechanizm SR - stretch resistant, tzn. wewnątrz pierwotnego zwoju spirali znajduje się polipropylenowa nić, łącząca oba końce spirali i uniemożliwiająca jej rozciągnięcie i urwanie). Wersje sztywności: 360o Standard – standardowa, 360o Soft – miękka, 360o Ultra – super miękka, HELICAL SHAPE – Helical Ultra – super miękka. Spirale o rozmiarach: średnice od 2 mm do 15 mm, długości od 1 cm do 40 cm*.	szt.	20	500
6	Aparat do wielokrotnego odczepiania spiral, gwarantujący wizualną (zielona dioda) oraz dźwiękową sygnalizację wyczepienia spirali - od 3 do 5 sekund.	szt.	5	50
7	System do embolektomii mechanicznej. Urządzenie do embolektomii stosowane przy przywracaniu przepływu krwi w naczyniach krwionośnych układu nerwowego u pacjentów z udarem niedokrwiennym mózgu. Urządzenie złożone z elastycznego, stożkowego rdzenia drucianego z wyprofilowanym odcinkiem na dystalnym zakończeniu. Miękka budowa końcówki urządzenia pozwalająca na atraumatyczne przejście oraz dokładne umiejscowienie stentu również w krętych, trudno dostępnych naczyniach. Platynowa spirala na dystalnym zakończeniu oraz pozłacane elementy stożkowe umożliwiajace wizualizację fluoroskopową. / 20 mm powierzchnia zatrzymująca/wychwytująca materiał zakrzepowo-zatorowy. Spiralna budowa urządzenia dla gładkiego i bezpiecznego przejścia stentu podczas wycofywania z naczynia. Rozmiar urządzenia 4mm x 20mm, 6mm x 20mm, długość systemu 180 cm. Mikrocewnik kompatybilny 3.0F/2.5F, światło wewnętrzne 0,021” (1,6F), długość 150 cm. Hydrofilna powłoka zmniejszająca tarcie podczas stosowania. Znacznik na trzonie wskazujący bliskość końcówki urządzenia w stosunku do mikrocewnika. Urządzenie do regulacji momentu obrotowego w celu ułatwienia manipulacji.	szt.	1	5
8	Systemy przerywające napływ krwi do tętniaka. Produkt do embolizacji tętniaków wewnątrzczaszkowych z naciskiem na leczenie w okolicy szyi tętniaka. Mikropleciony implant siatkowy z nitinolu, zawierający platynowy drut rdzeniowy do wizualizacji. Repozycjonowalny do 100% uwolnienia, z możliwością wycofania produktu. Dostępny w następujących średnicach: 5.0 mm, 7.0 mm, 9.00 mm, 11.00 mm oraz 14.0 mm*. Kompatybilny z mikrocewnikiem 0.021” oraz 0.027" / Urządzenie wraz z kablami potrzebnymi do odpalenia urządzenia.	szt.	1	20
9	System do embolizacji tętniaków wewnątrzczaszkowych. Implantowany do wnętrza worka tętniaka, zapewniający stabilizację i podparcie dla spiral embolizacyjnych. / Konstrukcja pleciona nitinolowa, uwalniana elektrolitycznie. / Dostępne średnice: 7.0 mm, 9.0 mm, 11.0 mm oraz 14.0 mm*. / Produkt repozycjonowalny nawet po całkowitym (100%) otwarciu z możliwością całkowitego wycofania produktu / Urządzenie kompatybilne z mikrocewnikami 0.021" oraz 0.027”. Urządzenie wraz z kablami potrzebnymi do odpalenia systemu.	szt.	1	20
10	Balon do remodelingu. Balon compliant lub super compliant (podatny lub super podatny). Kompatybilny z mikroprowadnikiem o średnicy 0.014”. Śr. cewnika OD (Prox/Dist) 2.8F/2.7F. Pojedyncze światło cewnika balonowego. Cewnik dł. 150 cm. Balon compliant o śr. nominalnej 3, 4, 5 mm oraz dł. nominalnej 10, 15, 20, 30 mm. Balon super compliant o śr. 3, 4, 7 mm oraz dł. 5, 7, 10, 15 mm*.	szt.	3	30
11	Stent intrakranialny do remodelingu. Stent nitinolowy samorozprężalny z otwartymi celami, wykonany w technologii laserowego wycinania z tuby nitinolu. Wyposażony w trzy platynowe markery na końcach proksymalnym i dystalnym stentu. Stent umieszczony na prowadniku dostawczym wykonanym ze stali nierdzewnej o dł. 185 cm, zabezpieczony przez koszulkę wprowadzającą. Marker (flouro-saver) umieszczony na proksymalnym końcu prowadnika dostawczego, 135cm od dystalnego końca. Stent o minimalnej skracalności do 6,3%. Stent o bardzo dużej elastyczności i dopasowaniu do kształtu naczynia. Rozmiary: średnice: 3.0/4.0/4.5 mm długości 15/21/24/30 mm*. Kompatybilny z mikrocewnikiem o średnicy wewnętrznej 0.0165”-0.017”ID.	szt.	2	20
12	Cewnik prowadzący do zabiegów neuroradiologicznych. Cewnik zbrojony – oplot z podwójnego drutu ze stali nierdzewnej. Cewnik zbudowany w technologii czterech segmentów – każda część cewnika o innej sztywności. Długości cewnika 90 oraz 100 cm. Średnice i światło cewnika: 5F światło – 0.053”, 6F światło – 0.064” , 7F światło – 0.073”, 8F światło – 0.086”*. Miękka atraumatyczna końcówka cieniująca we fluoroskopie. Wewnętrzne światło pokryte teflonem. Różne kształty końcówek: Straight, 40° Angle, Multipurpose.	szt.	5	20
					Suma:	0,00		0,00
	*- Zamawiający określi wymagany rozmiar każdorazowo w zamówieniu.

TABELA B - NAJEM SYSTEMU DO ODCZEPIANIA
Lp	Opis przedmiotu zamówienia	Jedn. miary	ilość minimalna	ilość maksymalna	Cena jedn. Netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa i producent najmowanego systemu
A	B	C	D	E	F	G = ExF	H	I= [G x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	J
1	Najem Systemu do odczepiania – dotyczy pozycji 8 w Tabeli A	miesiąc	36	48

	TABELA C - CENA OFERTY	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto
	Łączna wartość Tabeli A oraz Tabeli B

## Część_5
CZĘŚĆ 5 - MIKROCEWNIK, CEWNIK, STENTY
Lp	Opis przedmiotu zamówienia	Jedn. miary	Ilość min	Ilość max	Cena jedn. Netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa, numer katalogowy, producent
A	B	C	D	E	F	G=ExF	H	I= [G x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	J
1	Stent kierunkujący przepływ w tętniaku. Produkt do embolizacji typu Flow Diverter. Rozmiary: średnica 2.5-8.0 mm długość 10-50 mm* przeznaczony do naczyń o średnicy od 1.5 do 8.0 mm. Długość użytkowa produktu od 15 do 82 mm, kompatybilne z mikroprowadnikiem 0.027 a wersji mini z 0.017 ID - dostępność wersji urządzenia z powłoką składającą się z sieci fibryn z osadzonymi cząstkami heparyny, imitującą ostatni etap hemostazy.	szt.	2	30
2	Stent do remodelingu naczyń mózgowych. Nitynolowy stent pleciony, dobrze widoczny na całej długości, zgodny z mikrocewnikiem 0.0165"-0.017”. Rekomendowany do naczyń o średnicy 1.5-4.0 mm repozycjonowalny aż do 95% długości stentu, posiada 3 markery dystalne, 3 markery proksymalne i 1 marker środkowy. Rozmiary: średnica 2.5-4.0 mm długość 10-25 mm*. Dostępność wersji urządzenia z powłoką składającą się z sieci fibryn z osadzonymi cząstkami heparyny, imitującą ostatni etap hemostazy.	szt.	2	20
3	Cewnik do wprowadzania sprzętu interwencyjnego oraz diagnostycznego mózgowych. Podwójna hydrofilna powłoka i konstrukcja wielopolimerowa składa się z 5 różnych stref: bardzo miękkiego końca (0-40 mm), miękkiej strefy dystalnej (40-80 mm), średnio miękkiej strefy środkowej (80-130 mm), wspierającej strefy przejściowej (130-200 mm), bardzo stabilnej strefy proksymalnej (200-prox.), co zapewnia precyzyjną i optymalną kontrolę nawigowania. Wielozadaniowa miękka, okrągła i elastyczna końcówka, o stopniu zakrzywienia 25, oznaczona markerem umożliwia łatwe i bezpieczne pozycjonowanie cewnika oraz atraumatyczny dostęp nawet przez bardzo kręte naczynia. Światło cewnika o rozmiarze 0.065" ID umożliwia wprowadzenie jednocześnie dwóch mikrocewników. Pierwszego mikrocewnika o rozmiarze 0.021" oraz drugiego mikrocewnika o rozmiarze 0.017" lub jednego cewnika o rozmiarze 0.039". Rozmiary 0.039", 0.052", 0.065", długości całkowita od 130 do 150 cm*.	szt.	2	20
4	Mikrocewnik przeznaczony do naczyń mózgowych oraz obwodowych w celach terapeutycznych lub diagnostycznych. Dostępny w rozmiarach - 0.017", 0.021", 0.027", 0.039" długość użytkowa mikrocewnika - 125-167 cm*, przeznaczony do stentów, trombektomów oraz spirali. Podwójna powłoka hydrofilna umożliwia lepszy ślizg i wzmocnioną trwałość produktu. Końcówka, której łatwo można nadać kształt umożliwia bardzo dobrą nawigację dystalną, posiada markery na końcu. Wielopolimerowa konstrukcja zawiera 5 różnych stref: strefa bardzo elastyczna (0-10 mm), delikatna strefa dystalna (10-50 mm), średnio delikatna strefa środkowa (50-200 mm), strefa wspierająca (200-300 mm), bardzo stabilna strefa końcowa (300-prox.).	szt.	2	20
5	Stent do remodelingu naczyń mózgowych. Nitinolowy stent samorozprężalny, laserowo cięty zamkniętokomórkowy o atraumatycznej końcówce do naczyń mózgowych. / Rozmiary: średnica 3.0-8.0 mm długość 15-60 mm* dopasowujący się do naczyń o średnicy od 1.5 do 7.0 mm. / Zaopatrzony w trzy dystalne oraz trzy proksymalne markery platynowo-irydowe oraz marker centralny na prowadniku. / Trzy markery ułatwiające pozycjonowanie stentu – dystalny, centralny oraz proksymalny, dedykowane mikrocewniki w rozmiarach 0.0165" – 0.027” ID. Stent repozycjonowalny do 90% uwolnienia. Dostępność wersji urządzenia z powłoką składającą się z sieci fibryn z osadzonymi cząstkami heparyny, imitującą ostatni etap hemostazy.	szt.	2	10
					Suma:	0,00		0,00
	*- Zamawiający określi wymagany rozmiar każdorazowo w zamówieniu.

## Część_6
	Część 6 – Cewniki prowadzące, cewniki naczyniowe
CZĘŚĆ 6 - CEWNIKI PROWADZĄCE, CEWNIKI NACZYNIOWE
Lp	Opis przedmiotu zamówienia	Jedn. miary	Ilość min	Ilość max	Cena jedn. Netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa, numer katalogowy, producent
A	B	C	D	E	F	G=ExF	H	I= [G x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	J
1	Cewniki prowadzące - koszulka naczyniowa zbrojona. / Średnica wewnętrzna 0.088”, długość 80, 90 lub 100 cm*. / Zakończenia: proste lub MP. Powłoka hydrofilna na dystalnym odcinku, wzmocnione podparcie proksymalne; dysytalna strefa elastyczna – 4 cm; zbrojony spiralą ze stali nierdzewnej na całej długości.	szt.	10	100
2	Cewnik naczyniowy do zabiegów neuroradiologicznych. Dostępne długości – 95, 105 lub 115 cm*; / Średnica zewnętrzna - 6F, wewnętrzna – 0,071”. Zakończenie proste lub typu MP – zawsze polerowane i atraumatyczne.	szt.	10	100
					Suma:	0,00		0,00
	*- Zamawiający określi wymagany rozmiar każdorazowo w zamówieniu.

## Część_7
CZĘŚĆ 7 - CEWNIKI PROWADZĄCE
Lp	Opis przedmiotu zamówienia	Jedn. miary	Ilość min	Ilość max	Cena jedn. Netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa, numer katalogowy, producent
A	B	C	D	E	F	G=ExF	H	I= [G x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	J
1	Cewniki prowadzące. Dostępne długości 90 i 105cm. Zróżnicowane sztywności: standard i XB. Zróżnicowane światło cewnika 6Fr, 7Fr*. Zróżnicowane końcówki np. STR, MPD, MPC. SIM 2.	szt.	10	100
					Suma:	0,00		0,00
	*- Zamawiający określi wymagany rozmiar każdorazowo w zamówieniu.

## Część_8
CZĘŚĆ 8 - CEWNIKI DIAGNOSTYCZNE
Lp	Opis przedmiotu zamówienia	Jedn. miary	Ilość min	Ilość max	Cena jedn. Netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa, numer katalogowy, producent
A	B	C	D	E	F	G=ExF	H	I= [G x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	J
1	Cewniki diagnostyczne używane do angiografii naczyń mózgowych, hydrofilne. Zróżnicowane długości i krzywizny końcówek.	szt.	10	100
					Suma:	0,00		0,00

	*- Zamawiający określi wymagany rozmiar każdorazowo w zamówieniu.

## Część_9
CZĘŚĆ 9 - STENTY, CEWNIKI, MIKROCEWNIKI, SYSTEMY DO EMBOLIZACJI NACZYŃ MÓZGOWYCH
Lp	Opis przedmiotu zamówienia	Jedn. miary	Ilość min	Ilość max	Cena jedn. Netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa, numer katalogowy, producent
A	B	C	D	E	F	G=ExF	H	I= [G x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	J
1	System do embolizacji tętniaków naczyń mózgowych. Implant nitynolowy w kształcie trójwymiarowej siatki. System dostarczany przez mikrocewnik. System pozwalający na pełną kontrolę wprowadzenia implantu, repozycji i kontrolowanego wyczepienia. System do embolizacji o budowie złożonej: / proksymalnie - podwójna warstwa siatki lokowana w obrębie szyi tętniaka, dystalnie – pojedyńcza warstwa wypełniająca kopułę tętniaka. Rozmiary implantów w różnych konfiguracjach średnicy i długości: średnica od 5 mm do 11 mm, stopniowana co 0,5 i 1 mm, długość od 3 mm do 9 mm, stopniowana co 1 mm*.	szt.	5	30
2	Mikrocewnik do dostarczania systemu przestrzennej klatki. / Cewniki o zróżnicowanym świetle wewnętrznym 0,017”, 0,031”, 0,033”*.	szt.	5	30
3	Wewnątrzczaszkowy stent naczyniowy o małych rozmiarach. / Stent pleciony wykonany z nitinolu. Posiada po 3 markery w części proksymalnej i dystalnej oraz wplecione 2 nici tytanowe wewnątrz struktury plecionki stentu dla lepszej widoczności w skopii. Kompatybilny z mikrocewnikiem o średnicy 0,017’’ i 0,021”. Zróżnicowane średnice stentu i długości robocze: / Średnica 2,5 mm długość robocza stentu: 9 mm,13 mm,19 mm,30 mm; Średnica 3,5mm długość robocza stentu: 14mm, 19mm, 24mm, 29 mm; Średnica 3,5 mm długość robocza stentu: 13 mm, 18 mm; Średnica 4,0 mm długość robocza stentu: 8 mm, 13 mm, 18 mm, 24 mm, 27 mm; Średnica 4,5 mm długość robocza stentu: 14 mm, 19 mm, 28 mm; Średnica 5,5 mm długość robocza stentu: 26 mm, 29 mm*.	szt.	3	30
4	Mikrocewnik do dostarczania spiral i stentów wewnątrzczaszkowych. Hybrydowa konstrukcja w odcinku proksymalnym pleciona warstwa w odcinku dystalnym spiralna celem poprawy stabilizacji, giętkości oraz manewrowalności w krętych naczyniach. Gładkie, atraumatyczne zakończenie. Pokrycie hydrofilne mikrocewnika. Opornośc na zaginanie, owalizację, rozciąganie i skręcanie. Zróżnicowane światło wewnętrzne w odcinku dystalnym: 0,013”, 0,0165”, 0,017”, 0,021”, 0,027”. Zróżnicowane długości: 150 cm, 156 cm, 167 cm*. Zróznicowane kształy dystalne cewnika. Możliwość użycia niektórych typów mikorcewników do podania kopolimeru.	szt.	3	30
5	Cewnik do aspiracji o dużym świetle wewnętrznym. Cewnik do zabiegów neuroradiologicznych, zbrojony na całej długości hybrydowo (spiralny oplot i plecione wzmocnienie). Atraumatyczny dystalny segment. Długość dystalnej końcówki 19 cm. Rozmiar cewnika – 6F. Proksymalny odcinek - średnica zewnętrzna/wewnętrzna: 0,0825(2,1 mm)/0.070"; dystalny odcinek - średnica zewnętrzna/wewnętrzna: 0,0815(2,1 mm)/0.070"; długość cewnika: 125, 131 cm; maksymalne ciśnienie 300 PSI. Cewnik prowadzący, do podawania środków diagnostycznych terapeutycznych, do aspiracji skrzepów i zatorów z układzie tętniczym naczyń mózgowych i obwodowych. Cewnik zbrojony na całej długości hybrydowo (spiralny oplot i plecione wzmocnienie). Atraumatyczny dystalny segment kształtowalny nad parą wodną, dystalny odcinek 60 cm pokryty hydrofilnie. Marker cieniujący na dystalnym odcinku. Długość dystalnej końcówki 17 cm, rozmiar cewnika 5F i 6F, średnica zewnętrzna/wewnętrzna na całej długości : 0,068”/ 0.055’’, długość cewnika dla 5F: 115 cm i 125 cm; dla 6F: 115 cm. / Cewnik do naczyń wewnątrzczaszkowych do podawania środków diagnostycznych terapeutycznych, do aspiracji skrzepów i zatorów z układzie tętniczym naczyń mózgowych i obwodowych, zbrojony na całej długości hybrydowo (spiralny oplot i plecione wzmocnienie). Atraumatyczny miękki, dystalny segment o dł. 9 cm kształtowalny nad parą wodną. Marker cieniujący na dystalnym odcinku, średnica zewnętrzna cewnika w części dystalnej 5,2F/ 0.068” / 1.73mm, średnica zewnętrzna cewnika w części proksymalnej 5,4F/ 0.071” / 1.80mm, średnica wewnętrzna cewnika 0.058” / 1.47mm / długość cewnika: 105 cm, 115 cm*.	szt.	3	30
					Suma:	0,00		0,00
	*- Zamawiający określi wymagany rozmiar każdorazowo w zamówieniu.

## Część_10
CZĘŚĆ 10 - BALONY OKLUZYJNE, STENTY SAMOROZPRĘŻALNE, MIKROPROWADNIKI
Lp	Opis przedmiotu zamówienia	Jedn. miary	Ilość min	Ilość max	Cena jedn. Netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa, numer katalogowy, producent
A	B	C	D	E	F	G=ExF	H	I= [G x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	J
1	Balony okluzyjny, dwukanałowy do remodelingu naczyń mózgowych. Możliwość dopasowywania się do światła tętnicy mózgowej. Dobra nawigacja dzięki specjalnej powłoce „poślizgowej”. Kompatybilny z preparatem DMSO do embolizacji naczyniaków. Podwójne światło pozwalające na niezależne napełnianie balonu i jednoczasowo wprowadzenie spiral lub substancji embolizacyjnych. Światło kanału roboczego 0,42 mm i 0,60 mm. Dystalny /długi koniec/ pozwalający na lepszą stabilizację w naczyniu o długości 7 mm lub 15 mm lub /krótki koniec/ dystalny o długości 3 mm. Zróżnicowane rozmiary balonów o maksymalnej średnicy 6 mm, długości: 7 mm, 9 mm, 12 mm, 20 mm; i średnicy 6 mm, długości: 6 mm, 10 mm, 20 mm, 30 mm*.	szt.	3	20
2	Wewnątrzczaszkowy stent samorozprężalny do embolizacji tętniaków naczyń mózgowych o właściowściach stentu kierunkującego przepływ. Stent zbudowany z 16 splecionych nici nitinolowych. Dobra widoczność stentu we fluoroskopii dzięki dwóm helikalnym markerom na całej długości stentu. / Możliwość repozycji stentu do 90% całkowitej długości stentu. / Zróżnicowane średnice i długości stentu. Średnice od 2,0 mm do 5,5 mm ze skokiem o 0,5mm pomiędzy poszczególnymi średnicami. Długości standardowe od 12 mm do 75 mm*. / Możliwość zamówienia dodatkowych, niestadardowych rozmiarów dedykowanych do nietypowych przypadków.	szt.	2	10
3	Mikroprowadniki do zabiegów neuroradiologicznych. Proksymalnie stal nierdzewna celem poprawy stabilizacji i podparcia. Dystalnie nitinolowy dla zwiększenia elastyczności, nawigacji w naczyniach z jednoczesnym zmniejszeniem możliwości deformacji mikroprowadnika. Kształtowalny koniec dystalny. Długości od 120 cm do 300 cm. Średnice mikroprowadników: 0,007”, 0,008”, 0,010”, 0,012”, 0,014”*.	szt.	2	30
					Suma:	0,00		0,00
	*- Zamawiający określi wymagany rozmiar każdorazowo w zamówieniu.

## Część_11
CZĘŚĆ 11 - STENTY
Lp	Opis przedmiotu zamówienia	Jedn. miary	Ilość min	Ilość max	Cena jedn. Netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa, numer katalogowy, producent
A	B	C	D	E	F	G=ExF	H	I= [G x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	J
1	Stent do remodelingu pokryty substancją p-płytkową. Samorozprężalny stent wewnątrzczaszkowy o otwartych komórkach, pokryty przeciwzakrzepową technologią powlekania HPC. Dla naczyń od 2,5 mm do 4,5 mm. Kompatybilny z MC 0,0165” / 0,017” ID.	szt.	2	30
2	Stent kierunkujący przepływ w tętniaku. Stent modulujący przepływ krwi w tętniaku stent składający się z 64 nici nitinolowych. Zróżnicowane długości od 9 do 30 mm*. Zróżnicowane średnice do użycia w naczyniach o średnicy od 1,5 do 6,0 mm. Stent całkowicie widoczny w kontroli rtg, / rdzeń platynowy pokryty nitinolem kompatybilny z mikrocewnikiem 0,021", odłączanie mechaniczne.	szt.	2	10
					Suma:	0,00		0,00
	*- Zamawiający określi wymagany rozmiar każdorazowo w zamówieniu.

## Część_12
CZĘŚĆ 12 - STRZYKAWKI
Lp	Opis przedmiotu zamówienia	Jedn. miary	Ilość min	Ilość max	Cena jedn. Netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa, numer katalogowy, producent
A	B	C	D	E	F	G=ExF	H	I= [G x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	J
1	Strzykawki luer-lock: 2 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml*.	szt.	200	600
					Suma:	0,00		0,00
	*- Zamawiający określi wymagany rozmiar każdorazowo w zamówieniu.

## Część_13
CZĘŚĆ 13 - SYSTEM DO ZAMYKANIA MIEJSCA NAKŁUCIA TĘTNICY
Lp	Opis przedmiotu zamówienia	Jedn. miary	Ilość min	Ilość max	Cena jedn. Netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa, numer katalogowy, producent
A	B	C	D	E	F	G=ExF	H	I= [G x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	J
1	System do zamykania miejsca nakłucia tętnicy.	szt.	25	200
					Suma:	0,00		0,00

## Część_14
CZĘŚĆ 14 - STENTY WEWNĄTRZCZASZKOWE DO REMODELINGU CZASOWEGO
Lp	Opis przedmiotu zamówienia	Jedn. miary	Ilość min	Ilość max	Cena jedn. Netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa, numer katalogowy, producent
A	B	C	D	E	F	G=ExF	H	I= [G x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	J
1	Stent wewnątrzczaszkowy do remodelingu czasowego, / stent do stabilizacji spirali w tętniaku, całkowicie widoczny w skopii, na stałe przymocowany do systemu wprowadzającego, / siłę radialną oraz średnicę rozprężanego stentu można kontrolować i regulować za pomocą specjalnego suwaka, / stent kompatybilny z mikrocewnikiem 0021”, długość stentu 35 lub 24 mm*.	szt.	3	40
2	Stent wewnątrzczaszkowy do remodelingu czasowego, / stent do stabilizacji spirali w tętniaku, całkowicie widoczny w skopii, na stałe przymocowany do systemu wprowadzającego, / siłę radialną oraz średnicę rozprężanego stentu można kontrolować i regulować za pomocą specjalnego suwaka, / stent kompatybilny z mikrocewnikiem 0017”, długość stentu 17 mm.	szt.	3	40
					Suma:	0,00		0,00
	*- Zamawiający określi wymagany rozmiar każdorazowo w zamówieniu.

## Część_15
CZĘŚĆ 15 - CEWNIKI DIAGNOSTYCZNE
Lp	Opis przedmiotu zamówienia	Jedn. miary	Ilość min	Ilość max	Cena jedn. Netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa, numer katalogowy, producent
A	B	C	D	E	F	G=ExF	H	I= [G x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	J
1	Cewniki diagnostyczne dedykowane do angiografii naczyń mózgowych, zróżnicowane średnice cewnika diagnostycznego.	szt.	10	200
					Suma:	0,00		0,00

## Część_16
CZĘŚĆ 16 - URZĄDZENIA DO KONTROLI PRZEPŁYWU
Lp	Opis przedmiotu zamówienia	Jedn. miary	Ilość min	Ilość max	Cena jedn. Netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa, numer katalogowy, producent
A	B	C	D	E	F	G=ExF	H	I= [G x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	J
1	Urządzenia do kontrolowania przepływu przez cewnik, możliwość zablokowania przepływu w cewniku. Przezroczysty korpus z poliwęglanu. Zastawka z silikonu, zapewniająca szczelność. Zamknięcie zastawki sygnalizowane „kliknięciem” / Wytrzymałość ciśnieniowa 1 200 psi. Wytrzymałość ciśnieniowa zastawki 174 psi. Światło wewnętrzne 0,065 cala.	szt.	10	100
					Suma:	0,00		0,00

## Część_17
CZĘŚĆ 17 - ZASTAWKI HEMOSTATYCZNE
Lp	Opis przedmiotu zamówienia	Jedn. miary	Ilość min	Ilość max	Cena jedn. Netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa, numer katalogowy, producent
A	B	C	D	E	F	G=ExF	H	I= [G x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	J
1	Zastawka hemostatyczna pojedyncza.	szt.	30	100
2	Zastawka hemostatyczna podwójny Y-konektor, podwójne światło wewnętrzne 9 F, Y-konektor dedykowany do zabiegów techniką „kissing balloon”, posiada silikonową wkładkę o specjalnym kształcie zapewniającą całkowitą szczelność przy zachowaniu swobody ruchów prowadnika, przezroczysty korpus umożliwiający obserwację cieczy, materiał: polikarbonat, obrotowa męska końcówka minimalizująca możliwość dostania się powietrza do układu.	szt.	10	100
					Suma:	0,00		0,00

## Część_18
CZĘŚĆ 18 - PROWADNIKI HYDROFILNE NITINOLOWE
Lp	Opis przedmiotu zamówienia	Jedn. miary	Ilość min	Ilość max	Cena jedn. Netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa, numer katalogowy, producent
A	B	C	D	E	F	G=ExF	H	I= [G x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	J
1	Prowadniki hydrofilne nitinolowe: / standard 50-180 cm, sztywne 80-180 cm; / standard 220-260 cm, sztywne 260 cm; / Średnice 0,018” / 0,025” / 0,032” / 0,035”; / długości 50, 80, 120, 150, 180, 220, 260, 300 cm*; / długości ściętej końcówki rdzenia (taper) short=1 cm, regular=3 cm, long=5 cm; rdzeń nitinolowy zatopiony w poliuretanie, odporność na załamanie struktury podłużnej, rdzeń wykonany „z jednego kawałka”, kontrola trakcji 1:1; / w poliuretan zatopione nitki wolframowe; atraumatyczna końcówka, delikatna dla ściany naczynia, z pamięcią kształtu; / trwała powłoka hydrofilna; z prostą / zakrzywioną końcówką / końcówką zakrzywioną w kształcie litery J /krzywizna Bolia; / dostępny w wersji o standardowej sztywności, sztywnej, półsztywnej; dostępny w wersji z kształtowalną końcówką.	szt.	10	200
					Suma:	0,00		0,00
	*- Zamawiający określi wymagany rozmiar każdorazowo w zamówieniu.

## Część_19
CZĘŚĆ 19 - CEWNIKI PROWADZĄCE DO EMBOLIZACJI TĘTNIAKÓW ŚRÓDCZASZKOWYCH
Lp	Opis przedmiotu zamówienia	Jedn. miary	Ilość min	Ilość max	Cena jedn. Netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa, numer katalogowy, producent
A	B	C	D	E	F	G=ExF	H	I= [G x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	J
1	Cewniki prowadzące do embolizacji tętniaków śródczaszkowych z końcówką atraumatyczną 5, 6 Fr, długości 90 i 100 cm*; grubość ścianki cewnika nie wiecej niż .006" dla wszystkich rodzajów cewników; wybór kształtów koncówek: MPD, MPC, Straight, Simpson 2,Headhunter, Modified Cerebral. Cewnik dostępny w wersji standartowej oraz z opcją dodatkowego podparcia.	szt.	5	50
2	Cewniki prowadzące do embolizacji tętniaków śródczaszkowych z końcówką atraumatyczną 6F, 7F długości 95 i 105 cm*; grubość ścianki cewnika nie wiecej niż .006" dla wszystkich rodzajów cewników. Wybór kształtów końcówek: MPD, Straight.	szt.	3	30
					Suma:	0,00		0,00
	*- Zamawiający określi wymagany rozmiar każdorazowo w zamówieniu.