# Załącznik Nr 1 A do SIWZ
# Pakiet Nr 1

PROWADNIKI DO KORONAROGRAFII

Lp.	Nazwa towaru	Ilość,	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa / nr katalogowy
1.	Prowadniki do koronarografii	1300 szt.

OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:
- długości 150 cm, 200 cm, 260 cm – wymagane
- różne dł. miękkich końcówek zakończonych w kształcie litery „J” oraz proste – wymagane
- doskonałe przeniesienie obrotu – 15% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- dobrze widoczny w skopii, giętki – 15% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- sztywna część proksymalna prowadnika zapewniająca dobrą sterowność – 10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- prowadnik pokryty teflonem - wymagane

….......................................................
data, podpis, pieczęć *
* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym

# Załącznik Nr 1 A do SIWZ
# Pakiet Nr 2
KOSZULKI (INTRODUCERY) Z IGŁĄ W KOMPLECIE

Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa / nr katalogowy
1.	Koszulki (Introducery) udowe / dł. 11 cm i 23 cm, w tym 20% długich	100 szt.
2.	Koszulki (Introducery) promieniowe / z atraumatyczną igłą i prowadnikiem 0,021”	1200 szt.
3.	Koszulki (Introducery) promieniowe hydrofilne	20 sztuk
RAZEM:

OCENA JAKOŚCIOWA:
- zbrojone, atraumatyczne – 10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- szczelna zastawka zapewniająca optymalną hemostazę – 15% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- niski opór wprowadzania cewnika - 15% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- dot. pkt 2:
      - dostępne średnice 3,4,5,6,7 F (w rozmiarach 5F-7F możliwość produkcji rozmiarów co 0,5F) - wymagane
      - zastawka hemostatyczna i ramię boczne elastyczne zakończone kranikiem – wymagalne
      - teleskopowy układ rozszerzający – wymagalne
      - miękka część dystalna, sztywna proksymalna – wymagane
      - długości 7,11,23 cm – wymagane
      - dostępne dwie krzywizny: prosta i J (45 stopni) - wymagane
- dot. pkt 3:
    - dostępne średnice 5,6,7 F – wymagalne
    - długość introduktora 11 cm – wymagalne
    - dostępne dwie krzywizny: prosta i J (45 stopni) – wymagane
    - zastawka hemostatyczna i ramię boczne elastyczne zakończone kranikiem – wymagane
    - teleskopowy układ rozszerzający – wymagane
    - miękka część dystalna, sztywna proksymalna – wymagane
….......................................................
data, podpis, pieczęć *
* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym

# Załącznik Nr 1 A do SIWZ
# Pakiet Nr 3
# ELEKTRODY DO CZASOWEJ STYMULACJI SERCA

Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa / nr katalogowy
1.	Elektrody do czasowej stymulacji serca zagięte.	40 szt.

OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:

- Dobrze widoczne w skopii – 20% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- Łatwo sterowalne – 20% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)

….......................................................
data, podpis, pieczęć *
* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym

# Załącznik Nr 1 A do SIWZ
# Pakiet Nr 4
# CEWNIKI DIAGNOSTYCZNE DO KORONAROGRAFII

Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa / nr katalogowy
1.	Cewniki diagnostyczne do koronarografii	2800 szt.

OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:

- duży wybór krzywizn ( od 3,5 do 6,0) i kształtów: - Judkins, Amplatz, Multipurpose,Pigtail, ( Van Tasssel 145 i 155 stopni wygięcia), Noto,Sones,Williams,Barbeau,Bypass bądź podobne (podać) – 2% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- cewniki o średnicy zewnętrznej 7F,6F, 5F,4F– wymagalne, gdy średnica zewnętrzna 5,2 F - 15% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- cewnik o dużym świetle wewnętrznym (min. 0,056” dla 6F, min.0,045” dla 5F) – 4% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- cewnik zbrojony na całej długości o dobrej rotacyjności, odporny na załamania i temperaturę, o bardzo dużej pamięci kształtu – 2% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- końcówka atraumatyczna, dobrze widoczna w skopii – 2% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- wymagane długości minimum 125 cm – gdy > bądź = 125 cm 15 % (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)

….......................................................
data, podpis, pieczęć *
* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym

# Załącznik Nr 1 A do SIWZ
# Pakiet Nr 5
# CEWNIKI PROWADZĄCE DO PCI TĘTNIC WIEŃCOWYCH I
POMOSTÓW AORTALNO-WIEŃCOWYCH

Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa / nr katalogowy
1.	Cewniki prowadzące do koronaroplastyki	1300 szt.

OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:

- cewnik o średnicy wewnętrznej > bądź = 0,072” dla 6F – 35% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- podwójne zbrojenie metalowe– 1% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- sztywna konstrukcja (duża siła podparcia) – 1% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- dostępne średnice 6F 7F 8F – 1% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- gładka wewnętrzna powłoka PTFE - 1% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- gwarantowana stała średnica wew od uchwytu do końcówki włącznie - 1% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- różne typy ukształtowania końcówki – wymagalne, wymienić
- dostępny cewnik dedykowany także do dostępu promieniowego - wymagane
- wymagalna długość cewnika 125 cm – 1 % gdy więcej niż 110 cm (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)

….......................................................
data, podpis, pieczęć *
* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym
# Załącznik Nr 1 A do SIWZ
# Pakiet Nr 6

PROWADNIKI SPECJALISTYCZNE DO PCI

Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa / nr katalogowy
1.	Prowadniki do krętych zmian	500 szt.
2	Prowadniki do rekanalizacji przewlekłych okluzji tetnic wieńcowych	200 szt.
RAZEM:

OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:
dotyczy pkt 1:
- średnica 0,014” , wykonany ze stali 316L - wymagane
- prowadnik z rdzeniem wykonanym z jednego kawałka drutu (bez łączeń) -wymagane
- dystalna część prowadnika złożona z oplotu 15 drutów zapewniająca wysoka odporność i doskonała manewrowalność – wymagane
- sztywność końcówki 0,5 g i 0,7 g – wymagane
- długość prowadników 180 cm i 300 cm – wymagane
- dostępne końcówki proste z możliwością kształtowania dystalnych 3 cm oraz J - wymagane
- końcówka cieniujaca 3 cm - 20% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- pokrycie hydrofilne na oplocie - wymagalne
dotyczy pkt 2:
- średnica 0,014” , wykonany ze stali 316L – wymagane
- prowadnik z rdzeniem wykonanym z jednego kawałka drutu (bez łączeń) -wymagane
- sztywność końcówki 0,5g, 0,6g, 0,8g, 1,0g, 3g, 6g, 9g, 12g – wymagane
- dystalna część prowadnika złożona z oplotu 15 drutów zapewniająca wysoka odporność i doskonała manewrowalność – wymagane
- powłoka hydrofilna z płaszczem polimerowym i częścią dystalną pokrytą silikonem - wymagane
- dostępne prowadniki taperowane do 0,009" o długości 190 cm – 20 % (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- końcówki proste i J - wymagane

….......................................................
data, podpis, pieczęć *
*Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym

# Załącznik Nr 1 A do SIWZ
# Pakiet Nr 7

PROWADNIKI DO PCI DO UDROŻNIEŃ

Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa / nr katalogowy
1.	Prowadniki do PCI – do udrożnień	600 szt.

OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:
- średnica 0,014” - wymagalne
- hydrofilna powłoka zewnętrzna – 5% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- elastyczna końcówka, gładka przechodząca do części dystalnych naczynia – 5% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- konstrukcja prowadnika powinna zapewniać ciągłość i bezpieczeństwo zabiegu – 5% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- umożliwiające przejście zmiany zwężającej oraz rekanalizację zamkniętego naczynia – 10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- dostępna długość 190 cm i 300 cm- wymagalne
- dostępne prowadniki z rdzeniem stalowym i stopowym – wymagane
- końcówka prosta i „J” widocznym w skopii na dystalnych 3 cm- wymagalne
- dostępne prowadniki ze złotym markerem widocznym w skopii - 15% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- dostępna wersja sztywniejsza do udrożnień ( TIP load od 2,7 g do 13,9 g) oraz wersja ze wzmocnioną warstwą hydrofilną- wymagalne

….......................................................
data, podpis, pieczęć *
* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym

# Załącznik Nr 1 A do SIWZ
Pakiet Nr 8

CEWNIKI BALONOWE DO PROSTYCH ZMIAN

Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa / nr katalogowy
1.	Cewniki balonowe do prostych zmian	300 szt.

OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:

- RBP co najmniej 14 ATM dla balonów o śr. 2,5mm - 10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- Długość balonów : 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 mm - wymagane
- Niski profil zewnętrzny balonu – max. 0,026” dla balonów o śr. 3,0mm - 10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- Łatwo wprowadzalne w zmiany – 10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- Dobrze widoczne znaczniki w skopi – 10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- Średnice: 1,5; 1,75; 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0 ;3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,5 – wymagane

….......................................................
data, podpis, pieczęć *
* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym

# Załącznik Nr 1 A do SIWZ
# Pakiet Nr 9

# CEWNIKI BALONOWE DO PROCEDUR CTO I KRĘTYCH ZMIAN

Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa / nr katalogowy
1.	Cewniki balonowe do procedur CTO	100 szt.

OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:
- średnice balonu 0,75; 0,8; 0,9; 1,0;1,25 mm – wymagane
- długości balonu 10, 15,20,25,30 mm – wymagane,
- profil wejścia 0,016” - 15% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- możliwość przejścia przez bardzo kręte zwapniałe i wąskie naczynia – 5% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- dwa znaczniki widoczne w skopi – 10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- doskonała elastyczność, popychalność i manewrowość – 10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)

….......................................................
data, podpis, pieczęć *
* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym

# Załącznik Nr 1 A do SIWZ
Pakiet Nr 10

CEWNIKI BALONOWE DO KRĘTYCH ZMIAN

Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa / nr katalogowy
1.	Cewniki balonowe do krętych zmian	300 szt.

OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:
- długości balonów w zakresie od 10 mm do 30mm – wymagalne, gdy mniejsze – 5% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- niski profil zewnętrzny balonu – max. 0,026” dla balonów o śr 3,0mm -5% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- średnice balonów od 1,2 mm do 5,0 mm- wymagalne
- powłoka hydrofilna odporna na zadrapania i uszkodzenia podczas doprężania stentu 5% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- RBP co najmniej 14 ATM dla balonów o śr 2,5mm – 5% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- możliwość zwiększenia średnicy balonu ponad nominalną w ramach RBP o min. 6% - 10 % (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- dostępne w ramach pakietu 20% ilości cewniki balonowe w systemie OTW i typu NC – 10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)

….......................................................
data, podpis, pieczęć *
* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym
# Załącznik Nr 1 A do SIWZ
# Pakiet Nr 11

# CEWNIKI BALONOWE NIEPODATNE (NC) DO DOPRĘŻEŃ

Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa / nr katalogowy
1.	Cewniki balonowe niepodatne do doprężeń (do koronaroplastyki)	150 szt.

OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:

- długość od 6 – 30 mm dla średnic 2,0-4,0 mm – 1% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- średnice 2,0-5,0 mm – wymagalne
- ciśnienie nominalne 12 atm bądź mniejsze -wymagalne
- RBP 22 ATM lub większe dla 2,0-4,0 mm – 5% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- profil końcówki natarcia 0,016” – 5% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- duża niepodatność (precyzja doprężenia), przyrost średnicy balonu ponad nominalną w ramach RBP o mniej niż 4,4% dla wszystkich rozmiarów– 1% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- Łatwo wprowadzalny w implantowany wcześniej stent (niski enrty profile <= 0,45 mm)– 13% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- ABP 30 Atm - 15% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)

….......................................................
data, podpis, pieczęć *
* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym
# Załącznik Nr 1 A do SIWZ
# Pakiet Nr 12

CEWNIKI BALONOWE ZE STENTEM KOBALTOWO-CHROMOWYM UWALNIAJĄCY PAKLITAKSEL LUB SIROLIMUS (lub pochodne) Z BIODEGRADOWALNYM POLIMEREM

Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa / nr katalogowy
1.	Cewniki balonowe ze stentem kobaltowo – chromowym uwalniający sirolimus	300 szt.

OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:
- biodegradowalny polimer z innowacyjną powłoką zapewniający płynne i kontrolowane dostarczanie leku – 10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- zalecany do wszystkich typów zmian naczyniowych– 10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- łatwość przechodzenia przez ciasne i kręte zmiany – 10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- długości 10,12,15,18,22,25,29,34,40 mm – wymagane,
- średnica stentu 2,0;2,25;2,5;2,75;3,0;3,25;3,5;3,75;4,0;4,5;5,0 – wymagane
- profil przejścia max 0,035” - 10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)

….......................................................
data, podpis, pieczęć *
* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym

# Załącznik Nr 1 A do SIWZ
# Pakiet Nr 13

# STENT KOBALTOWO – CHROMOWY Z ULTRACIENKIMI STRUTAMI, POKRYTY PASYWNĄ POWŁOKĄ, UWALNIAJĄCY SIROLIMUS
Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa / nr katalogowy
1.	Stent kobaltowo – chromowy / z ultracienkimi strutami , pokryty pasywna powłoką, uwalniający sirolimus z polimeru o przedłużonej biodegradacji	20 szt.
2.	Stent kobaltowo – chromowy / z ultracienkimi strutami , pokryty pasywna powłoką, uwalniający sirolimus z biodegradowalnego polimeru	20 szt.
RAZEM:

OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:
- konstrukcja hybrydowa (pasywna powłoka węglik krzemu, aktywna powłoka biodegradowalny polimer) – 15% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- różne grubości strutów stentów tj 0,06 mm dla średnic 2,25-3,0 i 0,08 mm dla średnic 3,5-4,0 mm bądź mniejsze – wymagalne
- długość od 9 mm do 30 mm – wymagalne, gdy więcej 10% (TAK/ NIE)* (należy wykreślić !)
- ciśnienie nominalne 8 atm. – wymagalne
- konstrukcja „double helix” pozwalająca na uzyskanie doskonałej elastyczności zwiększając dostarczalność stentu do zmiany – 15% (TAK/ NIE)* (należy wykreślić !
….......................................................
data, podpis, pieczęć *
* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym
# Załącznik Nr 1 A do SIWZ
# Pakiet Nr 14

# CEWNIKI BALONOWE ZE STENTEM METALOWYM POWLEKANE LEKIEM
( Sirolimusem lub pochodne) Z BIODEGRADOWALNYM POLIMEREM

Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa / nr katalogowy
1.	Cewniki balonowe ze stentem metalowym powlekane lekiem (sirolimus lub pochodne) z biodegradowlanym polimerem	300 szt.

OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:

- długość systemu doprowadzającego więcej niż 141 cm- 5% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- profil przejścia nie więcej niż 0,039 cala dla stentu 3,0 mm- 10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- długości w zakresie od 8 do 48 mm – wymagalne
- średnica od 2,25 mm (lub mniej) – 4,0 mm (lub więcej) – 5% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- grubość przęseł (strutów) stentu 65 μm (0,0026 cala) -10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- budowa stentu hybrydowa ( komórki brzegowe zamknięte, komórki wewnętrzne otwarte) - 10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F dla wszystkich rozmiarów stentów - wymagalne

….......................................................
data, podpis, pieczęć *
* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym
# Załącznik Nr 1 A do SIWZ
# Pakiet Nr 15

# CEWNIKI BALONOWE ZE STENTEM KOBALTOWO-CHROMOWYM POWLEKANE LEKIEM
( Sirolimusem lub pochodne) Z BIODEGRADOWALNYM POLIMEREM

Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa / nr katalogowy
1.	Cewniki balonowe ze stentem metalowym powlekane lekiem / (do koronaroplastyki)	150 szt.

OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:
- maksymalne ciśnienie nominalne 8 Atm – wymagalne
- średnice wymagane 2,5-4,0 mm – wymagalne, gdy większe – 5%, (TAK/NIE)* (należy wykreślić !),
- długości min. 9 -35 mm – wymagalne, - gdy dłuższe 5% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F dla wszystkich średnic – 5% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- profil końcówki natarcia 0,016 ''- 5% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- profil stentu 0,042” lub mniejszy dla średnicy 3,0 mm – 5 % (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- stent uwalnia sirolimus (lub pochodną) z biodegradowalnego polimeru – wymagalny
- możliwość przeprężania stentów średnice 2,25-3,0 mm do 4,1 mm i średnice 3,5-4,0 mm do 5,9 mm -15 %, (TAK/NIE)* (należy wykreślić !),

….......................................................
data, podpis, pieczęć *
* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym

# Załącznik Nr 1 A do SIWZ
# Pakiet Nr 16

# CEWNIKI BALONOWE ZE STENTEM KOBALTOWO - CHROMOWYM POWLEKANE LEKIEM
( Sirolimusem lub pochodne) UWALNIANYM BEZ UDZIAŁU POLIMERU

Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa / nr katalogowy
1.	Cewniki balonowe ze stentem kobaltowo – chromowym powlekane lekiem uwalnianym bez udziału polimeru	80 szt.
2	Cewniki balonowe ze stentem kobaltowo – chromowym powlekane lekiem uwalnianym bez udziału polimeru	20 sztuk

OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:
dotyczy pkt 1:
- łatwość wprowadzenia w ciasne zmiany – wymagalne
- RBP dla balonów o średnicy 3 mm co najmniej 14 ATM – 5% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- długość min 10 mm – 39 mm – gdy większy zakres 5% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- średnica min 2,25 mm – 4,0 mm – gdy większy zakres 5% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- konstrukcja balonu zapobiegająca efektowi „dog bone” - 5% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- doskonały dostęp do bocznic(powierzchnia celi dla stentu 3,0 mm wynosi min. 1,3 mm2) - 5% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- znaczniki/markery na stencie i na balonie – wymagalne
- system uwalniania leku bez udziału polimeru - wymagalne
dotyczy pkt.2:
- system uwalniania leku bez udziału polimeru – wymagalne
- długość min 10 mm – 45 mm – gdy większy zakres 5% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- średnica min 2,0 mm – 4,0 mm – gdy większy zakres 5% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- konstrukcja balonu zapobiegająca efektowi „dog bone” - 4% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- doskonały dostęp do bocznic(powierzchnia celi dla stentu 3,0 mm wynosi min. 1,3 mm2) - 1% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- znaczniki/markery na stencie i na balonie – wymagalne

….......................................................
data, podpis, pieczęć *
*Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym

# Załącznik Nr 1 A do SIWZ
# Pakiet Nr 17

Y – CONNECTOR Z ZASTAWKĄ i Torquer
(niezakręcaną oraz z bocznym wężykiem długości min. 10 cm)

Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa / nr katalogowy
1.	Y – Connector z zastawką ruchomą	1300 szt.
2.	Torquer	200 szt.
RAZEM:

OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:

- światło wewnętrzne zastawki min. 8F – gdy większe 20% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- kontrola stopnia otwarcia i zamknięcia zastawki przez operatora jedną ręką za pomocą przycisku – 20% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- mechanizm zapadkowy zastawki hemostatycznej bez elementów przykręcanych – wymagane
- torquer przeznaczony do prowadników o średnicy od 0,014 do 0,038 cala – wymagane
- torquer z zakręcanym mechanizmem montażu na prowadniku - wymagalne

….......................................................
data, podpis, pieczęć *
* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym
# Załącznik Nr 1 A do SIWZ
# Pakiet Nr 18

# Inflatory wysokociśnieniowe

Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa / nr katalogowy
1.	Inflatory wysokociśnieniowe	1300 szt.

OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:
- możliwość łatwego i łagodnego przesuwania tłoku – 10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- zakres ciśnień 0-25 Atm – gdy więcej 10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- tarcza manometru umożliwiająca łatwą obserwację w zacienionych pomieszczeniach – 10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- dren wysokociśnieniowy min. 27 cm z kranikiem trójdrożnym – gdy dłuższy 10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)

….......................................................
data, podpis, pieczęć *
* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym
# Załącznik Nr 1 A do SIWZ
# Pakiet Nr 19

URZĄDZENIE DO ODSYSANIA SKRZEPLIN Z NACZYŃ WIEŃCOWYCH

Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa / nr katalogowy
1.	Urządzenie do odsysania skrzeplin z naczyń wieńcowych w systemie Rx	100 sztuk

OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:
- kompatybilne z cewnikiem prowadzącym 6F i 7 F – wymagane
- kompatybilne z prowadnikiem 0,014” – wymagane
- dwa znaczniki cieniujące (na końcówce cewnika i oddalony 15 mm od końcówki) - 15% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- powierzchnia ekstrakcji 0,99 mm2 dla 6F i 1,39 mm2 dla 7 F - 15% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- długość cewnika > lub = 140 cm - 10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- w zestawie dwie strzykawki 30 cc z blokadą , mandryl usztywniający, kranik jednokierunkowy oraz przedłużacz - wymagane

….......................................................
data, podpis, pieczęć *
* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym

# Załącznik Nr 1 A do SIWZ
# Pakiet Nr 20

RAMPY TRÓJDROŻNE

Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa / nr katalogowy
1.	Rampy trójdrożne	1300 sztuk

OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:

- rampy trójkranikowe – wymagane
- możliwość płynnego ustawienia zaworów – 10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- Wysokociśnieniowe 1000 psi wymagane, gdy większe – 15% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- Z adaptorem rotacyjnym – 15% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)

….......................................................
data, podpis, pieczęć *
* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym

# Załącznik Nr 1 A do SIWZ
# Pakiet Nr 21

ZESTAW MONITORUJĄCY Z JEDNORAZOWYM PRZETWORNIKIEM

Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa / nr katalogowy
1.	Zestaw monitorujący z jednorazowym przetwornikiem*	200 / sztuk

OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:
- test umożliwiający krwawy pomiar ciśnień w trakcie zabiegów w Pracowni Hemodynamiki Serca – 40% (TAK/NIE) (należy wykreślić !)
- wymagany zestaw kabli do podłączenia, kompatybilny z posiadanym urządzeniem (Philips Xper Flex Cardio FC 2010) oraz płytką mocującą przetwornik (2 sztuki) do stojaka

….......................................................
data, podpis, pieczęć *
* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym

# Załącznik Nr 1 A do SIWZ
# Pakiet Nr 22

STENT-GRAFT WIEŃCOWY

Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa / nr katalogowy
1.	Stent-Graft wieńcowy	5 szt.

OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:

- Kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F (ø 2,5 – 4,0 mm,) i 6F (ø 4,5 – 5,0 mm) – 10% (TAK/NIE) (należy wykreślić !)
- zakres średnic: 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0 mm – 10% (TAK/NIE) (należy wykreślić !)
- zakres długości: 15; 20; 26 mm – 10% (TAK/NIE) (należy wykreślić !)
- Pokrycie (graft) nakładane metodą elektrospun (nie plecione) – 10% (TAK/NIE) (należy wykreślić !)

….......................................................
data, podpis, pieczęć *
* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym

# Załącznik Nr 1 A do SIWZ
# Pakiet Nr 23

PĘTLE DO USUWANIA CIAŁ OBCYCH Z TĘTNIC

Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa / nr katalogowy
1.	Pętle do usuwania ciał obcych z tętnic	2 szt.

OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:
- możliwość usuwania ciał obcych z naczyń o średnicy od 3,0 – 3,5 mm – 20% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- w zestawie: koszulka naczyniowa, łącznik, torquer – 20% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)

….......................................................
data, podpis, pieczęć *
- Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym

# Załącznik Nr 1 A do SIWZ
# Pakiet Nr 24

ZESTAW DO CTO

Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa / nr katalogowy
1.	Mikrocewnik do CTO	10 szt.
2.	Prowadnik dedykowany do otwierania przewlekłych zamknięć z dostępu retro i eksternalizacji	20 szt.
RAZEM:

OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:
- mikrocewnik zbrojony splotem wolframowym – 15 % (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- mikrocewnik dostępny w długościach 135 cm – gdy dłuższy 10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- mikrocewnik z miękką atraumatyczna i taperowaną końcówką – 15% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- średnice prowadników 0,014'' i 0,010'' – wymagane
- długości prowadników 190 cm, 300 cm, 330 cm - wymagane

….......................................................
data, podpis, pieczęć *
* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym
# Załącznik Nr 1 A do SIWZ
# Pakiet Nr 25

PRZEWODY WYSOKOCIŚNIENIOWE MIĘKKIE

Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa / nr katalogowy
1.	Przewody wysokociśnieniowe miękkie	1300 szt.

OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:
- przeźroczyste – 40% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- długość min 120 cm – wymagane
- ruchoma końcówka typu Luer lock męska – wymagane
- przewód wysokociśnieniowy kompatybilny ze strzykawką automatyczną Illumena, wkłady o poj. 150 ml Mallinckrodt

….......................................................
data, podpis, pieczęć *
* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym

# Załącznik Nr 1 A do SIWZ
# Pakiet Nr 26

BALONY POKRYTE LEKIEM ANTYMITOTYCZNYM W MIESZANCE ZE ŚRODKIEM SYNTETYCZNYM

Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa / nr katalogowy
1.	Balony pokryte lekiem antymitotycznym w mieszance ze środkiem syntetycznym	100 szt.

OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:

- paklitaksel w postaci mikrokrystalicznej w dawce 3 ug/mm2 - 10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- dostępne średnice balonów w przedziale 2 – 4,0 mm – wymagane, gdy większy zakres 10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- dostępne długości balonów w przedziale 10-30 mm – wymagane, gdy większy zakres 10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- ciśnienie nominalne 7 atm lub mniejsze – 10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)

….......................................................
data, podpis, pieczęć *
* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym

# Załącznik Nr 1 A do SIWZ
# Pakiet Nr 27

STENTY DO BIFURKACJI POKRYTE LEKIEM
(Sirolimusem lub pochodne)

Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa / nr katalogowy
1.	Stent do bifurkacji pokryty lekiem	50 szt.

OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:
- Stent dedykowany do bifurkacji o zmiennej średnicy (min. 5 średnic) – 20% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- długości stentu 16,19,24 mm – 10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- 3 radioznaczniki umożliwiające precyzyjne pozycjonowanie stentu – 10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- średnice w części dystalnej: 2,50; 2,75; 3,00; 3,50; 3,75 mm - wymagane
- średnice w części proksymalnej: 3,25; 3,50; 3,75; 4,25; 4,50 mm - wymagane

….......................................................
data, podpis, pieczęć *
* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym
# Załącznik Nr 1 A do SIWZ
# Pakiet Nr 28

PROWADNIKI HYDROFILNE DO KORONAROGRAFII

Lp.	Nazwa towaru	Ilość w szt.	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa / nr katalogowy
1.	Prowadniki hydrofilne do koronarografii	30 szt.

OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:
- różne dł. 150 - 260cm – 10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- różne dł. miękkich końcówek (7 - 22cm) zakończonych w kształcie litery „J” – 10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- ciągłość materiału zapewniająca bezpieczeństwo zabiegu – 10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- odpowiednie pokrycie prowadnika ułatwiające wprowadzenie – 5% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- sztywna część proksymalna prowadnika zapewniająca dobrą sterowność – 5% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)

….......................................................
data, podpis, pieczęć *
* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym

# Załącznik Nr 1 A do SIWZ
# Pakiet Nr 29

## ZESTAW DO ROTABLACJI WIEŃCOWEJ
Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa / nr katalogowy
1.	Jednorazowy łącznik z załadowanym wiertłem do rotablacji kompatybilna z konsolą RotaPro	40 sztuk
2.	Jednorazowe wiertła na potrzeby wymiany do rotablacji kompatybilne z konsolą RotaPro	5 sztuk
3.	Prowadnik	40 sztuk
4.	Konsola elektroniczna ROTAPro – użyczenie na czas trwania umowy	1 sztuka

OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:
- Srednice wierteł od 1,25mm; 1.50mm; 1.75 mm; 2.00mm; 2.15mm; 2.25mm; 2.38mm; 2.50mm – wymagane
- Prowadniki rotablacyjne o końcówkach giętkich typu "floppy" i "extra support".– wymagane
- Konsola elektroniczna - wymagane
- - możliwość uzyskania obrotów w zakresie co najmniej od 0 do 180 tyś. na minutę – 40% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- - możliwość napędzania systemu sprężonym powietrzem lub azotem o ciśnieniu min. 6atm.
- - czytelny panel sterowania
- - pełne sterowanie pracą urządzenia za pomocą przełączników na łączniku
….......................................................
data, podpis, pieczęć *
*Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym
# Załącznik Nr 1 A do SIWZ
# Pakiet Nr 30

BALONY DO KONTRAPULSACJI

Lp.	Nazwa towaru	Ilość w szt.	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa / nr katalogowy
1.	Balony do kontrapulsacji	10 szt.

OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:
- cztery różne wielkości balonu – 20% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- balon kompatybilny z koszulką 7,5 F – 10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- długość cewnika max. 730 mm – 10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)

….......................................................
data, podpis, pieczęć *
* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym

# Załącznik Nr 1 A do SIWZ
# Pakiet Nr 31

STYMULATORY DO STAŁEJ STYMULACJI SERCA
JEDNOJAMOWE

Lp.	Nazwa towaru	Ilość w szt.	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa / nr katalogowy
1.	Stymulator jednojamowy SSIR	30 sztuk
2.	Elektroda przedsionkowo - komorowa	30 sztuk
3.	Introducer 7 – 11 F	30 sztuk
Razem (komplet):

Ocena jakości zgodnie z wykazem parametrów wymaganych i ocenianych (Załącznik Nr 1B do SIWZ)

….......................................................
data, podpis, pieczęć *
* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym
# Załącznik Nr 1 A do SIWZ
# Pakiet Nr 32

STYMULATORY DO STAŁEJ STYMULACJI SERCA
DWUJAMOWE

Lp.	Nazwa towaru	Ilość w szt.	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa / nr katalogowy
1.	Stymulator dwujamowy DDDR	110 sztuk
2.	Elektroda przedsionkowa	110 / sztuk
3.	Elektroda komorowa	110 sztuk
4.	Introducer 7 – 11 F	220 sztuk
Razem (komplet):

Ocena jakości zgodnie z wykazem parametrów wymaganych i ocenianych (Załącznik Nr 1B do SIWZ)

….......................................................
data, podpis, pieczęć *
* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym
# Załącznik Nr 1 A do SIWZ
# Pakiet Nr 33

KARDIOWERTERY-DEFIBRYLATORY ICD

Lp.	Nazwa towaru	Ilość w szt.	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa / nr katalogowy
1.	Kardiowerter-defibrylator / jednojamowy / dwujamowy	20 sztuk / 30 sztuk
2.	Elektroda komorowa	50 sztuk
3.	Elektroda przedsionkowa	30 sztuk
4	Introducer 7 – 11 F	80 sztuk
Razem:

Ocena jakości zgodnie z wykazem parametrów wymaganych i ocenianych (Załącznik Nr 1B do SIWZ)

….......................................................
data, podpis, pieczęć *
* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym

# Załącznik Nr 1 A do SIWZ
# Pakiet Nr 34

ZESTAW NAPRAWCZY DO ROZRUSZNIKA

Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa / nr katalogowy
1.	Kluczyk do rozrusznika	50 szt.
2.	Kluczyk do elektrody czynnej	40 szt.
3.	Zestaw prowadnic	50 szt.
4.	Zatyczki IS1	20 sztuk
5.	Zatyczki DF1	20 sztuk
RAZEM:

Ocena jakości zgodnie z wykazem parametrów wymaganych i ocenianych (Załącznik Nr 1B do SIWZ)

….......................................................
data, podpis, pieczęć *
* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym

# Załącznik Nr 1 A do SIWZ
# Pakiet Nr 35

PROWADNIKI DO FFR/CFR/IMR WRAZ Z UŻYCZENIEM KONSOLI

Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa / nr katalogowy
1.	Prowadniki doFFR/CFR/IMR	20 sztuk
2	Prowadnik do FFR/iFR wraz z użyczeniem konsoli	40 sztuk
RAZEM:

OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:
ad pkt 1
- prowadniki kompatybilne z urządzeniem RadiAnalyzer Xpress – wymagane
- zakres ciśnień od -30 do +300 mmHg : 20% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
ad pkt 2
- długość prowadnika 175 cm – wymagane
- prowadnik łączy się bezprzewodowo drogą radiową z systemem – wymagane
- prowadnik pomiarowy zbudowany na bazie prowadnika angioplastycznego typu Ballance Middle Weight – 20 % (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)

….......................................................
data, podpis, pieczęć *
* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym
# Załącznik Nr 1 A do SIWZ
# Pakiet Nr 36

STENT O RUSZTOWANIU BIODEGRADOWALNYM UWALNIAJĄCY SIROLIMUS LUB POCHODNE BVS

Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa / nr katalogowy
1.	Stent o rusztowaniu biodegradowalnym uwalniający sirolimus lub pochodne w systemie RX	5 sztuk

OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:
- RBP min 16 Atm, gdy więcej – 40 % (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- znacznik na końcu rusztowania – wymagalne
- rusztowanie wykonane z magnezu - wymagane

….......................................................
data, podpis, pieczęć *
* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym
# Załącznik Nr 1 A do SIWZ
# Pakiet Nr 37

KARDIOWERTER-DFIBRYLATOR RESYNCHRONIZUJĄCY 35J Z ZESTAWEM
DO WPROWADZANIA ELEKTRODY LEWOKOMOROWEJ I KOMPLETEM ELEKTROD

Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa / nr katalogowy
1.	Kardiowerter-defibrylator resynchronizujący 35j z zestawem do wprowadzania elektrody lewokomorowej i kompletem elektrod	12 sztuk

Ocena jakości zgodnie z wykazem parametrów wymaganych i ocenianych (Załącznik Nr 1B do SIWZ)

….......................................................
data, podpis, pieczęć *
* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym
# Załącznik Nr 1 A do SIWZ
# Pakiet Nr 38

## STYMULATOR CRT-P Z KOMPLETEM ELEKTROD
## I ZESTAWEM DO WPROWADZANIA ELEKTRODY LEWOKOMOROWEJ

Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa / nr katalogowy
1.	Stymulator CRT-P z kompletem elektrod i zestawem do wprowadzania elektrody lewokomorowej	3 sztuk

Ocena jakości zgodnie z wykazem parametrów wymaganych i ocenianych (Załącznik Nr 1B do SIWZ)

….......................................................
data, podpis, pieczęć *
* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym
# Załącznik Nr 1 A do SIWZ
# Pakiet Nr 39

## CEWNIK PRZEDŁUŻAJĄCY DO CEWNIKA PROWADZĄCEGO DO PCI
## TĘTNIC WIEŃCOWYCH I POMOSTÓW AORTALNO-WIEŃCOWYCH
Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa / nr katalogowy
1.	Cewnik przedłużający do cewnika prowadzacego do PCI tętnic wieńcowych i pomostów aortalno-wieńcowych	5 sztuk

OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:
- zwiększający zasięg cewnika prowadzącego w systemie Rx– wymagalne
- cewniki dedykowane do techniki teleskopowej o średnicach 5,6,7,8 F (typu child & mother) - 10 % (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- długość użytkowa 150 cm lub więcej - 10 % (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- kompatybilny ze standardowymi cewnikami prowadzącymi niezależnie od kształtu końcówki – wymagane
- przeznaczony do wprowadzania urządzeń interwencyjnych i/lub prowadników oraz podawania środków kontrastowych do naczyń wieńcowych lub obwodowych – wymagane
- koncówka atramatyczna bez metalowych znaczników, dobrze widoczna w skopii - 20 % (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)

….......................................................
data, podpis, pieczęć *
* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym
# Załącznik Nr 1 A do SIWZ
# Pakiet Nr 40

## STENTY KOBALTOWO-CHROMOWE UWALNIAJĄCE SIROLIMUS
## Z BIODEGRADOWALNEGO POLIMERU

Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa / nr katalogowy
1.	Stenty kobaltowo-chromowe uwalniające Sirolimus z biodegradowalnego polimeru	120 sztuk

OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:
- lek uwalniany z laserowo wycinanych kanalików na abluminalnej powierzchni stentu– 15 % (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- zastosowanie zmniejszonej dawki leku skutkujące szybką epitelializacją - 5 % (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- polimer w pełni (100%) biodegradowalny PLA - 20 % (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- długości w przedziale 13-38 mm – wymagane
- średnice w przedziale 2,25 – 4,0 mm – wymagane
- możliwość skrócenia DAPT poniżej aktualnych zaleceń- wymagane
….......................................................
data, podpis, pieczęć *
* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym
# Załącznik Nr 1 A do SIWZ

# Pakiet Nr 41

## STENTY WIEŃCOWE O ZMIENNEJ ŚREDNICY UWALNIAJĄCE SIROLIMUS

Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa / nr katalogowy
1.	Stenty wieńcowe o zmiennje średnicy uwalniające Sirolimus	30 sztuk

OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:
- stent pokryty biodegradowalnym polimerem - wymagane
- budowa stentu hybrydowa (komórki   brzegowe  zamknięte, komórki wewnętrzne otwarte) – 15 % (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- dostępne średnice (proksymalna-dystalna): 2,75-2,25; 3,00-2,50; 3,50-3,00 mm - wymagane
- dostępne długości 30; 40; 50; 60 mm - wymagane
- grubość przęseł (strutów) stentu 65 μm (0,0026 cala) – 15% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- wymagane ciśnienie nominalne 10 atm – gdy mniejsze 10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5 F oraz prowadnikiem 0,014 cala – wymagane
….......................................................
data, podpis, pieczęć *
* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym
# Załącznik Nr 1 A do SIWZ
# Pakiet Nr 42

## CEWNIK BALONOWY DO WALWULOPLASTYKI AORTALNEJ

Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa / nr katalogowy
1.	Cewnik balonowy do walwuloplastyki aortalnej	3 sztuki

OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:
- długość balonu 40-60 cm– 15 % (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- długość cewnika 110 cm - 15 % (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- dostępne średnice balonu 15 18 20 23 25 28 30 35 mm - 10 % (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- kompatybilny z prowadnikiem 0,035” - 0,038” – wymagane
- ciśnienie rozprężania do 6 Atm – wymagane

….......................................................
data, podpis, pieczęć *
* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Załącznik Nr 1 A do SIWZ
# Pakiet Nr 43

## SONDA DO BADAŃ IVUS HD WRAZ Z UŻYCZENIEM KONSOLI

Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa / nr katalogowy
1.	Sonda do badań IVUS HD wraz z użyczeniem konsoli	80 sztuk

OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:
- częstotliwości opcjonalne 40 i 60 MHz	- wymagane
- głowica mechaniczna - wymagane
- czas trwania impulsu (usec) – 0,034	- 10 % (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- rozdzielczość osiowa (µm) – 40 µm	- 10 % (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- rozdzielczość poprzeczna (µm) – 90 µm - 10 % (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- penetracja tkanek miękkich (mm) >2,5 mm	- 10 % (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- prędkość (pullback) - (mm/s) – 0,5-10 mm/s - wymagane
- maksymalna długość (pullback) –(mm) – 120 mm- wymagane
- separacja ramki (µm) – 17 do 170 µm- wymagane

….......................................................
data, podpis, pieczęć *
* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Załącznik Nr 1 A do SIWZ
# Pakiet Nr 44
## Niskoprofilowe balony angioplastyczne SC i NC do zabiegów CTO
Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa / nr katalogowy
1.	Niskoprofilowe balony angioplastyczne SC i NC do zabiegów CTO (system dostarczenia Rx)	40 sztuk / łącznie

Balony niskoprofilowe SC (semi-compliant) 20 sztuk:
- Dostępny w średnicach 1.0 – 3.0 mm i długościach 6.0 – 20.0 mm - wymagane
- Profil wejścia 0.0157” lub mniejszy- wymagane
- Profil przejścia 0,585” dla balonu o śr. 1.0 mm - wymagane
- Pokrycie hydrofilne balonu TR2 - wymagane
- Ciśnienie nominalne 6 atm. - 10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- Ciśnienie RBP 14 atm – 10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- Średnica zewnętrzna szaftu w części dystalnej 2.3F dla średnic 1,5 – 2,75mm, średnica zewnętrzna w części proksymalnej szaftu 1,9F dla średnic 1,5 – 2,75mm. - wymagane
- W zestawie urządzenie do re-wrappingu - wymagane
II. Balony niskoprofilowe NC (non-compliant) 20 sztuk:
- Dostępne w średnicach 1.5 – 4.5 mm i długościach 8.0 (dla śr. 1.50-1.75mm), 10.0, 15.0, 20.0mm - wymagane
- Profil wejścia 0.0157” lub mniejszy - wymagane
- Profil przejścia 0,585” dla balonu o śr. 1.0 mm - wymagane
- Pokrycie hydrofilne balonu TR2 -wymagane
- Ciśnienie nominalne 12 atm - 10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- Ciśnienie RBP 20 atm. dla śr. 1,5-2,0mm i 4,25-4,50mm oraz 22 atm dla śr. 2,25 – 4,00mm - 10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- Średnica zewnętrzna szaftu w części dystalnej 2,5-2,7F; średnica zewnętrzna w części proksymalnej szaftu 2,1F - wymagane
- W zestawie urządzenie do re-wrappingu
….......................................................
data, podpis, pieczęć *
* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Załącznik Nr 1 A do SIWZ
# Pakiet Nr 45

## Cewnik balonowy wysokociśnieniowy NC 35 bar z inflatorem

Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa / nr katalogowy
1.	Cewnik balonowy wysokociśnieniowy NC 35 bar wraz z inflatorem	20 sztuk

OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:
- możliwość stosowania balonu do pre- i postdylatacji – 20 % (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- kompatybilny z prowadnikiem 0,014 '' - wymagalny
- ciśnienie RBP 35 bar – wymagalne
- średnice balonu: 1,5; 2,0; 2,5; 3,0, 3,5; 4,0; 4,5 - 10 % (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- crossing profile dla średnicy 2,0 mm 0,028'' – wymagalny
- długość balonu 12, 15, 20 mm dla wszystkich średnic - 10 % (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)

….......................................................
data, podpis, pieczęć *
* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Załącznik Nr 1 A do SIWZ
# Pakiet Nr 46

## System bezkoszulkowy dla dostępu promieniowego

Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa / nr katalogowy
1.	System bezkoszulkowy dla dostępu promieniowego	20 sztuk

Ocena jakości zaoferowanych wyrobów:
- Zestaw przezskórny stosowany w dostępie promieniowym - wymagane
- Kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F, 6F,7F - 20 % (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- w zestawie 2 dilatory kompatybilne z prowadnikami 0,021” i 0,035” - wymagane
- Pokrycie hydrofine w części dystalnej na długości 20 cm - 20 % (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)

….......................................................
data, podpis, pieczęć *
* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Załącznik Nr 1 A do SIWZ
# Pakiet Nr 47

## Cewnik balonowy o różnych średnicach proksymalnej i dystalnej

Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa / nr katalogowy
1.	Cewnik balonowy o różnych średnicach proksymalnej i dystalnej	20 sztuk

Ocena jakości zaoferowanych wyrobów:
- trzy markery RTG- wymagane
- ciśnienie nominalne 10 atm, długości: 10,15,18 i 23 mm - 20 % (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- dopasowanych do anatomii naczyń w bifurkacji- wymagane
- średnice w części dystalnej: 2,50; 2,75; 3,00 i 3,50 mm - 10 % (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- średnice w części proksymalnej: 2,75; 3,00; 3,25; 3,50; 3,75; 4,25 i 4,50 mm - 10 % (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
….......................................................
data, podpis, pieczęć *
* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym
# Załącznik Nr 1 A do SIWZ
# Pakiet Nr 48

# STENT KOBALTOWO – CHROMOWY UWALNIAJĄCY EVEROLIMUS
Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa / nr katalogowy
1.	Stent kobaltowo – chromowy / uwalniający everolimus z polimeru o przedłużonej biodegradacji	100 szt.

OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:
- stent wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego - wymagane
- stent pokryty biodegradowalnym polimerem – 10 % (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- budowa stentu hybrydowa (komórki brzegowe zamknięte, komórki wewnętrzne otwarte) – 5% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- dostępne długości od 8-48 mm - wymagane
- dostępne średnice od 2,0 mm do 4,0 mm – wymagane, gdy ponad 4,0 mm – 10 % (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- grubość przęseł (strutów) stentu 50 μm (0,0020 cala)
- ciśnienie RBP 18 atm dla wszystkich rozmiarów – 5 % (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- długość systemu doprowadzającego 145 cm – 10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)

….......................................................
data, podpis, pieczęć *
* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym
# Załącznik Nr 1 A do SIWZ
# Pakiet Nr 49

# Cewnik balonowy nacinająco-pozycjonujący

Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa / nr katalogowy
1.	Cewnik balonowy nacinająco-pozycjonujący	10 szt.

OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:
- konstrukcja spiralna ostrza – 20 % (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- dostępne długości od 10 do 20 mm - wymagane
- dostępne średnice od 2,0 mm do 3,5 mm – wymagane
- balon posiada dwa znaczniki określające przestrzeń roboczą - wymagane
- ciśnienie RBP 20 atm dla dla rozmiarów 2,0 – 2,5 mm – 10 % (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- długość systemu doprowadzającego 137 cm – 10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)

….......................................................
data, podpis, pieczęć *
* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym

# Załącznik Nr 1 A do SIWZ
# Pakiet Nr 50

# Okluder do zamykania PFO
Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa / nr katalogowy
1.	Okluder do zamykania PFO zbudowany z dwóch dysków nitynolowychy	5 szt.

OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:
- budowa okludera w kształcie dwóch dysków nitynolowych wyplecionych - wymagane
- dostępnośc okludera z dyskiem lewoprzedsionkowym jednowarstwowym o rozmiarze 25 mm kompatybilnym z koszulką 9F – 20 % (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- dostępne rozmiary 18 mm, 25 mm, 30 mm, 35 mm - wymagane
- system odczepiana w formie kleszczy – wymagane
- dysk lewoprzedsionkowy wykonany z mniejszej ilości drutów nitynolowych zapewniających niski profil okludera oraz mniejsze obciążenie dla przegrody IVA - 10 % (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- brak elementu spinającego druty nitynolu na dysku lewoprzedsionkowym - wymagane
- konstrukcja implantu umożliwia uzyskanie kąta do 50- stopni pomiędzy okluderem a systemem wprowadzającym – 10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)

….......................................................
data, podpis, pieczęć *
Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym
# Załącznik Nr 1 A do SIWZ
# Pakiet Nr 51

# Okluder naczyniowy

Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa / nr katalogowy
1.	Okluder naczyniowy	20 szt.

OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:
- okluder naczyniowy dostępny w średnicach: 5F, 6F, 7F - wymagalne
- w pierwszej fazie zamykania powoduje hemostazę mechaniczną za pomocą balonu wewnątrz naczynia - 10 % (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- w drugiej fazie następuje uwolnienie substancji hemostatycznej PGA (glikol polietylenowy) pozanaczyniowo - 10 % (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- substancja hemostatyczna jest dwuwarstwowa i składa się z warstwy adhezyjnej i gąbki hemostaycznej - 10 % (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- system umożliwia pozanaczyniowe zamkniecie tętnicy bez pozostawiania elementów obcych wewnątrz naczynia - wymagalne
- absorbcja substancji hemostatycznej następuje do 30 dni - 10 % (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
….......................................................
data, podpis, pieczęć
*Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym

# Załącznik Nr 1 A do SIWZ
# Pakiet Nr 52

## STENTY KOBALTOWO-CHROMOWE UWALNIAJĄCE SIROLIMUS
## Z BIODEGRADOWALNEGO POLIMERU DO CTO

Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa / nr katalogowy
1.	Stenty Co-Cr uwalniające Sirolimus z biodegradowalnego polimeru do CTO	20 sztuk

OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:
- sposób pokrycia lekiem abluminalny, brak polimeru na konektorach platformy – 10 % (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- udokumentowane bezpieczeństwo stosowania w obszarze MRI do 3 Tesli - 10 % (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- polimer w pełni (100%) biodegradowalny PLA - 20 % (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- długości w przedziale 13-38 mm – wymagane
- średnice w przedziale 2,25 – 4,0 mm – wymagane
- możliwość skrócenia DAPT poniżej aktualnych zaleceń- wymagane
- stent rekomendowany do uzycia w zabiegach CTO, bifurkacjach, stentowaniu LM - wymagalne
….......................................................
data, podpis, pieczęć *
*Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym