Znak sprawy:     		  	                                                     Zambrów, dnia 18.01.2022r.

Szp.P.VI. 2/22

/strona internetowa prowadzonego postępowania/

Treść zapytań do SWZ wraz z wyjaśnieniami (2)

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę śródoperacyjnego rtg z ramieniem C (Nr ogłoszenia: 2022/BZP 00014589/01)

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) zwana dalej: ustawa, Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Załącznik nr 3 do SWZ

- Pkt. 10 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C,  który posiada zarówno tryb pulsacyjnej w zakresie 1, 2, 4, 8 pulsów/s oraz fluoroskopii ciągłej? Rozwiązanie takie pozwala na szeroki wybór trybu pracy, dopasowany do wykonywanej procedury oraz specyfiki prześwietlanej anatomii. W oferowanym aparacie dawka nie zwiększa się jednak jakość pozostaje na najwyższym poziomie. Aparat przechwytuje obraz przy odpowiedniej dawce za pomocą doskonałej platformy zarządzania dawkami.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

- Pkt. 11 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, bez możliwości ustawienia kontroli czasu trwania pulsu? Oferowany aparat posiada oprogramowanie, które automatycznie kontroluje czas trwania pulsu tak aby jakość zdjęcia oraz dawka były możliwie najlepiej dopasowane do danej procedury.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

- Pkt. 12 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C,  który posiada lampę ze stacjonarną anodą dwuogniskową gdzie fluoroskopia jest wykonywana przy ognisku 0,6 mm, czyli takim, jakie Zamawiający wymaga. Drugie ognisko ma zastosowanie przy radiografii cyfrowej i konwencjonalnej i wynosi 1,4 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Pkt. 13, 14, 15, 16, 21, 24, 28, 29, 37, 40, 42, 45 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C,  który posiada:

- totalną filtrację na poziomie  3.35 mm Al.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

- pojemność cieplna anody  76 kHU

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

- pojemność cieplna kołpaka 900 kHU

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

- szybkość chłodzenia anody 37 kHU/min

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

- głębokość ramienia  66 cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- zakres ruchu poziomego ramienia C 20 cm

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

- zakres obrotu ramienia wokół osi poziomej ±205°

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

- zakres ruchu orbitalnego120°

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

- kamerę CCD o rozdzielczości 1000x1000 pikseli oraz matrycę obrazu zapamiętanego 1000x1000 pikseli

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- wyjście DVI cyfrowe pozwalające na wyświetlanie cyfrowego obrazu

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

- możliwość archiwizacji obrazów w formacie bezstratnym: BMP, RAW, DICOM, umożliwiające odtworzenie na dowolnym komputerze bez specjalistycznego oprogramowania

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Różnica między wymaganym, a ofertowanym aparatem jest niewielka, nie wpływa na ergonomię pracy i umożliwia wykonanie wszystkich procedur medycznych na bloku operacyjnym.

- Pkt.32 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, który posiada pojedynczą dźwignię służącą do sterowania kołami aparatu, natomiast hamowanie odbywa się za pomocą przycisku nożnego umieszonego z obu stron aparatu. Oferowany aparat ma możliwość aretażu kół względem osi stołu z możliwością zahamowania, a rozwiązanie takie stosują czołowi producenci ramion C całym świecie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Pkt. 33 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, który posiada wielofunkcyjny programowalny, bezprzewodowy pedał z 2 trybami pracy koniecznie z możliwością włączania promieniowania i zapisu oraz włącznik ręczny do wyzwalania promieniowania. Oferowany aparat nie posiada dodatkowego klawisza do wyzwalania promieniowania w obrębie ramienia C.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Pkt. 49 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C który posiada możliwość autozapisu każdego obrazu z możliwością wyłączenia lub włączenia tej funkcji?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Pkt. 55 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania rozwiązanie równoważne w którym  system dobiera dawkę promieniowania automatycznie w oparciu o prześwietlaną strukturę? Ułatwia to pracę użytkownika i jednocześnie dostosowuje możliwie najlepsze parametry bez konieczności ingerencji użytkownika. Aparat automatycznie dostosowuje się do anatomicznego rozmiaru i lokalizacji. Rozwiązanie takie zapewnia jednolitą jakość na całym obrazie. W oferowanym aparacie dawka nie zwiększa się jednak jakość pozostaje na najwyższym poziomie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Pkt. 56 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania rozwiązanie równoważne w którym  aparat automatycznie dobiera parametry i reguluje poziom ekspozycji zabezpieczając przed przegrzaniem lampy. Oferowany aparat posiada dużą pojemność cieplną i wysoki współczynnik chłodzenia dzięki czemu nie ma ryzyka przegrzania aparatu. W takiej klasie aparatów ryzyko takie istnieje wyłącznie w razie zabiegów kardiologicznych i naczyniowych, a takich procedur Zamawiający nie będzie na tym aparacie wykonywać.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

- Pkt. 57 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat który nie posiada wgranych programów anatomicznych. Oferowany aparat automatycznie wyszukuje anatomię obiektu w dowolnym miejscu pola obrazowania i wybiera optymalną technikę obrazowania oraz automatycznie dostosowuje się do anatomicznego rozmiaru i lokalizacji.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Treść zapytań z wyjaśnieniami stanowi integralną część SWZ

PREZES SPÓŁKI

mgr inż. Bogusław Dębski