|  | Sprawa Nr 21/D/2024 Część 2 |
| --- | --- |

ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

| CPV 42513000-5 |  |
| --- | --- |

Załącznik nr 1 do Umowy

Załącznik Nr 2 /2 do SWZ

| Nazwa | Nazwa handlowa | Producent | Kraj pochodzenia | JM | Liczba | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chłodziarka do KKCz |  |  |  | kpl. | 1 |  |  |  |  |  |
| - Posiada znak CE. - Urządzenie jest fabrycznie nowe – rok produkcji 2024. - Przystosowane do przechowywania KKCz w temperaturze chłodzenia od +2°C do +6°C C. - Dopuszczalne odchylenie temperatury +/- 1,50 C. - Umożliwia przechowywanie pojemników z KKCz w pozycji pionowej, co najmniej 300 pojemników z krwią. - Szuflady z perforacją w dnie oraz podziałkami pionowymi i poziomymi, umożliwiające przechowywanie po kilka jednostek KKCz w przedziale - Budowa szafowa z komorą chłodzenia o objętości 700 litrów. Możliwość przechowywania co najmniej 300 jednostek KKCz. - Wymiary zewnętrzne nie mogą przekroczyć następujących wartości: (szer. x głęb. x wys.) 80 cm x 100 cm x 200 cm. - Posiada drzwi zewnętrzne z możliwością zamykania na klucz, zaopatrzone w duże szklane okno obserwacyjne o co najmniej podwójnej warstwie szkła. - Posiada system chłodzenia z wymuszonym obiegiem powietrza. - Wyposażone w sterownik mikroprocesorowy z zewnętrznym wyświetlaczem typu LED lub LCD oraz przyciskami membranowymi. - Posiada automatyczny system odszraniania, niepowodujący zmian temperatury w komorze chłodniczej. - Wnętrze komory wykonane ze stali malowanej, stali nierdzewnej lub aluminium. - Urządzenie zaopatrzone w minimum 4 kółka samonastawne ułatwiające przemieszczanie. - Urządzenie zapewnia możliwość podłączenia do centralnego monitoringu temperatury. - Wyposażone w rejestrator temperatury zasilany bateryjnie niezależny, zewnętrzny, cyfrowy rejestrator temperatury. - Wyposażone w sygnalizację alarmową wizualną i dźwiękową o stanach awaryjnych: przekroczenia dopuszczalnej temperatury, zaniku napięcia, niedomknięcia drzwi. - System chłodzenia musi być wyposażony w ekologiczny czynnik chłodniczy wolny od CFC. - Posiada cichy, niezawodny kompresor. Poziom hałasu nie większy niż 45 dB. (poziom hałasu udokumentowany w materiałach producenta) - Zasilanie prądem zmiennym 230 V/50 Hz. - Temperatura we wnętrzu monitorowana przez dwa czujniki temperatury zanurzone w wypełnionych cieczą pojemnikach referencyjnych, symulujących temperaturę w pojemniku z krwią lub urządzenie wyposażone w dwa czujniki mierzące temperaturę w powietrzu. Panel sterowania umożliwiający podgląd temperatury w górnym lub dolnym pojemniku referencyjnym lub temperatury uśrednionej. - Posiada system automatycznej diagnostyki informujący o usterkach i błędach. - Urządzenie będące wyrobem medycznym zgodnym z Rozporządzeniem 2017/745, posiadającym stosowną deklarację zgodności. - Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis na terenie Polski. - Wykonawca zapewnia bezpłatną instalację, uruchomienie i bezpłatne szkolenie personelu zakończone podpisaniem protokołu, nie później niż 7 dni roboczych od dostawy lub zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego, - Wykonawca zapewnia bezpłatny transport urządzenia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. - Wykonawca dostarcza wraz z urządzeniem instrukcję obsługi w języku polskim. - Wykonawca udziela minimum 24 miesiące gwarancji na urządzenie. - W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do minimum 2 bezpłatnych (obejmujących koszty robocizny, dojazdu, materiałów zużywalnych) przeglądów gwarancyjnych w okresach wskazanych przez zamawiającego. - Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji nie przekracza 48 godzin w dni robocze. - Czas naprawy na terenie Polski – 7 dni roboczych. Na czas naprawy powyżej 7 dni roboczych Wykonawca zapewnia urządzenie zastępcze o parametrach równoważnych z naprawianym. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Informacja ogólna | Parametr wymagany | Wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- |
| Termin gwarancji urządzenia – nie krótszy niż 24 miesiące | Tak, podać okres udzielonej gwarancji na urządzenie | ……………..miesiące |
| Termin dostawy urządzenia – nie dłuższy niż 40 dni kalendarzowych | Tak, podać termin dostawy | ……………….dni kalendarzowych |

Wymagane w ofercie dokumenty:

- deklaracja zgodności potwierdzająca oznakowanie wyrobu znakiem CE,

- instrukcja w języku polskim,

- specyfikacja techniczna producenta zaoferowanego powyżej urządzenia.

………..........................................................

znak graficzny podpisu osoby (osób) upoważnionej (ych)

do reprezentowania podmiotu

Miejsce dostaw, telefon kontaktowy, ilość sztuk:

| Lp. | Nazwa miejsca dostawy | Adres miejsca dostawy | Telefon kontaktowy | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ – Terenowa Stacja w Bydgoszczy | ul. Powstańców Warszawy 5 | 261-471-242 | 1 |