## Arkusz2
Nr umowy	Dostawca	Data od	Data do	Lp.	Pakiet	Nazwa artykułu	Opis	j.m	ilość	Cena jedn. netto	% VAT	Cena jedn. Brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa produktu oferowanego	Producent	Klasa wyrobu
				1	Zadanie 1.	Zestawy do operacji zaćmy kompatybilne z aparatem do fakoemulsyfikacji Centurion	Jałowy,zbiorczo zapakowany zestaw,wstępnie przygotowanych (opakowanych) materiałów i akcesoriów niezbędnych do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji (Centurion ),których skład jest niżej opisany. Skład zestawu do cięcia 2,2: kaseta do aparatu Centurion : w opakowaniu :kaseta z drenami, dwie osłonki, komora testowa oraz tip Balance 45 st nóż 1,2 mm nóż 2,2 mm kaniula biała, zakrzywiona – 27 G – 6 szt cystotom – 1 szt kaniula 23 G – 2 szt igła 1,2 x 40– 2 szt Igła 33x13 mm – 1 szt strzykawka – LL 20ml - 2 szt strzykawka – LL 3 ml – 5 szt strzykawka -LL 1 ml – 2 szt Gaziki – 8 X 8 cm - 5 szt (włókninowe ) osłona plastikowa na oko – 1 szt przylepiec- 4 szt Kubek 120ml –3 szt kubek 250 ml – 1 szt obłożenie pola operacyjnego 140 x 160 z dwoma kieszeniami- 1 szt fartuch L - 2 szt. (1 szt. na wierzchu zestawu), fartuch XL – 1 szt rękawice bezpudrowe 7,0 – 1 para obłożenie na stolik 140 x 140 – 1 szt mikrostrzałki – 1 op., gąbka do czyszczenia narzędzi – 1 szt Ręczniki papierowe – 6 szt (2 szt na wierzchu zestawu), Prześcieradłoi barierowe 90x150 cm- 1 szt (na wierzchu zestawu)Tacka 25x13x3 cm – 1 szt	szt	2500
				2	Zadanie 2.	Zestaw do zabiegów witrektomii kompatybilny z aparatem Consteleition	I. Zestaw do wykonania procedury 23G 1. Zestaw z kasetą kompatybilny z aparatem Constelation 23G w składzie: Kaseta 23G do procedury łączonej – 1 szt Nóż do witrektomii 10000 cięć/ min – 1 szt Oświetlacz prosty 23G std 23Ga – 1 szt Linia ekstruzyjna – 1 szt Trokary 23G z zaworkami – 3 szt Kaniula infuzyjna 4 mm – 1 szt Worek na panel przedni – 1 szt Worek odpływowy – 1 szt 3-drożny zawór odcinający – 1 szt Zestaw do kroplówki – 1 szt Strzykawka 20 ml – 1 szt Osłonka różowa ultra – 1 kpl . Kaniula 27 G – prosta – 2 szt . obłożenie stolika instrumentarium , które jest jednocześnie opakowaniem pakietu – 1 szt . obłożenie pacjenta 140x160 cm z workami odpływowymi – 1 szt . Osłonka na oko – 1 szt.. miseczka 120 ml – 3 szt. . strzykawka 20 ml- 1 szt .fartuch XL – 1 szt + 2 ręczniki do rąk . fartuch L – 2 szt + 4 ręczniki do rąk (1 fartuch + 2 ręczniki na wierzchu zestawu). osłona tacy narzędziowej aparatu – 1 szt . oczniki – 2 szt . gaziki 8x8 cm – 10 szt . przylepce 2,5 x 13 cm – 8 szt . strzykawka 3 ml, 3-częściowa – 2 szt . strzykawka 5 ml, 3-częściowa – 1 szt . gąbka do czyszczenia narzędzi – 1 szt . mankiety na fotel operatora – 2 szt . igła iniekcyjna 1,2 x 40 mm – 2 szt . pęseta typu ILM 23G lub równoważna – 1 szt . rękawice 7,5 - 1 para . rękawice 6,5 – 2 pary (1 para na wierzchu zestawu) . miseczka 250 ml - 1 szt. igła fletowa z silikonową końcówką 23G – 1 szt . kaniula 23G – 2 szt . mikrostrzałki – 5 szt . Sonda do endolasera 23 G zagięta – 1 szt. prześcieradło barierowe 90x150 cm- 1 szt- ( na wierzchu zestawu) . tacka – 1 szt	szt	30
				3			II. Zestaw do wykonania procedury 25G 1. Zestaw z kasetą kompatybilny z aparatem Constelation 25G w składzie: Kaseta 25G do procedury łączonej – 1 szt Nóż do witrektomii 10000 cięć/ min – 1 szt Oświetlacz prosty 25G – 1 szt Linia ekstruzyjna – 1 szt Trokary 25G z zaworkami – 3 szt Kaniula infuzyjna 4 mm – 1 szt Worek na panel przedni – 1 szt Worek odpływowy – 1 szt 3-drożny zawór odcinający – 1 szt Zestaw do kroplówki – 1 szt Strzykawka 20 ml – 1 sztl . Kaniula 27 G – prosta – 2 szt . obłożenie stolika instrumentarium , które jest jednocześnie opakowaniem pakietu – 1 szt . obłożenie pacjenta 140x160 cm z workami odpływowymi – 1 szt . Osłonka na oko – 1 SZT . miseczka 120 ml – 3 szt. strzykawka 20 ml- 1 szt .fartuch XL – 1 szt + 2 ręczniki do rąk . fartuch L – 2 szt + 4 ręczniki do rąk (1 fartuch + 2 ręczniki na wierzchu zestawu). osłona tacy narzędziowej aparatu – 1 szt . oczniki – 2 szt . gaziki 8x8 cm – 10 szt . przylepce 2,5 x 13 cm – 8 szt . strzykawka 3 ml, 3-częściowa – 2 szt . strzykawka 5 ml, 3-częściowa – 1 szt . gąbka do czyszczenia narzędzi – 1 szt . mankiety na fotel operatora – 2 szt . igła iniekcyjna 1,2 x 40 mm – 2 szt . pęseta typu ILM 25G lub równoważna – 1 szt . rękawice 7,5 - 1 para . rękawice 6,5 – 2 pary (1 para na wierzchu zestawu) . miseczka 250 ml - 1 szt . igła fletowa z silikonową końcówką 25G – 1 szt . kaniula 23G – 2 szt . mikrostrzałki – 5 szt . Sonda do endolasera 25G zagięta – 1 szt. prześcieradło barierowe 90x150 cm- 1 szt- (na wierzchu zestawu). tacka – 1 szt.	szt	30

				5			III. Zestaw do podaży i usuwania oleju silikonowego z kaniulami 23G i 25G	szt	12
				6			IV. Oświetlacz żyrandolowy 25G z osobnym trokarem	szt	12
				11	Zadanie 3	Zestaw do iniekcji doszklistkowych	I.Zestaw zabiegowy do iniekcji doszklistkowych, jałowy w składzie: 1x serweta z włókniny typu SMS, przepuszczającej powietrze i parę wodną, o masie powierzchniowej 35 g/m2 z otworem, i folią z perforacją 6x kompres włókninowy min.30g/m2, rozmiar 7,5x7,5 cm, 4- warstwowy, 2x patyczek polipropylenowy, długość 15 cm, średnica 2,5 mmm, na końcu główka z waty bawełnianej o średnicy 4-5 mm, 1x rozwórka metalowa, pełna o długości 4 cm, szerokość w stanie swobodnym 3 cm, 1x cyrkiel okulistyczny do odmierzania miejsca iniekcji 3,5- 4,0 mm, 1x kleszczyki typu pean, długość 13-14 cm, 2x pojemnik plastikowy 60 ml, wysokość 3 cm, średnica denka 5,5 cm, skala, transparentny, 1x serweta z laminatu włókninowo – foliowego o masie powierzchniowej 43 g/m2 na stolik narzęziowy, stanowiąca jednocześnie opakowanie, 1x igła iniekcyjna 1,2 x40 mm 1 x opatrunek oczny składający się z jednej warstwy waty bawełnianej w otulinie z gazy 17- nitkowej, 2x przylepiec włókninowy 2x15 cm, na papierze zabezpieczajacym, perforacja ułatwiajaca odklejanie 5x tupfer kula, wykrój gazy 17- nitkowej 20x20 cm, 2x strzykawka 2 ml. Zestaw zapakowany w opakowanie papierowo – foliowe z jednej strony posiadające zgrzew w kształcie litery V .	szt	5000
23/UP/2021	Aesculap Chifa	12.11.2021	12.11.2022	12	Zadanie 4	soczewki wewnątrzgałkowe	1. Jednoczęściowa soczewka zwijalna z asferyczną optyką o właściwościach hydrofobowych i stopniu / uwodnienia poniżej 0,5% oraz filtrami UV i światła niebieskiego z jednorazowym kardridżem do implantacji / Średnica części optycznej – 6 mm / Długość całkowita - 13 mm / Angulacja części haptycznych- 0 stopni / Współczynnik refrakcji - 1,55 lub więcej / Wymagany zakres dostępnych mocy : + 6 D do + 30 D / Ocena jakościowa – współczynnik refrakcji soczewki 1,55 lub wyżej – 10 pkt / - współczynnik refrakcji poniżej 1,55 – 0 pkt / Ocena jakościowa stopnia uwodnienia : poniżej 0,5% - 10 pkt / Powyżej 0,5% - 0 pkt / Stopień uwodnienia - poniżej 0,5% …....................... (podać) / Współczynnik refrakcji - 1,55 lub więcej …...................(podać)	szt.	30
				13			2. Jednoczęściowa soczewka zwijalna, akrylowa, sferyczna o właściwościach hydrofobowych: / Stopień uwodnienia poniżej 0,5% filtr UV.J ednorazowy kardridż do implantacji. / Średnica części optycznej – 6 mm / Długość całkowita - 13 mm / Angulacja części haptycznych- 0 stopni / Współczynnik refrakcji - 1,55 lub więcej / Wymagany zakres dostępnych mocy : + 6 D do + 40 D / Ocena jakościowa – współczynnik refrakcji soczewki 1,55 lub wyżej – 10 pkt / - współczynnik refrakcji poniżej 1,55 – 0 pkt / Ocena jakościowa stopnia uwodnienia : poniżej 0,5% - 10 pkt / Powyżej 0,5% - 0 pkt / Stopień uwodnienia - poniżej 0,5% …....................... (podać) / Współczynnik refrakcji - 1,55 lub więcej …...................(podać)	szt.	30
				14			3. Jednoczęściowa soczewka zwijalna, akrylowa, asferyczna o właściwościach hydrofobowych: / Stopień uwodnienia poniżej 0,5% filtr UV.Jednorazowy kardridż do implantacji. / Średnica części optycznej – 6 mm / Długość całkowita - 13 mm / Angulacja części haptycznych- 0 stopni / Współczynnik refrakcji - 1,55 lub więcej / Wymagany zakres dostępnych mocy : + 6 D do + 30 D / Ocena jakościowa – współczynnik refrakcji soczewki 1,55 lub wyżej – 10 pkt / - współczynnik refrakcji poniżej 1,55 – 0 pkt / Ocena jakościowa stopnia uwodnienia : poniżej 0,5% - 10 pkt / Powyżej 0,5% - 0 pkt / Stopień uwodnienia - poniżej 0,5% …....................... (podać) / Współczynnik refrakcji - 1,55 lub więcej …...................(podać)	szt.	2500
				15			4. Soczewka zwijalna wieloczęściowa, część optyczna akrylowa, części haptyczne zbudowane z PMMA, posiadająca filtr UV. / Stopień uwodnienia poniżej 0,5% / Średnica części optycznej 6 - 6,5 mm / Długość całkowita - 13 mm / Współczynnik refrakcji - 1,55 lub więcej / Wymagany zakres dostępnych mocy : -5 D do + 30 D / Ocena jakościowa – współczynnik refrakcji soczewki 1,55 lub wyżej – 10 pkt / - współczynnik refrakcji poniżej 1,55 – 0 pkt / Ocena jakościowa stopnia uwodnienia : poniżej 0,5% - 10 pkt / Powyżej 0,5% - 0 pkt / Stopień uwodnienia - poniżej 0,5% …....................... (podać) / Współczynnik refrakcji - 1,55 lub więcej …...................(podać)	szt.	30
				16			5.Soczewka wewnątrzgałkowa, korygująca astygmatyzm rogówkowy, posiadająca dwuwypukły toryczny, asferyczny typ optyki, filtr UV i światła niebieskiego, o ukątpwoeniu części haptycznych wynoszącym 0 stopni. Wymagany zakres mocy soczewki od + 6D do 34D (ekwiwalent sferyczny) oraz dostępnych korekcjach cylindrycznych wynoszących: 1.00, 1.50, 2.25, 3.00, 3.75, 4.50, 5.25, 6.00 dioptrii. / W komplecie z każdą soczewką kardridż jednorazowego użytku i 2 pisaki do znakowania narzędzi i markowania oka. / Średnica części optycznej 6 mm / Długość całkowita - 13 mm / Współczynnik refrakcji - 1,55 lub więcej / Wymagany zakres dostępnych mocy : -5 D do + 30 D / Ocena jakościowa – współczynnik refrakcji soczewki 1,55 lub wyżej – 10 pkt / - współczynnik refrakcji poniżej 1,55 – 0 pkt / Ocena jakościowa stopnia uwodnienia : poniżej 0,5% - 10 pkt / Powyżej 0,5% - 0 pkt / Stopień uwodnienia - poniżej 0,5% …....................... (podać) / Współczynnik refrakcji - 1,55 lub więcej …...................(podać)	szt.	200
				17	Zadanie 5
				17	Zadanie 5		I. Soczewka monofokalna, asferyczna , jednoczęściowa preloudowana, wykonana z akrylu hydrofobowego o boku cbk, gęstości 1,8, glistening free, kąty ostre na całej powierzchnioptycznej(180), soczewka zawiera filtr UV , soczewka z 4 haptykamiz możliwościa podszycia, angulacja 5 stopni, indeks refrakcji 1,54, szerokość części optycznej 6,15 mm dla soczewek od 0 D do 9,5 D, 6 mm dla soczewek od + 10 D do + 25 D oraz 5,80 mm dla soczewk od + 25 D do + 35 D , szt. 200 maksymalna szerokość całej soczewki 10,5 mm. Biometria ultradźwiękowa 5,77 mm, 6,03 referencyjna biometria laserowa. Zakres mocy od 0 D do + 35 D. II. Soczewka monofokalna , toryczna , jednoczęściowa preloudowana, asferyczna z negatywną korekcją aberracji, toryczność i oznaczenia na tylnej części powierzchni optycznej(180 stopni), soczewka zawiera filtr UV, soczewka z 4 haptykami z możliością podszycia, Dioptraż od +10 do 35 D co 0,5D cylindry od +0,75D do 6D CO 0,75D. Głębokość ACD 5,77 w biometrii ultradźwiękowej 6,03 mm w interfrencyjnej biometrii laserowej.	szt. szt.	200 2
							Zamawiający wymaga od wykonawcy utworzenia komisu soczewek w zadaniu nr.4
							Zamawiajacy wymaga od wykonawcy w zadaniu nr 4 nieodpłatnego przekazania 10 zestawów składających się z injektora do implantacji soczewki i pęsety.
							W zadaniu nr 4 rozmiar soczewki, który nie został ujęty w depozycie, zakup będzie dokonany na bieżące zamówienie.
							W zadaniu nr 5 zakup soczewek będzie dokonany na bieżące zamówienie .