Załącznik nr 5 do IWZ

Dotyczy postępowania na: „Zakup wraz z dostawą wyrobów medycznych (odczynników) oraz dzierżawą automatycznego analizatora koagulologicznego dla NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu sp. z o.o.”, nr ZP/ZAP_OFER/4/2023

Opis przedmiotu zamówienia/analizatora

| Analizator koagulologiczny |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa aparatu |  |  |  |  |  |
| Producent |  |  |  |  |  |
| Model |  |  |  |  |  |
| Lp. |  | Opis wymaganych informacji, parametrów technicznych i właściwości użytkowych | Wartość wymagana/ graniczna | PARAMETRY OFEROWANE | W przypadku różnic parametru oferowanego od wymaganego podać podstawę jego dopuszczenia do zaoferowania, znak pisma: pytanie Nr __ |
| 1 |  | Automatyczny analizator koagulologiczny fabrycznie nowy. Rok produkcji 2021 | TAK, podać |  |  |
| 2 |  | Analizator posiadający 3 ścieżki pomiarowe: chronometryczna, chromogenna, turbidymetryczna | TAK |  |  |
| 3 |  | Zakres badań: PT + fibrynogen, APTT, Fibrynogen met. Clausa, TT,ATIII, Białko C, D-Dimer, plazminogen | TAK |  |  |
| 4 |  | KRYTERIUM OCENY OFERT: Możliwość oznaczania fibrynogenu równolegle z PT | TAK-20 pkt. NIE- 0 pkt. |  |  |
| 5 |  | Standaryzacja tromboplastyny zgodna z procedurą WHO | TAK |  |  |
| 6 |  | Współczynnik ISI do PT nie większy niż 1,1 | TAK |  |  |
| 7 |  | Co najmniej dwa poziomy osoczy kontrolnych: prawidłowy i patologiczny. | TAK, podać |  |  |
| 8 |  | Pobieranie materiału z próbki pierwotnej (bez przelewania, naczynek pośrednich, bez wstępnego rozcieńczania) | TAK |  |  |
| 9 |  | Oddzielne igły dozujące do osoczy i odczynników | TAK |  |  |
| 10 |  | Automatyczne pobieranie próbek, odczynników i rozcieńczalników potrzebnych do wykonania pomiaru | TAK |  |  |
| 11 |  | Automatyczna kompensacja zmętnienia pierwotnego (możliwość pomiaru osoczy żółtaczkowych czy lipemicznych) | TAK |  |  |
| 12 |  | Automatyczna kalibracja z pamięcią krzywych- stabilna dla danej serii odczynników | TAK |  |  |
| 13 |  | Program kontroli jakości z pamięcią wyników | TAK |  |  |
| 14 |  | Możliwość samodzielnego programowania pomiarów w tym wybór: oznaczenie pojedyncze czy w dublecie lub dowolna ilość powtórzeń | TAK |  |  |
| 15 |  | Wbudowany komputer umożliwiający pracę w przypadku awarii LIS | TAK |  |  |
| 16 |  | Wbudowany wewnętrzny czytnik kodów kreskowych dla próbek pacjenta umożliwiający automatyczne odczytywanie danych pacjenta bez konieczności użycia zewnętrznego skanera | TAK |  |  |
| 17 |  | Dwukierunkowa komunikacja z komputerem zewnętrznym | TAK |  |  |
| 18 |  | Posiadanie trybu badań CITO | TAK |  |  |
| 19 |  | Oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |  |
| 20 |  | Aplikacje odczynnikowe w języku polskim | TAK |  |  |
| 21 |  | Oferowany analizator stanowi w obowiązkowej kontroli zewnątrzlaboratoryjnej grupę porównawczą nie mniejszą niż 50 laboratoriów | TAK, podać |  |  |
| Gwarancja i Warunki dodatkowe |  |  |  |  |  |
| 22 | W ramach umowy Wykonawca zapewni podłączenie analizatora do systemu informatycznego InfoMedica Zamawiającego |  | TAK |  |  |
| 23 | Gwarancja na całość systemu 36 miesięcy |  | TAK |  |  |
| 24 | Podczas wizyt Wykonawca na własny koszt dokona wymiany części zużywalnych, które obejmuje gwarancja |  | TAK |  |  |
| 25 | Paszport, karta gwarancyjna, instrukcja obsługi w języku polskim na nośniku pamięci dostarczona przy dostawie analizatora |  | TAK |  |  |
| 26 | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej całego zamówienia zgodnie z projektem umowy, który stanowi załącznik Nr 4 do IWZ |  | TAK |  |  |

UWAGI:

- Parametry określone jako „tak” i „tak, podać” oraz parametry liczbowe są warunkami granicznymi, których niespełnienie skutkuje odrzuceniem oferty z wyłączeniem pozycji, gdzie Zamawiający dopuścił odpowiedź NIE.

- Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych inwestycji,

- Oświadczamy, że wszystkie zaoferowane elementy przedmiotu zamówienia są ze sobą kompatybilne.

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do bezpłatnego przeszkolenia personelu medycznego (forma i termin przeszkolenia personelu medycznego zostanie ustalona po podpisaniu umowy, w dogodnym terminie dla Zamawiającego).

Informacje dotyczące zad. Nr 5  Załącznika Nr 2 do IWZ (Tabela Nr 1)

Aby uniknąć pomyłki przy wypełnianiu Załącznika Nr 2 do IWZ Zamawiający sugeruje, aby Wykonawca w pierwszej kolejności wypełnił Tabelę Nr 2 Załącznika Nr 2 do IWZ dotyczącą części zużywalnych, a następnie uzyskaną sumę przeniósł do zadania Nr 5 Tabeli Nr 1 Załącznika Nr 2 do IWZ.

- Wykonawca na podstawie ilości prognozowanych badań oszacuje, ile Zamawiający będzie potrzebował materiałów eksploatacyjnych, zużywalnych (typu np.: płyny płuczące, płyny czyszczące, kuwety pomiarowe itp.), by możliwe było wykonanie wymienionych badań przez okres 36 miesięcy – cały ten asortyment będzie oznaczał 1 zestaw.

- Wykonawca w Załączniku Nr 2 do IWZ wskaże asortyment wchodzący w skład zestawu oraz poda ceny jednostkowe każdego materiału eksploatacyjnego, zużywalnego oraz jego ilość. Suma cen jednostkowych pomnożona przez ich ilość ma być równa z kwotą wpisaną w zad. Nr 5 Załącznika Nr 2 do IWZ.

- Pozycję Nr 5 Załącznika Nr 2 do IWZ należy wycenić jako jeden zestaw, w skład którego będą wchodzić materiały eksploatacyjne, zużywalne przewidziane na 36 miesięcy.

- Zamawiający na podstawie wskazanego w Załączniku Nr 2 do IWZ cennika poszczególnych części zużywalnych będzie dokonywał w dowolnym czasie zakupu poszczególnych pozycji na podstawie cen jednostkowych wskazanych przez Wykonawcę.

Informacje dotyczące zadania Nr 6 Załącznika Nr 2 do IWZ (Tabela Nr 3)

Aby uniknąć pomyłki przy wypełnianiu Załącznika Nr 2 do IWZ Zamawiający sugeruje, aby Wykonawca w pierwszej kolejności wypełnił Tabelę Nr 3 Załącznika Nr 2 do IWZ dotyczącą kalibratorów oraz materiałów kontrolnych, a następnie uzyskaną sumę przeniósł do zadania Nr 6 Tabeli Nr 1 Załącznika Nr 2 do IWZ.

- Wykonawca, na podstawie wymienionych zadań w Załączniku Nr 2 do IWZ od Nr 1 do Nr 3, oszacuje ile Zamawiający potrzebował będzie kalibratorów oraz materiałów kontrolnych przy założeniu, że Zamawiający będzie codziennie wykonywał dwa poziomy osoczy kontrolnych: prawidłowy i patologiczny, by możliwe było wykonanie badań wymienionych w powyższych zadaniach przez okres 36 miesięcy – cały ten asortyment będzie oznaczał 1 zestaw.

- Wykonawca w Załączniku Nr 2 do IWZ wskaże asortyment wchodzący w skład zestawu oraz poda ceny jednostkowe kalibratorów i materiałów kontrolnych oraz ich ilości. Suma cen jednostkowych pomnożona przez ich ilość ma być równa z kwotą wpisaną w zadaniu Nr 6 Załącznika Nr 2 do IWZ.

- Zadanie Nr 6 Załącznika Nr 2 do IWZ należy wycenić jako jeden zestaw, w skład którego będą wchodzić kalibratory oraz materiały kontrolne przewidziane na 36 miesięcy.