# SPZZOZ.ZP/2/2021 Przasnysz, 01.02.2021 r.

ZA P Y T A N I E O F E R T O W E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnysz zaprasza do składania ofert na:

### artykuły do sterylizacji

dla potrzeb centralnej sterylizatorni w SP ZZOZ w Przasnyszu.

I.1 Informacje ogólne

Przedmiot zapytania ofertowego.

Dostawa rękawów papierowo-foliowych, papieru krepowanego, artykułów do kontroli i dokumentowania procesów dezynfekcji i sterylizacji, ochrony narzędzi chirurgicznych, materiałów eksploatacyjnych do kontenerów i kontroli zgrzewarek.

Wymagania dotyczące dokumentów:
- deklaracje zgodności z normami,
- wpis do rejestru wyrobów medycznych w przypadku opakowań sterylizacyjnych,

Na każdym dokumencie umieścić informację którego Pakietu i pozycji dotyczą.

I.2 Opis przedmiotu zapytania ofertowego

        Monitorowanie przebiegu sterylizacji

A. System kontroli biologicznej.

1.Testy biologiczne ampułkowe do pary wodnej – inkubacja w temperaturze 56-57 st. C w ciągu 7 do 24 godzin. Określenie czasu zabicia spor dla 121 st. C i 134 st. C. (populacja 10 do 5 lub 10 do 6)

B. System kontroli chemicznej
Sterylizacja parą wodną:
1. kontrola wewnętrzna pakietów:
test zintegrowany, typ 5 – do wszystkich cykli sterylizacyjnych, z przesuwającą się substancją wskaźnikową,
- test emulacyjny do pary wodnej typ 6 wg ISO 11140-1, o parametrach 7/20, samoprzylepny. Zmiana koloru umieszczona na teście ( kolor referencyjny).
Wymagane deklaracje zgodności z normami.

Odnośnie testów chemicznych wymagane jest oświadczenie producenta poświadczające nietoksyczność i typ testów.

2. kontrola zewnętrzna pakietów:

- etykiety podwójnie przylepne - do znakowania pakietów – ze wskaźnikiem do pary wodnej, z pięcioma miejscami informacyjnymi, nadruk poprzecznie do kierunku rozwijania taśmy.
- taśma bez wskaźnika – do zamykania pakietów, szer. 19 mm.

3. Pakiet testowy typu Bowie-Dick do kontroli penetracji pary w sterylizatorach parowych (próżniowych),
Jednorazowy, nietoksyczny, kontrolujący penetrację i jakość pary w procesie o parametrach: 134 st. C - 3,5 min., typ 2, zgodny z normą ISO EN 111 40 - 4, z miejscem na opis.
Wymagana deklaracja zgodności z normami.

C. Opakowania sterylizacyjne do pary wodnej

Graniczne parametry techniczno-użytkowe:

1. Papier sterylizacyjny:
- kolor zielony
- gramatura minimum 60g/m2
- wymagane dane producenta ( a nie dystrybutora) dotyczące charakterystyki produktu, jego oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności z normą PN EN 868-2
- potwierdzenie szczelności mikrobiologicznej zgodnie z normą EN ISO 11607 – 1, wystawione przez niezależną organizację notyfikowaną (certyfikat). Zamawiający dopuszcza przedstawienie oświadczenia producenta oraz karty danych technicznych wystawione przez producenta, jako dokumenty równoważne.

2. Rękawy papierowo-foliowe:

- folia minimum 5-warstwowa, nie licząc warstwy kleju, przeźroczysta, bez substancji toksycznych, rozwarstwień, zgrzewalna w temperaturze 180 st.C,
- papier o gramaturze minimum 60 g (PN EN 868-3)
- testy do pary wodnej umieszczone w miejscu zgrzewu fabrycznego, zgodne z normą EN 867-2, powierzchnia pojedynczego wskaźnika nie mniejsza niż 100 mm2,
- opisy dotyczące wskaźników procesu sterylizacji umieszczonych na opakowaniach papierowo – foliowych wykonane w języku polskim,
- wszystkie napisy i testy umieszczone poza przestrzenią pakowania,
- wielokrotny, (minimum potrójny), rowkowy zgrzew fabryczny,
- określony kierunek otwierania w postaci piktogramu (otwartej torebki),
- na opakowaniach rękawów umieszczony numer LOT, data ważności, rozmiar,
- wymagane potwierdzenie szczelności mikrobiologicznej zgodne z normą EN ISO 11607 –1, wystawione przez niezależna organizację notyfikacyjną (certyfikat). Zamawiający dopuszcza przedstawienie oświadczenia producenta oraz karty danych technicznych wystawione przez producenta, jako dokumenty równoważne.

3. Tkanina płócienna do kontenerów.

Opakowania sterylizacyjne zgodne z powyższą normą i oznaczone znakiem CE.

D. Dokumentacja

1. koperty do przechowywania dokumentacji z nadrukiem w języku polskim, dostosowane do etykiet ewidencyjnych opisanych w pozycji B pkt. 2.

E. Kontrola skuteczności dezynfekcji w myjni – dezynfektorze

1. test paskowy dezynfekcji termicznej– o parametrach dezynfekcji 93 st.C / 10 minut, wodoodporny, samoprzylepny.

2. test paskowy dezynfekcji termicznej– o parametrach dezynfekcji 90 st.C / 5 minut, wodoodporny, samoprzylepny.

  F. Kontrola skuteczności mycia maszynowego
        (norma ISO 15883)

1. test mycia w myjni ultradźwiękowej- wodoodporny, po użyciu nadający się do archiwizacji.

2. test mycia w myjni-dezynfektorze -wodoodporny, trwały, nadający się do archiwizacji.

3. test do wykrywania pozostałości białkowych - składający się z wymazówki i fiolki z substancją wykrywającą zanieczyszczenia białkowe. Odczyt do 10 sekund, bez inkubacji. Ewidentna zmiana koloru roztworu w fiolce, w przypadku obecności białek. Długość wymazówki ok. 20 cm.

Zamawiający wymaga w ramach umowy użyczenia uchwytu do testów kontroli mycia maszynowego.

H. Materiały eksploatacyjne do kontenerów AESCULAP

1. Etykieta identyfikacyjna do kontenerów standardowych:
- etykieta wsuwana w ramki kontenera,
- ze wskaźnikiem chemicznym sterylizacji parowej,
- z miejscem na umieszczenie informacji: daty ważności, daty sterylizacji, numeru sterylizatora i nazwy zawartości kontenera,
- etykieta o wymiarach: 67 mm / 40 mm (+- 2 mm)
- jednorazowa,
- papierowa, wodoodporna,
- wsuwana z prawej strony okienka kontenera(wypustka z prawej strony)
- bez kleju
- zgodna z normą EN ISO 11140-1
2. Etykieta identyfikacyjna do kontenerów mini:
- przylepna
- jednorazowa, papierowa,
- wymiary: 60 mm / 20 mm (+- 2 mm),
- ze wskaźnikiem chemicznym sterylizacji parowej,
- wodoodporna,
- z miejscami na umieszczenie informacji: data sterylizacji, data ważności, numer sterylizatora, nazwa zawartości kontenera,
- zgodna z normą EN ISO 11140-1
3. Plomba zabezpieczająca zamek kontenera:
- jednorazowa
- plastikowa
- bez wskaźnika
- dostosowana do sterylizacji parowej (temp. 134 st. C)
- dostosowana do kontenerów standardowych i mini,
4. Filtr do kontenerów standardowych - okrągły:
- wymiary: średnica 190 mm (+- 2 mm),
- z otworem o średnicy ok. 5 mm pośrodku,
- papierowy,
- jednorazowy,
- ze wskaźnikiem chemicznym sterylizacji parowej,
- wodoodporny,
- z określoną datą ważności na opakowaniu,
- zgodny z normą DIN EN 868-2,
5.Filtr do kontenerów mini – prostokątny:
- wymiary: 120 / 235 mm (+- 2 mm),
- papierowy,
- jednorazowy,
- wodoodporny,
- ze wskaźnikiem chemicznym sterylizacji parowej,
- z datą ważności na opakowaniu,
- zgodny z normą DIN EN 868-2.

Termin płatności

Termin płatności 60 dni od daty dostarczenia faktur do SPZZOZ w Przasnyszu
Termin realizacji

Termin wykonania umowy: 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował następującymi kryteriami:

- cena – 70 %
- jakość w ocenie Zamawiającego po sprawdzeniu dostarczonych przez Wykonawcę próbek – 30 %

# Kryterium ceny podlegać będzie ocenie wg wzoru:

      cena oferty najtańszej x 100
        x 70%
       cena oferty rozpatrywanej

# Kryterium jakości:

oferta badana x 100
        x 30%
oferta z najwyższą liczbą punktów

1. Oceniane będą następujące parametry:
      1. Skala ocen punktowa – od 0 do 10

PAKIET I

Rękawy papierowo-foliowe:

- Plastyczność rękawów po sterylizacji czy papier i folia nie kruszeje i nie pęka.
- Łatwość otwierania pakietów.
- Wytrzymałość na rozdarcia.
- Wytrzymałość zgrzewów fabrycznych przed i po sterylizacji.
- Przebarwianie się wskaźników procesu sterylizacji parowej
- Wytrzymałość zgrzewu wykonanego zgrzewarką w temp. 180 st. C.

Papier sterylizacyjny:

- Miękkość papieru – dobre „układanie” się na pakowanym materiale.
- Wytrzymałość na rozciąganie.

WYKAZ PRÓBEK:

Lp.	Nazwa artykułu	Opis artykułu	Ilość próbek
1.	Rękaw papierowo-foliowy płaski	Szer. 300 mm	2 mb
2.	Rękaw papierowo-foliowy z fałdą	Szer. 380 mm	2 mb
3.	Papier sterylizacyjny	Zielony 60/60 cm	2 arkusze
4.	Tkanina płócienna do kontenerów	60/60 cm	2 arkusze

PAKIET II

Testy chemiczne do pary wodnej:
Testy zintegrowane z substancją przesuwającą – jasno określona granica przejścia substancji wskaźnikowej w pole akceptacji.

Testy biologiczne ampułkowe do pary wodnej
Ewidentna, jednoznaczna zmiana barwy w przypadku wyniku dodatniego.
Łatwo odklejająca się etykieta, plastyczność i przeźroczystość ampułki umożliwiające zgniecenie szklanej rurki wewnątrz i odczyt wyniku testu.

Taśma bez wskaźnika:

Łatwość i trwałość przyklejania się do papieru sterylizacyjnego, elastyczność.

Test emulacyjny:

Ewidentna, jednoznaczna zmiana barwy substancji wskaźnikowej po sterylizacji.
Kolor referencyjny umieszczony na teście.

Etykiety do znakowania pakietów:

- Przebarwianie się wskaźnika.
- Łatwość i trwałość przyklejania się do opakowań sterylizacyjnych.
- Odklejanie się etykiet od taśmy.

Koperty do dokumentacji:

Ilość i przydatność miejsc do wpisu informacji, wydrukowanych na kopercie.

7. Pakiet testowy typu Bowie-Dick:

- Jednorazowego użytku,
- Ewidentna zmiana barwy po procesie w temperaturze 134 st. C i czasie 3,5 min.

WYKAZ PRÓBEK:

Lp.	Nazwa artykułu	Opis artykułu	Ilość próbek
1.	Test emulacyjny do pary wodnej typ 6	Do pary wodnej	2 szt.
2.	Etykiety do znakowania pakietów	Do pary wodnej	1 rolka
3.	Pakiet testowy typu Bowie-Dick	Jednorazowy, do sterylizatorów / parowych, próżniowych	2 szt.
4.	Testy biologiczne	Do pary wodnej	5 szt.
5.	Koperty do dokumentacji		1 szt.
6.	Test zintegrowany typ 5	Do pary wodnej	4 szt.
7.	Taśma bz wskaźnika	Do pary wodnej	1szt.

Pakiet III

1. Etykiety identyfikacyjne do kontenerów standardowych i mini:

- Przebarwianie się wskaźnika chemicznego – ewidentna zmiana barwy,
- Ilość i przydatność miejsc do wpisu informacji,
- Wytrzymałość na działanie pary wodnej,
- Etykieta wsuwana w ramki kontenera z wypustką po stronie prawej,
- Łatwość i trwałość przyklejania do kontenera w przypadku etykiety przylepnej.

2. Plomba zabezpieczająca zamek kontenera:

- Wytrzymałość na sterylizację parową, (134 st. C),
- Łatwość zakładania plomby,
- Trwałość plomby.

3. Filtry papierowe (okrągłe i prostokątne) do kontenerów standardowych i mini:

- Wytrzymałość na działanie pary wodnej,
- Przebarwianie się wskaźnika chemicznego – jednoznaczna zmiana barwy.

WYKAZ PRÓBEK:
Lp.	Nazwa artykułu	Opis artykułu	Ilość próbek
1.	Etykieta identyfikacyjna	Wsuwana w ramki, wymiary: 67/40 mm / (+ -2mm), jednorazowa, / wypustka po str. PRAWEJ	Po 4 szt. / każdego artykułu
2.	Etykieta identyfikacyjna	Przylepna, jednorazowa, wymiary: 60/20 mm,
3.	Plomba zabezpieczająca zamek kontenera	Jednorazowa, do kontenerów mini i standardowych,
4.	Filtr do kontenera	Okrągły, średnica 190 mm (+- 2 mm), z otworem pośrodku, jednorazowy,
5.	Filtr do kontenera	Prostokątny, wymiary: 120/235 mm (+ -2 mm), jednorazowy,

Pakiet IV

1.Test do kontroli dezynfekcji termicznej w myjni-dezynfektorze

Ewidentna i jednoznaczna zmiana barwy substancji wskaźnikowej po procesie dezynfekcji

2. Test do kontroli mycia mechanicznego

- Uniwersalny,
- Wodoodporny
- Jednoznaczna interpretacja odczytu
- 4 pola z substancją wskaźnikową

3. Test do kontroli mycia ultradźwiękowego

- Uniwersalny
- Trwały po użyciu (archiwizacja)
- Jednoznaczny odczyt wyniku

Lp.	Nazwa artykułu	Opis artykułu	Ilość próbek
1.	Test do dezynfekcji termicznej	Do dezynfekcji maszynowej	2
2.	Test do mycia maszynowego	Uniwersalny, trwały po użyciu	2
3.	Test do mycia ultradźwiękowego	Uniwersalny, trwały po użyciu	2

Pakiet V. - test kontroli zgrzewu
Test do drukarki rolkowej
- 2-warstwowy – folia/papier
- Jednoznaczna ocena wizualna szczelności zgrzewu,
- Pola opisowe: data, rodzaj zgrzewarki,wynik testu, parametry zgrzewu, podpis osoby wykonującej, komórka organizacyjna.

WYKAZ PRÓBEK:
Lp.	Nazwa artykułu	opis artykułu	ilość próbek
1.	test kontroli zgrzewu / (zgrzewarka rolkowa)	2-warstwowy: folia/papier	2 szt.

Pakiet VI. - test na obecność pozostałości białkowych
- Wymazówka + fiolka z substancją wykrywającą pozostałości białkowe
- Odczyt do 10 sekund
- Bez inkubacji
- Jednoznaczna zmiana barwy substancji we fiolce, w przypadku wyniku dodatniego testu.
- Długość wymazówki – ok. 20 cm.

WYKAZ PRÓBEK:
Lp.	Nazwa artykułu	opis artykułu	ilość próbek
1.	test na obecność pozostałości białkowych	Wymazówka + fiolka z substancją wykrywającą białka / (bez inkubacji)	2 szt.

Pakiet VII. - osłonki na igły punkcyjne
- Papierowe,jednorazowe osłonki na igły – na 2 sztuki
- Sterylizacja w 134 st. C
- Niezmieniona struktura papieru osłonek po sterylizacji.

WYKAZ PRÓBEK:
Lp.	Nazwa artykułu	opis artykułu	ilość próbek
1.	Osłonki na igły punkcyjne	Papierowa, jednorazowa, / na 2 igły (igła+ mandryn)	2 szt.

Termin składania ofert

1. Oferty należy złożyć elektronicznie za pomocą platformy zakupowej : https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalprzasnysz do dnia 09 lutego 2021 r., do godziny 10:00. Otwarcie ofert nastąpi 09 lutego 2021 r., o godzinie 10:30.

2. Wykonawcy składający ofertę winni dostarczyć do siedziby Zamawiającego tj. Sekretariat
SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z110 do dnia 09 lutego 2021r. do godz. 10:00 próbki zgodnie z wykazem zawartym w rozdziale IV.

Sposób sporządzenia oferty

Dokumenty które należy załączone do oferty:

1. druk oferty, załącznik asortymentowo-cenowy.
2. zaakceptowany wzór umowy
3. aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
4. dokumenty wymienione w pkt. I.1

Oferta powinna być przygotowana w języku polskim, pisemnie . Wszelkie dokumenty sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski a tłumaczenia potwierdzone za zgodność przez wykonawcę. Podczas oceny ofert zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym.
Każda poprawka w ofercie powinna być dokonana w sposób czytelny i parafowana własnoręcznie przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty. Zaleca się, aby oferta była złożona na kolejno ponumerowanych stronach. Każda strona oferty winna być parafowana przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty, Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. W takim przypadku należy do oferty dołączyć pełnomocnictwo podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo powinno mieć formę oryginału lub kopii poświadczonej przez mocodawcę.

Do powyższego zapytania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych.

Załącznik Nr 1

DRUK OFERTY

        ......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
        (nazwa i adres Wykonawcy)

Telefon: …………………………………
Fax: ……………………………………..
e-mail: …………………………………..

    1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za niżej podaną cenę:
Pakiet I
Wartość netto …............................................................. zł
Wartość netto słownie ….....................................................................................
VAT w %..................., ……………………….. zł
Wartość brutto: ……………….........................................zł
Wartość brutto słownie….....................................................................................
Pakiet II
Wartość netto …............................................................. zł
Wartość netto słownie ….....................................................................................
VAT w %..................., ……………………….. zł
Wartość brutto: ……………….........................................zł
Wartość brutto słownie….....................................................................................
Pakiet III
Wartość netto …............................................................. zł
Wartość netto słownie ….....................................................................................
VAT w %..................., ……………………….. zł
Wartość brutto: ……………….........................................zł
Wartość brutto słownie….....................................................................................
Pakiet IV
Wartość netto …............................................................. zł
Wartość netto słownie ….....................................................................................
VAT w %..................., ……………………….. zł
Wartość brutto: ……………….........................................zł
Wartość brutto słownie….....................................................................................
Pakiet V
Wartość netto …............................................................. zł
Wartość netto słownie ….....................................................................................
VAT w %..................., ……………………….. zł
Wartość brutto: ……………….........................................zł
Wartość brutto słownie….....................................................................................
Pakiet VI
Wartość netto …............................................................. zł
Wartość netto słownie ….....................................................................................
VAT w %..................., ……………………….. zł
Wartość brutto: ……………….........................................zł
Wartość brutto słownie….....................................................................................
Pakiet VII
Wartość netto …............................................................. zł
Wartość netto słownie ….....................................................................................
VAT w %..................., ……………………….. zł
Wartość brutto: ……………….........................................zł
Wartość brutto słownie….....................................................................................

2. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z ogólnymi warunkami umowy i nie wnosimy żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę, w terminie i miejscu zaproponowanym przez Zamawiającego.

        .........................................................
(podpis i pieczęć upełnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy)
#### Załącznik nr 2
Pakiet I `

ZAŁĄCZNIK ASORTYMENTOWO – CENOWY
  1. Rękaw papierowo – foliowy z fałdą
          1. do pary wodnej

Lp.	Wymiary mm	Ilość na rok	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Podatek VAT		Wartość brutto	Kod producenta
					w %	w zł
1.	150 mm / 100 m	3 rolki
	200 mm / 100 m	25 rolek
3.	300 mm / 100 m	3 rolki
4.	380 mm / 100 m	3 rolki

  1. Rękaw papierowo – foliowy płaski
do pary wodnej i tlenku etylenu

Lp.	Wymiary mm	Ilość na rok	Cena / jednostkowa netto	Wartość netto	Podatek VAT		Wartość brutto	Kod producenta
					w %	w zł
1.	100 mm / 200 m	16 rolek
2.	120 mm / 200 m	10 rolek
3.	150 mm / 200 m	15 rolek
4.	200 mm / 200 m	20 rolek
5.	300 mm / 200 m	20 rolek

Tolerancja w wymiarach + / - 2 cm

 – c.d.

  1. Papier krepowany – standardowy
do pary wodnej

Lp.	Wymiary- cm / kolor	Wielkość jednostkowa / opakowania	Ilość na / rok	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Podatek Vat		Wartość brutto	Kod producenta
						w %	w zł
1.	60 / 60 – zielony	500 arkuszy	7 op.
2.	75 / 75 – zielony	250 arkuszy	7 op.
3.	90 / 90 - zielony	250 arkuszy	1 op.

Wartość netto: ………………….zł
Wartość brutto: ………………… zł

        2. Pakiet II
              1. Artykuły do kontroli sterylizacji – para wodna
Lp.	Nazwa artykułu	Wielkość / jednostkowa / opakowania	Ilość na / rok	Cena / jednostkowa - netto	Wartość / netto	Podatek VAT		Wartość / brutto	Kod / producenta	Klasa / wyrobu / medycznego
						w %	w zł
1.	Integrator chemiczny / typ 5, z przesuwającą się substancją wskaźnikową	100 szt./op.	80 op.
2.	Test biologiczny / ampułkowy do pary wodnej	100 szt. / op.	8 op.
3.	Test emulacyjny do pary wodnej, typ 6, / 7/20, samoprzylepny	200 szt.	3 op.
4.	Pakiet testowy Bowie – Dick jednorazowy	1 szt.	330 szt.
5.	Koperty do dokumentacji	100 szt. / op.	3 op.
6.	Taśma bez wskaźnika / 19 mm	50 m	40 szt.
7.	Etykiety samoprzylepne do znakowania pakietów – para wodna	500 szt. / w rolce	130 rolek

Wartość netto: ………………….zł
Wartość brutto: ………………… zł

Pakiet III

              1. Materiały eksploatacyjne do kontenerów AESCULAP

Lp.	Nazwa artykułu	Wielkość / jednostkowa / opakowania	Ilość / na rok	Cena jednostkowa - netto	Wartość netto	Podatek VAT		Wartość / brutto	Kod producenta	Klasa / wyrobu / medycznego
						w %	w zł
1.	Etykieta identyfikacyjna do kontenera standardowego	1000 szt. / op.	4 op.
2.	Etykieta identyfikacyjna do kontenera mini – samoprzylepna	1000 szt. / op.	4 op.
3.	Plomba zabezpieczająca zamek kontenera	1000 szt. / op.	12 op.
4.	Filtr jednorazowy do kontenera -okrągły	500 szt. / op.	12 op.
5.	Filtr do kontenera – prostokątny	200 szt. / op.	10 op.

Wartość netto: ………………….zł
Wartość brutto: ………………… zł

Pakiet IV

Artykuły do kontroli mycia i dezynfekcji maszynowej

Lp.	Nazwa artykułu	Wielkość jednostkowa / opakowania	Ilość na rok	Cena jednostkowa - / netto	Wartość netto	Podatek VAT		Wartość brutto	Kod / producenta	Klasa / wyrobu / medycznego
						w %	w zł
1.	Test do kontroli dezynfekcji termicznej w myjni-dezynfektorze / 93 st. C / 10 min.	100 szt. / op.	3 op.
2.	Test do kontroli dezynfekcji termicznej w myjni-dezynfektorze / 90 st. C / 5 min.	100 szt. / op.	8 op.
3.	Testy do kontroli mycia mechanicznego	100 szt. / op.	6 op.
4.	Testy do kontroli mycia ultradźwiękowego	50 szt. / op.	2 op.

Wartość netto: ………………….zł
Wartość brutto: ………………… zł

Pakiet V
Kontrola zgrzewu
Lp.	Nazwa artykułu	wielkość / jednostkowa / opakowania	ilość / na rok	cena / jednostkowa / netto	wartość / netto	podatek VAT		wartość / brutto	kod / producenta	klasa / wyrobu / medycznego
						w %	w zł
1.	Test kontroli szczelności / zgrzewu	250 szt. / op.	2 op.

Wartość netto: ………………….zł
Wartość brutto: ………………… zł

Pakiet VI
Kontrola pozostałości białkowych
Lp.	Nazwa artykułu	wielkość / jednostkowa / opakowania	ilość / na rok	cena / jednostkowa / netto	wartość / netto	podatek VAT		wartość / brutto	kod / producenta	klasa / wyrobu / medycznego
						w %	w zł
1.	Test do / wykrywania / pozostałości białkowych	25 szt./ op.	3 op.

Wartość netto: ………………….zł
Wartość brutto: ………………… zł

Pakiet VII
Osłonki papierowe na igły
Lp.	Nazwa artykułu	wielkość / jednostkowa / opakowania	ilość / na rok	cena / jednostkowa / netto	wartość / netto	podatek VAT		wartość / brutto	kod / producenta	klasa / wyrobu / medycznego
						w %	w zł
1.	Papierowe osłonki na igły	1000 szt./op.	1 op.

Wartość netto: ………………….zł
Wartość brutto: ………………… zł

#### Załącznik nr 3

Wzór umowy nr /2021

zawarta w dniu ……………… r. w Przasnyszu pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej
ul. Sadowa 9 , 06-300 Przasnysz
reprezentowanym przez:

zwanym dalej Zamawiającym

a
…………………………………………….
reprezentowanym przez:

..........................................................................................
zwanym dalej Wykonawcą
§ 1

1. Na podstawie zapytania ofertowego z dnia ………. roku Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży artykułów do sterylizacji zgodnie ze złożoną ofertą.
2. Szczegółowy rodzaj oraz jego asortyment i cenę brutto określa załącznik Nr 1, dla zadania/zadań stanowiący integralną część niniejszej umowy.
3. Wartość niniejszej umowy strony ustalają na kwotę: …………. PLN netto (słownie: ……………………………………………………………………………………..)
+ obowiązujący podatek VAT …….% tj. ………. PLN ( słownie:……………………).
Wartość umowy brutto: ……………………. PLN
(słownie: ………………………………………………………………..)
W cenach jednostkowych zawierają się wszystkie koszty związane z dostawą artykułów do sterylizacji do magazynu zamawiającego (transport, opakowanie, czynności związane z przygotowaniem dostawy, ubezpieczenie, przesyłka itp.)

§ 2

Wykonawca zobowiązuje się do:
1. Odbioru zamówień od Zamawiającego
2. Dostawy przedmiotu zamówienia własnym środkiem transportu i na własny koszt.
3. Realizacja zamówienia w terminie 4 dni roboczych od momentu otrzymania zamówienia faxem, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy..
4. Realizacja dostawy cito – 48 godz. od momentu otrzymania zamówienia.
1. Natychmiastowej wymiany towaru w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niezgodności z zamówieniem.
2. Natychmiastowej wymiany towaru w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad w dostarczonym towarze.
3. Podstawą do zapłaty za dostarczony towar będą ceny podane w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
4. Termin ważności zamówionych artykułów nie krótszy niż 12 miesięcy od daty otrzymania towaru.

§ 3

Zamawiający zobowiązuje się do:
1. Dokonywania sukcesywnych zamówień przedmiotu zamówienia określonego w załączniku asortymentowo – cenowym do niniejszej umowy dostosowanych do bieżących potrzeb.
2. Składania pisemnych reklamacji w przypadku wykrycia wad w dostarczonym przez Wykonawcę towarze.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie wykorzystania całej ilości artykułów podanych w zapytaniu.

§ 4
Warunki płatności:
1. Przekazywania należności przelewem na konto Wykonawcy po zrealizowaniu dostawy w terminie 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury.
2. W przypadku przekroczenia terminu płatności Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjowania odroczenia terminu płatności i wysokości naliczonych odsetek.

§ 5

1. Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy kary umowne:
1. za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wartości niezrealizowanego jednostkowego zamówienia składanego przez Zamawiającego, za każdy dzień zwłoki,
2. w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy.
2. Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu kary umowne:
w razie nie uregulowania przez Zamawiającego płatności w wyznaczonym terminie umowy, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki w wysokości ustawowej za każdy dzień zwłoki, po wyczerpaniu postępowania jak w § 4 ust. 2.

§ 6

Strony wprowadzają zakaz cesji wierzytelności wynikających z tytułu wykonania niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

§ 7

1. Jakiekolwiek zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być wprowadzone Aneksem za zgodą stron pod rygorem nieważności.
2. Aneks do umowy może być zawarty przy zachowaniu niżej przedstawionych warunków:
- aneks musi być sporządzony w formie pisemnej i podpisanej przez obie strony,
- wyklucza się takie zmiany do umowy, które byłyby niekorzystne dla Kupującego,
- pogorszenie warunków umowy dla Zamawiającego może nastąpić jedynie w sytuacji kiedy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
Poza zmianami wymienionymi w §7 pkt 2 umowy zmiany cen mogą być wprowadzone Aneksem do umowy w przypadku:
1) zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto,
    cena netto pozostanie bez zmian do niezrealizowanej części umowy;
2) zmian stawek opłat celnych wprowadzonych decyzjami odpowiednich władz.
4. Aneksem do umowy może być wprowadzona zmiana ilościowa.

§ 8

1. Wyklucza się takie zmiany umowy, które byłyby niekorzystne dla Zamawiającego, chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
2. W trakcie obowiązywania umowy zmiany cen mogą być wprowadzone Aneksem do umowy w przypadku:
  a) zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena
        netto pozostanie bez zmian;
b) zmian stawek opłat celnych wprowadzonych decyzjami odnośnych władz:
c) uzasadnionych zmian wprowadzonych przez producentów, na podstawie dokumentu wystawionego przez producenta (oświadczenie, cennik lub faktura);
3. Zmiany wymienione w pkt. 2 a), b), c), mogą być dokonywane na wniosek wykonawcy w formie aneksu do umowy.
4. W przypadku szczególnych okoliczności, takich jak wstrzymanie lub zakończenie produkcji, strony dopuszczają możliwość dostarczania odpowiedników artykułów objętych umową.
5. Strony dopuszczają zmianę cen jednostkowych artykułów objętych umową w przypadku zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:
- nieterminową 3-krotną realizacją dostaw,
- innego rodzaju nienależytym wykonaniem umowy.

§ 9

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 10

1. Umowę zawarto na czas określony od …………….. do ………………. r

§ 11

Spory, które wynikną w trakcie stosowania niniejszej umowy rozstrzygnie sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 12

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:	WYKONAWCA: