Załącznik nr 3d do SWZ
INiZP.272.10.2022

FORMULARZ RZECZOWY - SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA OFEROWANEGO SPRZĘTU
CZĘŚĆ 4 – PAKIET NR 4

POZ. 1 - CYSTOSKOP

Nazwa:
Model:
Producent:
Rok produkcji (nie wcześniej niż 2021 r.):

L.p.	PARAMETR TECHNICZNY	Parametr wymagany	Parametr oferowany opisać
	Wideocystoskop HDTV PARAMETRY OGÓLNE	X	X
	Aparat fabrycznie nowy	TAK
	Współpracujący z optyczno-cyfrowym systemem obrazowania w wąskim paśmie światła	TAK
	4 programowalne przyciski na uchwycie	TAK
	Zmienna sztywność sondy endoskopowej	NIE / TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt
	Pole widzenia min. 120°	TAK
	Kąt patrzenia 0°	TAK
	Głębia ostrości 3 - 50 mm	TAK
	Rozmiar końcówki dystalnej endoskopu 8,1 Fr	TAK
	Rozmiar endoskopu 16,5 Fr	TAK
	Długość robocza 400 mm (+/-20mm)	TAK
	Długość całkowita 650 mm (+/-20mm)	TAK
	Wygięcie końcówki w górę min. 210°	TAK
	Wygięcie końcówki w dół min. 130°	TAK
	Kanał roboczy min. 6,6 Fr	TAK
	W zestawie: łącznik typu 2- luer (1 szt.), nasadka do sterylizacji (1 szt.), szczoteczki do czyszczenia (min. 2 szt.)	TAK
	Możliwość sterylizacji w sterylizatorach niskotemperaturowych	NIE / TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt
	Akcesoria do wideocystoskopu	X	X
	Kontener do sterylizacji o wymiarach 531 x 79 x 255 mm, z pokrywą – 1 szt.	TAK
	Tester szczelności do endoskopu – 1 szt.	TAK
	Kleszcze chwytające wielorazowego użytku – 1 szt.	TAK
	Kleszcze biopsyjne wielorazowego użytku – 1 szt.	TAK
	Port biopsyjny, do narzędzi maks. 9 Fr, regulowane uszczelnienie, jednorazowego użytku, sterylny - 25 szt.	TAK
	Cystoskop tego samego producenta co oferowana wieża endoskopowa	NIE / TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt

POZ. 2 - WIEŻA ENDOSKOPOWA Z OSPRZĘTEM

Nazwa:
Model:
Producent:
Rok produkcji (nie wcześniej niż 2021 r.):

L.p.	PARAMETR TECHNICZNY	Parametr wymagany	Parametr oferowany opisać
	WIEŻA ENDOSKOPOWA Z OSPRZĘTEM PARAMETRY OGÓLNE	X	X
	Aparat fabrycznie nowy	TAK
	Procesor ze źródłem światła LED	X	X
	Procesor obrazu Full HD (obsługiwane rozdzielczości 1920x1080, 1920x1200) zintegrowany ze źródłem światła LED w jednym urządzeniu	TAK
	Wbudowany w urządzenie panel dotykowy do sterowania funkcjami procesora i źródła światła	TAK
	Możliwość ustawienia stosunku boków obrazu endoskopowego HDTV w formacie 16:9 oraz 4:3	TAK
	Możliwość ustawienia stosunku boków obrazu endoskopowego HDTV w formacie dodatkowym 16:10 oraz 5:4	NIE / TAK – 10 pkt / NIE – 0 pkt
	Możliwość wyboru automatycznego włączenia lampy razem ze sterownikiem - funkcja włączona lub wyłączona	TAK
	Włącznik/wyłącznik światła ze wskaźnikiem stanu lampy na panelu dotykowym urządzenia	TAK
	Jednostka wyposażona w system wspomagania obserwacji endoskopowej z wykorzystaniem technologii optyczno-cyfrowej blokującej pasmo czerwone w widmie światła białego celem lepszej diagnostyki unaczynienia w błonie śluzowej	TAK
	Kompatybilny z funkcją obrazowania w podczerwieni IR	TAK
	Możliwość podłączenia m.in.: / głowicy kamery urologicznej kątowej HDTV / wideocystoskopu HDTV / głowicy liniowej FullHD	TAK
	Wyjścia cyfrowe wideo 2x HD-SDI oraz 1xDVI	TAK
	Gniazdo USB do podłączenia pamięci zewnętrznej typu Flash	TAK
	Pamięć wewnętrzna urządzenia	TAK
	Format zapisywania plików: jpg oraz tiff	TAK
	Automatyczne dostosowanie jasności w przedziale od -8 do +8	TAK
	Możliwość dostosowania kolorów obrazu (czerwony, niebieski, chroma ) w skali ośmiostopniowej (od -8 do +8)	TAK
	3 tryby kolorów dla obrazowania w świetle białym oraz 4 tryby kolorów obrazowania w wąskim paśmie (Auto, Mode 1-3)	TAK
	2 tryby kolorów do wyboru w trybie obserwacji IR	TAK
	Możliwość przypisania ustawień dla min. 10 użytkowników	TAK
	Możliwość zapisu profilu użytkownika na pamięci zewnętrznej i zaimportowania	NIE / TAK – 10 pkt / NIE – 0 pkt
	Możliwość wprowadzenia danych pacjenta za pomocą panelu dotykowego, opcjonalnej klawiatury lub zaimportowania z pamięci przenośnej (do 50 rekordów)	TAK
	Możliwość wyświetlenia danych pacjenta i stanu systemu endoskopowego na ekranie monitora podczas zabiegu z opcjami włącz/wyłącz wyświetlanie oraz dostosowania ilości wyświetlanych danych	TAK
	Dane (rekord) pacjenta zawierają m.in. datę badania, nazwisko, ID, datę urodzenia, wiek, płeć	TAK
	Dwa tryby ustawienia czułości przesłony: wysoki (szybka reakcja) i niski (wolna reakcja)	TAK
	3 stopnie wzmocnienia obrazu dla obrazowania w świetle białym, w trybie podczerwieni oraz w obrazowaniu wąską wiązką światła	TAK
	Funkcja „filtr moire” – dwustopniowy do pracy z fiberoskopami	TAK
	3 stopnie regulacji kontrastu (wysoki, średni, niski)	TAK
	Automatyczne wzmocnienie obrazu AGC z opcją regulacji - funkcja elektronicznego rozjaśnienia obrazu endoskopowego z redukcją szumu (6dB-18dB)	TAK
	Ustawienie języka menu, daty, czasu, formatu daty.	TAK
	Język menu - polski	TAK
	Głowica kamery HDTV	X	X
	Typ kątowy (L-kształtna) dedykowana do procedur endourologicznych	TAK
	Kompatybilna z optyczno-cyfrowym systemem obrazowania w wąskim paśmie światła	TAK
	Waga głowicy z adapterem do optyki maksymalnie 90 g (bez przewodu z wtyczką i przełączników zdalnych)	TAK
	Powiększenie cyfrowe	TAK
	Min. dowolnie programowalne przyciski funkcyjne na przewodzie	TAK / 2 przyciski – 0 pkt / 3 przyciski – 10 pkt
	Przewód o długości min. 3 m	TAK
	Regulacja ostrości przy pomocy pierścienia	TAK
	Blokada mocowania endoskopu (dźwignia w pozycjach LOCK/FREE) umożliwiająca rotację korpusu głowicy i blokadę obserwacji wokół mechanizmu mocowania endoskopu	TAK
	Całkowicie zanurzalna w środku dezynfekcyjnym	TAK
	Możliwość sterylizacji niskotemperaturowej	NIE / TAK – 10 pkt / NIE – 0 pkt
	Monitor medyczny 4K	X	X
	Ekran min 26 cala	TAK
	Podświetlenie monitora LED	NIE / TAK – 10 pkt / NIE – 0 pkt
	Rozdzielczość 4K (3840x2160, proporcje 16:9)	TAK
	Kontrast co najmniej 1000:1	TAK
	Jasność co najmniej 800 cd/m2	TAK
	Przestrzeń barw BT.2020 / BT.709	TAK
	Wejścia: 3G-SDI, HDMI	TAK
	Wyjścia: 3G-SDI, DVI	TAK
	Funkcje: PIP, POP	TAK
	Waga maks. 9 kg	TAK
	Montaż w standardzie VESA 100x100 mm	TAK
	Wózek medyczny	X	X
	4 półki (2 środkowe o regulowanej wysokości)	TAK
	Ramię na monitor LCD z możliwością płynnej regulacji prawo-lewo, góra-dół	TAK
	4 kółka blokowane	TAK
	Uchwyt na głowicę kamery	TAK
	Szuflada	TAK
	Wieszak na płyny	TAK
	Wbudowany transformator separacyjny z gniazdami elektrycznymi z wyłącznikiem sieciowym do podłączenia wykorzystywanych w zestawie urządzeń	TAK
	Histeroskop	X	X
	Optyka, średnica 3 mm, długość robocza min. 282 mm, kąt patrzenia 30°, szerokokątna, autoklawowalna; w zestawie: kontener do sterylizacji, tuba ochronna - 1 szt.	TAK
	Światłowód do optyki, średnica wiązki 2,8 mm, średnica zewnętrzna 6,8 mm, długość 3 m - 1 szt.	TAK
	Płaszcz, 4,5 mm, z ciągłym przepływem - kraniki bezobsługowe, nierozbieralne, kanał roboczy 3 Fr, łączenie z optyką poprzez zatrzask "kliknięcie" - 1 szt.	TAK
	Płaszcz, 5,5 mm, z ciągłym przepływem - kraniki bezobsługowe, nierozbieralne, kanał roboczy 5 Fr, łączenie z optyką poprzez zatrzask "kliknięcie” – 1 szt.	TAK
	Uszczelka, 3-lamelowa, czarna - 10 szt.	TAK
	Kleszczyki biopsyjne, 5 Fr, pół-giętkie – 1 szt.	TAK
	Nożyczki haczykowate, 5 Fr, pół-giętkie – 1 szt.	TAK
	Nożyczki proste 5 Fr, pół-giętkie – 1 szt.	TAK
	Pompa do histeroskopii	X	X
	Ciśnienie robocze 35 – 150 mmHg	TAK
	Przepływ 0,03 – 0,5 l/min	TAK
	Funkcja rozpoznawania podłączonego endoskopu	TAK
	Ekran dotykowy do sterowania pompą i zmiany ustawień	TAK
	Współpraca z drenami jednorazowego użytku	TAK
	Współpraca z drenami wielorazowego użytku	TAK
	W zestawie dren wielorazowego użytku, do 20 użyć – 2 szt.	TAK
	Diatermia chirurgiczna	X	X
	Urządzenie umożliwiające pracę monopolarną i bipolarną	TAK
	Urządzenie umożliwiające rozbudowę o bipolarny system zamykania naczyń krwionośnych, bez zakupu dodatkowych modułów do diatermii.	TAK
	Zasilanie elektryczne urządzenia: 230V 50Hz.	TAK
	Podstawowa częstotliwość pracy generatora 333kHz +/-10%	TAK
	Aparat z zabezpieczeniem przed impulsem defibrylacji	TAK
	Zabezpieczenie przeciwporażeniowe / Klasa I CF	TAK
	Zabezpieczenie przed przeciążeniem aparatu z aktywnym pomiarem temperatury kluczowych elementów	TAK
	Automatyczny test urządzenia po uruchomieniu.	TAK
	Komunikacja z urządzeniem za pomocą ekranu dotykowego.	TAK
	Czytelny ciekłokrystaliczny wyświetlacz parametrów pracy, nie mniejszy niż 9”	TAK
	Regulacja kąta nachylenia ekranu umożliwiająca optymalną widoczność panelu sterowania niezależnie od warunków (oświetlenia, wysokości ustawienia urządzenia itp.)	NIE / TAK – 10 pkt / NIE – 0 pkt
	Możliwość regulacji jasności ekranu	TAK
	Możliwość wyboru wersji graficznej wyświetlacza (jasna do sali operacyjnej, ciemna do pracowni endoskopowej)	TAK
	Komunikacja w języku polskim.	TAK
	System kontroli aplikacji elektrody neutralnej dwudzielnej. Stała kontrola aplikacji elektrody podczas trwania całego zabiegu. Wyświetlacz poprawnego podłączenia elektrody neutralnej. Możliwość wyboru elektrody neutralnej dzielonej dla dorosłych i dzieci lub dla noworodków	TAK
	Zła aplikacja elektrody neutralnej dwudzielnej sygnalizowania alarmem, komunikatem na ekranie oraz komunikatem głosowym w języku polskim.	TAK
	System rozpoznawania podłączonych narzędzi. Automatyczne przywoływanie trybów pracy i nastaw dla podłączonego narzędzia.	TAK
	Urządzenie wyposażone w cztery wyjścia uniwersalne umożliwiające podłączenie akcesoriów mono lub bipolarnych z systemem rozpoznawania narzędzi	TAK
	Możliwość regulacji głośności sygnałów aktywacji – min. 8 poziomów (bez możliwości całkowitego wyciszenia)	TAK
	Możliwość zapamiętania min. 100 programów i zapisania ich pod dowolną nazwą.	TAK
	Sygnalizacja akustyczna i wizualna aktualnego trybu pracy	TAK
	Aktywacja funkcji monopolarnych włącznikiem nożnym lub z uchwytu elektrody czynnej	TAK
	Funkcja ograniczenia czasu aktywacji trybów mono i bipolarnych z możliwością regulacji czasu	TAK
	Wizualna i akustyczna sygnalizacja nieprawidłowego działania urządzenia. Informacja o niesprawności w formie komunikatu z opisem wyświetlanym na ekranie urządzenia. Historia błędów archiwizowana dla potrzeb serwisu	TAK
	Zdalna zmiana programów za pomocą trzeciego przycisku włącznika nożnego	TAK
	Możliwość zmiany parametrów pracy za pomocą trzeciego przycisku włącznika nożnego	TAK
	Urządzenie umożliwiające pracę z bezprzewodowym (radiowym) włącznikiem nożnym	TAK
	Urządzenie wyposażone w funkcję monitorującą ważność przeglądu okresowego – przypomnienie o przeglądzie w postaci komunikatu.	NIE / TAK – 10 pkt / NIE – 0 pkt
	PARAMETRY PRACY URZĄDZENIA	X	X
	Cięcie monopolarne z mocą do 400W	TAK
	Minimum trzy rodzaje cięcia monopolarnego	TAK
	Minimum 8 efektów w każdym z dostępnych trybów cięcia monopolarnego	TAK
	Koagulacja monopolarna kontaktowa z mocą do 200W	TAK
	Minimum cztery rodzaje koagulacji monopolarnej standardowej w tym koagulacja miękka, forsowna, bezkontaktowa (spray)	TAK
	Minimum 8 efektów koagulacji dostępnych dla każdego z wymaganych trybów koagulacji monopolarnej kontaktowej	TAK
	Koagulacja bipolarna z mocą 120W	TAK
	Minimum dwa rodzaje koagulacji bipolarnej	TAK
	Minimum 8 efektów dostępnych w trybie koagulacji bipolarnej	TAK
	Możliwość współpracy z instrumentami przystosowanymi do systemu rozpoznawania narzędzi	TAK
	Opcja automatycznego startu i zakończenia koagulacji bipolarnej dostępna w min. jednym z trybów.	TAK
	Tryb cięcia bipolarnego z mocą 120W	TAK
	Minimum 8 efektów dostępnych w trybie cięcia bipolarnego	TAK
	WYPOSAŻENIE	X	X
	Elektrody neutralne jednorazowego użytku, dwudzielne, hydrożelowe z systemem rozprowadzającym prąd równomiernie na całej powierzchni elektrody, nie wymagające aplikacji w określonym kierunku w stosunku do pola operacyjnego, powierzchnia przewodząca 110cm2, bez ograniczenia mocy maksymalnej, pakowane po 5szt. - 50 szt.	TAK
	Kabel elektrody neutralnej jednorazowej o dł.min.3m – 1 szt.	TAK
	Włącznik nożny dwuprzyciskowy z możliwością zmiany programów – 1 szt.	TAK
	Kabel monopolarny laparoskopowy, wielorazowy, o dł.min.3, z wtyczką 6-pin kompatybilną z systemem rozpoznawania narzędzi – 3 szt.	TAK
	Kabel do narzędzi bipolarnych, wielorazowy, o dł.min.3m, z wtyczką 6-pin kompatybilną z systemem rozpoznawania narzędzi – 3 szt.	TAK

POZ. 3 - WIERTARKA OPERACYJNA KANIULOWANA Z NASADKAMI

Nazwa:
Model:
Producent:
Rok produkcji (nie wcześniej niż 2021 r.):

L.p.	PARAMETR TECHNICZNY	Parametr wymagany	Parametr oferowany opisać
	WIERTARKA OPERACYJNA KANIULOWANA Z NASADKAMI PARAMETRY OGÓLNE	X	X
	Aparat fabrycznie nowy	TAK
	Rękojeść napędu akumulacyjnego do nasadek roboczych do zabiegów ortopedycznych i neurochurgicznych.	TAK
	Rękojeść o niskiej wadze wykonana z aluminium z jednym przyciskiem spustowym do aktywacji napędu. Rękojeść z portem do automatycznego mocowania nasadek roboczych, oraz z sterownikiem do kierunku pracy napędu w prawo i lewo oraz trybu wysprzęglenia.	TAK
	Rękojeść z komorą dla baterii o mocy od 7,2V zamykana wieczkiem z przesuwnym zamkiem manualnym. Dostosowana do sterylizacji parowej, ciśnieniowej	TAK
	Nasadki robocze do rękojeści napędu akumulacyjnego	X
	Nasadka typ „JACOBS” kaniulowana do mocowania drutów o średnicy od 0,8mm do 5,9mm. Praca w zakresie od 0,00 do 1200obr /min	TAK
	Nasadka typ „PIN-DRIVER” do drutów Kirschnera o śr od 0,8mm do 2,0mm. Praca w zakresie 0d 0,00 do 1200obr /min	TAK
	Nasadka typ „PIŁA OSCYLACYJNA”, Praca w zakresie od 0,00 do 18000obr /min	TAK
	Nasadka typ AO do mocowania wierteł od 1,0mm do 5,9mm, Praca w zakresie od 0,00 do 1200obr /min	TAK
	Wyposażenie dodatkowe	X	X
	Bateria do szybkiego ładowania o mocy min 7,2V - nieautoklawna.	TAK
	Ładowarka jednostanowiskowa z przewodem zasilającym.	TAK
	Nasadka na komorę baterii do aseptycznego wkładania baterii	TAK
	Kaseta do sterylizacji rękojeści napędu i nasadek roboczych z przykrywką z blokadą zapięcia .	TAK
	Klucz do blokowania zacisku nasadki typ JACOBS	TAK

POZ. 4 - NARZĘDZIA ORTOPEDYCZNE (KPL.)

Nazwa:
Model:
Producent:
Rok produkcji (nie wcześniej niż 2021 r.):

L.p.	PARAMETR TECHNICZNY	Parametr wymagany	Parametr oferowany opisać
	NARZĘDZIA ORTOPEDYCZNE (KPL.) PARAMETRY OGÓLNE	X	X
	Sprzęt fabrycznie nowy	TAK
	kleszczyki do opatrunków proste typ MAIER dł. 265mm z zamkiem szerokość szczęki 7mm skok ząbków 1,25mm (1 szt.)	TAK
	miska stalowa pojemność 0,16 litra wymiary 83 mm (góra) / 54 mm (dół) / 41 mm (wysokość) (2 szt.)	TAK
	uchwyt skalpela numer 3 długość 125 mm (1 szt.)	TAK
	uchwyt skalpela numer 4 długość 135 mm (1 szt.)	TAK
	pinceta chirurgiczna średnioszeroka (szerokość szczęki 1,5 mm) prosta długość 145 mm końcówka 1x2 zęby (1 szt.)	TAK
	pinceta chirurgiczna standard prosta długość 145 mm końcówka 1x2 zęby (2 szt.)	TAK
	imadło chirurgiczne typ HEGAR-MAYO z zapadką długość 185 mm część robocza z twardą wkładką szczęki ząbkowane krzyżowo skok 0,5 mm (2 szt.)	TAK
	kleszczyki naczyniowe typ HALSTED-MOSQUITO zakrzywione delikatne długość 125 mm (4 szt.)	TAK
	kleszczyki naczyniowe typ KELLY proste delikatne długość 140 mm (2 szt.)	TAK
	kleszczyki naczyniowe typ KELLY zakrzywione delikatne długość 140 mm (2 szt.)	TAK
	kleszczyki naczyniowe typ KOCHER-OCHSNER proste długość 160 mm końcówka 1x2 zęby (4 szt.)	TAK
	młotek waga głowy 380 g waga całkowita 637 g średnica 34 mm długość 240 mm (1 szt.)	TAK
	łyżka kostna typ martini dwustronna szerokości główek 4 i 3,2 mm długość 140 mm (1 szt.)	TAK
	łyżka kostna typ JACOBSON dwustronna długość 140 mm (1 szt.)	TAK
	kościotrzymacz szerokość szczęki 3/3 mm długość 145 mm (1 szt.)	TAK
	kościotrzymacz szerokość szczęki 2,5/7 mm długość 190 mm (1 szt.)	TAK
	kościotrzymacz typ DINGMANN długość 185 mm (1 szt.)	TAK
	kleszcze repozycyjne do kości typ MEYER z prowadnicą dedykowaną do drutu o średnicy do 1 mm długość 170 mm (1 szt.)	TAK
	kleszcze do kostek proste złącze śrubowe długość 210 mm (1 szt.)	TAK
	pobijak część robocza gładka średnica 3 mm długość całkowita 160 mm (1 szt.)	TAK
	retraktor półautomatyczny typ WEITLANER 3x4 tępych zęby długość całkowita 165 mm (1 szt.)	TAK
	retraktor półautomatyczny typ WEITLANER 3x4 półostre zęby długość całkowita 130 mm (1 szt.)	TAK
	hak operacyjny typ BABY-SEEN-MILLER długość 155 mm dwustronny z jednej strony 3-zębny tępy szerokość 8 mm z drugiej strony łopata szerokość 7 mm długość 24 mm (2 szt.)	TAK
	hak operacyjny typ BABY-SEEN-MILLER dł. 155mm dwustronny 3 zębny ostry szerokość 8mm łopata szerokość 7mm dł. 24mm (2 szt.)	TAK
	hak operacyjny typ VOLKMANN trójzębny półostry część robocza 8,5x13 mm długość 220 mm (2 szt.)	TAK
	hak operacyjny typ FARABEUF dwustronny długość 125 mm zestaw składający się z dwóch haków wymiary 25x10 mm i 32x12mm oraz 22x10mm i 28x12 mm (1 szt.)	TAK
	raspator typ LAMBOTTE szerokość 10 mm długość 215 mm (1 szt.)	TAK
	raspator zakrzywiony część robocza prostokątna szerokość 3 mm długość 200 mm (1 szt.)	TAK
	podważka z raspatorem typ FREER dwustronna tępo/ostra długość 185 mm (1 szt.)	TAK
	disektor typ TONNIS dwustronny obie końcówki tępe długość 240 mm (1 szt.)	TAK
	kleszcze do wyginania i cięcia drutów dedykowane do drutów miękkich o średnicy do 1,5 mm oraz twardych o średnicy do 1 mm długość 150 mm (1 szt.)	TAK
	kleszcze płaskie do trzymania drutu szczęki krzyżowo ząbkowane z dodatkowymi kanałami pionowym oraz poziomym dł. 170 mm (1 szt.)	TAK
	kleszcze do cięcia drutów szczęki wzmocnione dedykowane do drutów miękkich o średnicy do 3,5 mm oraz twardych o średnicy do 2,5 mm końce ramion złocone długość 165 mm (1 szt.)	TAK
	odgryzacz kostny typ ALEXANDER zakrzywiony w kształcie litery "S" długość 140 mm (1 szt.)	TAK
	dźwignia kostna szerokość 2,8 mm długość 140 mm (2 szt.)	TAK
	dźwignia kostna szerokość 4,5 mm długość 150 mm (2 szt.)	TAK
	dźwignia kostna typ BUCK-GRAMCKO szerokość 7,5 mm końcówka 2 mm długość 150 mm (2 szt.)	TAK
	dźwignia kostna szerokość 6 mm końcówka 2 mm długość 160 mm (2 szt.)	TAK
	osteotom typ MANNERFELT szerokość 4 mm długość 155 mm (1 szt.)	TAK
	rozwiertak prosty z dwoma rowkami długość 150 mm (1 szt.)	TAK
	osteotom typ MANNERFELT szerokość 8 mm długość 155 mm (1 szt.)	TAK
	raszpla dwustronna figura 9+10 szerokość 7 mm długość 210 mm części pracujące z twardymi wkładkami (1 szt.)	TAK
	haczyk operacyjny delikatny trójzębny ostry 5,0x7,0mm długość 165 mm (1 szt.)	TAK
	kosz stalowy perforowany z nóżkami i uchwytami wymiary 406x253x106 mm (1 szt.)	TAK
	nożyczki chirurgiczne odgięte typ COOPER tępo tępe długość 165 mm (1 szt.)	TAK
	nożyczki preparacyjne typ MAYO odgięte długość 200 mm ostrza tępo tępe (1 szt.)	TAK