## Arkusz1
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
FORMULARZ CENOWY
L.P. | Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
Część 1
1 | Podgrzewacz do próbek i butelek mleka wykorzystujący suche, gorące powietrze do ogrzania próbek - bez wykorzystania wody. Regulator temperatury wraz z czujnikiem rezystancyjnym typu Pt100 lub równoważnym. Umożliwia kontrolowanie aktualnej temperatury jak i tej zadanej. Cechy: - materiał wykonania komory podgrzewacza - stal nierdzewna - system termoobiegu -ogrzewanie i równomierny ruch powietrza w komorze - system zabezpieczenia przed przegrzaniem - blokada grzania - uruchamianie w momencie, kiedy temperatura zadana zostanie przekroczona o 2°C lub po przekroczeniu progu 40°C Dane techniczne: Wymiary wewnętrzne [mm] 294-298 x 286-290 x 228-232 Wymiary zewnętrzne [mm] 432-436 x 368-372 x 248-252 Zakres temperatur [°C] od 5 powyżej temperatury otoczenia do 40 Zasilanie AC [V] 230 Częstotliwość sieci [Hz] 50 / Pojemność zbiornika [l] min. 18,5 Rozkład temperatur [°C] ±0,2 / Wyświetlacz 2 x 4 cyfry - LED Element pomiarowy Pt 100 Danlab lub równoważny Laboplay POD 410 Danlab lub równoważne | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Razem |  |  |  | 0 |  |  | 0
Gwarancja 24 m-ce
termin dostawy: 14 dni kal,
Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać takie same parametry jakościowe, techniczne lub wyższe parametry jak towary wskazane w specyfikacji.
L.P. | Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
Część 2
1 | Nóż do młynka aboratoryjnego rpm 24000 Chemland nr kat. 06-FW-135.00 lub równoważne | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
| Razem |  |  |  | 0 |  |  | 0
Gwarancja 24 m-ce
termin dostawy: 14 dni kal,
Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać takie same parametry jakościowe, techniczne lub wyższe parametry jak towary wskazane w specyfikacji.
L.P. | Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
Część 3
1 | Podłoża Typ: Elektrody międzypalcowe (IDE) na bazie cienkowarstwowej technologii, osadzone na podłożu szklanym. • Wymiary: 10 x 6 x 0.75 mm. • Materiał elektrody: Złoto. Warstwa ochronna: Żywica SU8/PI. Komórka elektrochemiczna: Średnica 3.5 mm. Objętość próbki: 2 – 10 µL. Zastosowania: Pomiar impedancji, pojemności, przewodności, ogniwa paliwowe, elektroanaliza, nanotechnologia, biosensory. | szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
| Razem |  |  |  | 0 |  |  | 0
Gwarancja: 12 mcy
termin dostawy: 30 dni kal,
L.P. | Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
Część 4
1 | Podłoża kwarcowe: Typ: Elektrody międzypalcowe (IDE) na bazie cienkowarstwowej technologii, osadzone na podłożu szklanym. • Wymiary: 10 x 6 x 0.75 mm. • Materiał elektrody: Złoto. Warstwa ochronna: Żywica SU8/PI. Komórka elektrochemiczna: Średnica 3.5 mm. Objętość próbki: 2 – 10 µL. Zastosowania: Pomiar impedancji, pojemności, przewodności, ogniwa paliwowe, elektroanaliza, nanotechnologia, biosensory. | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
| Razem |  |  |  | 0 |  |  | 0
Gwarancja: 12 mcy
termin dostawy: 28 dni kal,
L.P. | Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
Część 5
1 | Destylator elektryczny do oczyszczania wody - wydajność: co najmniej 10 dm3/h / - moc pobierania: maksymalnie 7,2 kW - zużycie wody: 150 dm3/h / - zasilanie: 3x400 V - Masa: maksymalnie 14 kg - Wyświetlanie informacji o problemach w trakcie pracy - Kontrolowanie temperatury destylatu - Automatyczne wstrzymanie pracy w momencie spadku ciśnienia wody zasilającej - informacja o potrzebie czyszczenia kotła / - programowalny czas włączania/wyłączania - wyświetlanie informacja o ewentualnych problemach w trakcie pracy za pomocą sygnału świetlnego oraz komunikatu na wyświetlaczu - historia pracy urządzenia - Informacja o potrzebie czyszczenia kotła w zależności od parametrów wody - Kolorowy wyświetlacz DE10PLUS (nr kat. Alchem 096-DE10PLUS) lub równowazny | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Razem |  |  |  | 0 |  |  | 0
Gwarancja 24 m-ce
termin dostawy: 14 dni kal,
Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać takie same parametry jakościowe, techniczne lub wyższe parametry jak towary wskazane w specyfikacji.
L.P. | Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
Część 6
1 | Mieszadło magnetyczne Ultra cienkie (15 mm) mieszadło magnetyczne - zakres prędkości: 15-1500 obr./min, - automatyczne odwracanie kierunku mieszania, - klasa ochrony (IP65), - płyta wykonana z materiału odpornego chemicznie, - stabilne, antypoślizgowe. Zasilanie [V] 200-240 /Moc wejściowa [W] 5/Moc wyjściowa [W] 3 Zakres prędkości [obr./min] 15-1500 / Maksymalna objętość (woda) [L] 0,8 Maksymalne obciążenie [kg] 2 / Wymiary platformy [mm] 90 x 90 Materiał ABS Wymiary zewnętrzne (W x D x H) [mm] 170-175 x 100-120 x 12-15 Waga [kg] min. 0,3 / Temperatura pracy [°C] 5-40 Wilgotność względna pracy [%] 75-80 / Klasa ochrony IP65 FlatSpin Nr kat:Chemland 06-8010184000 lub równoważne | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
| Razem |  |  |  | 0 |  |  | 0
Gwarancja 24 m-ce
termin dostawy: 30 dni kal,
Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać takie same parametry jakościowe, techniczne lub wyższe parametry jak towary wskazane w specyfikacji.
L.P. | Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
Część 7
1 | Pręty do przechowywania krioprobówek (probówek w oparach ciekłego azotu) Aluminiowe, długość 280 mm, 50 szt./op. Na sześć probówek 1,2 ml lub 1,8ml, cztery probówki 3,6ml lub trzy probówki 4,5ml. Mogą być oznaczone za pomocą kolorowych zakładek Nr kat. 479-0021 (cryogenic straws, Nunc CryoLine ) lub równoważne | op. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Pręty do przechowywania krioprobówek przezroczyste, odporne na działanie niskich temperatur Osłonka PVC chroniąca krioprobówki, długość 275 mm, 100 szt./op. Nr kat. 211-0229 (cryogenic straws, VWR CryoCane ) lub równoważne | op. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Razem |  |  |  | 0 |  |  | 0
Gwarancja 24 m-ce
termin dostawy: 14 dni kal,
Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać takie same parametry jakościowe, techniczne lub wyższe parametry jak towary wskazane w specyfikacji.
L.P. | Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
Część 8
1 | Kriogeniczny pojemnik na ciekły azot LN2 Tank dewar (lub równowazny) z paskami - aluminium lotnicze - pojemność 10l - wymagany certyfikat ISO 13485 oraz APRAGAZ MDD - izolacja termiczna, konstrukcja wewnętrzna zmniejszająca parowanie ciekłego azotu - między wewnętrzną powloką a wewnętrznym pojemnikiem przestrzeń próżniowa - zbiornik wyposazony w adsorbent gazowy do pochłaniania innych gazów i utrzymywania środowiska o wysokiej próżni - zatyczki próżniowe wysokiej jakości poprawiające szczelność - zestaw akcesoriów: 6 pojemników do umieszczenia w zbiorniku w celu przechowywania próbek - przenosny do transportu | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Razem |  |  |  | 0 |  |  | 0
Gwarancja 24 m-ce
termin dostawy: 14 dni kal,
Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać takie same parametry jakościowe, techniczne lub wyższe parametry jak towary wskazane w specyfikacji.
L.P. | Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
Część 9
1 | Chronograf do pomiaru prędkości pocisków (1-2700 m/s) Zestaw: wchodzi Chronograf, zestaw oświetlenia LED IR, statyw oraz walizka na akcesoria. Chronograf winien dostarczać pomiary prędkości w zakresie warunków strzeleckich. Procesor 48 MHz oraz obwódu z interfejsem danych pozwalającym na kalibrację komputerową każdej jednostki. Wyświetlanie prędkości w stopach na sekundę lub metrach na sekundę na wbudowanym ekranie LCD. Chronograf winien przesyłać dane o prędkości serii strzałów za pomocą dołączonego kabla audio jack o długości 15 stóp do smartfona lub innego urządzenia mobilnego. Dostępna wina też być aplikacja do pobrania, wyświetlająca prędkość każdego strzału na ekranie telefonu i rejestrująca ją wraz z innymi danymi identyfikującymi ładunek i warunki środowiskowe. Aplikacja winna automatycznie obliczać średnią prędkość, odchylenie standardowe, wartość minimalną, maksymalną i rozpiętość prędkości serii strzałów. Dane winny być przechowywane i eksportowane poprzez e-mail lub odtworzone w późniejszym terminie. Osłony przeciwsłoneczne dla zapewnienia niezawodności w słoneczne dni Pomiar od 5 do 9 999 FPS. Na spodzie obudowy gwint ¼-20 do montażu na statywie, działanie na baterię 9 Volt Caldwell Ballistic Precision Chronograph Premium Kit (nr kat. Caldwell 721122) lub równoważne | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Razem |  |  |  | 0 |  |  | 0
Gwarancja 24 m-cy
termin dostawy: 14 dni kal.
Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać takie same parametry jakościowe, techniczne lub wyższe parametry jak towary wskazane w specyfikacji.
L.P. | Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
Część 10
1 | Naczynie Dewara pojemność: 10 litrów wysokość: 530-540mm średnica zewnętrzna: 303-308 mm średnica wlotu: 50-55mm ciężar pustego naczynia: 6,0-6,2kg sprawność naczynia: 0,10 litra na dobę maksymalny czas utrzymywania azotu: min.101 dni nr art.. MVE Cryogenic 221B-82207 lub równoważne | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Razem |  |  |  | 0 |  |  | 0
Gwarancja 24 m-cy
termin dostawy: 14 dni kal.
Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać takie same parametry jakościowe, techniczne lub wyższe parametry jak towary wskazane w specyfikacji.
L.P. | Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
Część 11
2 | Wytłaczarka jednoślimakowa Średnica ślimaka: 25mm / Wydajność urządzenia: 0.1-2 kg/h Rozmiar maszyny: max. 76x20x50 cm Wysokość centrum wytłaczania: 300mm / Kierunek wytłaczania: prawy zawsze opuszczony Moc silnika: min. 250W / Napięcie: 220V L/D: 16:1 Temperatura podgrzewania: do 300 oC Materiał ślimaka : 38CrMoAIA, azotowany Nr kat. SJ25 lub równoważny | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Razem |  |  |  | 0 |  |  | 0
Gwarancja 24 m-cy
termin dostawy: 80 dni kal.
Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać takie same parametry jakościowe, techniczne lub wyższe parametry jak towary wskazane w specyfikacji.
L.P. | Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
Część 12
1 | Myjka ultradźwiękowa ze stali nierdzewnej, posiadająca zamontowane generatory ultradźwięków. - Wskaźniki z informacjami: - aktualna temperatura / nastawiona temperatura - aktualny czas pracy myjki / ustawiony czas pracy myjki - Napięcie wejściowe - 230 V, 1-fazowe / Pojemność - Wewnętrzne wymiary zbiornika - 23,8 x 13,8 x 10 cm (+20%/-10%) - Częstotliwość ultradźwięków czyszczących - 35-50 kHz - Maksymalna moc ultradźwięków - 160 W/ - Funkcja ogrzewania / - Uchwyty do przenoszenia - Pokrywa / Funkcja odgazowania / Funkcja Sweep / Funkcja Pulse / Regulacja mocy ultradźwięków - Tak - Wymiary (DxSxW) - 12-18 x 25-35 x 20-30 cm / Waga -2-5 kg / W zestawie: - 3 litrowa myjka ultradźwiękowa Proclean 3.0DSP/ Pokrywa/ Kosz/ Instrukcja PL/ Kabel przyłączeniowy PROCLEAN 3.0DSP DEGAS SWEEP PULSE 3L ( Nr katalogowy - 5016) lub równoważne | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Razem |  |  |  | 0 |  |  | 0
Gwarancja 24 m-cy
termin dostawy: 14 dni kal.
Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać takie same parametry jakościowe, techniczne lub wyższe parametry jak towary wskazane w specyfikacji.
L.P. | Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
Część 13
1 | mieszadło magnetyczne z termostatem Płyta szybkiego nagrzewania: Płyta grzewcza wykonana ze stali nierdzewnej z powłoką ceramiczną zapewniajaca dobre odprowadzanie ciepła i pozwalająca na szybkie chłodzenie i równomierne ogrzewanie. Maksymalna temperatura grzania do 280 °C . Nierdzewna, pokryta ceramiką płyta grzewcza . Regulowany zakres prędkości: 200-2000 obr./min; Mieszadło magnetyczne z płytą grzejną umożliwiające zmienną prędkość mieszania i dostosowujace się do różnych wymagań temperaturowych. Pojemnośći 2L. Wyświetlacz LED, który pokazujące ustawienie temperatury i prędkości z dokładnością do ± 0,1 °C. Mieszadło pokryte teflonem: Antypoślizgowe nakładki na stopy zapewniające stabilniejszą pracę mieszadła. Vevor 2l Heating magnetic stirrer 200-2000 rpm lub równoważne | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Razem |  |  |  | 0 |  |  | 0
Gwarancja 24 m-cy
termin dostawy: 14 dni kal.
Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać takie same parametry jakościowe, techniczne lub wyższe parametry jak towary wskazane w specyfikacji.
L.P. | Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
Część 14
1 | Suszarka próżniowa laboratoryjna - Materiał wewnątrz komory - Stal szlachetna - Materiał okna - 12-milimetrowe podwójne, hartowane szkło - Liczba półek - 1; - Pojemność komory - 20 l - Wyświetlacz - LED; - Moc znamionowa - 430-460 W - Napięcie znamionowe - 230 V / 50 Hz; - Wilgotność robocza - ≤ 85% - Temperatura robocza - 5-40°C; - Zakres temperatury - 50-250°C - Równomierność temperatury - + / - 0,9 °C - Kontroler temperatury - Regulator PID; - Maksymalny stopień nieszczelności - 0,01 bar / h - Stopień próżni (podciśnienia) - 133 Pa (0,00133 bar); - Średnica wewnętrzna węża próżniowego - 16 mm - Maks. zasięg grzania - 6-8°C / min; - Zakres czasu - 1-9999 min - Maksymalne podciśnienie - 0,098 MPa / 28,93 "Hg; - Wskaźnik zakresu próżni - od -0,1 do 0 MPa / od 0 do 29,52 "Hg - Wymiary wnętrza komory - min. 30 x 30 x 27,5 cm - Zabezpieczenia - Automatyczny wyłącznik, system ochrony przed przegrzaniem - Wymiary min. (DxSxW) - 59 x 47 x 46 cm; W zestawie znajdują się: - suszarka próżniowa; - wytrzymała półka; - 2x klucze płaskie - 2x zapasowe bezpieczniki; - wąż do podłączenia pompy próżniowej - instrukcja PL GOLDBRUNN 450 (Nr katalogowy - 7012) lub równoważne | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Razem |  |  |  | 0 |  |  | 0
Gwarancja 24 m-cy
termin dostawy: 14 dni kal.
Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać takie same parametry jakościowe, techniczne lub wyższe parametry jak towary wskazane w specyfikacji.
L.P. | Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
Część 15
1 | Ph-metr Wodoszczelny (IP65/IP67); Złącze BNC do wymiany elektrody; Funkcja alarmu Wyświetlacz: segment 3-liniowy Wyświetlacz z podświetleniem, obracany o 180° Temperatura pracy: -20...+50 °C; Zgodność z RoHS Dokładność 0,02 pH (przy temperaturze znamionowej 25°C) Temperatura pracy -20 +50°C; Rozdzielczość 0,01 pH Wymiary max. (D x S x W) 28 x 54 x 108 mm Waga max 240g; Zakres pomiarowy pH 0.00 - 14.00 pH; Kalibracja fabryczna (z certyfikatem) Rodzaj wyświetlacza: LCD cyfrowy numeryczny Funkcje pomiarowe: wartość pH Voltcraft PH-410 (art.. Nr VC-8603600) lub równoważne | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Razem |  |  |  | 0 |  |  | 0
Gwarancja 24 m-cy
termin dostawy: 14 dni kal.
Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać takie same parametry jakościowe, techniczne lub wyższe parametry jak towary wskazane w specyfikacji.
…..........................................................
Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika