###### PARAMETRY techniczne sprzętu medycznego – pakiet nr 6

Stoły zabiegowe z wyposażeniem i z lampą operacyjną – 2 szt.

|  | Termin dostawy: 49 dni od dnia podpisania umowy | podać, termin dostawy 1-14 dni – 20 pkt termin dostawy 15-30 dni – 10 pkt termin dostawy – 31-49 dni – 0 pkt |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pełna gwarancja (bez wyłączeń) na dostarczony sprzęt i oprogramowanie (jeżeli dotyczy) na okres min. 24 miesięcy obejmująca bezpłatne przeglądy w okresie gwarancyjnym | podać, gwarancja – 24 miesiące – 0 pkt gwarancja – 36 miesiące – 20 pkt |  |

Stół zabiegowy typ 1 i 2:

| Lp. | PARAMETR | OFEROWANA WARTOŚĆ (Proszę wypełnić pkt. od 1 do 5) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Producent/ Firma |  |
| 2. | Kraj pochodzenia |  |
| 3. | Urządzenie typ/ model |  |
| 4. | Numer katalogowy |  |
| 5. | Rok produkcji (min. 2024 r.) |  |

| Lp. | Wymagane/ oceniane parametry techniczne | Wartości wymagane TAK / NIE | # Podać # TAK/ NIE # lub opis # (w zależności # od wymagań # w kol. 3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, ORAZ FUNKCJI URZĄDZENIA |  |  |  |
| I. Warunki ogólne - stoły zabiegowe |  |  |  |
|  | Urządzenie wraz z wyposażeniem fabrycznie nowe nieużytkowane, nie powystawowe, nie rekondycjonowane, w najnowszej wersji sprzętowej i oprogramowania na dzień składania oferty | TAK (podać) |  |
|  | Certyfikat WE /CE wystawiony z udziałem jednostki notyfikowanej. Zamawiający wymaga dostarczenia przy dostawie. | TAK |  |
|  | Deklaracja Zgodności na urządzenie i wyposażenie medyczne. Zamawiający wymaga dostarczenia przy dostawie. | TAK |  |
|  | Urządzenia medyczne zgłoszone do URPLWM i PB w Polsce jako wyrób medyczny w klasie co najmniej II a. Zamawiający wymaga dostarczenia przy dostawie. | TAK |  |
|  | Certyfikaty: IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, IEC 60601-2-25, CE w odniesieniu do rozporządzenia w sprawie wyrobów medycznych (MDR) zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej, Rozporządzenie Komisji (UE) nr 2017/745, Zgodność z ogólnym rozporządzeniem UE o ochronie danych (RODO) Zamawiający wymaga dostarczenia przy dostawie. | Tak |  |
|  | Wyrób seryjny, niemodyfikowany na potrzeby przetargu. Wytwórca posiadający dla wyrobu wprowadzony i utrzymywany system zarządzania jakością zgodnie z EN ISO 13485. Zamawiający wymaga dostarczenia certyfikatu przy dostawie. | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi, użytkowania i konserwacji, w języku polskim, w wersji elektronicznej i papierowej. Zamawiający wymaga dostarczenia przy dostawie. | Tak |  |
|  | Protokół odbiorczy dostawcy potwierdzający kompletność dostawy, konfiguracji zestawu i gotowość do rozpoczęcia jej użytkowania | Tak |  |
|  | Protokół odbiorczy dostawcy potwierdzający szkolenie personelu w zakresie obsługi i eksploatacji. |  |  |
|  | Bezpłatne szkolenie w zakresie obsługi urządzenia dla personelu medycznego potwierdzone certyfikatem. Termin szkolenia do uzgodnienia z Zamawiającym. | Tak |  |
|  | Paszport Techniczny potwierdzający instalację i sprawność urządzenia oraz termin następnego przeglądu | Tak |  |
|  | Gwarancja 10–letniego dostępu do części zamiennych | Tak/ podać |  |
|  | W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 5 dni roboczych Wykonawca zapewni urządzenie zastępcze o parametrach i funkcjonalności nie gorszej niż oferowane w przetargu. | Tak |  |
|  | Gwarancja 10–letniego dostępu do części zamiennych | Tak/ podać |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny producenta lub dostawy na ternie Polski | Tak |  |
|  | W przypadku ujawnienia wady lub usterki sprzętu bądź innych wymaganych czynności serwisowych czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych/ naprawczych nie może być dłuższy niż 24 godziny (w dni robocze poniedziałek – piątek z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach min. 8:00 – 16:00) - rozumiane jako przyjazd serwisu. | Tak |  |
|  | Wykaz jednostek uprawnionych przez producenta lub dostawcę do prowadzenia serwisu przeglądowego i naprawczego, dysponującego sprzętem zastępczym w okresie napraw powyżej 5 dni roboczych | Tak |  |
|  | Bezpłatna aktualizacja oprogramowania w trakcie całego okresu eksploatacji (jeżeli dotyczy) | Tak |  |
|  | Masa urządzenia | podać |  |
|  | Wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x gł.) (mm) | podać |  |
| Parametry stołu zabiegowego typ I |  |  |  |
|  | Stół do operacji ogólnochirurgicznych i bariatrycznych | Tak |  |
|  | Konfiguracja blatu stołu: – podgłówek płytowy na całą szerokość blatu, - oparcie pleców z możliwością uzyskania wypiętrzenia klatki piersiowej (dwusegmentowe), - płyta lędźwiowa, - podnóżki: lewy i prawy. | Tak |  |
|  | Blat z możliwością zamiany miejscami podnóżków z podgłówkiem. Segmenty te montowane do blatu za pomocą szybkozłączy opartych na układzie prostopadłościennych klinów/ gniazdo. | Tak |  |
|  | Segmenty blatu wyposażone z obu stron w listwy ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej do mocowania wyposażenia. Listwy w segmencie oparcia pleców i płycie lędźwiowej wyposażone na obu końcach w ograniczniki zabezpieczające korpusy mocujące wyposażenie przed ich przypadkowym wypadnięciem | Tak |  |
|  | Wypełnienie segmentów blatu stołu wykonane z kompozytu z włóknem węglowym, gwarantujące bardzo małe napromieniowanie pacjenta oraz personelu podczas wykonywania zdjęć RTG – maksymalny ekwiwalent aluminium MAE nie większy niż 0,3 mm Al W celu maksymalnego ograniczenia dawki promieniowania RTG dla pacjenta i personelu oraz eliminacji występowania szumów oraz artefaktów przy monitorowaniu pacjenta nie dopuszcza się do zaoferowania stołów z wypełnieniem segmentów blatu z materiału o większym współczynniku MAETAK | Tak, podać |  |
|  | Podstawa stołu w kształcie litery „T” zapewniająca dobry dostęp chirurga do blatu stołu. Koła zabudowane w podstawie, nie wystające poza jej obrys. | Tak |  |
|  | Niskoprofilowa podstawa stołu (wysokość maksymalnie 140 mm) w celu zapewnienia bezkolizyjnej współpracy stołu z aparatem RTG z ramieniem C przy zabiegach wymagających ciągłego obrazowania pacjenta. | Tak, podać |  |
|  | Podstawa oraz kolumna stołu pokryte włóknem węglowym. | Tak |  |
|  | Blokowanie stołu poprzez cztery elektrohydraulicznie wysuwane stopki, na których w pozycji zablokowanej stół się opiera. | Tak |  |
|  | Stół wyposażony w system antykolizyjny uniemożliwiający (w przypadku funkcji przechyłów bocznych i wzdłużnych przy wszystkich segmentach blatu ustawionych w jednej płaszczyźnie) uderzenie blatu stołu o podłogę i spowodowanie zagrożenia życia pacjenta oraz uszkodzenia stołu | Tak |  |
|  | Długość stołu z blatem: 2100 mm (±20 mm ) | Tak, podać |  |
|  | Całkowita szerokość blatu (razem z listwami do mocowania wyposażenia dodatkowego): 620 mm ( ± 20 mm ) | Tak, podać |  |
|  | Szerokość materacy: min. 550 mm | Tak, podać |  |
|  | Regulacja wysokości blatu (bez materaca): od 550 do 1040 mm ( ± 20 mm ) | Tak, podać |  |
|  | Regulacja oparcia pleców: - 450 do 800 ( ± 50 ) | Tak, podać |  |
|  | Regulacja podgłówka: - 550 do 550 ( ± 50 ) | Tak, podać |  |
|  | Przechyły boczne w obie strony: min. po 300 | Tak, podać |  |
|  | Przechył Trendelenburga: min. 400 | Tak, podać |  |
|  | Przechył anty-Trendelenburga: min. 400 | Tak, podać |  |
|  | Regulacja kąta nachylenia podnóżków w płaszczyźnie pionowej: - 900 do 300 ( ± 50 ) | Tak, podać |  |
|  | Przesuw wzdłużny blatu: min. 400 mm realizowany przez napęd elektromechaniczny w celu pełnej współpracy z ramieniem C | Tak, podać |  |
|  | Regulacja pilotem przewodowym następujących pozycji: - regulacja wysokości blatu - regulacja oparcia pleców/regulacja segmentu siedzenia (w zależności od orientacji blatu) - funkcji flex/reflex (po naciśnięciu i przytrzymaniu jednego, odpowiedniego dla realizowanej funkcji przycisku) - wypiętrzenie klatki piersiowej/wypiętrzenie lędźwiowe (w zależności od orientacji blatu) - przechyły wzdłużne i boczne - pozycji „0” z jednego przycisku- poziomowanie blatu wraz z segmentem oparcia pleców oraz wypiętrzeniem klatki piersiowej - przesuw wzdłużny blatu - regulacja podnóżków (możliwość osobnej regulacji podnóżka lewego i prawego oraz obu podnóżków jednocześnie) blokowanie stołu do podłoża – wysuwanie i „chowanie” stopek | Tak |  |
|  | Stół wyposażony w przewodowy pilot z wyświetlaczem LCD (o szerokich kątach widzenia). Ergonomiczny pilot z podświetlanymi klawiszami i z wyraźnymi ikonami dla poszczególnych funkcji. Pilot wyposażony w przycisk aktywujący wszystkie funkcje oraz w przycisk do zmiany orientacji blatu. Klawisz pozycji Trendelenburga specjalnie oznaczony – odróżniający się od innych klawiszów. | Tak |  |
|  | Po włączeniu pilota na wyświetlaczu powinna znajdować się informacja o procentowym stanie naładowania baterii stołu. Przy realizacji poszczególnych funkcji wyświetla się piktogram przedstawiający wykonywany ruch stołu oraz aktualna wartość regulowanego parametru. | Tak |  |
|  | Dodatkowy panel sterowania umieszczony z boku kolumny stołu. Możliwość regulacji takich samych funkcji jak z pilota przewodowego. Panel wyposażony w przycisk aktywujący wszystkie funkcje. Klawisz pozycji Trendelenburga specjalnie oznaczony – odróżniający się od innych klawiszów. Panel wyposażony w wizualny wskaźnik poziomu naładowania baterii stołu: - ikona wskaźnika podświetlona na zielono: bateria naładowana - ikona wskaźnika podświetlona na żółto: ok. 50% naładowania baterii - ikona wskaźnika podświetlona na czerwono: bateria rozładowana | Tak |  |
|  | Regulacja funkcjami stołu dwustopniowa -zabezpieczająca przed przypadkowym uruchomieniem funkcji (wybór regulowanej funkcji a następnie wybór kierunku regulacji) poza pozycją Trendelenburga oraz „0”. Dotyczy pilota i panelu. | Tak |  |
|  | Zasilanie bateryjne 24 V – ładowarka wbudowana w podstawę stołu | Tak |  |
|  | Konstrukcja stołu ze stali nierdzewnej. Stal o bardzo dobrych właściwościach antykorozyjnych i kwasoodpornych, dzięki zastosowaniu procesów elektropolerowania i pasywacji. Ze względu na środowisko pracy oraz konieczność zapewnienia poprawnej dezynfekcji, nie dopuszcza się do zaoferowania stołów wykonanych z gorszych gatunków stali nierdzewnej (o mniejszej zawartości chromu, niklu, manganu i molibdenu) – ryzyko wystąpienia korozji. | Tak |  |
|  | Bezstopniowa regulacja podgłówka wspomagana sprężynami gazowymi z blokadą. Nie dopuszcza się regulacji podgłówka na systemach zębatkowych czy zapadkowych. | Tak |  |
|  | Płyta oparcia pleców dzielona, z możliwością elektrohydraulicznego wypiętrzenia klatki piersiowej sterowanego z pilota – zarówno wypiętrzenie jak i ponowne poziomowanie blatu („zerowanie” wypiętrzenia) sterowane z pilota. | Tak |  |
|  | Antystatyczne i bezlateksowe materace przeciwodleżynowe wykonane z trzech rodzajów pianki poliuretanowej o różnych gęstościach co zapewnia maksymalną wygodę i bezpieczeństwo pacjentów. Pokrowce materacy wykonane z materiału wodoodpornego i oddychającego, ze zgrzewanymi szwami. Grubość materacy min. 80 mm. Stabilny i pewny montaż materacy do blatu – nie dopuszcza się połączeń rzepowych i silikonowych. | Tak |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie dynamiczne stołu: min. 300 kg | Tak, podać |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie statyczne stołu (blat wypoziomowany, centralnie ułożony względem kolumny, ruch góra / dół): min. 350 kg | Tak, podać |  |
|  | Stół dostarczony w oryginalnym opakowaniu producenta | Tak |  |
|  | Powierzchnie stołu odporne na środki dezynfekcyjne | Tak |  |
| Wyposażenie stołu typ I |  |  |  |
|  | Kompletna podpórka ręki osadzona na trójprzegubowym ramieniu nastawnym. Zwalnianie i blokowanie wszystkich 3 przegubów dokonywane za pomocą jednego pokrętła. Ramię podpórki składające się z dwóch sztyc (pomiędzy przegubami) o długości min. 190 mm każda. Zintegrowany uchwyt do montażu podpórki na listwie bocznej stołu. Całość konstrukcji nośnej wykonana ze stali nierdzewnej. Do ramienia montowana klamrą zintegrowaną podpórka ręki, z materacem z pianki poliuretanowej o wymiarach min. 400 x 150 x 50 mm (długość x szerokość x wysokość) – 2 szt. | Tak |  |
|  | Ramka ekranu ze stali nierdzewnej, z regulacja wysokości i obrotu wokół osi pionowej – 1 szt. | Tak |  |
|  | Uchwyt nadgarstka, mocowany do listwy bocznej stołu z regulacją wzdłużną oraz regulacją zacisku pasa, szerokość pasa min. 100 mm – 2 szt. | Tak |  |
|  | Pas brzuszny do unieruchamiania pacjenta z dwoma nierdzewnymi zaczepami montowanymi na listwach bocznych stołu, pas o szerokości min. 100 mm – 1 szt. | Tak |  |
|  | Pas udowy do unieruchamiania uda pacjenta z nierdzewnym zaczepem montowanym na listwie bocznej stołu, pas o szerokości min. 100 mm – 2 szt. | Tak |  |
|  | Pas podnóża do unieruchamiania kończyn dolnych pacjenta z nierdzewnym zaczepem montowanym na listwie bocznej stołu, pas o szerokości min. 100 mm – 2 szt. | Tak |  |
|  | Specjalistyczny pozycjoner głowy i szyi z otworem w postawie z podporą odcinka szyjnego oraz z dwoma bocznymi, anatomiczny odlew z pianki z bezszwową, podwójnie powlekaną membranową powłoką ochronną, o wymiarach: 282mm x 237mm x 132mm (±5mm), o własnościach przeciwodleżynowych, eliminujący nacisk na kość potyliczną oraz zmniejszający nacisk powierzchniowy na pozostałych obszarach głowy do bezpiecznego poziomu, konstrukcja zapewniająca swobodny przepływ powietrza, przeznaczony do czyszczenia środkami dezynfekującymi, produkt niezawierający lateksu, produkt nie powodujący zakłóceń podczas badań RTG i CT – 1 szt. | Tak |  |
|  | Wieszak kroplówki ze stali nierdzewnej – 1 szt. | Tak |  |
|  | Pilot bezprzewodowy do stołu operacyjnego wykonany w technologii bbsafe™ i rCover™ – 1 szt. | Tak |  |
|  | Podstawa na wyposażenie – wózek służący do składowania elementów wyposażenia stołów w czasie gdy nie są one wykorzystywane do zabiegów i operacji, wykonana ze stali nierdzewnej – 1 szt. | Tak |  |
|  | Wózek do przekładania pacjenta z i ze stołu zabiegowego zgodnie z opisem w tabeli poniżej – 1szt | Tak |  |
| Wózek do przekładania pacjenta |  |  |  |
|  | Długość całkowita wózka: max. 2050 mm | Tak, podać |  |
|  | Szerokość całkowita wózka z poręczami bocznymi: max. 800 mm | Tak, podać |  |
|  | Szerokość materaca: min. 660 mm | Tak, podać |  |
|  | Regulacja wysokości za pomocą nożnej pompy hydraulicznej w zakresie 580 – 880 mm (± 20 mm) | Tak, podać |  |
|  | Oparcie pleców regulowane sprężynami gazowymi z blokadą w zakresie od 00 do 700 ± 30 | Tak, podać |  |
|  | Przechył Trendelenburga: 260 (± 30) | Tak, podać |  |
|  | Długość całkowita wózka: max. 2050 mm | Tak, podać |  |
|  | Przechył anty -Trendelenburga: 150 (± 30) | Tak, podać |  |
|  | Regulacja pozycji Trendelenburga oraz anty-Trendelenburga wspomagana sprężynami gazowymi z blokadą. Ergonomiczny uchwyt do pozycjonowania leża w pozycji Trendelenburga lub anty-Trendelenburga – usytuowany od strony nóg pacjenta. | Tak |  |
|  | Wózek wykonany z profili stalowych, lakierowanych proszkowo z użyciem lakieru z nanotechnologią srebra powodującą hamowanie namnażania bakterii i wirusów | Tak |  |
|  | Podstawa wózka obudowana wypraskami z tworzywa z zastosowaniem nanotechnologii srebra powodującej hamowanie namnażania bakterii i wirusów, z miejscem w wyprasce na podręczne rzeczy | Tak |  |
|  | Dwusegmentowe leże wypełnione płytą laminatową umożliwiającą wykonanie zdjęć RTG oraz przeprowadzanie reanimacji. Możliwość monitorowania klatki piersiowej pacjenta aparatem RTG z ramieniem C | Tak |  |
|  | Wózek zaopatrzony w 4 krążki odbojowe | Tak |  |
|  | Materac o grubości min. 80 mm montowany do leża wózka za pomocą rzepów. Obszycie wykonane z materiału nieprzemakalnego z dodatkami bakterio i grzybobójczymi ograniczającymi rozprzestrzenianie się szczepu MRSA i bakterii E.coli. Obszycie niepalne zgodnie z normą BS 5852 poziom CRIB 5 (Źródło zaprószenia 5). Właściwości ograniczające rozprzestrzenianie się szczepu MRSA i bakterii E.coli oraz niepalności potwierdzone certyfikatami wydanymi przez niezależne uprawnione do tego podmioty. Certyfikaty dołączyć do oferty. Możliwość wyboru koloru obszycia materacy – wg wzornika producenta. | Tak |  |
|  | Koła jezdne o średnicy min. 200 mm z centralną blokadą jazdy i kołem kierunkowym – 2 dźwignie blokady od strony nóg pacjenta. | Tak |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie wózka min. 250 kg | Tak, podać |  |
|  | Wózek wyposażony w poręcze boczne wykonane z aluminium oraz odpornego tworzywa, składające się z dwóch poprzeczek poziomych oraz min. 5 pionowych. Mechanizm zwalniania / blokowania poręczy w łatwo dostępnym miejscu – w górnej części poręczy, oznaczony kolorem żółtym lub czerwonym. | Tak |  |
|  | Poręcze boczne po złożeniu nie wystają ponad powierzchnię leża – brak utrudnień przy schodzeniu z wózka lub przy transferze pacjenta z wózka na łóżko. | Tak |  |
|  | Wózek wyposażony w 4 ergonomiczne uchwyty do przetaczania – 2 od strony nóg pacjenta oraz 2 od strony głowy. | Tak |  |
|  | Od strony nóg metalowy ogranicznik chroniący przed zsuwaniem się materaca. | Tak |  |
|  | Wyposażenie wózka: - wieszak kroplówki Tunele na tacę RTG | Tak |  |
| Parametry stołu zabiegowego typ II |  |  |  |
|  | Stół do operacji ogólnochirurgicznych i bariatrycznych z wyposażeniem o zabiegów ortopedycznych | Tak |  |
|  | Konfiguracja blatu stołu: – podgłówek płytowy na całą szerokość blatu, - oparcie pleców z możliwością uzyskania wypiętrzenia klatki piersiowej (dwusegmentowe), - płyta lędźwiowa, - podnóżki: lewy i prawy. | Tak |  |
|  | Blat z możliwością zamiany miejscami podnóżków z podgłówkiem. Segmenty te montowane do blatu za pomocą szybkozłączy opartych na układzie prostopadłościennych klinów/ gniazdo. | Tak |  |
|  | Segmenty blatu wyposażone z obu stron w listwy ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej do mocowania wyposażenia. Listwy w segmencie oparcia pleców i płycie lędźwiowej wyposażone na obu końcach w ograniczniki zabezpieczające korpusy mocujące wyposażenie przed ich przypadkowym wypadnięciem | Tak |  |
|  | Wypełnienie segmentów blatu stołu wykonane z kompozytu z włóknem węglowym, gwarantujące bardzo małe napromieniowanie pacjenta oraz personelu podczas wykonywania zdjęć RTG – maksymalny ekwiwalent aluminium MAE nie większy niż 0,3 mm Al W celu maksymalnego ograniczenia dawki promieniowania RTG dla pacjenta i personelu oraz eliminacji występowania szumów oraz artefaktów przy monitorowaniu pacjenta nie dopuszcza się do zaoferowania stołów z wypełnieniem segmentów blatu z materiału o większym współczynniku MAE | Tak |  |
|  | Podstawa stołu w kształcie litery „T” zapewniająca dobry dostęp chirurga do blatu stołu. Koła zabudowane w podstawie, nie wystające poza jej obrys. | Tak |  |
|  | Niskoprofilowa podstawa stołu (wysokość maksymalnie 140 mm) w celu zapewnienia bezkolizyjnej współpracy stołu z aparatem RTG z ramieniem C przy zabiegach wymagających ciągłego obrazowania pacjenta. | Tak |  |
|  | Podstawa oraz kolumna stołu pokryte włóknem węglowym. | Tak |  |
|  | Blokowanie stołu poprzez cztery elektrohydraulicznie wysuwane stopki, na których w pozycji zablokowanej stół się opiera. | Tak |  |
|  | Stół wyposażony w system antykolizyjny uniemożliwiający (w przypadku funkcji przechyłów bocznych i wzdłużnych przy wszystkich segmentach blatu ustawionych w jednej płaszczyźnie) uderzenie blatu stołu o podłogę i spowodowanie zagrożenia życia pacjenta oraz uszkodzenia stołu | Tak |  |
|  | Długość stołu z blatem: 2100 mm (±20 mm ) | Tak, podać |  |
|  | Całkowita szerokość blatu (razem z listwami do mocowania wyposażenia dodatkowego): 620 mm ( ± 20 mm ) | Tak, podać |  |
|  | Szerokość materacy: min. 550 mm | Tak, podać |  |
|  | Regulacja wysokości blatu (bez materaca): od 550 do 1040 mm ( ± 20 mm ) | Tak, podać |  |
|  | Regulacja oparcia pleców: - 450 do 800 ( ± 50 ) | Tak, podać |  |
|  | Regulacja podgłówka: - 550 do 550 ( ± 50 ) | Tak, podać |  |
|  | Przechyły boczne w obie strony: min. po 300 | Tak, podać |  |
|  | Przechył Trendelenburga: min. 400 | Tak, podać |  |
|  | Przechył anty-Trendelenburga: min. 400 | Tak, podać |  |
|  | Regulacja kąta nachylenia podnóżków w płaszczyźnie pionowej: - 900 do 300 ( ± 50 ) | Tak, podać |  |
|  | Przesuw wzdłużny blatu: min. 400 mm realizowany przez napęd elektromechaniczny w celu pełnej współpracy z ramieniem C | Tak, podać |  |
|  | Regulacja pilotem przewodowym następujących pozycji: - regulacja wysokości blatu - regulacja oparcia pleców/regulacja segmentu siedzenia (w zależności od orientacji blatu) - funkcji flex/reflex (po naciśnięciu i przytrzymaniu jednego, odpowiedniego dla realizowanej funkcji przycisku) - wypiętrzenie klatki piersiowej/wypiętrzenie lędźwiowe (w zależności od orientacji blatu) - przechyły wzdłużne i boczne - pozycji „0” z jednego przycisku- poziomowanie blatu wraz z segmentem oparcia pleców oraz wypiętrzeniem klatki piersiowej - przesuw wzdłużny blatu - regulacja podnóżków (możliwość osobnej regulacji podnóżka lewego i prawego oraz obu podnóżków jednocześnie) blokowanie stołu do podłoża – wysuwanie i „chowanie” stopek | Tak |  |
|  | Stół wyposażony w przewodowy pilot z wyświetlaczem LCD (o szerokich kątach widzenia). Ergonomiczny pilot z podświetlanymi klawiszami i z wyraźnymi ikonami dla poszczególnych funkcji. Pilot wyposażony w przycisk aktywujący wszystkie funkcje oraz w przycisk do zmiany orientacji blatu. Klawisz pozycji Trendelenburga specjalnie oznaczony – odróżniający się od innych klawiszów. | Tak |  |
|  | Po włączeniu pilota na wyświetlaczu powinna znajdować się informacja o procentowym stanie naładowania baterii stołu. Przy realizacji poszczególnych funkcji wyświetla się piktogram przedstawiający wykonywany ruch stołu oraz aktualna wartość regulowanego parametru. | Tak |  |
|  | Dodatkowy panel sterowania umieszczony z boku kolumny stołu. Możliwość regulacji takich samych funkcji jak z pilota przewodowego. Panel wyposażony w przycisk aktywujący wszystkie funkcje. Klawisz pozycji Trendelenburga specjalnie oznaczony – odróżniający się od innych klawiszów. Panel wyposażony w wizualny wskaźnik poziomu naładowania baterii stołu: - ikona wskaźnika podświetlona na zielono: bateria naładowana - ikona wskaźnika podświetlona na żółto: ok. 50% naładowania baterii - ikona wskaźnika podświetlona na czerwono: bateria rozładowana | Tak, podać |  |
|  | Regulacja funkcjami stołu dwustopniowa -zabezpieczająca przed przypadkowym uruchomieniem funkcji (wybór regulowanej funkcji a następnie wybór kierunku regulacji) poza pozycją Trendelenburga oraz „0”. Dotyczy pilota i panelu. | Tak |  |
|  | Zasilanie bateryjne 24 V – ładowarka wbudowana w podstawę stołu | Tak |  |
|  | Konstrukcja stołu ze stali nierdzewnej. Stal o bardzo dobrych właściwościach antykorozyjnych i kwasoodpornych, dzięki zastosowaniu procesów elektropolerowania i pasywacji. Ze względu na środowisko pracy oraz konieczność zapewnienia poprawnej dezynfekcji, nie dopuszcza się do zaoferowania stołów wykonanych z gorszych gatunków stali nierdzewnej (o mniejszej zawartości chromu, niklu, manganu i molibdenu) – ryzyko wystąpienia korozji. | Tak |  |
|  | Bezstopniowa regulacja podgłówka wspomagana sprężynami gazowymi z blokadą. Nie dopuszcza się regulacji podgłówka na systemach zębatkowych czy zapadkowych. | Tak |  |
|  | Płyta oparcia pleców dzielona, z możliwością elektrohydraulicznego wypiętrzenia klatki piersiowej sterowanego z pilota – zarówno wypiętrzenie jak i ponowne poziomowanie blatu („zerowanie” wypiętrzenia) sterowane z pilota. | Tak |  |
|  | Antystatyczne i bezlateksowe materace przeciwodleżynowe wykonane z trzech rodzajów pianki poliuretanowej o różnych gęstościach co zapewnia maksymalną wygodę i bezpieczeństwo pacjentów. Pokrowce materacy wykonane z materiału wodoodpornego i oddychającego, ze zgrzewanymi szwami. Grubość materacy min. 80 mm. Stabilny i pewny montaż materacy do blatu – nie dopuszcza się połączeń rzepowych i silikonowych. | Tak, podać |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie dynamiczne stołu: min. 300 kg | Tak, podać |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie statyczne stołu (blat wypoziomowany, centralnie ułożony względem kolumny, ruch góra / dół): min. 350 kg | Tak, podać |  |
|  | Stół dostarczony w oryginalnym opakowaniu producenta | Tak |  |
|  | Powierzchnie stołu odporne na środki dezynfekcyjne | Tak |  |
| Wyposażenie stołu typu II |  |  |  |
|  | Przystawka ortopedyczna – 1 szt. – z ramionami z włókna węglowego, mocowana do blatu, wykonująca wraz z blatem przechyły boczne i wzdłużne oraz zmianę wysokości. Umożliwiająca śródoperacyjne monitorowanie ramieniem C i dogodny dostęp chirurga do chorego. Możliwość wyposażenia dodatkowego przystawki do wykonywania specjalistycznych zabiegów. Możliwość zmiany długości oraz kąta rozwarcia ramion przystawki. Każde z dwuczęściowych ramion przystawki z dwoma obrotowymi węzłami pozwalającymi na niezależną regulację obu części pojedynczego ramienia w płaszczyźnie prostopadłej do osi węzła. Układ ramion przystawki zapewniający możliwość monitorowania kończyn dolnych pacjenta. Trapezowy blat przystawki montowany w miejsce podnóżków w blacie stołu operacyjnego. | Tak |  |
|  | Przystawka ortopedyczna wyposażona w: - dwie podpórki ramion przystawki. Podpórki z kołami z blokadą obrotu. - podpórkę nogi do podpierania kończyny w części podudzia lub uda w trakcie wykonywania zabiegów operacyjnych – 1 szt. - wspornik biodra do podpierania biodra przy operacjach i zabiegach wymagających ułożenia pacjenta na boku – 1 szt. - wspornik kolana, do podparcia kolana pacjenta przy ułożeniu na boku, z wykorzystaniem wspornika biodra – 1 szt. - buty ortopedyczne mocowane do przystawki ortopedycznej – 1 komplet | Tak |  |
|  | Przystawka do artroskopii barku montowana w miejsce podnóżków, za pomocą gniazd klinowych. Regulacja nachylenia kątowego przystawki elektrohydrauliczna – za pomocą pilota sterującego stołem. Łatwy i szybki montaż bez użycia narzędzi, szybkozłączki bez pokręteł. Lekka i wytrzymała konstrukcja nośna przystawki wykonana z aluminium. Możliwość opuszczenia lub całkowitego demontażu segmentu lewego lub prawego – uzyskanie dostępu do operowanego stawu. Przystawka wyposażona w podgłówek typu hełm montowany na sztycy, z możliwością regulacji wysokości. Hełm posiada wyprofilowania anatomiczne zapobiegające uciskaniu nerwów okolic twarzy, może być wyposażony w wielorazowe materace, zmywalne, z pianki w pokrowcu wodoszczelnym lub jednorazowe wkłady z pianki. W skład przystawki wchodzi: płyta plecowa, podgłówek specjalistyczny na trójprzegubowym ramieniu, podpora boczna, pas do zabezpieczenia pacjenta – 1 szt. | Tak |  |
|  | Wózek do transportu przystawki ortopedycznej – 1 szt., wózek wykonany ze stali nierdzewnej, służy do transportu przystawki oraz jej montażu i demontażu do stołu | Tak |  |
|  | Kompletna podpórka ręki osadzona na trójprzegubowym ramieniu nastawnym. Zwalnianie i blokowanie wszystkich 3 przegubów dokonywane za pomocą jednego pokrętła. Ramię podpórki składające się z dwóch sztyc (pomiędzy przegubami) o długości min. 190 mm każda. Zintegrowany uchwyt do montażu podpórki na listwie bocznej stołu. Całość konstrukcji nośnej wykonana ze stali nierdzewnej. Do ramienia montowana klamrą zintegrowaną podpórka ręki, z materacem z pianki poliuretanowej o wymiarach min. 400 x 150 x 50 mm (długość x szerokość x wysokość) – 2 szt. | Tak |  |
|  | Ramka ekranu ze stali nierdzewnej, z regulacja wysokości i obrotu wokół osi pionowej – 1 szt. | Tak |  |
|  | Przystawka do pozycjonowania stawu kolanowego, do podpierania i unieruchamiania stawu kolanowego w pozycji leżącej pacjenta – 1 szt. | Tak |  |
|  | Przystawka stabilizująca w operacjach łękotki, do podpierania stawu kolanowego w pozycji leżącej pacjenta – 1 szt. | Tak |  |
|  | Przystawka do operacji ręki – 1 szt. blat wykonany z włókna węglowego przeziernego dla promieni RTG. Główne minimalne cechy: - Blat wyposażony w jedną podpórkę na końcu, z możliwością szybkiego złożenia pod blat aby ułatwić transport i dostęp dla ramienia C. - Blat posiada wyprofilowanie pozwalające na lepszy dostęp chirurga. - Przystawka posiada możliwość regulacji kątowej oraz regulację wysokości na listwie aby dopasować się do różnej grubości materacy. - Podpora z możliwością beznarzędziowej regulacji wysokości (zakres min. 500 mm). - Szerokość materaca min. 300 mm - Długość materaca min. 800 mm - Grubość materaca – min. 30 mm. Materac z pianki przeciwodleżynowej, w pokrowcu antystatycznym, wodoodporny. Mocowany do blatu stabilnie za pomocą systemu hook-and-loop. Maksymalne obciążenie min. 20 kg | Tak |  |
|  | Podpory nóg z zapięciami na rzepy – 1 kpl. o poniższych parametrach: Ergonomicznie zaprojektowany but uchwytu, opracowany, by zapewnić redukcję napięcia i wsparcie dla szerokiego zakresu rozmiarów nóg i łydek. Wytrzymała i lekka konstrukcja. Zdejmowana, przeznaczona do wielokrotnego użytku wkładka do butów z pianką z pamięcią kształtu chroni i zmniejsza naprężenie kończyn pacjenta. Zakrzywiony wspornik pomocniczy eliminuje ryzyko przyszczypania. Zakres ruchu litotomii min. od -55 stopni do +85 stopni – zakres litotomii 140 stopni. Unikalna, opatentowana konstrukcja zapewnia o 22 stopni większy zakres ruchów w litotomii niż tradycyjne strzemiona. Maksymalna waga pacjenta: 158 kg. Podpory pod nogi wyposażone w zaciski mocujące (2 szt.) | Tak |  |
|  | Wózek do transportu strzemion – 1 szt. | Tak |  |
|  | Specjalistyczny pozycjoner głowy i szyi z otworem w postawie z podporą odcinka szyjnego oraz z dwoma bocznymi, anatomiczny odlew z pianki z bezszwową, podwójnie powlekaną membranową powłoką ochronną, o wymiarach: 282mm x 237mm x 132mm (±5mm), o własnościach przeciwodleżynowych, eliminujący nacisk na kość potyliczną oraz zmniejszający nacisk powierzchniowy na pozostałych obszarach głowy do bezpiecznego poziomu, konstrukcja zapewniająca swobodny przepływ powietrza, przeznaczony do czyszczenia środkami dezynfekującymi, produkt niezawierający lateksu, produkt nie powodujący zakłóceń podczas badań RTG i CT – 1 szt. | Tak |  |
|  | Pas brzuszny do unieruchamiania pacjenta z dwoma nierdzewnymi zaczepami montowanymi na listwach bocznych stołu, pas o szerokości min. 100 mm – 1 szt. | Tak |  |
|  | Podpora boczna, do stabilizacji pacjenta w pozycji bocznej –2 szt. | Tak |  |
|  | Podstawa na wyposażenie – wózek służący do składowania elementów wyposażenia stołów w czasie gdy nie są one wykorzystywane do zabiegów i operacji, wykonana ze stali nierdzewnej – 1 szt. | Tak |  |
|  | Wieszak kroplówki ze stali nierdzewnej – 1 szt. | Tak |  |
|  | Pilot bezprzewodowy do stołu operacyjnego wykonany w technologii typu bbsafe i rCover – 1 szt. | Tak |  |
|  | Wózek do przekładania pacjenta z i ze stołu zabiegowego zgodnie z opisem w tabeli poniżej – 1szt | Tak |  |
| Wózek do przekładania pacjenta |  |  |  |
|  | Długość całkowita wózka: max. 2050 mm | Tak, podać |  |
|  | Szerokość całkowita wózka z poręczami bocznymi: max. 800 mm | Tak, podać |  |
|  | Szerokość materaca: min. 660 mm | Tak, podać |  |
|  | Regulacja wysokości za pomocą nożnej pompy hydraulicznej w zakresie 580 – 880 mm (± 20 mm) | Tak, podać |  |
|  | Oparcie pleców regulowane sprężynami gazowymi z blokadą w zakresie od 00 do 700 ± 30 | Tak, podać |  |
|  | Przechył Trendelenburga: 260 (± 30) | Tak, podać |  |
|  | Długość całkowita wózka: max. 2050 mm | Tak, podać |  |
|  | Przechył anty -Trendelenburga: 150 (± 30) | Tak, podać |  |
|  | Regulacja pozycji Trendelenburga oraz anty-Trendelenburga wspomagana sprężynami gazowymi z blokadą. Ergonomiczny uchwyt do pozycjonowania leża w pozycji Trendelenburga lub anty-Trendelenburga – usytuowany od strony nóg pacjenta. | Tak |  |
|  | Wózek wykonany z profili stalowych, lakierowanych proszkowo z użyciem lakieru z nanotechnologią srebra powodującą hamowanie namnażania bakterii i wirusów | Tak |  |
|  | Podstawa wózka obudowana wypraskami z tworzywa z zastosowaniem nanotechnologii srebra powodującej hamowanie namnażania bakterii i wirusów, z miejscem w wyprasce na podręczne rzeczy | Tak |  |
|  | Dwusegmentowe leże wypełnione płytą laminatową umożliwiającą wykonanie zdjęć RTG oraz przeprowadzanie reanimacji. Możliwość monitorowania klatki piersiowej pacjenta aparatem RTG z ramieniem C | Tak |  |
|  | Wózek zaopatrzony w 4 krążki odbojowe | Tak |  |
|  | Materac o grubości min. 80 mm montowany do leża wózka za pomocą rzepów. Obszycie wykonane z materiału nieprzemakalnego z dodatkami bakterio i grzybobójczymi ograniczającymi rozprzestrzenianie się szczepu MRSA i bakterii E.coli. Obszycie niepalne zgodnie z normą BS 5852 poziom CRIB 5 (Źródło zaprószenia 5). Właściwości ograniczające rozprzestrzenianie się szczepu MRSA i bakterii E.coli oraz niepalności potwierdzone certyfikatami wydanymi przez niezależne uprawnione do tego podmioty. Certyfikaty dołączyć do oferty. Możliwość wyboru koloru obszycia materacy – wg wzornika producenta. | Tak |  |
|  | Koła jezdne o średnicy min. 200 mm z centralną blokadą jazdy i kołem kierunkowym – 2 dźwignie blokady od strony nóg pacjenta. | Tak |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie wózka min. 250 kg | Tak, podać |  |
|  | Wózek wyposażony w poręcze boczne wykonane z aluminium oraz odpornego tworzywa, składające się z dwóch poprzeczek poziomych oraz min. 5 pionowych. Mechanizm zwalniania / blokowania poręczy w łatwo dostępnym miejscu – w górnej części poręczy, oznaczony kolorem żółtym lub czerwonym. | Tak |  |
|  | Poręcze boczne po złożeniu nie wystają ponad powierzchnię leża – brak utrudnień przy schodzeniu z wózka lub przy transferze pacjenta z wózka na łóżko. | Tak |  |
|  | Wózek wyposażony w 4 ergonomiczne uchwyty do przetaczania – 2 od strony nóg pacjenta oraz 2 od strony głowy. | Tak |  |
|  | Od strony nóg metalowy ogranicznik chroniący przed zsuwaniem się materaca. | Tak |  |
|  | Wyposażenie wózka: - Wieszak kroplówki Tunele na tacę RTG | Tak |  |
| System ogrzewania pacjenta |  |  |  |
|  | System ogrzewania pacjenta składający się z jednostki sterującej oraz elementu grzewczego wraz z przewodem połączeniowym: Jednostka sterująca – 1 szt. Element grzewczy – materac - 1 szt. Przewód połączeniowy – 1 szt. Dedykowany stojak mobilny z koszem do systemu ogrzewania pacjenta – 1 | Tak |  |
| Jednostka sterująca |  |  |  |
|  | Jednostka sterująca do obsługi elementów grzewczych przeznaczonych do stosowania u noworodków, dorosłych i dzieci | Tak |  |
|  | Obudowa wykonana z tworzywa sztucznego | Tak |  |
|  | Przełącznik zasilania umieszczony z tyłu urządzenia | Tak |  |
|  | Włącznik/wyłącznik w postaci przycisku membranowego umieszczony z przodu urządzenia przy panelu sterowania | Tak |  |
|  | Możliwość podłączenia i niezależnego sterowania 3 elementami grzewczymi jednocześnie – 3 porty do podłączenia elementów grzewczych | Tak |  |
|  | Porty posiadające oznakowanie od 1 do 3 odpowiadające numeracji na interfejsie użytkownika | Tak |  |
|  | Złącza do podłączenia elementów grzewczych umieszczone z przodu co ułatwia przygotowanie urządzenia do pracy | Tak |  |
|  | Wyprofilowany uchwyt do przenoszenia | Tak |  |
|  | Możliwość zawieszenia jednostki sterującej na stojaku do kroplówek – w kpl. niezbędny osprzęt lub postawienia np. na kolumnie | Tak |  |
|  | Możliwość zamocowania jednostki sterującej na dedykowanym statywie mobilnym | Tak |  |
|  | Klasa przed dostępem do niebezpiecznych części przed penetracją czynników zewnętrznych min IP20 | Tak, podać |  |
|  | Zasilanie 180-240 VAC / 50-60 Hz | Tak, podać |  |
|  | Moc 997 VA | Tak, podać |  |
|  | Napięcie wyjściowe do zasilania elementów grzewczych 24V DC | Tak |  |
|  | Klasa zabezpieczenia elektrycznego II typ BF | Tak |  |
|  | Zakres regulacji temperatury 30-40°C co 0,1°C dla każdego portu grzewczego niezależnie - 30-39°C co 0,1°C dla noworodków - urządzenie automatycznie ustala limit w zależności od typu podłączonego elementu grzewczego | Tak, podać |  |
|  | Okres żywotności min. 10 lat wyspecyfikowany w instrukcji użytkowania oraz oznaczony na etykiecie wyrobu | Tak |  |
|  | Dotykowy, kolorowy panel sterowania parametrami urządzenia | Tak |  |
|  | Interfejs wyświetla ustawienia dla wszystkich 3 portów jednocześnie | Tak |  |
|  | Interfejs użytkownika dla każdego z portów / podłączonych elementów grzewczych, zawiera co najmniej: - nr portu grzewczego - włącznik aktywacji portu – z kolorystycznym indykatorem aktywacji - wskaźnik temperatury ustawionej, ze skokiem 0,1°C - wskaźnik temperatury rzeczywistej ze skokiem 0,1°C, wskaźniki w innych kolorach w celu ułatwienia identyfikacji - wskaźnik temperatury ciała pacjenta w przypadku podłączenia czujnika zewnętrznego - nazwa podłączonego elementu grzewczego - wskaźnik słupkowy mocy ogrzewania - przycisk menu trybu regulacji temp. z automatycznym powrotem w przypadku braku zmiany ustawień - menu regulacji temperatury – przyciski góra / dół, zakres 30-40°C skok co 0,1°C lub 30-39°C co 0,1°C dla noworodków - zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów ogrzewania – wymagana akceptacja ustawionej temperatury - wskaźnik alarmu – komunikat tekstowy z możliwością wyciszenia za pomocą przycisku aktywowanego przy wystąpieniu sytuacji alarmowej | Tak |  |
|  | Wyświetlanie komunikatów alarmowych dla każdego portu niezależnie | Tak |  |
|  | Dostępne następujące komunikaty alarmowe: -odchylenia temperatury; -wysokiej temperatury; -rozłączenia elementu grzewczego; -niedogrzania, Alarmy z możliwością wyciszenia na 10 minut | Tak |  |
|  | Alarm zaniku zasilania | Tak |  |
|  | Wymiary max. 250x280x170 mm | Tak, podać |  |
|  | Waga max. 4kg | Tak, podać |  |
|  | Dokładność pomiaru +/-0,3°C dla elementów grzewczych, +/-0,2°C dla zewnętrznych czujników temperatury | Tak |  |
|  | Warunki pracy -10°C / +40°C | Tak |  |
| Element grzewczy - materac |  |  |  |
|  | Okres żywotności min. 7 lat wyspecyfikowany w instrukcji użytkowania oraz oznaczony na etykiecie wyrobu | Tak, podać |  |
|  | W kpl. wymienny pokrowiec zewnętrzny z okresem żywotności min. 2 lata | Tak, podać |  |
|  | Pokrowiec zewnętrzny elementów grzewczych o gramaturze min. 200 g/m2, materiał poliester / poliwęglan poliuretan, paroprzepuszczalne min. 500g/m2/24h, brak zawartości halogenu, Oeko-Tex klasa I, z możliwością prania do 50 razy w temp. 95°C | Tak, podać |  |
|  | Pokrowiec zewnętrzny elementów grzewczych o gramaturze min. 200 g/m2, materiał poliester / poliwęglan poliuretan, paroprzepuszczalne min. 500g/m2/24h, brak zawartości halogenu, Oeko-Tex klasa I, z możliwością prania do 50 razy w temp. 95°C | Tak, podać |  |
|  | Zgrzewane szwy pokrycia elementu grzewczego | Tak |  |
|  | Szyte szwy wymiennego pokrowca zewnętrznego | Tak |  |
|  | Element grzewczy o klasie ochrony: IP02 | Tak |  |
|  | Zasilanie 24V DC | Tak |  |
|  | Element grzewczy składający się z zewnętrznej powłoki poliuretanowej, silikonowego włókna do izolacji termicznej, grzałki z tkaniny węglowej, warstwy z pianki przeciwodleżynowej | Tak |  |
|  | Min 10 czujników temperatury NTC w elemencie grzewczym z trwale oznaczonym diagramem na pokrowcu elementu grzewczego | Tak |  |
|  | Oznaczenie ciepłej strony elementu grzewczego na pokrowcu zewnętrznym w postaci piktogramu i tekstu | Tak |  |
|  | Pokrowiec materaca grzewczego posiada wbudowane pasy z trokami do mocowania do relingów stołu, aplikacja od góry z wyłogami wewnętrznymi do umieszczenia materaca | Tak |  |
|  | Zintegrowany kabel połączeniowy o długości 1m | Tak |  |
|  | Wymiary oraz moc elementu grzewczego: Materac grzewczy z pianką przeciwodleżynową 120x50x4cm, 135W – 1 szt. | Tak, podać |  |
| Przewód połączeniowy |  |  |  |
|  | Długość przewodu 2m | Tak |  |
|  | Każdy przewód oznakowany indywidualnym numerem seryjnym w minimum 2 miejscach w celu zabezpieczenia przed zmazaniem | Tak |  |
|  | DEDYKOWANY STOJAK MOBILNY Z KOSZEM DO SYSTEMU OGRZEWANIA | Tak |  |

Lampa operacyjna – 2 szt.

| Lp. | PARAMETR | OFEROWANA WARTOŚĆ (Proszę wypełnić pkt. od 1 do 5) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Producent/ Firma |  |
| 2. | Kraj pochodzenia |  |
| 3. | Urządzenie typ/ model |  |
| 4. | Numer katalogowy |  |
| 5. | Rok produkcji (min. 2024 r.) |  |

| Lp. | Wymagane/ oceniane parametry techniczne | Wartości wymagane TAK / NIE | # Podać # TAK/ NIE # lub opis # (w zależności # od wymagań # w kol. 3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, ORAZ FUNKCJI URZĄDZENIA |  |  |  |
| I. Warunki ogólne - lampy |  |  |  |
|  | Urządzenie wraz z wyposażeniem fabrycznie nowe nieużytkowane, nie powystawowe, nie rekondycjonowane, w najnowszej wersji sprzętowej i oprogramowania na dzień składania oferty | TAK (podać) |  |
|  | Certyfikat WE /CE wystawiony z udziałem jednostki notyfikowanej. Zamawiający wymaga dostarczenia przy dostawie. | TAK |  |
|  | Deklaracja Zgodności na urządzenie i wyposażenie medyczne. Zamawiający wymaga dostarczenia przy dostawie. | TAK |  |
|  | Urządzenia medyczne zgłoszone do URPLWM i PB w Polsce jako wyrób medyczny w klasie co najmniej II a. Zamawiający wymaga dostarczenia przy dostawie. | TAK |  |
|  | Certyfikaty: IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, IEC 60601-2-25, CE w odniesieniu do rozporządzenia w sprawie wyrobów medycznych (MDR) zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej, Rozporządzenie Komisji (UE) nr 2017/745, Zgodność z ogólnym rozporządzeniem UE o ochronie danych (RODO) Zamawiający wymaga dostarczenia przy dostawie. | Tak |  |
|  | Wyrób seryjny, niemodyfikowany na potrzeby przetargu. Wytwórca posiadający dla wyrobu wprowadzony i utrzymywany system zarządzania jakością zgodnie z EN ISO 13485. Zamawiający wymaga dostarczenia certyfikatu przy dostawie. | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi, użytkowania i konserwacji, w języku polskim, w wersji elektronicznej i papierowej. Zamawiający wymaga dostarczenia przy dostawie. | Tak |  |
|  | Protokół odbiorczy dostawcy potwierdzający kompletność dostawy, konfiguracji zestawu i gotowość do rozpoczęcia jej użytkowania | Tak |  |
|  | Protokół odbiorczy dostawcy potwierdzający szkolenie personelu w zakresie obsługi i eksploatacji. |  |  |
|  | Bezpłatne szkolenie w zakresie obsługi urządzenia dla personelu medycznego potwierdzone certyfikatem. Termin szkolenia do uzgodnienia z Zamawiającym. | Tak |  |
|  | Paszport Techniczny potwierdzający instalację i sprawność urządzenia oraz termin następnego przeglądu | Tak |  |
|  | Gwarancja 10–letniego dostępu do części zamiennych | Tak/ podać |  |
|  | W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 5 dni roboczych Wykonawca zapewni urządzenie zastępcze o parametrach i funkcjonalności nie gorszej niż oferowane w przetargu. | Tak |  |
|  | Gwarancja 10–letniego dostępu do części zamiennych | Tak/ podać |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny producenta lub dostawy na ternie Polski | Tak |  |
|  | W przypadku ujawnienia wady lub usterki sprzętu bądź innych wymaganych czynności serwisowych czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych/ naprawczych nie może być dłuższy niż 24 godziny (w dni robocze poniedziałek – piątek z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach min. 8:00 – 16:00) - rozumiane jako przyjazd serwisu. | Tak |  |
|  | Wykaz jednostek uprawnionych przez producenta lub dostawcę do prowadzenia serwisu przeglądowego i naprawczego, dysponującego sprzętem zastępczym w okresie napraw powyżej 5 dni roboczych | Tak |  |
|  | Masa urządzenia | podać |  |
|  | Wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x gł.) (mm) | podać |  |
| Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Dwukopułowa lampa operacyjna bezcieniowa mocowana do sufitu za pomocą podkonstrukcji dystansowej. Czasze oświetleniowe wielosegmentowe ze źródłem światła w postaci diod LED. Ramiona wychodzące z jednego zawiesia sufitowego – zawiesie posiadające osłonę zakrywającą płytę stropową i wszystkie przyłącza elektryczne. | Tak |  |
|  | Źródło światła diody LED – diody nowej generacji białe. Pobór mocy przez kopuły: 55 W dla kopuły głównej i 55 W dla kopuły satelitarnej. Kopuła główna i satelitarna wyposażone są w 110 diod LED każda. | Tak |  |
|  | Regulacja średnicy pola operacyjnego w obu kopułach realizowana jest za pomocą sterylizowanego, wymiennego uchwytu umieszczonego w centralnej części czaszy lampy | Tak |  |
|  | Średnica kopuły głównej i satelitarnej 63 cm. Dodatkowo kopuły wyposażone są w reling (uchwyt niesterylizowany) na 75 % obwodu | Tak, podać |  |
|  | Obudowa wykonana z metali lekkich, moduły świetlne osłonięte szybą ze szkła bezpiecznego. | Tak |  |
|  | Obudowy kopuł w kształcie koła w celu minimalizacji zakłóceń przepływu laminarnego | Tak |  |
|  | Zapasowe uchwyty do pozycjonowania opraw wielorazowego użytku, z możliwością sterylizowania ich w autoklawie – 3 szt. na jedną oprawę. | Tak |  |
| Kopuła główna |  |  |  |
|  | Kopuła główna wyposażona w 7 modułów świetlnych: 6 modułów po 15 diod LED, jeden moduł świetlny posiadający 20 diod LED. | Tak |  |
|  | Natężenia oświetlenia w odległości 1m - 160 000 luksów | Tak |  |
|  | Temperatura barwowa regulowana w zakresie 4000-4400-4800 K | Tak |  |
|  | Średnica pola roboczego d10-d50: 26cm – 14 cm | Tak, podać |  |
|  | Współczynnik odwzorowania barw (Ra) – min. 96 | Tak, podać |  |
|  | Wgłębność oświetlenia 146 cm | Tak, podać |  |
|  | Kopuła główna wyposażona jest w niesterylizowany uchwyt prętowy zintegrowany z kopułą lampy, wykonany w ten sposób, że pozwala na wsunięcie całej dłoni i jej zaciśnięcie co umożliwia pewny chwyt podczas przemieszczania lampy oraz łatwe i szybkie ustawienie kopuły niezależnie od jej położenia. Uchwyt otacza min. 75 % obwodu kopuły. | Tak |  |
|  | Kopuła zamocowana na podwójnym ramieniu o zasięgu min. 165 cm | Tak, podać |  |
|  | Możliwość obrotu ramienia stałego o min. 360° wokół mocowania głównego | Tak, podać |  |
|  | Możliwość obrotu ramienia uchylnego wokół przegubu łączącego ramiona o min. 360° | Tak, podać |  |
|  | Możliwość manewrowania kopułą w trzech prostopadłych osiach | Tak |  |
|  | Możliwość obrotu o min. 360° na przegubie łączącym kopułę z ramieniem uchylnym | Tak |  |
|  | Natężenie światła regulowane w zakresie 25÷100% za pomocą dwóch niezależnych paneli umieszczonych na kopule po obu jej stronach. Takie nowatorskie rozwiązanie zapewnia prostotę sterowania bez względu na położenie kopuły. Sterowanie elektroniczne realizowane w 10 stopniach | Tak |  |
|  | Wyłącznik lampy umieszczony na dwóch niezależnych panelach sterujących zlokalizowanych na kopule po obu jej stronach. | Tak |  |
|  | Tryb endo – tryb oświetlenia dla potrzeb chirurgii mało inwazyjnej (funkcja oświetlenia endoskopowego - kolor zielony). Funkcja uruchamiana niezależnie z dwóch paneli sterujących umieszczonych na kopule po obu jej stronach. | Tak |  |
|  | Żywotność układu świetlnego – min 40 000 godzin | Tak, podać |  |
| Kopuła satelitarna |  |  |  |
|  | Kopuła główna wyposażona w 7 modułów świetlnych: 6 modułów po 15 diod LED, jeden moduł świetlny posiadający 20 diod LED. | Tak |  |
|  | Natężenie oświetlenia w odległości 1m - 160 000 luksów | Tak |  |
|  | Temperatura barwowa regulowana w zakresie 4000-4400-4800 K | Tak, podać |  |
|  | Średnica pola roboczego d10-d50: 26cm – 14 cm | Tak, podać |  |
|  | Współczynnik odwzorowania barw (Ra) min. 96 | Tak, podać |  |
|  | Wgłębność oświetlenia 146cm | Tak, podać |  |
|  | Kopuła główna wyposażona jest w niesterylizowany uchwyt prętowy zintegrowany z kopułą lampy, wykonany w ten sposób, że pozwala na wsunięcie całej dłoni i jej zaciśnięcie co umożliwia pewny chwyt podczas przemieszczania lampy oraz łatwe i szybkie ustawienie kopuły niezależnie od jej położenia. Uchwyt otacza min. 75 % obwodu kopuły. | Tak |  |
|  | Kopuła zamocowana na podwójnym ramieniu o zasięgu min. 175 cm | Tak, podać |  |
|  | Możliwość obrotu ramienia stałego o min. 360° wokół mocowania głównego | Tak |  |
|  | Możliwość obrotu o min. 360° na przegubie łączącym kopułę z ramieniem uchylnym. | Tak |  |
|  | Możliwość manewrowania kopułą w trzech prostopadłych osiach | Tak |  |
|  | Natężenie światła regulowane w zakresie 25÷100% za pomocą dwóch niezależnych paneli umieszczonych na kopule po obu jej stronach. Takie nowatorskie rozwiązanie zapewnia prostotę sterowania bez względu na położenie kopuły. Sterowanie elektroniczne realizowane w 10 stopniach | Tak |  |
|  | Wyłącznik lampy umieszczony na dwóch niezależnych panelach sterujących zlokalizowanych na kopule po obu jej stronach. | Tak |  |
|  | Tryb endo – tryb oświetlenia dla potrzeb chirurgii mało inwazyjnej (funkcja oświetlenia endoskopowego - kolor zielony). Funkcja uruchamiana niezależnie z dwóch paneli sterujących umieszczonych na kopule po obu jej stronach. | Tak |  |
|  | Żywotność układu świetlnego – min 40 000 godzin | Tak, podać |  |
|  | Wykonanie zawiesi w stropach sal wskazanych przez zamawiającego i montaż lamp na tych zawiesiach | Tak |  |

Wszystkie parametry techniczne sprzętu określone w SWZ stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie w/w parametrów minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i gotowy do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

Zgodnie z zapisami w rozdziale XIX SWZ termin dostawy, gwarancja stanowią kryteria oceny ofert!!! Brak podania gwarancji lub terminu dostawy w tabeli powyżej będzie skutkować odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Dokument musi być sporządzony, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (dla zachowania formy elektronicznej wystarcza złożenie oferty w postaci elektronicznej i opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym).