Załącznik nr 4

do Specyfikacji

Warunków Zamówienia

##### Opis przedmiotu zamówienia

Minimalne wymagane parametry techniczne

| Lp. | Parametry / Warunek | Parametr wymagany | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat fabrycznie nowy | TAK |  |
|  | Rok produkcji aparatu | 2022 |  |
|  | Konstrukcja i oprogramowanie oferowanej wersji aparatu – wprowadzone do produkcji i eksploatacji najpóźniej w 2019r. | TAK |  |
|  | Konstrukcja |  |  |
|  | Cyfrowy aparat ultrasonograficzny z kolorowym Dopplerem. | TAK |  |
|  | Przetwornik cyfrowy (parametr punktowany) | Min. 12-bitowy | 12- bitowy – 0 pkt. 14 – bitowy – 10 pkt. |
|  | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej | TAK |  |
|  | Ilość niezależnych aktywnych kanałów przetwarzania | Min. 2 200 000 |  |
|  | Ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych | Min. 3 |  |
|  | Dynamika systemu | Min. 290 dB |  |
|  | Monitor LCD | rozdzielczość min. 1920 x 1080 bez przeplotu. |  |
|  | Przekątna ekranu monitora | min. 21 cali |  |
|  | Konsola aparatu ruchoma w dwóch płaszczyznach: góra-dół, lewo-prawo | TAK |  |
|  | Dotykowy, programowalny panel sterujący LCD wbudowany w konsolę | TAK |  |
|  | panel sterujący LCD | Przekątna min. 10 cali |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy | Min. od 1 MHz do 20 MHz. |  |
|  | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. cineloop) | Min. 14 000 obrazów |  |
|  | Możliwość regulacji prędkości odtwarzania w pętli pamięci dynamicznej obrazów (tzw. cineloop) | TAK |  |
|  | Możliwość uzyskania sekwencji cineloop w trybie 4B tj. 4 niezależnych sekwencji cineloop jednocześnie na jednym obrazie | TAK |  |
|  | Pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode | Min. 10 s |  |
|  | Regulacja głębokości pola obrazowania | Min. 1 - 40 cm |  |
|  | Ilość ustawień wstępnych (tzw. presetów) programowanych przez użytkownika | Min. 50 |  |
|  | Podstawa jezdna z czterema obrotowymi kołami z możliwością blokowania każdego z kół oraz blokadą kierunku jazdy | TAK |  |
|  | Obrazowanie i prezentacja obrazu |  |  |
|  | Kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów. Min. - B, B + B, 4 B - M - B + M - D - B + D - B + C (kolor Doppler) - B + PD (Power Doppler) - 4 B (kolor Doppler) - 4 B (Power Doppler) - B + kolor + M | TAK |  |
|  | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) dla trybu B (parametr punktowany) | Min. 3500 obrazów/s | 3500 obrazów/s – 0 pkt. >3500 obrazów/s – 5 pkt. |
|  | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) B + kolor (CD) (parametr punktowany) | Min. 600 obrazów/s | 600 obrazów/s – 0 pkt. >600 obrazów/s – 5 pkt. |
|  | Obrazowanie harmoniczne | Min. 10 pasm częstotliwości |  |
|  | Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD) | TAK |  |
|  | Zakres prędkości Dopplera Kolorowego (CD) | Min.: +/- 4,0 m/s |  |
|  | Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) i Power Doppler Kierunkowy | TAK |  |
|  | Obrazowanie w rozszerzonym trybie kolor Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów w małych naczyniach | TAK |  |
|  | Obrazowanie w trybie Dopplera Pulsacyjnego PWD oraz HPRF PWD (o wysokiej częstotliwości powtarzania) | TAK |  |
|  | Zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego (PWD) (przy zerowym kącie bramki) | Min.: +/- 7,5 m/s |  |
|  | Regulacja bramki dopplerowskiej | Min. 0,5 mm do 20 mm |  |
|  | Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej | Min. +/- 30 stopni |  |
|  | Możliwość korekcji kąta bramki dopplerowskiej | Min. +/- 80 stopni |  |
|  | Automatyczna korekcja kąta bramki dopplerowskiej za pomocą jednego przycisku w zakresie | Min. +/- 80 stopni |  |
|  | Obrazowanie typu „compound” w układzie wiązek ultradźwięków wysyłanych pod wieloma kątami i z różnymi częstotliwościami (tzw. skrzyżowane ultradźwięki) | TAK |  |
|  | Liczba wiązek tworzących obraz w obrazowaniu typu „compound” | Min. 5 |  |
|  | System obrazowania wyostrzający kontury i redukujący artefakty szumowe – dostępny na wszystkich głowicach | TAK |  |
|  | Obrazowanie w trybie triplex – (B+CD/PD +PWD) | TAK |  |
|  | Jednoczesne obrazowanie B + B/CD (kolor/Power Doppler) w czasie rzeczywistym | TAK |  |
|  | Obrazowanie trapezowe i rombowe na głowicach liniowych | TAK |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu B i spektrum dopplerowskiego za pomocą jednego przycisku | TAK |  |
|  | Możliwość zmian map koloru w kolor Dopplerze min. 20 map | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji wzmocnienia GAIN w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu | TAK |  |
|  | Archiwizacja obrazów |  |  |
|  | Wewnętrzny system archiwizacji danych (dane pacjenta, obrazy, sekwencje)z dyskiem HDD o pojemności min. 500 GB | TAK |  |
|  | Zapis obrazów w formatach: DICOM, JPG, BMP i TIFF oraz pętli obrazowych (AVI) w systemie aparatu z możliwością eksportu na zewnętrzne nośniki typu PenDrvie lub płyty CD/DVD | TAK |  |
|  | Funkcja ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki | TAK |  |
|  | Wideoprinter czarno-biały | TAK |  |
|  | Wbudowane wyjście USB 2.0 do podłączenia nośników typu PenDrive | TAK |  |
|  | Wbudowana karta sieciowa Ethernet min. 10/100 Mbps | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia aparatu do dowolnego komputera PC kablem sieciowych 100 Mbps w celu wysyłania danych (obrazy, raporty) | TAK |  |
|  | Wbudowany tryb zasilania bateryjnego min. 100 minut pracy w trybie B | TAK |  |
|  | # Funkcje użytkowe |  |  |
|  | Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym | Min. x40 |  |
|  | Powiększenie obrazu po zamrożeniu | Min. x18 |  |
|  | Ilość pomiarów możliwych na jednym obrazie | Min. 10 |  |
|  | Przełączanie głowic z klawiatury. Możliwość przypisania głowic do poszczególnych presetów | TAK |  |
|  | Podświetlany pulpit sterowniczy w min. 2 kolorach | TAK |  |
|  | Automatyczny obrys spektrum Dopplera oraz przesunięcie linii bazowej i korekcja kąta bramki Dopplerowskiej - dostępne w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu | TAK |  |
|  | Raporty z badań z możliwością zapamiętywania raportów w systemie | TAK |  |
|  | Pełne oprogramowanie do badań: - płucnych - brzusznych - małych narządów - naczyniowych - mięśniowo-szkieletowych - ortopedycznych - pediatrycznych | TAK |  |
|  | Głowice ultrasonograficzne |  |  |
|  | Głowica liniowa szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy. | Min. 2,0 – 12,0 MHz |  |
|  | Liczba elementów (parametr punktowany) | Min. 800 | 800 elementów – 0 pkt. >800 elementów – 10 pkt. |
|  | Szerokość pola skanowania | Max. 38 mm |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne | Min. 5 pasm częstotliwości |  |
|  | Obrazowanie trapezowe | TAK |  |
|  | głowica konweksowa szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy | Min. 1,0 – 5,0 MHz. |  |
|  | Liczba elementów | Min. 900 |  |
|  | Kąt skanowania | Min. 70 st. |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne (parametr punktowany) | min. 8 pasm częstotliwości | 8 pasm częstotliwości – 0 pkt. >8 pasm częstotliwości – 10 pkt. |
|  | Możliwości rozbudowy – opcje (dostępne w dniu składania oferty) |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł EKG z analizą krzywej oddechowej | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o głowicę śródoperacyjną typu hockey zakres częstotliwości min. 3,0-15,0 MHz, liczba elementów min 190. Szerokość skanu max. 26 mm | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie w trybie M-mode anatomiczny w czasie rzeczywistym i z pamięci cineloop z min. 3 niezależnych kursorów | TAK |  |
|  | Oprogramowanie kardiologiczne |  |  |
| 82 | Oprogramowanie kardiologiczne z modułem ciągłego Dopplera prędkość min. +/- 20 m/s głowica kardiologiczna o zakresie częstotliwości min. 1-5 MHz, liczba elementów min. 120 kąt skanu 90 stopni min. 4 pasma częstotliwości harmonicznej | TAK |  |
|  | Gwarancja |  |  |
| 83 | Gwarancja na cały system (aparat, głowice, printer) | Min. 24 miesiące |  |
| 84 | Czas reakcji na zgłoszenie awarii przez autoryzowany serwis z podjęciem naprawy do 2 dni roboczych od momentu powiadomienia o awarii | TAK |  |
| 85 | Okres niesprawności urządzenia, po upływie którego Wykonawca zobowiązany będzie na żądanie Zamawiającego do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy - nie dłuższy niż 5 dni roboczych od chwili zgłoszenia awarii | TAK |  |
| 86 | Liczba napraw gwarancyjnych uprawniających do wymiany elementu na nowy - nie więcej niż 3 naprawy tego samego elementu | TAK |  |
| 87 | Czas naprawy aparatu bez konieczności wymiany części lub podzespołów max. 5 dni roboczych | TAK |  |
| 88 | Możliwość zgłaszania awarii: telefon, email | TAK |  |
| 89 | Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaż zaoferowanego aparatu USG na terenie Polski | TAK |  |
| 90 | Bezpłatne przeglądy w okresie trwania gwarancji – min. 1 przegląd rocznie | TAK |  |
|  | Inne |  |  |
| 91 | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z aparatem) | TAK |  |
| 92 | Certyfikat CE na aparat i głowice | TAK |  |
| 93 | Paszport techniczny (dostarczyć wraz z urządzeniem) | TAK |  |