Załącznik nr 1h – Pakiet nr 8

| Lp | Nazwa artykułu | Jm/ liczba | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena brutto | Wartość brutto | Opis (Producent/Nazwa oferowanego aparatu, aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kardiomonitor | Szt/8 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ssak próżniowy | Szt/3 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ultradźwiękowy detektor tętna płodu | Szt/3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Pulsoksymetr | Szt/2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Defibrylator | Szt/3 |  |  |  |  |  |  |

PARAMETRY GRANICZNE i WYMAGALNE

| Lp. | Parametry urządzenia | Wartość wymagana | Potwierdzenie spełnienia warunków (opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| CERTYFIKATY |
| 1 | Wykonawca posiada dokumenty poświadczające dopuszczenie do obrotu oferowanych wyrobów, w tym co najmniej: – deklarację zgodności, – certyfikat CE, – zgłoszenie wyrobu medycznego jeżeli klasa wyrobu na to wskazuje do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub powiadomienie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o wprowadzeniu wyrobu medycznego do używania (ustawa z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. nr 107 poz.679). Na każde żądanie Zamawiającego wykonawca przedstawi aktualne dokumenty dopuszczające oferowany sprzęt do obrotu i używania. | TAK ( dołączyć do oferty) |  |
| 2 | Instrukcje obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej (przekazane w momencie dostawy sprzętu) | TAK |  |
| 3 | Z urządzeniem wykonawca dostarczy paszport techniczny zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (np. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie), kody z aktualnie obowiązującego słownika NFZ (o ile występują) | TAK |  |
| 4 | Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla poszczególnych elementów aparatów. | TAK |  |
| 5 | Możliwość mycia i dezynfekcji poszczególnych elementów aparatów w oparciu o przedstawione przez wykonawcę zalecane preparaty myjące i dezynfekujące. UWAGA – zalecane środki powinny zawierać nazwy związków chemicznych, a nie tylko nazwy handlowe preparatów. | TAK |  |

| Lp. | Parametry techniczne | Wartość wymagana | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymagania podstawowe |
| Kardiomonitor |
| Parametry ogólne |
|  | Kardiomonitor kompaktowy stacjonarno-przenośny o wadze nie większej niż 3,5 kg z akumulatorem | Waga poniżej 3,5kg- 5 pkt. Waga od 3,5-4 kg- 0 pkt. |  |
|  | Przeznaczony dla wszystkich kategorii wiekowych, wyposażony w odpowiednie algorytmy pomiarowe. Automatycznie włącza algorytmy i zakresy pomiarowe adekwatne do wybranej kategorii wiekowej pacjenta | TAK |  |
|  | Kardiomonitor wyposażony w uchwyt do przenoszenia przygotowany do łatwego montażu na podstawie jezdnej lub uchwycie ściennym | TAK |  |
|  | Zasilacz wbudowany w jednostkę główną. Mechaniczne zabezpieczenie przed przypadkowym wyciagnięciem kabla zasalającego. | TAK |  |
|  | Kardiomonitor kolorowy z ekranem LCD o przekątnej nie mniejszej niż 12”, rozdzielczości min. 800x600 pikseli z możliwością regulacji jasności ekranu w zakresie co najmniej 11 poziomów. | TAK |  |
|  | Trendy tabelaryczne i graficzne mierzonych parametrów -co najmniej 160 godzin z rozdzielczością nie gorszą niż 1 minuta oraz zapis min. 1 krzywej full disclosure z ostatnich 48 godzin. | TAK |  |
|  | Zapamiętywanie zdarzeń alarmowych- min. 200 z zapisem odcinków krzywych z ostatnich min. 16 sekund oraz innych parametrów cyfrowych z możliwością wydruku | TAK |  |
|  | Pomiar i monitorowanie co najmniej następujących parametrów: EKG HR Respiracja Saturacja Nieinwazyjny pomiar ciśnienia Temperatura (T1,T2,TD) | TAK |  |
| Pomiar EKG |
|  | Zakres HR min. 15-350 min. | TAK |  |
|  | Monitorowanie EKG z 3 lub 5 odprowadzeń | TAK |  |
|  | Ilość odprowadzeń automatycznie wykrywana po podłączeniu odpowiedniego przewodu EKG | TAK |  |
|  | Dokładność pomiaru HR nie gorsza niż +/- 1 bpm | TAK |  |
|  | Prędkości kreślenia min. 6,25mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s | TAK |  |
|  | Detekcja stymulatora z graficznym zaznaczeniem na krzywej | TAK |  |
|  | Funkcja kaskady | TAK- 5 pkt. NIE- 0 pkt. |  |
|  | Wzmocnienie przebiegu EKG: co najmniej x0,125 cm/mV; x0,25; cm/mV; 0,5 cm/mV; 1,0 cm/mV; 2,0 cm/mV; 4,0 cm/mV; AUTO | TAK |  |
|  | Analiza odcinka ST w zakresie min. +/- 2,0 mV z prezentacją wszystkich odprowadzeń jednocześnie. Możliwość ustawienia punktu referencyjnego do pomiaru ST. | TAK |  |
|  | Tryb pracy: Diagnoza, Monitorowanie, Operacja, ST | TAK |  |
|  | Analiza zaburzeń rytmu z rozpoznawaniem min.20 zaburzeń | 20 zaburzeń- 0 pkt. Więcej niż 20 zaburzeń- 5 pkt. |  |
| Pomiar respiracji |
|  | Sposób wyświetlania- w postaci krzywej dynamicznej oraz wartości cyfrowej | TAK |  |
|  | Pomiar impedancyjny częstości oddechów w zakresie min.0-150 odd./min. | TAK |  |
|  | Dokładność pomiaru nie gorsza niż +/- 2 oddechy | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru z pozycji kardiomonitora odprowadzenia użytego do pomiaru oddechu w celu dopasowania do różnych sposobów oddychania. | TAK- 5 pkt. NIE- 0 pkt. |  |
|  | Szybkość przesuwu krzywej respiracji co najmniej:6,25mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s, | TAK |  |
|  | Wzmocnienie przebiegu respiracji: co najmniej x0,25; cm/mV; 0,5 cm/mV; 1,0 cm/mV; 2,0 cm/mV; 4,0 cm/mV; | TAK |  |
|  | Alarmy bezdechu regulowany w zakresie min.10-60 sekund | TAK |  |
| Pomiar saturacji SpO2 |
|  | Wyświetlanie wartości cyfrowej saturacji i tętną, krzywej pletyzmograficznej oraz liczbowego wskaźnika perfuzji (PI) | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy saturacji 0-100% | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy pulsu co najmniej 20-250 bpm | TAK |  |
|  | Dokładność pomiaru saturacji w zakresie 70-100% nie gorsza niż +/- 3 % | TAK |  |
|  | Niezależna funkcja pozwalająca na jednoczesny pomiar SpO2 i nieinwazyjnego ciśnienia bez wywołania alarmu SpO2 w momencie pompowania mankietu na kończynie na której założony jest czujnik z możliwością programowego włączenia i wyłączenia | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru trybu pomiaru SpO2(wysoki, średni, niski) | TAK |  |
|  | Funkcja sygnalizacji dźwiękowej zmian SpO2 | TAK |  |
|  | Wskaźnik identyfikujący sygnał i informujący o jego jakości podczas ruchu lub przy niskiej perfuzji. Wyświetlany na krzywej pletyzmograficznej | TAK- 5 pkt. NIE- 0 pkt. |  |
| Pomiar ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną(NIBP) |
|  | Oscylometryczna metoda pomiaru. Wyświetlanie wartości liczbowej ciśnienia skurczowego, rozkurczowego i średniego | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru ciśnienia co najmniej 10-270 mmHg | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru pulsu wraz z NIBP min. 40-240 bpm | TAK |  |
|  | Dokładność pomiaru nie gorsza niż +/- 5 mmHg | TAK |  |
|  | Tryby pomiaru: ręczny, auto, ciągły(powtarzające się pomiary w okresie co najmniej 4 min) | TAK |  |
|  | Zakres programowania interwałów w trybie Auto co najmniej 1-720 minut | TAK |  |
|  | Funkcja napełnienia mankietu do wenopunkcji (tzw staza). | TAK |  |
|  | Możliwość wstępnego ustawienia ciśnienia w mankiecie | TAK |  |
|  | Kardiomonitor wyposażony w niezależną od pamięci trendów, pamięć ostatnich min. 2000 wyników pomiarów NIBP | TAK |  |
|  | Monitorowanie dynamicznego ciśnienia krwi z ostatnich min. 24 godzin. Monitorowanie co najmniej wartości ciśnienia średniego, średniego za dnia, średniego w nocy, maksymalnego oraz minimalnego. | TAK |  |
| Pomiar temperatury (TEMP) |  |
|  | Zakres pomiarowy min.0-500C | TAK |  |
|  | Dokładność pomiaru nie gorsza niż +/- 0,10C | TAK |  |
|  | Jednoczesne wyświetlanie co najmniej trzech wartości -2 temperatury ciała i temperatury różnicowej z możliwością regulacji granic alarmowych dla każdego z parametrów | TAK |  |
| Inne parametry |
|  | Gniazdo wyjścia sygnału EKG do synchronizacji defibrylatora | TAK- 5 pkt. NIE- 0 pkt. |  |
|  | Obsługa kardiomonitora przy pomocy, pokrętła przycisków | TAK |  |
|  | 3-stopniowy system alarmów monitorowanych parametrów | TAK |  |
|  | Akustyczne i wizualne sygnalizowanie wszystkich alarmów | TAK |  |
|  | Możliwość min. 5 stopniowego zawieszania alarmów: 1min., 2min.,3 min., 10 min.,15 min | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia granic alarmowych wszystkich monitorowanych parametrów w zakresie min. 2 poziomów ważności. Granice alarmowe ustawiane w jednym wspólnym menu dla wszystkich parametrów | TAK |  |
|  | Ustawienie głośności sygnalizacji alarmowej w zakresie min 8 poziomów | 8 poziomów- 0 pkt. Więcej niż 8 poziomów- 5 pkt. |  |
|  | Ręczne i automatyczne ustawienie granic alarmowych w odniesieniu do aktualnego stanu monitorowanego pacjenta | TAK |  |
|  | Wbudowany system zarządzania danymi pacjenta umożliwiający zapis oraz eksport danych min. 15 monitorowanych pacjentów. Funkcja szybkiego przyjęcia oraz wypisania pacjenta | TAK |  |
|  | Klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych pacjenta: nazwisko, płeć, nr identyfikacyjny, waga, wzrost, grupa krwi | TAK |  |
|  | Możliwość programowej dezaktywacji poszczególnych modułów pomiarowych | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do obliczania leków, kalkulator hemodynamiczny, wentylacyjny, utlenowania, nerkowy | TAK |  |
|  | Kalkulator leków z tabelami miareczkowania, ułatwiającymi przeliczanie dawek powiązanych z masą ciała pacjenta na szybkość podawania leku w ml/godzi. Kalkulator powinien mieć wpisane podstawowe leki oraz umożliwiać skonfigurowanie co najmniej 5 własnych leków | TAK |  |
|  | Zasilanie kardiomonitora z sieci 230V i akumulatora | TAK |  |
|  | Czas pracy kardiomonitora zasilanego z akumulatora nie krótszy niż 2 godziny | TAK |  |
|  | Graficzny wskaźnik stanu naładowania akumulatora | TAK |  |
|  | Wyświetlanie - co najmniej 6 przebiegów z możliwością edycji kolorów parametrów, ustawienia dowolnej kolejności ich wyświetlania. Bez użycia funkcji 7xEKG oraz 12xEKG | TAK |  |
|  | Dostępne tryby pracy: tryb dużych znaków tryb trendów do wyboru z ostatnich min.: 0,5; 1; 2, 4 lub 8 godzin tryb oxyCRG tryb listy 7-EKG 7-EKG oraz dodatkowych krzywych tryb podglądu danych z innych lóżek(bez stacji centralnego nadzoru) | TAK |  |
|  | Funkcja informowania o alarmach pojawiających sie na innych kardiomonitorach podłączonych do wspólnej sieci | TAK |  |
|  | Funkcja „tryb prywatny” pozwalająca - w przypadku podłączenia urządzenia do centrali - na ukrycie danych przed pacjentem i wyświetlanie ich tylko na stanowisku centralnym. | TAK |  |
|  | Tryb nocny umożliwiający zaprogramowanie jasności ekranu, głośności alarmu, głośności QRS, głośności przycisków | TAK |  |
|  | Kardiomonitor wyposażony w tryb czuwania mający na celu ograniczenie energii. Wyłączenie trybu stand-by umożliwia dokonanie wyboru w zakresie kontynuacji monitorowania tego samego pacjenta lub przyjęcia nowego | TAK |  |
|  | Monitor przystosowany do pracy w standardowej sieci Ethernet (złącze RJ-45) | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o bezprzewodową komunikację ze stanowiskiem centralnego monitorowania-certyfikowana przez producenta obsługa poprzez oprogramowanie kardiomonitora | TAK |  |
|  | Kardiomonitor przystosowany do eksportu danych do standardowego komputera niepełniącego jednocześnie funkcji centrali | TAK |  |
|  | Monitor wyposażony w min. 1 port USB do podłączenia klawiatury lub myszki; | TAK |  |
|  | Proste aktualizacja oprogramowania poprzez gniazdo USB. Możliwość przenoszenia profilu użytkownika(konfiguracja ekranu, alarmów, jasności itp.) do innego kardiomonitora przy pomocy nośnika pendrive. | TAK |  |
|  | Konstrukcja zapobiegająca wchłanianiu kurzu i rozprzestrzenianiu się infekcji - chłodzenie kardiomonitora konwekcyjne, bez wbudowanych wiatraków / wentylatorów. | TAK |  |
|  | Kardiomonitor zabezpieczony przed zalaniem wodą-stopień ochrony co najmniej IPX1 | TAK |  |
|  | Monitor przygotowany do pomiaru etCO2 (bez konieczności wysyłki do serwisu) – wbudowany zarezerwowany port etCO2 | TAK |  |
|  | Możliwości podłączenia zewnętrznej drukarki i wydruku danych w formacie A4 | TAK |  |
|  | Monitor przystosowany do ciągłej pracy w zakresie temperatur co najmniej 5-40oC. | TAK |  |
|  | Uchwyt ścienny z możliwością obracania i pochylania; system mocujący kompatybilny z podstawą jezdną | TAK |  |
| Możliwość rozbudowy |
|  | DRUKARKA TERMICZNA - możliwość zapisu min. 3 krzywych - tryby wydruku: rejestracja w czasie rzeczywistym i zaprogramowanym, drukowanie wyzwalane alarmem oraz danych archiwalnych(zdarzeń alarmowych, listy pomiarów NIBP, trendów, wyników obliczeń kalkulatora leków) - min. 2 szybkości wydruku - szerokość papieru min. 50mm | TAK |  |
|  | INWAZYJNY POMIAR CIŚNIENIA (zawiera kabel główny oraz kompatybilny przetwornik IBP na moduł) - zakres pomiarowy min. –50~+300 mmHg - dwa kanały pomiarowe - Zaprogramowane zakresy pomiarowe z etykietami dla ciśnień min. ART, PA, CVP, RAP, LAP, ICP,LV oraz min.3 własne zakresy - Min. 2 prędkości kreślenia krzywej - Pomiar wartości PPV oraz SPV. Wyświetlanie na ekranie głównym min. jednego z podanych parametrów w postaci liczbowej. | TAK |  |
|  | KAPNOMETRIA-pomiar w strumieniu bocznym lub głównym (zawiera 1 linię pomiarową na moduł) - zakres pomiarowy min.0-150 mmHg - możliwość pomiaru u pacjentów zaintubowanych i niezaintubowanych - rozdzielczość max. 1 mmHg. - zakres pomiarowy awRR min.0-150 odd./min. | TAK |  |
|  | Podstawa jezdna z koszykiem na akcesoria; system mocujący kompatybilny z uchwytem ściennym | TAK |  |
| Wyposażenie każdego kardiomonitora |
|  | Oprogramowanie kardiomonitora w języku polskim | TAK |  |
|  | -kabel EKG 5-odprowadzeniowy dla dorosłych -wielorazowy czujnik SpO2 typu klips dla dorosłych -mankiet do pomiaru NIBP(rozmiar średni dla dorosłych) -wąż połączeniowy NIBP -czujnik temperatury powierzchniowej dla dorosłych | TAK |  |
|  | Deklaracja zgodności, CE oraz wpis do rejestru wyrobów medycznych | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta(autoryzacja) | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji dostarczonego sprzętu | TAK |  |
| Centrala |
|  | Monitor kolorowy min. 21,5”; Komputer klasy PC, min. 4 GB RAM, HDD min. 300 GB. Drukarka laserowa. | TAK |  |
|  | System zarządzania danymi medycznymi pacjenta umożliwiający prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej, w nawiązaniu do wymogów Ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia. Kompatybilność z protokołem HL7-opcja | Monitor 21,5”- 0 pkt Monitor większy niż 21,5”- 5 pkt |  |
|  | Jednoczesny podgląd min. 4 stanowisk w sieci. Możliwość podglądu do 16 lub 32 stanowisk (opcja), szybkie przełączanie między grupami stanowisk. Podgląd szczegółowy wybranego stanowiska. | TAK |  |
|  | Wyświetlanie wszystkich monitorowanych parametrów i krzywych z możliwością edycji kolorów oraz kolejności ich wyświetlania. Możliwość dezaktywacji wybranych parametrów. Dostępny ekran dużych znaków. | TAK |  |
|  | Karta pacjenta umożliwiająca wypełnienie szczegółowych danych pacjenta(nazwisko, imię, płeć, nr identyfikacyjny, masa ciała, wzrost, grupa krwi, która ciąża, wiek ciąży) z możliwością dodania własnych notatek na temat diagnozy pacjenta. | TAK |  |
|  | Możliwość zdalnego podglądu stanowiska centralnego na innych stanowiskach komputerowych przy pomocy dedykowanego oprogramowania | TAK |  |
|  | Archiwizacja wszystkich monitorowanych parametrów na jednego pacjenta– min. 700 godzin zapisu full disclosure oraz min. 1000 godzin trendów graficznych | TAK |  |
|  | Centrala z funkcją zdalnej konfiguracji ustawień pomiaru NIBP – możliwość regulacji przynajmniej odstępu pomiędzy pomiarami ciśnienia w trybie automatycznym i uruchomienia pomiaru przy korzystaniu z modułu transportowego umożliwiającego monitorowanie parametrów życiowych matki. | TAK-5 pkt NIE- 0 pkt |  |
|  | Alarmy. Sygnalizacja alarmowa optyczna i akustyczna. Trzy kategorie alarmów. Automatyczny zapis informacji o alarmie do późniejszego wglądu (pamięć min. 1000 zdarzeń alarmów) | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia granic alarmowych wszystkich parametrów monitorowanych w zakresie min 3 poziomów ważności: ważny, średni, niski. | TAK |  |
|  | Możliwość min. 6 stopniowego zawieszania alarmów: 1min., 2min.,3 min.,5 min.,7 min., 10 min. oraz wyłączenia na stałe | TAK |  |
|  | Dwukierunkowa komunikacja pomiędzy stanowiskiem centralnym a kardiomonitorami | TAK |  |
|  | Komunikacja monitorów z centralą poprzez sieć Ethernet (złącze RJ-45) | TAK |  |
|  | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim. | TAK |  |
|  | Drukowanie raportów na drukarce laserowej formatu A4 lub zapis w postaci plików w formacie pdf: - krzywych dynamicznych Full Disclosure - zapamiętanych zdarzeń alarmowych (z odcinkami krzywych dynamicznych) - tabeli alarmów - trendów graficznych i tabelarycznych | TAK |  |
|  | Centrala wyposażona w funkcje obliczania dawek leków, parametrów hemodynamicznych, wentylacji, natlenowania i nerkowych przy korzystaniu z modułu transportowego umożliwiającego monitorowanie parametrów życiowych matki. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o dotykową obsługę | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o współprace z nadajnikami telemetrycznymi | TAK |  |
|  | Oprogramowanie WINDOWS. | TAK |  |
| Ssak elektryczny |
|  | Ssak próżniowy z reduktorem próżni | TAK |  |
|  | Reduktor wyposażony w zawór odcinający próżnię | TAK |  |
|  | Ssak na podstawie jezdnej z przewodem do gniazda punktu poboru gazów medycznych | TAK |  |
|  | Typ wtyku łączący ssak z gniazdem punktu poboru gazów medycznych dopasowany do systemu posiadanego przez użytkownika | TAK |  |
|  | Maksymalna prędkość przepływu odsysanego płynu min. 80 l/min | 80 l/min i więcej 10 pkt |  |
|  | Maksymalne regulowane podciśnienie min. 0-950 mbar | 950 mbar i więcej – 10 pkt Mniej 0 pkt |  |
|  | Możliwość stosowania pojemników wielorazowych z pokrywami i zabezpieczeniami przed przelaniem:0,5l,1l, 2l, 4l | TAK |  |
|  | Możliwość stosowania jednorazowych worków na wydzielinę przystosowanych do zbiorników 2l wielorazowych z pokrywami wielorazowymi zarówno zakręcanymi na pojemnik jak i wciskanymi w pojemnik | TAK |  |
|  | Zestaw drenów z filtrem antybakteryjnym oraz zaworem otwierającym/zamykającym ssanie | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy ssaka o dodatkowy uchwyt do zawieszenia drenu ssącego | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy ssaka o 1 lub 2 pojemniki do kateterów | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy ssaka o mechanizm przełączający wypełnienia 1 lub 2 butli | TAK |  |
| Ultradźwiękowy detektor tętna |
|  | Wyświetlacz: ekran ciekłokrystaliczny z tylnym podświetleniem | TAK |  |
|  | Wielkość: max (wys.) 130mm X (szer.) 85mm X (gł.) 30mm± 5mm | TAK |  |
|  | Waga urządzenia z baterią ≤ 300 g | 300 gramów lub mniej 10 pkt powyżej 0 pkt |  |
|  | Moc wyjściowa audio ≥ 1000mW rms | TAK |  |
|  | Automatyczne wyłączenie po 60 sekundach bez sygnału lub naciśnięcia przycisku | TAK |  |
|  | Napięcie baterii: znamionowe 3,6 V | TAK |  |
|  | Typ baterii: bateria litowo-jonowa | TAK |  |
|  | Żywotność baterii: 350 badań 1-minutowych | TAK |  |
|  | Częstotliwość głowicy: 1,0 MHz, 2,0 MHz, 2,5 MHz ±1% | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru tętna płodu FHR 50 ~ 210 bpm monitorowania. | TAK |  |
|  | Ogólna czułość: ≥ 90 dB I ob (mW / cm2): ≤ 5 mW / cm2 I SATA (mW / cm2): ≤ 7 mW / cm2 | TAK |  |
|  | Tryb roboczy: Impulsowa/ciągła fala Dopplera | TAK |  |
|  | Temperatura robocza: +5°C do +40°C Wilgotność: : ≤ 80% Ciśnienie atmosferyczne: 86 kPa ~ 106 kPa | TAK |  |
|  | Temperatura przechowywania: -10°C do +55°C Wilgotność podczas przechowywania: ≤93 % | TAK |  |
| Pulsoksymetr |
|  | Aparat przenośny max. 300 gram | Masa poniżej 300g- 10 pkt. Masa 300g- 0 pkt. |  |
|  | Zasilanie sieciowe 230V AC 50/60 Hz | TAK |  |
|  | Zasilanie (awaryjne) - wbudowany akumulator na 8 godzin | Podać Czas 8 godzin – 15 pkt mniejszy 0 pkt |  |
|  | Czas ładowania akumulatorów – max. 6h | TAK |  |
|  | Pomiar saturacji w zakresie min. 0-100% | TAK |  |
|  | Pomiar tętna w zakresie min. 30-250 bpm | TAK |  |
|  | Dokładność pomiaru saturacji w minimalnym zakresie: Dzieci/dorośli Od 70% do 100%: ±2 cyfry[%] Od 50% do 69%: ±3 cyfry[%] Noworodki Od 70% do 100%: ±3 cyfry[%] Od 50% do 69%: ±4 cyfry[%] | TAK |  |
|  | Wyświetlacz LCD kolorowy o przekątnej min. 3” | TAK |  |
|  | Regulacja jasności wyświetlacza min. 7 poziomów | TAK |  |
|  | Rozdzielczość – min. 240x400 pikseli | TAK |  |
|  | Min. 3 tryby pracy wyświetlacza | TAK |  |
|  | Selektywne włączane/wyłączane alarmy dla wszystkich parametrów | TAK |  |
|  | Ustawianie granic alarmów wszystkich parametrów | TAK |  |
|  | Możliwość min. 4 stopniowego zawieszania alarmów: 30 sekund, min., 1min.,1,5 min., 2 min., | TAK |  |
|  | Alarmy wizualne oraz dźwiękowe | TAK |  |
|  | Ustawienie głośności sygnalizacji alarmowej w zakresie 6 poziomów | 6 poziomów – 10 punktów mniej – 0 pkt |  |
|  | Przeznaczony dla wszystkich kategorii wiekowych, wyposażony w odpowiednie algorytmy pomiarowe. Automatycznie włącza algorytmy i zakresy pomiarowe adekwatne do wybranej kategorii wiekowej pacjenta | TAK |  |
| Parametry wyświetlane |
|  | Częstość pulsu | TAK |  |
|  | Procentowy pomiar SPO2 | TAK |  |
|  | Wyświetlanie krzywej pletyzmograficznej | TAK |  |
|  | Wskaźnik perfuzji | TAK |  |
|  | Wskaźnik stanu pracy - sieć, akumulator | TAK |  |
|  | Sygnalizacja odłączenia czujnika saturacji | TAK |  |
|  | Trendy graficzne min. 48 godz. | TAK |  |
|  | Krótki trend SpO2 oraz PR z ostatnich min.15 min. | TAK |  |
|  | Graficzny wskaźnik rozładowania baterii | TAK |  |
| Pozostałe parametry |
|  | Port RS232 | TAK |  |
|  | Możliwość instalacji urządzenia w pionie lub w poziomie | TAK |  |
|  | System eliminacji wpływu efektów ruchowych oraz możliwość pomiaru przy niskiej perfuzji | TAK |  |
|  | Modulacja tonu pulsu w zależności od zmierzonej wartości SpO2 | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia do drukarki | TAK |  |
|  | Wyprowadzenie danych o przebiegu monitorowania saturacji w formacie elektronicznym do opcjonalnego oprogramowania. Oprogramowanie w języku polskim. | TAK |  |
| Wyposażenie każdego pulsoksymetru |
|  | Oprogramowanie pulsoksymetru w języku polskim | TAK |  |
|  | -wielorazowy czujnik SpO2 typu klips dla dorosłych i dzieci | TAK |  |
| Defibrylator |
|  | Rodzaj fali defibrylacyjnej – dwufazowa | TAK |  |
|  | Defibrylacja ręczna i tryb AED | TAK |  |
|  | Metronom z możliwością ustawień rytmu częstotliwości uciśnięć dla pacjentów zaintubowanych i nie zaintubowanych dla dorosłych Wspomaganie RKO: metronom pracujący w dwóch trybach: - pacjent dorosły zaintubowany, - pacjent dorosły niezaintubowany, | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w trybie AED w algorytm wykrywający ruch pacjenta | TAK |  |
|  | Zakres wyboru energii w J min. 2-360 J w trybie manualnym. | TAK |  |
|  | Zakres wyboru energii w J min.150J-360J w trybie AED. | TAK |  |
|  | Ilość stopni dostępności energii zewnętrznej minimum 24 | Do 24 poziomów – 0pkt Powyżej 24 poziomów – 25pkt |  |
|  | Czas ładowania do energii 200 J poniżej 5 s | Do 5 sekund – 25pkt 5 i więcej sekund – 0pkt |  |
|  | Ekran monitora kolorowy z możliwością obserwacji 2 krzywych dynamicznych jednocześnie | TAK |  |
|  | Przekątna ekranu monitora minimum 4 cale | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowo – akumulatorowe. Czas ładowania max. 6 h | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania kardiowersji | TAK |  |
|  | Ciężar defibrylatora wraz z akumulatorem | Do 6kg – 25pkt Powyżej 6 kg – 0pkt |  |
|  | Wydruk zapisu na papierze o szerokości min 50mm Szybkość wydruku: min 25 mm/sek. | TAK |  |
|  | Codzienny autotest bez udziału użytkownika, bez konieczności manualnego włączania urządzenia w trybie pracy akumulatorowej oraz z zasilania zewnętrznego 230V, z wydrukiem potwierdzającym jego wykonanie, zawierającym: datę, numer seryjny aparatu, wynik testu | TAK |  |
|  | Monitorowanie EKG - przewody dla min 3 odprowadzeń | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru tętna min. 20-300 u/min | TAK |  |
|  | Zakres wzmocnienia sygnału EKG min. 8 poziomów wzmocnienia od 0,25; 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4 cm/Mv | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania stymulacji w trybach „na żądanie” i asynchronicznym przez elektrody defibrylacyjno - stymulacyjne radiotransparentne | TAK |  |
|  | Częstotliwość stymulacji w zakresie min. 40-170 imp./min | TAK |  |
|  | Natężenie prądu stymulacji w zakresie od 0 do 170 (mA) | Do 170 mA – 0pkt Powyżej 170 mA – 25pkt |  |
|  | Pomiar saturacji krwi tętniczej przez czujnik wielorazowy typu klips w zakresie od 1 do 100 % w technologii cyfrowej eliminacji zakłóceń | TAK |  |
|  | Możliwość obserwacji krzywej pletyzmograficznej na ekranie (SpO2) | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł EtCO2. | TAK |  |
|  | Po rozbudowie, możliwość obserwacji krzywej EtCO2 na ekranie. | TAK |  |
|  | Możliwość anulowania energii przyciskiem na płycie głównej. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |
| SERWIS I GWARANCJA |
| PARAMETRY | Wartość wymagalna | Potwierdzenie spełnienia-warunki oferowane |
| 1 | Okres gwarancji całego sprzętu | Min. 24 m-ce |  |
| 2 | W okresie trwania gwarancji Wykonawca świadczy w cenie oferty naprawy gwarancyjne sprzętu i przeglądy serwisowe (w częstotliwości i w zakresie zgodnym z wymogami producenta) wraz z koniecznym transportem sprzętu i wymianą części, w tym 1 przegląd w ostatnim miesiącu przed upływem gwarancji | Przez cały okres gwarancji |  |
| 3 | Proszę podać terminy i zakres przeglądów okresowych w okresie gwarancji zalecanych przez producenta | Podać harmonogram |  |
| 4 | Czas usunięcia usterki nie wymagający wymiany części zamiennych w dniach kalendarzowych | Do 2 dni roboczych |  |
| 5 | Czas usunięcia usterki wymagający wymiany części zamiennych w dniach kalendarzowych | Do 14 dni |  |
| 6 | W przypadku gdy czas naprawy przekroczy 3 dni Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt do dostarczenia urządzenia zastępczego takiego samego typu - na czas trwania naprawy | TAK |  |
| 7 | Wszelkie koszty transportu związane z naprawą w okresie gwarancji ponosi Wykonawca | TAK |  |
| 8 | Minimalna liczba napraw powodująca wymianę danego podzespołu na nowy /dopuszczamy 2-krotną naprawę, w przypadku 3 uszkodzenia wymiana podzespołu na nowy/ | TAK |  |
| 9 | Okres zagwarantowania części zamiennych i wyposażenia | 10 lat od daty dostawy |  |
| 10 | Serwis gwarancyjny na terenie Polski - proszę wskazać dla Zamawiającego punkt napraw gwarancyjnych (adres, tel., e-mail) | podać |  |
| 11 | Gwarantowany koszt rocznego, pełnego kontraktu serwisowego ( wartość brutto, waluta PLN), możliwego do zawarcia po upływie okresu gwarancyjnego, wiążący przez okres min 2 lat od upływu gwarancji | podać |  |

Wartość zamówienia netto: 	_______________________________________zł (słownie)

Wartość zamówienia brutto: 	         _______________________________________zł (słownie)

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia).