## Załącznik 2 g do FC
Załącznik 2 g do Formularza cenowego
PARAMETRY GRANICZNE
Warunki graniczne dla zintegrowanego analizatora biochemiczno-immunochemicznego głównego i odczynników biochemicznych i immunochemicznych Niespełnienie któregokolwiek z niżej wymaganych warunków spowoduje odrzucenie oferty
SYSTEM ZINTEGROWANY |  | Oświadczenie wykonawcy - potwierdzenie spełniania warunku poprzez wpisanie „TAK”
1 | Dostawa dwóch zintegrowanych biochemiczno-immunochemicznych; do wykonania wszystkich oznaczeń wymienionych w załączniku nr 1.1A. System zintegrowany zarządzany z jednego komputerowego stanowiska operatorskiego każdy, umożliwiające aspiracje materiału do badań biochemicznych i immunochemicznych z tej samej próbki bez konieczności manualnego przenoszenia między modułami. Dostawca podłączy bezpłatnie zaoferowane moduły do obecnie pracującego w laboratorium systemu LIS oraz pokryje koszty podłączenia ich do nowowdrożonego systemu, będącego elementem tego postępowania. Zintegrowany system główny - aparat fabrycznie nowy, nie starszy niż 2022 r., zintegrowany system back-up - Zamawiający dopuszcza aparat używany jednak nie starszy niż 2021 r.
2 | System zintegrowany zapewniający fizycze połączenie analizatorów i innych urządzeń wchodzących w skład systemu zintegrowanego, zapewniające automatyczny przebieg procesu transportu i badań próbek wykonywanych na systemie zintegrowanym.
3 | Oferowane zintegrowane systemy umożliwiają dostawianie i wyjmowanie probówek z aparatów, bez przerywania ciągłości ich pracy. Możliwość jednoczesnego wstawienia do podajnika minimum 300 próbek dla ka Systemu Zintegrowanego.
System zintegrowany umożliwia wykonywanie oznaczen w surowicy, osoczu (Hep Li, K2EDTA, K3EDTA. Krwi pełnej, hemolizacie, PMR i płynach z jam ciała.
4 | Zintegrowane systemy umożliwiają wykonywanie oznaczeń w próbkach pierwotnych i wtórnych.
5 | Systemy będą wyposażone w dwie stacje uzdatniania wody umożliwiające prawidłową pracę analizatorów w systemie. Koszt wszystkich materiałów zużywalnych stacji wliczony w cenę dzierżawy. Zamawiający wskaże miejsce do podłączenia stacji uzdatniania wody w taki sposob, aby ich obecność nie zmiejszyła powierzchni roboczej przeznaczonej pod obsługę zintegrowanych systemów.
6 | Dostawca zapewni dwukierunkową komunikację zintegrowanych systemów z Laboratoryjnym Systemem Informatycznym. Wykonawca zapewni podłączenie oferowanych systemów i uruchomienie dwukierunkowej transmisji danych na własny koszt. W pierwszym etapie podlączenie nastąpi do obecnie funkcjonującego systemu informatycznego Zamawiającego, w drugim etapie do nowowdrażanego systemu informatycznego.
7 | Zewnętrzne zasilacze awaryjne (UPS) podtrzymujące pracę systemów przez okres min. 45 minut.
8 | Ze względu na ograniczoną przestrzeń laboratoryjną, Zamawiający zamierza przeznaczyć na instalację dwch systemów dwie loże o wymiarach maksymalnych 2,5 x 1,4 m. Zamawiający oczekuję, że Dostawca wykona adaptację pomieszczenia w którym będą pracowały zintegrowane systemy. Adpatacja obejmuje: montaż wydajnej klimatyzacji, jeśli obecna nie spełni warunków schłodzenia temperatury otoczenia do wymaganej przez producenta temperatury, montaż blatu roboczego spełniającego wymogi sanitarne pracy z materiałem biologicznym (wymiary orientacyjne blatu: szerokość około 1,5 m, głębokość około 2 m z owalnym wykończeniem zabezpieczającym przed urazami), i dwóch szafek na nózkach typu kontener podbiurkowy, dwóch półek wiszących na szerokość 1,5 m; zapewniających komforotwą obsługę dwóch modułów biochemiczno-immunochemicznych i archiwizację dokumentacji aparaturowej).
9 | Wykonawca w ramach ceny zapewni możliwość podłączenia aparatury do zdalnej diagnostyki serwisowej przez cały okres trwania umowy. - Kontakt telefoniczny z Inżynierem Serwisu w godz. 7:00 – 20:00 przez 7 dni w tygodniu - przystąpienie do naprawy: w ciągu 24 h od zgłoszenia awarii krytycznej, w ciągu 48 h od zgłoszenia awarii (bez określenia „krytyczna”).
Wymagania dotyczące modułów biochemicznych będących składowym zintegrowanych systemów
10 | Dwa identyczne analizatory biochemiczne pracujące w technologii tzw. „mokrej chemii” lub "suchej chemii", o wydajności maksymalnej (łącznie z ISE) nie mniejszej niż 1200 testów/h dla każdego z nich. Odczynniki między jednym i drugim analizatorem muszą być w pełni kompatybilne, i istnieje możliwość przełożenia odczynników z jednego analizatora na drugi w przypadku awarii jednego z systemów, bez strat odczynnika.
11 | Zmawiający wymaga możliwości dokładania wszystkich odczynników na pokład analizatora w czasie pracy analizatora bez przerywania badań.
12 | Moduły biochemiczne muszą być wyposażone w kuwety wielorazowego użytku, które są myte i sprawdzane na pokładzie analizatorów.
13 | Moduły biochemiczne muszą być wyposażone w detektor skrzepów i mikroskrzepów badanej próbki oraz bąbelków powietrza dla próbek badanych.
14 | Moduły biochemiczne muszą być wyposażone zintegrowany moduł przystawki jonoselektywnej do oznaczania jonów sodu, potasu i chlorków, zawierający elektrody do oznaczeń jonów Na, K i Cl – brak konieczności wymiany elektrod na okoliczność oznaczenia danego jonu przez min. 30 dni. Kalibracja elektrod powinna odbywać się nie częściej niż co 24h. Możliwość wymiany odczynników do wykokonywania oznaczeń ISE bez potrzeby zatrzymywania analiz.
15 | Ilość chłodzonych miejsc odczynnikowych wystarczająca do jednoczesnego załadowania na pokład min. 50 odczynników.
16 | Automatyczne powtórki i rozcieńczenia dla parametrów tego wymagających.
17 | Wbudowany system kontroli jakości oparty o reguły Westgarda i wykresy Levey-Jenningsa wraz z analiza statystyczną i graficzną uzyskiwanych wyników. Analizatory wyposażone w systemy ostrzegania o przekroczeniu reguły.
18 | Obowiązkowy system chłodzenia odczynników w analizatorach do temperatury lodówki, lub max.15 st Celsjusza, pozwalający na przechowywanie napoczętych odczynników na pokładzie, bez konieczności chowania ich do lodówki zewnętrznej.
19 | Możliwość aplikacji min. 5 dodatkowych testów na kanałach otwartych, dostępnych dla użytkownika.
Wymagania dotyczące modułów immunochemicznych będących składowym zintegrowanych systemów biochemiczno-immunochemicznych
20 | Analizator immunochemiczny pracujący w technologii chemiluminescencji, o wydajności maksymalnej nie mniejszej niż 150 testów/h.
21 | Zamawiający bezwzględnie wymaga możliwości dokładania na pokład analizatora wszystkich niezbędnych odczynników do wykonania wszystkich oznaczeń bez zatrzymywania pracy analizatora lub pauzowania (w czasie pracy analizatora - wykonywanie badań).
22 | Pełna automatyzacja badań, z uwzględnieniem automatycznych powtórzeń, rozcieńczeń i zlecania testów dodatkowych.
23 | Odczynniki gotowe do użycia (dopuszcza się wykonywanie czynności dodatkowych w odczynnikach dodatkowych).
24 | Możliwość dostawiania próbek pilnych, kontroli, kalibratorów, w trakcie pracy analizatora, bez konieczności przerywania cyklu analitycznego.
25 | Obowiązkowy system chłodzenia odczynników w analizatorach do temperatury lodówki, lub max.15 st C., pozwalający na przechowywanie napoczętych odczynników na pokładzie, bez konieczności chowania ich do lodówki zewnętrznej.
26 | Ilość chłodzonych miejsc odczynnikowych wystarczająca do jednoczesnego załadowania na pokład min. 35 odczynników.
27 | Podciśnieniowy detektor skrzepów i mikroskrzepów badanej próbki oraz bąbelków powietrza (piany) dla próbek.
28 | Przebieg i odczytu reakcji w jednorazowej kuwecie.
29 | Zastosowanie w pipetorze wymiennych końcówek do pobierania próbek lub systemu mycia sond, gwarantujące zapobieganie kontaminacji dla testów wykonywanych w surowicy/osoczu ≤0,1ppm (potwierdzone zapisami w instrukcji obsługi oferowanych analizatorów)
WYMAGANIA ODCZYNNIKOWE DLA ANALIZATORÓW
32 | Zamawiający bezwzględnie wymaga oznaczenia Prokalcytoniny referencyjną metoda BRAHMS o liniowości min. 100 μg/L. W przypadku zaoferowania testu o mniejszej liniowości, wykonawca winien doliczyć do oferty 50% testów PCT służących do oznaczeń powyżej liniowości zaoferowanego testu.
33 | Zamawiający wymaga zaoferowania możliwości oznaczania zarówno hsCRP jak i CRP posługując się jednym zestawem odczynnikowym.
34 | Wykonawca dostarczy odczynniki gotowe do użycia. Zamawiający dopuszcza wymaganie producenta czynności mieszania i otwierania odczynników przed włożeniem ich na pokład.
35 | Aspiracja próbki przez oferowany analizatory przed aspiracją odczynnika reakcyjnego lub odczynnika wstępnego - błąd aspiracji próbki nie powoduje utraty testu. Zamawiający dopuszcza maksymalnie zaoferowanie maksymalnie dwóch odczynników na tzw. Wolnych kanałach, dla których Zamawiający dopuszcza przygotowanie.
36 | Wpływ interferencji w oznaczaniu bilirubiny całkwitej ze strony 10 g/L hemoglobiny: nie większy niż 10%. Ten sam zestaw odczynnikowy do oznaczania bilirubiny całkowitej u dorosłych i noworodków. Potwierdzić w ulotce odczynnikowej.
37 | Stabilność odczynników immunochemicznych na pokładzie analizatorów min. 21 dni.
38 | Dla testu wysokoczułej troponiny dostępne podane przez producenta dane dotyczące rokowania względem śmiertelności ogólnej oraz poważnych niepożądanych zdarzeń sercowych.
39 | Oznaczenie kortyzolu zarówno w surowicy i w moczu z próbki pierwotnej. Ze względu na ilość wykonywanych oznaczeń Zamawiający nie dopuszcza wstępnego przygotowania próbki moczu do oznaczenia kortyzolu. Spełnienie tych wymogów należy potwierdzić w ulotce odczynnikowej.
40 | Czas wykonywania testów immunochemicznych Troponiny oraz bHCG do 20 minut.
41 | Wszystkie zaoferowane kalibratory oraz dedykowane kontrole immunochemiczne niewymagające rekonstytucji.
PARAMETRY OCENIANE
3 | Oznaczenia Anty-HCV, HBsAg, HIV bez tzw. "szarej strefy", posiadające jednoznaczną interpretacje wyniku: reaktywny / niereaktywny. | TAK - 10 p
NIE - 0 p
4 | Możliwości wykonania testu troponiny w próbkach zhemolizowanych dla stężeń hemoglobiny nie mniej niż 400 mg/dL, potwierdzone w ulotce odczynnikowej. | TAK - 10 p
NIE - 0 p
5 | Liniowość βhCG ≥14.000 mIU/ml: | TAK - 10 p
NIE - 0 p
6 | Stabilność kalibracji immunochemicznych min. 30 dni | TAK - 10 p
NIE - 0 p