## .
dodatek nr 2 do SWZ na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie Nr sprawy: ZP/P/03/22
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto | Nazwa handlowa - (jeśli dotyczy) podaje Wykonawca | Nazwa producenta oraz numer katalogowy - obowiązkowo podaje Wykonawca
1 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z możliwością pomiaru OCŻ, wykonany z PCV, ze skalą 0-30cm, komora kroplowa o długości 5cm, filtr 15µm, kranik trójdrożny umożliwiający zamienne podłączenie przyrządów, opakowanie folia-papier | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
2 | Przyrząd do przetaczania krwi z komorą kroplową wolną od PCV, komora kroplowa o długości min 9cm, filtr 15µm, regulator przepływu, dren o długości 150cm, całkowicie pozbawiony ftalanów (zarówno dren jak i komora). Opakowanie folia-papier z kolorystycznym nadrukiem Dopuszczono: Przyrząd do transfuzji z filtrem 200µm z komorą kroplową wykonaną z medycznego PCV w całości pozbawiony flantów. Dopuszczono 2 : - przyrząd do przetaczania krwi z komorą kroplową wykonaną z medycznego PCV, dł. komory kroplowej 7,5 cm w części przeźroczystej, a całkowita długość komory ok. 10 cm ?, filtr 15µm, regulator przepływu, dren o długości 150cm, całkowicie pozbawiony ftalanów (zarówno dren jak i komora), opakowanie folia-papier z kolorystycznym nadrukiem Podać oferowany wariant:................... | szt. | 1700 |  | 0 |  | 0
3 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, zawierający dwukanałowy kolec komory kroplowej. Elastyczna komora kroplowa o wielkości 6 cm zaopatrzona w odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką. Dodatkowe skrzydełka dociskowe ułatwiają wkłucie zestawu do pojemnika z płynem. Filtr 15µm, kroplomierz komory 20 kropli = 1ml +/- 0.1ml. Dren o długości min. 150 cm zakończony Luer-Lock, wyposażony w zacisk rolkowy posiadający pochewkę na igłę biorczą oraz zaczep do podwieszenia drenu. Oba końce przyrządu zabezpieczone dodatkowo ochronnymi kapturkami. Opakowanie typu blister-pack z kolorowym kodem identyfikującym rodzaj przyrządu. Sterylny. Dopuszczono: - przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, zawierający dwukanałowy kolec komory kroplowej, długości całkowitej komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przeźroczystego PVC 55 mm, komora kroplowa zaopatrzona w odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką, bez dodatkowych skrzydełek dociskowych, filtr 15µm, kroplomierz komory 20 kropli = 1ml +/- 0.1ml, dren o długości min. 150 cm zakończony Luer-Lock, wyposażony w zacisk rolkowy, posiadający pochewkę na igłę biorczą, opakowanie typu blister-pack z kolorowym kodem identyfikującym rodzaj przyrządu Podać oferowany wariant:..................... | szt. | 44000 |  | 0 |  | 0
4 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, zawierający dwukanałowy kolec komory kroplowej. Elastyczna komora kroplowa o wielkości 6 cm zaopatrzona w odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką. Dodatkowe skrzydełka dociskowe ułatwiają wkłucie zestawu do pojemnika z płynem. Filtr 15µm, kroplomierz komory 20 kropli = 1ml +/- 0.1ml. Dren o długości min. 150 cm zakończony Luer-Lock, wyposażony w zacisk rolkowy posiadający pochewkę na igłę biorczą oraz zaczep do podwieszenia drenu. Oba końce przyrządu zabezpieczone dodatkowo ochronnymi kapturkami. Opakowanie typu blister-pack z kolorowym kodem identyfikującym rodzaj przyrządu. Sterylny, bez ftalanów. | szt. | 1500 |  | 0 |  | 0
5 | Zestaw do przetaczania płynów infuzyjnych z regulatorem przepływu z podwójną skalą , zawierający : przedłużacz linii męskiej z luer lock, żeńskiej luer lock z regulatorem przepływu z podwójną skalą umożliwiającą regulację natężenia przepływu, regulacja przepływu: od 5 do 250 ml/h ( niebieskie cyfry na białym tle) jest przeznaczony do niskich rozwiązań lepkości. Regulacja przepływu: od 5 do 200 ml/h ( białymi cyframi na niebieskim tle ) jest przeznaczony do roztworów o lepkości od 10 do 40 %, zakres błędu wynosi +/- 15 % Komora kroplowa wykonana z PCV, nie zawiera ftalanów, kolec z odpowietrzeniem, zintegrowana zatyczka odpowietrzenia, długość drenu 145 cm, zacisk na dren, port Y. Produkt nie zawiera lateksu. | szt. | 500 |  | 0 |  | 0
6 | Przyrząd do szybkiego przetaczania krwi wykonany z PCV, komora kroplowa o długości min 9,5cm, filtr 200µm, regulator przepływu z miejscem do podwieszenia drenu, dren o długości 150cm z łącznikiem luer-lock na jego końcu. Pompka do szybkiego toczenia krwi w kształcie walca o długości min. 11cm. Opakowanie folia-papier | szt. | 200 |  | 0 |  | 0
7 | Igła j.u. 0,5x25mm - opakowania pośrednie o pojemności od 50 - 250 szt. | szt. | 3000 |  | 0 |  | 0
8 | Igła j.u. 0,6x30mm- opakowania pośrednie o pojemności od 50 - 250 szt. | szt. | 2000 |  | 0 |  | 0
9 | Igła j.u. 0,7x30mm- opakowania pośrednie o pojemności od 50 - 250 szt. | szt. | 3000 |  | 0 |  | 0
10 | Igła j.u. 0,8x40mm- opakowania pośrednie o pojemności od 50 - 250 szt. | szt. | 30000 |  | 0 |  | 0
11 | Igła j.u. 0,9x30mm- opakowania pośrednie o pojemności od 50 - 250 szt. Dopuszczono: - Igły w rozmiarze 0,9x40mm Podać oferowany wariant: ….................... | szt. | 5000 |  | 0 |  | 0
12 | Igła do pobierania leków z otworem bocznym (typu Pencil-Point). Rozmiar 18G 1,2 x 30mm. Sterylna, pakowana pojedynczo w blister-packz napisami w j. polskim. -opakowania pośrednie o pojemności od 50 - 250 szt. | szt. | 80000 |  | 0 |  | 0
13 | Kaniula dożylna dla noworodków ze zdejmowanym uchwytem - 25G, 0,7x19mm, przepływ 13ml/min | szt. | 200 |  | 0 |  | 0
14 | Kaniula dożylna dla noworodków ze zdejmowanym uchwytem - 25G, 0,6x19mm, przepływ 13ml/min | szt. | 1000 |  | 0 |  | 0
15 | Kaniula do żył obwodowych z dodatkowym portem górnym - 22G, 0,8x19-25mm, materiał cewnika PTFE lub PUR | szt. | 500 |  | 0 |  | 0
16 | Kaniula dożylna ze skrzydełkami i portem do iniekcji. Cewnik wykonany z wysokiej jakości F.E.P wyposażony w 2 paski kontrastujące w RTG. Ostrze silikonowane, ultraostre, wykonane ze stali nierdzewnej (AISI 304), umożliwia płynne oraz atraumatyczne umieszczenie kaniuli w naczyniu żylnym. Komora wypływu zwrotnego umożliwia szybką wizualizacją wypływu krwi potwierdzając tym samym prawidłowe umieszczenie igły w naczyniu żylnym pacjenta. Kaniula posiada elastyczne skrzydełka oraz zastawka zapobiegająca wypływowi krwi. Rozmiary oznaczone kolorystyczne. Standardowy korek portu bocznego. Wyrób apirogenny. Nie zawiera lateksu. Nie zawiera ftalanów. Sterylizowana tlenkiem etylenu. Opakowanie: twardy blister . Rozmiary: 26G, 0,6x19mm, przepływ 17ml/min Dopuszczono: - kaniule z 4 paskami RTG Podać oferowany wariant: ............................ | szt. | 500 |  | 0 |  | 0
17 | Bezpieczna kaniula dożylna z automatycznie aktywującym się plastikowym zabezpieczeniem ostrza. Cewnik wykonany z teflonu (FEP) z dwoma paskami kontrastującymi w RTG. Port boczny z domykanym ręcznie koreczkiem. Zabezpieczenie ostrza oraz koreczek portu bocznego kodowany kolorystycznie. Wyposażona w skrzydełka mocujące, zastawkę antyzwrotną oraz koreczek Luer-Lock z trzpieniem powyżej jego krawędzi. Na opakowaniu umieszczone: rozmiar, średnica, długość, przepływ, nr katalogowy, nr serii, data produkcji i data ważności. Sterylna, pakowana pojedynczo w sztywne opakowania typu blister. Op. zbiorcze a'50 szt. . Rozmiary: 24G, 0,7x19mm, przepływ 23ml/min Dopuszczono: -bezpieczne kaniule wykonane z poliuretanu z 6 paskami RTG z portem domykanym automatycznie Podać oferowany wariant:........................ | szt. | 500 |  | 0 |  | 0
18 | Bezpieczna kaniula dożylna z automatycznie aktywującym się plastikowym zabezpieczeniem ostrza. Cewnik wykonany z teflonu (FEP) z dwoma paskami kontrastującymi w RTG. Port boczny z domykanym ręcznie koreczkiem. Zabezpieczenie ostrza oraz koreczek portu bocznego kodowany kolorystycznie. Wyposażona w skrzydełka mocujące, zastawkę antyzwrotną oraz koreczek Luer-Lock z trzpieniem powyżej jego krawędzi. Na opakowaniu umieszczone: rozmiar, średnica, długość, przepływ, nr katalogowy, nr serii, data produkcji i data ważności. Sterylna, pakowana pojedynczo w sztywne opakowania typu blister. Op. zbiorcze a'50 szt. 22G 0,9 x 25mm - przepływ 36ml/min Dopuszczono: -bezpieczne kaniule wykonane z poliuretanu z 6 paskami RTG z portem domykanym automatycznie Podać oferowany wariant:........................ | szt. | 4000 |  | 0 |  | 0
19 | Bezpieczna kaniula dożylna z automatycznie aktywującym się plastikowym zabezpieczeniem ostrza. Cewnik wykonany z teflonu (FEP) z dwoma paskami kontrastującymi w RTG. Port boczny z domykanym ręcznie koreczkiem. Zabezpieczenie ostrza oraz koreczek portu bocznego kodowany kolorystycznie. Wyposażona w skrzydełka mocujące, zastawkę antyzwrotną oraz koreczek Luer-Lock z trzpieniem powyżej jego krawędzi. Na opakowaniu umieszczone: rozmiar, średnica, długość, przepływ, nr katalogowy, nr serii, data produkcji i data ważności. Sterylna, pakowana pojedynczo w sztywne opakowania typu blister. Op. zbiorcze a'50 szt. 20G 1,1 x 32mm - przepływ 65ml/min Dopuszczono: -bezpieczne kaniule wykonane z poliuretanu z 6 paskami RTG z portem domykanym automatycznie -kaniule w rozmiarze 20G 1,1x32mm o przepływie 61ml/min Podać oferowany wariant:........................ | szt. | 6500 |  | 0 |  | 0
20 | Bezpieczna kaniula żylna wykonana z poliuretanu z czterema wtopionymi pasami kontrastującymi w promieniach RTG. Igła zaopatrzona w specjalny automatyczny metalowy zatrzask samo zakładający się po wyjęciu igły z kaniuli zabezpieczający koniec igły przed przypadkowym zakłuciem się personelu. Port do dodatkowych wstrzyknięć zamykany bezpiecznym korkiem . Port centralne umiejscowiony wobec skrzydełek. Mechanizm uniemożliwiający tzw. samo otwarcie się koreczka portu górnego co minimalizuje ryzyko infekcji oraz otwarcia się bez kontroli personelu upoważnionego do przeprowadzania procedury kaniulacji. Koreczek posiadający trzpień zamykający światło kaniuli poniżej krawędzi koreczka. Kaniula wyposażona w hydrofobową membranę gwarantującą wysokie bezpieczeństwo zatrzymując wypływ krwi poza kaniulę zgodna z PN 10555-5. Nazwa producenta na korku portu bocznego oraz uchwycie igły. 18G-(1,3)dł.33mm | szt. | 8100 |  | 0 |  | 0
21 | Bezpieczna kaniula dożylna z automatycznie aktywującym się plastikowym zabezpieczeniem ostrza. Cewnik wykonany z teflonu (FEP) z dwoma paskami kontrastującymi w RTG. Port boczny z domykanym ręcznie koreczkiem. Zabezpieczenie ostrza oraz koreczek portu bocznego kodowany kolorystycznie. Wyposażona w skrzydełka mocujące, zastawkę antyzwrotną oraz koreczek Luer-Lock z trzpieniem powyżej jego krawędzi. Na opakowaniu umieszczone: rozmiar, średnica, długość, przepływ, nr katalogowy, nr serii, data produkcji i data ważności. Sterylna, pakowana pojedynczo w sztywne opakowania typu blister. Op. zbiorcze a'50 szt. 17G 1,5 x 45mm - przepływ 125ml/min Dopuszczono: -bezpieczne kaniule wykonane z poliuretanu z 6 paskami RTG z portem domykanym automatycznie - kaniule w rozmiarze 17G 1,5x45mm o przepływie 142ml/min.? Podać oferowany wariant:........................ | szt. | 300 |  | 0 |  | 0
22 | Bezpieczna kaniula dożylna z automatycznie aktywującym się plastikowym zabezpieczeniem ostrza. Cewnik wykonany z teflonu (FEP) z dwoma paskami kontrastującymi w RTG. Port boczny z domykanym ręcznie koreczkiem. Zabezpieczenie ostrza oraz koreczek portu bocznego kodowany kolorystycznie. Wyposażona w skrzydełka mocujące, zastawkę antyzwrotną oraz koreczek Luer-Lock z trzpieniem powyżej jego krawędzi. Na opakowaniu umieszczone: rozmiar, średnica, długość, przepływ, nr katalogowy, nr serii, data produkcji i data ważności. Sterylna, pakowana pojedynczo w sztywne opakowania typu blister. Op. zbiorcze a'50 szt.16G 1,7 x 45mm - przepływ 180ml/min Dopuszczono: -bezpieczne kaniule wykonane z poliuretanu z 6 paskami RTG z portem domykanym automatycznie - kaniule w rozmiarze 16G 1,7x45mm o przepływie 200ml/min.? Podać oferowany wariant:........................ | szt. | 200 |  | 0 |  | 0
23 | Koreczki do kaniul pakowane pojedynczo Dopuszczono: - opakowanie a` 250 szt. z zaokrągleniem do pełnych ilości w górę. lub - opakowanie 100 szt. z zaokrągleniem do pełnych ilości w górę. Podać oferowany wariant: …........................... | szt. | 15500 |  | 0 |  | 0
24 | Kranik trójdrożny z optycznym identyfikatorem pozycji otwarty/zamknięty, przestrzeń martwa 0,2ml Dopuszczono: - dopuści kraniki trójdrożne z objętością wypełnienia 0,3ml Podać oferowany wariant:…........................... | szt. | 3250 |  | 0 |  | 0
25 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych biały 150cm, posiada dren PCV o średnicy wewnętrznej ok. 1,2 mm, łączniki stożkowe luer-lock, przedłużacz wolny od ftalanów. | szt. | 1600 |  | 0 |  | 0
26 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych czarny 150cm, posiada dren PCV o średnicy wewnętrznej ok.1,2 mm, łączniki stożkowe luer-lock, przedłużacz wolny od ftalanów. Dopuszczono: - bursztynowe przedłużacze do pomp infuzyjnych Podać oferowany wariant:….......................... | szt. | 1600 |  | 0 |  | 0
27 | Sterylne bezigłowe urządzenie dostępu naczyniowego, do łączenia z różnymi elementami linii infuzyjnej. Obudowa wykonana z transparentnego materiału- poliwęglanu. Wysokiej jakości silikonowa membrana pozwala na wielkokrotne iniekcje portu. Nie zawiera metalu, może być stosowany podczas badania MRI. Nie zawiera lateksu ani ftalanów. Czas użytkowania 7 dni lub 350 aktywacji. Objętość wypełnienia 0,09 ml. Wysokość przepływu 350 ml/min. Wytrzymałość na ciśnienie płynu iniekcyjnego 3 bary ( 44PSI ) Wytrzymałość na ciśnienie zwrotne 2 bary ( 29 PSI ). Opakowanie jednostkowe : papier-folia. | szt. | 150 |  | 0 |  | 0
28 | Bezigłowy port iniekcyjny do użytku na 7dni, przeźroczysta obudowa, niebieska silikonowa membrana, do 140 aktywacji, długość całkowita 12,5cm. Średnica wew. dren 1,2mm, zew. 2,5mm oraz 3,0mmx4,1mm (do wyboru przez Zamawiającego), z zaciskiem na drenie oraz obrotowym łącznikiem luer-lock na jego końcu. Z aplikatorem umożliwiającym jałowe wyjęcie portu. Opakowanie folia/papier | szt. | 200 |  | 0 |  | 0
29 | Strzykawka 3-częściowa LUER o pojemności 2 ml . Wykonana z polipropylenu, przezroczysty cylinder z centrycznym stożkiem, tłok w zielonym kontrastującym kolorze. Gumowe bez lateksowe uszczelnienie tłoka z podwójnym pierścieniem. Kryza ograniczająca wypadanie tłoka. Czarna niezmywalna skala co 0,1ml. Nazwa strzykawki oraz logo producenta na korpusie. Sterylna, pakowana pojedynczo w blister-pack. Opakowanie zbiorcze a'100 szt. | op | 300 |  | 0 |  | 0
30 | Strzykawka 3-częściowa LUER o pojemności 5 ml . Wykonana z polipropylenu, przezroczysty cylinder z centrycznym stożkiem, tłok w zielonym kontrastującym kolorze. Gumowe bez lateksowe uszczelnienie tłoka z podwójnym pierścieniem. Kryza ograniczająca wypadanie tłoka. Czarna niezmywalna skala co 0,2ml. Nazwa strzykawki oraz logo producenta na korpusie. Sterylna, pakowana pojedynczo w blister-pack. Opakowanie zbiorcze a'100 szt. | op. | 300 |  | 0 |  | 0
31 | Strzykawka 3-częściowa LUER o pojemności 10 ml . Wykonana z polipropylenu, przezroczysty cylinder z centrycznym stożkiem, tłok w zielonym kontrastującym kolorze. Gumowe bez lateksowe uszczelnienie tłoka z podwójnym pierścieniem. Kryza ograniczająca wypadanie tłoka. Czarna niezmywalna skala co 0,2 ml. Nazwa strzykawki oraz logo producenta na korpusie. Sterylna, Opakowanie zbiorcze a'100 szt. | op. | 650 |  | 0 |  | 0
32 | Strzykawka 3-częściowa LUER o pojemności 20 ml . Wykonana z polipropylenu, przezroczysty cylinder z od centrycznym stożkiem, tłok w zielonym kontrastującym kolorze. Gumowe bez lateksowe uszczelnienie tłoka z podwójnym pierścieniem. Kryza ograniczająca wypadanie tłoka. Czarna niezmywalna skala co 0,5 ml. Nazwa strzykawki oraz logo producenta na korpusie. Sterylna, pakowana pojedynczo w blister-pack. Opakowanie zbiorcze a'50 szt. Dopuszczono: - strzykawka bez nazwy producenta występującej bezpośrednio na cylindrze oraz typu strzykawki. | op. | 1000 |  | 0 |  | 0
33 | Strzykawka 3-częściowa 20ml , do pompy infuzyjnej, kontrastujący tłok, przedłużona o min. 10%, czytelna skala co 0,5ml, stożek luer-lock. Sterylna, op. folia/papier**Opakowanie zbiorcze a'50 szt. Dopuszczono: -strzykawki 3 częściowe LUER-LOCK 20ml - bez rozszerzenia skali Podać oferowany wariant:.............................. | op. | 64 |  | 0 |  | 0
34 | Strzykawki jednorazowego użytku do pompy infuzyjnej , trzyczęściowa, koncentryczna, pojemność i skala na cylindrze 50 - 60 ml, typu Luer- Lock. Tłok i cylinder wykonane z polipropylenu, bez zawartości lateksu, PCV, DEHP, kompatybilne z lekami cytostatycznymi (przeznaczone do bezpiecznego podawania i przygotowywania cytostatyków - potwierdzone oświadczeniem producenta), wyraźne oznakowanie skali, czarna, niezmywalna, jednostronna, skala co 1ml do 60 ml , tłok strzykawki nawilżony olejem silikonowym, który nie powoduje zacinania się tłoka. Typ strzykawki i logo producenta na strzykawce . | szt. | 4000 |  | 0 |  | 0
35 | Strzykawki jednorazowego użytku do pompy infuzyjnej , trzyczęściowa, bursztynowa, do podaży leków światłoczułych, koncentryczna, pojemność i skala na cylindrze 50 - 60 ml, typu Luer- Lock. Tłok i cylinder wykonane z polipropylenu, bez zawartości lateksu, PCV, DEHP, kompatybilne z lekami cytostatycznymi (przeznaczone do bezpiecznego podawania i przygotowywania cytostatyków - potwierdzone oświadczeniem producenta), wyraźne oznakowanie skali, czarna, niezmywalna, jednostronna, skala co 1ml do 60ml , tłok strzykawki nawilżony olejem silikonowym, który nie powoduje zacinania się tłoka. Typ strzykawki i logo producenta na strzykawce . | szt. | 3000 |  | 0 |  | 0
36 | Strzykawka 3-częściowa 100ml cewnikowa z końcówką ściętą ukośnie typu Janeta Dopuszczono: - strzykawka bez nazwy producenta występującej bezpośrednio na cylindrze oraz typu strzykawki. | szt. | 2000 |  | 0 |  | 0
37 | Strzykawka jednorazowego użytku o pojemności1ml do tuberkuliny z uszczelnieniem, pomarańczowy, kontrastujący tłok, skala co 0,05 ml z dopakowaną igłą 0,45 x 13mm nazwa strzykawki oraz logo producenta na korpusie op. zbiorcze a'100 szt. | szt. | 1000 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU : |  |  |  |  | 0 | X | 0
…………………………………………………………………….. DATA I PODPIS WYKONAWCY