## 1
Załącznik nr 1A – FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)
KOD CPV 33158210-7, 33190000-8, 33182000
Pakiet nr 1. Stymulator jednojamowy podstawowy VVI MRI – SR z elektrodami
L.p.	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia	Producent/ numer katalogowy	Jednostka miary	Ilość sztuk	Cena jedn. netto w zł	Wartość / netto w zł	Podatek VAT		Wartość brutto w zł
					%	Kwota
1	Stymulator jednojamowy MRI -SR		szt	30			8%
2	Elektroda		szt	30			8%
3	Akcesoria do wymiany stymulatorów		szt	2			8%
					Razem		X

	Opis uzupełniający
L.p	Parametry wymagane	Parametr graniczny - wymagany		Oferowane parametry
1	Żywotność stymulatora min 9 lat / (nastawy nominalne)	TAK
2	Waga max. 23 [g]	podać
3	Rok produkcji nie wcześniej niż 2024r.	podać
4	Amplituda impulsu min zakres 0,5-7,0 V	min zakres wymagany/ podać
5	Szerokość impulsu(A/V) min zakres 0,2-1,5 ms	min zakres wymagany/ podać
6	Czułość komorowa – co najmniej w zakresie 1,0 – 10,0 [mV]	min zakres wymagany/ podać
7	Czułość przedsionkowa - co najmniej w zakresie 0,25 - 4,0 [mV]	min zakres wymagany/ podać
8	Automatyczna zmiana wartości czułości w zależności od amplitudy wykrywanych potencjałów w przedsionku i komorze	TAK
9	Okres refrakcji A/V min zakres 200-400 ms	min zakres wymagany/ podać
10	Możliwość wykonania badania MRI po wszczepieniu całego ciała Pacjenta bez stref wykluczeń 1,5 i 3T	Tak
11	Program nocny	TAK
12	Funkcja dostosowania częstości stymulacji do zapotrzebowania metabolicznego pacjenta	TAK
13	Rejestrowanie trendów oporności elektrody / przez cały okres życia urządzenia	TAK
14	Możliwość automatycznego przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zaprogramowanego zakresu impedancji elektrod	TAK
15	Elektrody A i V pasywne i aktywne	TAK
16	Elektrody A i V sterydowe	TAK
17	Funkcja automatycznie określająca komorowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji komorowej do zmierzonego progu stymulacji	TAK
18	Możliwość wykonania stymulacji antyarytmicznej EPS wszczepionym stymulatorem bez użycia dodatkowych urządzeń	TAK
19	Dostępne histogramy: / - częstości / - aktywności pacjenta	TAK
20	Rejestracja epizodów: / - wysokiej częstości komorowej i przedsionkowej / - częstości komorowej w czasie trwania arytmii przedsionkowej / - czas trwania arytmii przedsionkowych / - gwałtownego spadku częstości	TAK

	UWAGA: Parametry wymagane (graniczne) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia i dostarczenia Zamawiającemu na czas trwania umowy po 2 sztuki kabli do pomiarów śródoperacyjnych.
Na czas trwania umowy Dostawca nieodpłatnie zapewnia w siedzibie zamawiającego skład konsygnacyjny (Komis) w postaci: 5 sztuk stymulatorów wraz z elektrodami, 2 zestawy akcesoriów do wymiany stymulatorów i pełnym wyposażeniem, niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania urządzenia po wszczepieniu. Zapewni przeszkolenie personelu na koszt Dostawcy w siedzibie zamawiającego w terminie uzgodnionym pomiędzy stronami

## 2
Załącznik nr 1A – FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia )
KOD CPV 33158210-7, 33190000-8, 33182000
Pakiet nr 2. Stymulator jednojamowy VVI – SR z elektrodami
L.p.	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia	Producent/ numer katalogowy	Jednostka miary	Ilość sztuk	Cena jedn. netto w zł	Wartość / netto w zł	Podatek VAT		Wartość brutto w zł
					%	Kwota
1	Stymulator jednojamowy podstawowy VVI-SR		szt	10			8%
2	Stymulator jednojamowy zaawansowany VVI-SR		szt	10			8%
3	Elektroda		szt	20			8%
4	Akcesoria do wymiany stymulatorów		szt	2			8%
					Razem		X

	Opis uzupełniający
L.p	Parametry wymagane	Parametr graniczny - wymagany		Oferowane parametry
1	Żywotność stymulatora min 9 lat (nastawy nominalne)	TAK
2	Waga max. 25 g	podać
3	Rok produkcji nie wcześniej niż 2024 r.	podać
4	Amplituda impulsu min. zakres 0,5-7,0 V	min zakres wymagany/podać
5	Szerokość impulsu (A/V) min. zakres 0,2-1,5 ms	min zakres wymagany/podać
6	Czułość komorowa – co najmniej w zakresie 0,5 – 7,5 mV	min zakres wymagany/podać
7	Czułość przedsionkowa - co najmniej w zakresie 0,5 - 4,0 mV	min zakres wymagany/podać
8	Automatyczna zmiana wartości czułości w zależności od amplitudy wykrywanych potencjałów w przedsionku i komorze	TAK
9	Okres refrakcji min. zakres 200-400 ms	min zakres wymagany/podać
10	Histereza częstości rytmu	TAK
11	Program nocny	TAK
12	Bezprzewodowa telemetria RF (poz. 2)	TAK
13	Algorytm automatycznie monitorujący próg stymulacji w komorze z dostosowaniem amplitudy impulsu do zmierzonej wartości beat to beat	TAK
14	Funkcja dostosowania częstości stymulacji do zapotrzebowania metabolicznego pacjenta	TAK
15	Rejestrowanie trendów oporności elektrody / przez cały okres życia urządzenia	TAK
16	Żywotność urządzenia przy nastawach nominalnych min. 14 lat	TAK
17	Możliwość automatycznego przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zaprogramowanego zakresu impedancji elektrod	TAK
18	Możliwość rozpoznawania środowiska MRI z automatycznym przełączeniem w asynchroniczny tryb stymulacji podczas badania przez całe życie urządzenia (poz. 2)	TAK
19	Urządzenie z algorytmem dostosowującym częstość stymulacji do parametrów hemodynamicznych i zwiększonego zapotrzebowania na krew również przy stresie mentalnym (poz. 2)	TAK
20	Elektrody A i V pasywne i aktywne współpracujące z introducerem ≤6F	TAK
21	Elektrody A i V sterydowe	TAK
22	Wszystkie elektrody MRI	TAK
23	Akcesoria do wymiany stymulatorów	podać
24	Automatyczny pomiar impedancji elektrod (min. kilkadziesiąt pomiarów na dobę)	TAK

	UWAGA: Parametry wymagane (graniczne) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia i dostarczenia Zamawiającemu na czas trwania umowy po 2 sztuki kabli do pomiarów śródoperacyjnych.
Na czas trwania umowy Dostawca nieodpłatnie zapewnia w siedzibie zamawiającego skład konsygnacyjny (Komis) w postaci: 5 sztuk stymulatorów wraz z elektrodami, 2 zestawy akcesoriów do wymiany stymulatorów i pełnym wyposażeniem, niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania urządzenia po wszczepieniu. Zapewni przeszkolenie personelu na koszt Dostawcy w siedzibie zamawiającego w terminie uzgodnionym pomiędzy stronami

## 3
Załącznik nr 1A – FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)
KOD CPV 33158210-7, 33190000-8, 33182000
Pakiet nr 3. Stymulator dwujamowy podstawowy – DDDR z elektrodami
L.p.	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia	Producent/numer katalogowy	Jednostka miary	Ilość sztuk	Cena jedn. netto w zł	Wartość / netto w zł	Podatek VAT		Wartość brutto w zł
					%	Kwota
1	Stymulator dwujamowy- podstawowy DDDR		szt	85			8%
2	Elektroda		szt	170			8%
3	Akcesoria do wymiany stymulatorów		szt	5			8%
					Razem		X

	Opis uzupełniający:
L.p	Parametry wymagane	Ważność		Oferowane parametry
1	Żywotność stymulatora min 9 lat (nastawy nominalne)	TAK
2	Waga max. 30 [g]	podać
3	Rok produkcji nie wcześniej niż 2024r.	podać
4	Amplituda impulsu min zakres 0,5-7,0 V	min zakres wymagany/ podać
5	Szerokość impulsu(A/V) min zakres 0,2-1,5 ms	min zakres wymagany/ podać
6	Czułość komorowa – co najmniej w zakresie 1,0 – 10,0 [mV]	min zakres wymagany/ podać
7	Czułość przedsionkowa - co najmniej w zakresie 0,18 - 4,0 [mV]	min zakres wymagany/ podać
8	Odstęp AV, programowany w zakresie min 30-325 (PAV i SAV)	TAK
9	Automatyczny PVARP	TAK
10	Okres refrakcji A/V min zakres 200-400 ms	min zakres wymagany/ podać
11	Program nocny	TAK
12	Funkcja dostosowania częstości stymulacji do zapotrzebowania metabolicznego pacjenta	TAK
13	Funkcje antyarytmiczne (min 3)	min 3 wymagane/ podać
14	Automatyczna zmiana trybu stymulacji w obecności szybkich rytmów przedsionkowych	TAK
15	Funkcja automatycznie określająca komorowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji komorowej do zmierzonego progu stymulacji	TAK
16	Możliwość automatycznego przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zaprogramowanego zakresu impedancji elektrod	TAK
17	Automatyczna zmiana wartości czułości w zależności od amplitudy wykrywanych potencjałów w przedsionku i komorze	TAK
18	Funkcja automatycznie określająca przedsionkowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji przedsionkowej do zmierzonego progu stymulacji	TAK
19	Możliwość wykonania badania MRI po wszczepieniu całego ciała Pacjenta bez stref wykluczeń 1,5 i 3T	TAK
20	Algorytm promujący własny rytm zatokowy pacjenta	TAK
21	Algorytmy przeciwdziałające wzbudzaniu się arytmii przedsionkowych	TAK
22	Algorytm stabilizujący rytm komorowy w czasie trwania arytmii przedsionkowej	TAK
23	Algorytm reagujący na gwałtowny spadek częstości serca	TAK
24	Algorytmy aktywacji odpowiedzi urządzenia na gwałtowny spadek częstości pracy serca (min. 1 )	TAK
25	Algorytmy aktywacji funkcji Mode Switch (min 1 algorytm)	TAK
26	Możliwość wykonania stymulacji antyarytmicznej EPS wszczepionym stymulatorem bez użycia dodatkowych urządzeń	TAK

	UWAGA: Parametry wymagane (graniczne) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia i dostarczenia Zamawiającemu na czas trwania umowy po 2 sztuki kabli do pomiarów śródoperacyjnych.
Na czas trwania umowy Dostawca nieodpłatnie zapewnia w siedzibie zamawiającego skład konsygnacyjny (Komis) w postaci: 8 sztuk stymulatorów wraz z elektrodami, 4 zestawy akcesoriów do wymiany stymulatorów i pełnym wyposażeniem, niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania urządzenia po wszczepieniu. Zapewni przeszkolenie personelu na koszt Dostawcy w siedzibie zamawiającego w terminie uzgodnionym pomiędzy stronami

## 4
Załącznik nr 1A – FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)
KOD CPV 33158210-7, 33190000-8, 33182000
Pakiet nr 4. Stymulator serca DDDR dwujamowy zaawansowany
L.p.	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia	Producent/ numer katalogowy	Jednostka miary	Ilość sztuk	Cena jedn. netto w zł	Wartość / netto w zł	Podatek VAT		Wartość brutto w zł
					%	Kwota
1	Stymulator dwujamowy – podstawowy DDDR		szt	10			8%
2	Stymulator dwujamowy – zaawansowany DDDR		szt	10			8%
3	Elektroda A i V		szt	40			8%
4	Cewnik doprowadzający do układu bodźcoprzewodzącego		szt	20			8%
5	Nóż do rozcinania cewnika		szt	20			8%
6	Infuzyjny zawór zwrotny		szt	20			8%
7	Prowadnik diagnostyczny		szt	20			8%
8	Akcesoria do wymiany stymulatorów		szt	2			8%
9	Papier do programatora - kompatybilny z zaoferowanym sprzętem		szt	10			23%
					Razem		X

	Opis uzupełniający

L.p	Parametry wymagane	Parametr graniczny - wymagany		Oferowane parametry
I	Stymulator DDDR	TAK
1	Rok produkcji nie wcześniej niż 2024 r.	podać
2	Żywotność stymulatora min. 9 lat (nastawy nominalne)	TAK
3	Bezprzewodowa telemetria (RF)	TAK
4	Tryby stymulacji DDD; DDT	TAK
5	Waga stymulatora max. 28 g	TAK
6	Częstość rytmu w zakresie min. 30-190 bpm	min zakres wymagany/podać
7	Amplituda impulsu dla każdego kanału min. zakres 0,5 - 7,5 V	min zakres wymagany/podać
8	Czas trwania impulsu dla każdego kanału min. zakres 0,1 - 1,5 ms	min zakres wymagany/podać
9	Algorytm automatycznie dostosowujący energię impulsu do indywidualnych potrzeb pacjenta w przedsionku	TAK
10	Automatyczna kontrola progu stymulacji beat to beat w komorze z dostosowaniem amplitudy impulsu do zmierzonej wartości	TAK
11	Możliwość ustawienia odstępu przedsionkowo-komorowego (AV) w zakresie min. 20-350 ms	min zakres wymagany/podać
12	Czułość przedsionkowa min. zakres 0,5 - 7,5 mV	min zakres wymagany/podać
13	Czułość komorowa min. zakres 0,5 - 7,5 mV	min zakres wymagany/podać
14	Automatyczna czułość w przedsionku i komorze	TAK
15	Histereza w obu kanałach stymulatora	TAK
16	Automatyczna możliwość przełączania polarności w przypadku przekroczenia zakresu impedancji elektrod	TAK
17	Algorytm automatycznie wykrywający polarność elektrod oraz automatycznie aktywujący podstawowe funkcje stymulatora (tj. MS, PMT Protection)	TAK
18	Algorytm stabilizujący rytm komór podczas Mode Switching	TAK
19	Dostępne min. dwa algorytmy zmniejszające odsetek stymulacji RV	TAK
20	Algorytm zapobiegający nagłym spadkom częstości rytmu	TAK
21	Algorytm dostosowujący częstość stymulacji do parametrów hemodynamicznych i zwiększonego zapotrzebowania na krew również przy stresie mentalnym (poz. 2)	TAK
22	W pełni automatyczny follow up	TAK
23	Algorytm optymalizujący zarządzanie pamięcią IEGM	TAK
24	Histogramy rytmu w komorze	TAK
25	Urządzenie wraz z elektrodami stanowi układ MRI pozwalający na skanowanie całego ciała	TAK
26	Certyfikat ProMRI dla 1,5 i 3 T bez stref wykluczenia oraz możliwość rozpoznawania środowiska MRI z automatycznym przełączeniem w asynchroniczny tryb stymulacji podczas badania (poz. 2)	TAK
27	Widoczny w skopii znacznik stopy elektrody aktywnej	TAK
28	Gniazda elektrod IS-1	TAK
29	Akcesoria do wymiany stymulatorów	TAK
II	Elektroda stymulująca komorowa RV	TAK
1	Gniazda elektrod IS-1	TAK
2	Łącznik IS-1	TAK
3	Kształt prosty	TAK
4	Unipolar/ bipolar	TAK
5	Osłona silikonowa	TAK
6	Wszystkie elektrody (aktywne i pasywne) współpracujące z dowolnym introducerem ≤6F	TAK
7	Elektrody MRI	TAK
III	Elektroda stymulująca przedsionkowa RA	TAK
1	Łącznik IS-1	TAK
2	Kształt litery "J" lub prosta	TAK
3	Unipolar/ bipolar	TAK
4	Uwalniająca steryd	TAK
5	Wszystkie elektrody (aktywne i pasywne) współpracujące z dowolnym introducerem ≤6F	TAK
6	Akcesoria do wymiany stymulatorów	podać
7	Elektrody MRI	TAK
8	Dla wszystkich elektrod widoczna w skopi stopa elektrody aktywnej	TAK
IV	Cewnik do wprowadzania elektrody w okolice układu bodźcoprzewodzącego (CSP) wraz z nożykiem, zaworem luer-lock i prowadnikiem diagnostycznym	TAK
1	Cewnik o stałej krzywiźnie niesterowalny	TAK
2	3 długości do wyboru w zakresie 32-42 cm	TAK
3	3 różne promienie krzywizn do wyboru	TAK
4	Wewnętrzna powłoka koszulki pokryta warstwą hydrofilową	TAK
5	Atraumatyczna końcówka cewnika	TAK
6	Akcesoria do wymiany stymulatorówPolimerowy znacznik w części dystalnej cewnika poprawiający widoczność w skopii	TAK
7	Średnica wewnętrzna koszulki ≥7,3 F	TAK
8	Średnica zewnętrzna koszulki <9F	TAK
9	Nóż do rozcinania koszulki kompatybilny z cewnikiem	TAK
10	Infuzyjny zawór zwrotny z kontrolą cofania	TAK
11	Prowadnik diagnostyczny o średnicy 0,032”	TAK

	UWAGA: Parametry wymagane (graniczne) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia i dostarczenia Zamawiającemu na czas trwania umowy po 2 sztuki kabli do pomiarów śródoperacyjnych.
Na czas trwania umowy Dostawca nieodpłatnie zapewnia w siedzibie zamawiającego skład konsygnacyjny (Komis) w postaci: stymulatorów wraz z elektrodami, zestawy akcesoriów do wymiany stymulatorów i pełnym wyposażeniem, niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania urządzenia po wszczepieniu. Zapewni przeszkolenie personelu na koszt Dostawcy w siedzibie zamawiającego w terminie uzgodnionym pomiędzy stronami

## 5
Załącznik nr 1A – FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)
KOD CPV 33158210-7, 33190000-8, 33182000
Pakiet nr 5. Kardiowerter defibrylator – AICD, jednojamowy ICD
L.p.	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia	Producent/numer katalogowy	Jednostka miary	Ilość sztuk	Cena jedn. netto w zł	Wartość / netto w zł	Podatek VAT		Wartość brutto w zł
					%	Kwota
1	Kardiowerter defibrylator – AICD, jednojamowy		szt	30			8%
2	Elektroda		szt	30			8%
3	Akcesoria do wymiany stymulatorów		szt	2			8%
					Razem		X

	Opis uzupełniający
L.p	Parametry wymagane	Parametr graniczny - wymagany		Oferowane parametry
1	Nazwa, numer katalogowy, producent	Podać
2	Rok produkcji – wymagane 2024 r.	TAK
3	Waga poniżej 85 gramów	TAK
4	Dostarczona energia defibrylacji 35 [J] od pierwszej terapii	TAK
5	Terapia antyarytmiczna min 3 typy	min zakres wymagany/podać
6	Rozpoznawanie arytmii min.2 typy - VF i VT	min zakres wymagany/podać
7	Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od nadkomorowego – min 2	min zakres wymagany/podać
8	Funkcja dyskryminacji załamka T bez zmian i programowania czułości urządzenia nominalnie włączona	TAK
9	Funkcja rozpoznawania zakłóceń na elektrodzie RV nominalnie włączona pozwalająca na dźwiękową sygnalizacje detekcji zakłóceń	TAK
10	Elektrody defibrylujące bipolarne przeznaczone do badania MRI	TAK
11	Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy emitowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta)	TAK
12	Zapis przebiegów EGM w czasie rejestrowanych epizodów VT/VF	TAK
13	Algorytm wykorzystujący analizę morfologii zespołu QRS do różnicowania arytmii nadkomorowych od komorowych	TAK
14	Automatyczny pomiar progu komorowego z automatycznym dopasowaniem napięcia stymulacji do zmierzonego progu	TAK
15	Możliwość dostarczenia terapii ATP w strefie VF	TAK
16	Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej	TAK
17	Bezprzewodowa komunikacja wszczepionego urządzenia z programatorem	TAK
18	Urządzenie umożliwiające wykonanie badanie MRI bez stref wykluczeń dla 1,5 oraz 3 T	TAK
19	Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy emitowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta)	TAK

	UWAGA: Parametry wymagane (graniczne) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia i dostarczenia Zamawiającemu na czas trwania umowy po 2 sztuki kabli do pomiarów śródoperacyjnych.
Na czas trwania umowy Dostawca nieodpłatnie zapewnia w siedzibie zamawiającego skład konsygnacyjny (Komis) w postaci: 2 sztuki AICD - VR wraz z elektrodami, 2 zestawy akcesoriów do wymiany stymulatorów i pełnym wyposażeniem, niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania urządzenia po wszczepieniu. Zapewni przeszkolenie personelu na koszt Dostawcy w siedzibie zamawiającego w terminie uzgodnionym pomiędzy stronami

## 6
Załącznik nr 1A – FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)
KOD CPV 33158210-7, 33190000-8, 33182000
Pakiet nr 6. Kardiowerter defibrylator – AICD, jednojamowy ICD z funkcją detekcji w przedsionku
L.p.	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia	Producent/numer katalogowy	Jednostka miary	Ilość sztuk	Cena jedn. netto w zł	Wartość / netto w zł	Podatek VAT		Wartość brutto w zł
					%	Kwota
1	Kardiowerter defibrylator – AICD, jednojamowy z funkcja oznaczania w przedsionku		szt	20			8%
2	Elektroda		szt	20			8%
3	Akcesoria do wymiany stymulatorów		szt	2			8%
					Razem		X

	Opis uzupełniający
L.p	Parametry wymagane	Parametr graniczny - wymagany		Oferowane parametry
I	Kardiowerter - defibrylator ICD VR jednojamowy	TAK
1	Waga kardiowertera - defibrylatora max. 85 g	TAK
2	Energia min. 36 J	TAK
3	Dwa rodzaje impulsu dwufazowego	TAK
4	Min. 8 wyładowań wysokoenergetycznych w jednej sekwencji, w każdej strefie	TAK
5	Terapia ATP w strefie VF	TAK
6	Możliwość programowania automatycznej zmiany polarności szoków w jednej interwencji	TAK
7	Optymalizacja terapii ATP, wybór ostatniej skutecznej terapii	TAK
8	Możliwość programowania czułości w celu unikania wyczuwania zał. T	TAK
9	Algorytm monitorujący wartość progu stymulacji z wykresem trendu	TAK
10	Min. 3 konfiguracje wektora szoku	TAK
11	Bezprzewodowa komunikacja z programatorem (RF)	TAK
12	Możliwość dostarczenia urządzenia z zaawansowanymi funkcjami diagnostycznymi (wyczuwanie sygnałów przedsionkowych i komorowych w oparciu o współpracę z jedną elektrodą, tryb pracy VDD, 4 dyskryminatory arytmii)	TAK
13	Urządzenia ze złączem DF4 oraz DF-1	TAK
14	Długość zapisów EGM w pamieci Holtera min.40	podać
15	Bezprzewodowe EKG	TAK
16	Automatyczny follow up	TAK
17	Urządzenie przygotowane do zdalnej transmisji danych	TAK
18	Stacje do telemonitoringu niezależne od infrastruktury sieci kablowej i GSM	TAK
19	Żywotność urządzenia min. 9 lat przy nastawach nominalnych	TAK
20	Certyfikat ProMRI dla 1,5 i 3 T oraz możliwość rozpoznawania środowiska MRI z automatycznym przełączeniem w bezpieczny tryb pracy podczas badania	TAK
II	Elektroda defibrylująca	TAK
1	Łącznik IS-1/DF-1/DF4/elektrody pentapolarne	TAK
2	Średnica elektrody nie więcej niż 8,5 F	TAK
3	Możliwość dostarczenia elektrody defibrylacyjnej z dodatkową wartwą PU w części proksymalnej	TAK
4	Uwalniająca steryd	TAK
5	Osłona silikonowa	TAK
7	Aktywna fiksacja elektrod	TAK

	UWAGA: Parametry wymagane (graniczne) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia i dostarczenia Zamawiającemu na czas trwania umowy po 2 sztuki kabli do pomiarów śródoperacyjnych.
Na czas trwania umowy Dostawca nieodpłatnie zapewnia w siedzibie zamawiającego skład konsygnacyjny (Komis) w postaci: 2 sztuki AICD - VR wraz z elektrodami, 2 zestawy akcesoriów do wymiany stymulatorów i pełnym wyposażeniem, niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania urządzenia po wszczepieniu. Zapewni przeszkolenie personelu na koszt Dostawcy w siedzibie zamawiającego w terminie uzgodnionym pomiędzy stronami

## 7
Załącznik nr 1A – FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)
KOD CPV 33158210-7, 33190000-8, 33182000
Pakiet nr 7. Kardiowerter defibrylator - AICD, dwujamowy 35 J z elektrodą ICD DR
L.p.	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia	Producent/numer katalogowy	Jednostka miary	Ilość sztuk	Cena jedn. netto w zł	Wartość / netto w zł	Podatek VAT		Wartość brutto w zł
					%	Kwota
1	Kardiowerter defibrylator - AICD, dwujamowy 35 J		szt	6			8%
2	Elektroda defibrylująca		szt	6			8%
3	Elektroda stymulująca		szt	5			8%
4	Akcesoria do wymiany stymulatorów		szt	2			8%
					Razem		X

	Opis uzupełniający
L.p	Parametry wymagane	Parametr graniczny - wymagany		Oferowane parametry
1	Nazwa, numer katalogowy, producent	Podać
2	Rok produkcji – wymagane 2024 r.	TAK
3	Waga poniżej 85 gramów	TAK
4	Dostarczona energia defibrylacji 35 [J] od pierwszej terapii	TAK
5	Terapia antyarytmiczna min 3 typy	min zakres wymagany/podać
6	Rozpoznawanie arytmii min.2 typy - VF i VT	min zakres wymagany/podać
7	Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od nadkomorowego – min 2	min zakres wymagany/podać
8	Funkcja dyskryminacji załamka T bez zmian i programowania czułości urządzenia nominalnie włączona	TAK
9	Funkcja rozpoznawania zakłóceń na elektrodzie RV nominalnie włączona pozwalająca na dźwiękową sygnalizacje detekcji zakłóceń	TAK
10	Elektrody defibrylujące bipolarne umożliwiające wykonanie badania MRI	TAK
11	Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy emitowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta)	TAK
12	Zapis przebiegów EGM w czasie rejestrowanych epizodów VT/VF	TAK
13	Automatyczny pomiar progu w A i V automatycznie dopasowujący napięcie stymulacji do wartości zmierzonego progu	TAK
14	Algorytm wykorzystujący analizę morfologii zespołu QRS do różnicowania arytmii nadkomorowych od komorowych	TAK
15	Możliwość dostarczenia terapii ATP w strefie VF	TAK
16	Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej	TAK
17	Bezprzewodowa komunikacja wszczepionego urządzenia z programatorem	TAK
18	Urządzenie umożliwiające wykonanie badania MRI bez stref wykluczeń dla 1,5 oraz 3 T	TAK
19	Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy emitowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta)	TAK

	UWAGA: Parametry wymagane (graniczne) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia i dostarczenia Zamawiającemu na czas trwania umowy po 2 sztuki kabli do pomiarów śródoperacyjnych.
Na czas trwania umowy Dostawca nieodpłatnie zapewnia w siedzibie zamawiającego skład konsygnacyjny (Komis) w postaci: 1 sztukę AICD - DR wraz z elektrodami, 1 zestaw akcesoriów do wymiany stymulatorów i pełnym wyposażeniem, niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania urządzenia po wszczepieniu. Zapewni przeszkolenie personelu na koszt Dostawcy w siedzibie zamawiającego w terminie uzgodnionym pomiędzy stronami

## 8
Załącznik nr 1A – FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)
KOD CPV 33158210-7, 33190000-8, 33182000
Pakiet nr 8. Stymulator trójjamowy resynchronizujący DDDR (BIV) angiografii CS z kompletem elektrod RA, RV, CS i zestawem do angiografii CS
L.p.	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia	Producent/numer katalogowy	Jednostka miary	Ilość sztuk	Cena jedn. netto w zł	Wartość netto w zł	Podatek VAT		Wartość brutto w zł
					%	Kwota
1	Stymulator biv do stymulacji resynchronizującej komór		szt	6
2	Elektroda lewokomorowa		szt	6
3	Elektrody A-V		szt	16
4	Cewnik balonowy		szt	4
5	Accessory kit		szt	6
6	Koszulki do LV ( w zestawie dwie krzywizny z osmiu do wyboru + subselektory)		szt	6
					Razem		X

	Opis uzupełniający

L.p	Parametry wymagane	Parametr graniczny - wymagany		Oferowane parametry
1	Nazwa, numer katalogowy, producent	Podać
2	Rok produkcji – wymagane nie wcześniej niż 2024 r	TAK
3	Żywotność stymulatora min 5 lat (nastawy nominalne)	TAK
4	Waga max. 30 [g]	TAK podać
5	Amplituda impulsu min wymagany zakres 0,5-8,0 [V]	min zakres wymagany/podać
6	Szerokość impulsu(A/V), min wymagany zakres 0,5-1,0	min zakres wymagany/podać
7	Czułość komorowa - co najmniej w zakresie 1,0 - 7,5 [mV]	min zakres wymagany/podać
8	Czułość przedsionkowa - co najmniej w zakresie 0,5 - 4,0 [mV]	min zakres wymagany/podać
9	Elektrody do LV min 4 typy	min zakres wymagany/podać
10	Elektrody do LV typu „over-the-wire” uni/bipolarne do wyboru	TAK podać
11	Możliwość programowania opóźnienia V-V	TAK
12	Możliwość niezależnego programowania parametrów stymulacji dla lewej i prawej komory	TAK
13	Algorytm zapewniający terapię resynchronizującą w obecności własnych pobudzeń serca	TAK
14	Dostępna telemetria A/RV/LV	TAK
15	Możliwość stymulacji LV bipolarnie pomiędzy końcówką elektrody LV i pierścieniem elektrody RV	TAK
16	Min 5 wektorów stymulacji LV	TAK
17	Program nocny	TAK
18	Zdalne wykrywanie sygnału EKG bez koniczności podłączenia elektrod do ciała pacjenta	TAK
19	Możliwość monitorowania pacjenta w domu	TAK
20	Stymulacja over drive	TAK
21	Automatyczna konfiguracja polarności elektrod podczas wszczepienia	TAK
22	Rejestrowanie trendów oporności elektrod przez cały okres życia urządzenia	TAK
23	Automatyczna możliwość przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zakresu impedancji elektrod	TAK
24	Elektroda do zatoki wieńcowej o średnicy poniżej 6 F	TAK
25	Dwa niezależne sensory	TAK
26	Pomiar impedancji tkanek	TAK
27	Komplet z certyfikatem MRI do 1,5 T bez stref wykluczeń	TAK
28	Możliwość zdalnego monitorowania pacjenta w domu	TAK

	UWAGA: Parametry wymagane (graniczne) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia i dostarczenia Zamawiającemu na czas trwania umowy po 2 sztuki kabli do pomiarów śródoperacyjnych.
Na czas trwania umowy Dostawca nieodpłatnie zapewnia w siedzibie zamawiającego skład konsygnacyjny (Komis) w postaci: 1 sztukę stymulatora wraz z elektrodami, 1 zestaw akcesoriów do wymiany stymulatorów i pełnym wyposażeniem, niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania urządzenia po wszczepieniu. Zapewni przeszkolenie personelu na koszt Dostawcy w siedzibie zamawiającego w terminie uzgodnionym pomiędzy stronami

## 9
Załącznik nr 1A – FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)
KOD CPV 33140000-3
Pakiet nr 9. Introducer do elektrod
L.p.	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia	Producent/numer katalogowy	Jednostka miary	Ilość sztuk	Cena jedn. netto w zł	Wartość / netto w zł	Podatek VAT		Wartość brutto w zł
					%	Kwota
1	Introducer do elektrod		szt	300
					Razem		X

	Opis uzupełniający
L.p	Parametry wymagane	Parametr graniczny - wymagany		Oferowane parametry
1	Nazwa, numer katalogowy, producent	Podać
2	Rok produkcji nie wcześniej niż 2024 r.	TAK
3	Wstępnie zaznaczone linie rozdarcia umożliwiają czyste i łatwe usunięcie koszulki po umiejscowieniu cewnika	TAK
4	Łącznik rotacyjny - utrzymuje rozszerzadło i koszulkę razem, zapobiegając cofaniu się rozszerzadła i oddaleniu koszulki podczas zabiegów naczyniowych	TAK
5	Prowadnik drutowy 0.035” dł. min. 45cm - wykonany ze stali nierdzewnej	TAK
6	Igła punkcyjna do techniki Seldingera 1,3 x 70 mm / - wykonana ze stali nierdzewnej / - łagodnie zwężające się przejście do łatwego wprowadzenia prowadnika drutowego	TAK
7	Rozszerzadło naczyniowe 190 mm / - wykonane z PE / - łagodnie zwężające się przejście do prowadnika drutowego / - sprężyste, gwarantuje minimalne uszkodzenie naczynia	TAK
8	Koszulka introduktora 150 i 160 mm do wyboru przez Zamawiającego: / - wykonana z FEP / - łagodnie zwężające się przejście do rozszerzacza naczyniowego	TAK
9	Strzykawka - Omnifix- 10 ml luer lock	TAK
10	Dostępne rozmiary: min. 6F - 10FF	TAK
	UWAGA: Parametry wymagane (graniczne) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

## 10
Załącznik nr 1A – FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)
KOD CPV 33158210-7, 33190000-8, 33182000
Pakiet nr 10. Kardiowertery z funkcją terapii resynchronizującej
L.p.	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia	Producent/numer katalogowy	Jednostka miary	Ilość sztuk	Cena jedn. netto w zł	Wartość / netto w zł	Podatek VAT		Wartość brutto w zł
					%	Kwota
1	Kardiowerter-defibrylator z funkcją terapii resynchronizującej		szt	5			8%
2	Kardiowerter-defibrylator z funkcją terapii resynchronizującej, współpracujący z elektrodą 4 polową		szt	15			8%
3	Elektroda LV		szt	8			8%
4	Elektroda LV4 polowa		szt	10			8%
5	Elektroda stymulująca		szt	18			8%
6	Elektroda defibrylująca		szt	18			8%
7	Zestaw do wprowadzania		szt	18			8%
8	Zestaw do subselekcji zatoki		szt	18			8%
9	Zestaw do wenografii		szt	18			8%
10	Prowadnik		szt	18			8%
11	Cewnik elektrofizjologiczny do CS		szt	18			8%
					Razem		X
	Opis uzupełniający
	Kardiowertery z funkcją terapii resynchronizujacej 1. (CRT-D)
	Kardiowertery – defibrylator resynchronizujący z fizjologicznym kształtem urządzenia

	Poz.1 Defibrylator resynchronizujący ze złączem LV IS-1
L.P.	Parametry wymagane	Parametr graniczny - wymagany		Oferowane parametry
1.	Nazwa, numer katalogowy, producent	Podać
2.	Rok produkcji – wymagane 2024 r	TAK
3.	Waga poniżej 85 gramów	TAK
4.	Dostarczona energia defibrylacji min. 35 [J] od pierwszej terapii	TAK
5.	Terapia antyarytmiczna min 3 typy	TAK
6.	Rozpoznawanie arytmii min.2 typy - VF i VT	TAK
7.	Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od nadkomorowego – min 2	TAK
8.	Funkcja dyskryminacji załamka T bez zmian i programowania czułości urządzenia nominalnie włączona	TAK
9.	Funkcja rozpoznawania zakłóceń na elektrodzie RV nominalnie włączona pozwalająca na dźwiękową sygnalizacje detekcji zakłóceń	TAK
10.	Elektrody defibrylujące „true bipolar”	TAK
11.	Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy emitowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta)	TAK
12.	Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy emitowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta)	TAK
13.	Możliwość wykonania badania MRI bez stref wykluczeń dla 1,5 oraz 3 T	TAK
14.	Fizjologiczny kształt urządzenia zmniejszający napięcie na skórę pacjenta	TAK
15.	Możliwość dostarczenia terapii ATP w strefie VF	TAK
16.	Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej	TAK
17.	Bezprzewodowa komunikacja wszczepionego urządzenia z programatorem	TAK
18	Możliwość dostarczenia koperty przeciwbakteryjnej	TAK
19	Możliwość dostarczenia noża do wymiany urządzeń	TAK
20	Algorytm zapewniający terapię resynchronizującą w obecności PVC oraz gwałtownych przyspieszeń rytmu	TAK
21	Możliwość programowalnego wyłączenia obudowy urządzenia z obwodu wysokonapięciowego	TAK
22	Elektrody do defibrylacji podskórne	TAK
23	Algorytm zapewniający terapię resynchronizująca w obecności wykrytych pobudzeń komorowych	TAK
24	Algorytm zapewniający terapię resynchronizującą w czasie trwania AF/AT	TAK
25	Dostarczenie 1 sztuki personalizowanych okularów ochronnych RTG .	TAK

	Poz.2 Defibrylator resynchronizujący ze złączem LV IS-4
L.p	Parametry wymagane	Parametr graniczny - wymagany		Oferowane parametry
1.	Nazwa, numer katalogowy, producent	Podać
2.	Rok produkcji – wymagane 2024 r	TAK
3.	Waga poniżej 85 gramów	TAK
4.	Dostarczona energia defibrylacji min. 35 [J] od pierwszej terapii	TAK
5.	Terapia antyarytmiczna min 3 typy	TAK
6.	Rozpoznawanie arytmii min.2 typy - VF i VT	TAK
7.	Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od nadkomorowego – min 2	TAK
8.	Funkcja dyskryminacji załamka T bez zmian i programowania czułości urządzenia nominalnie włączona	TAK
9.	Funkcja rozpoznawania zakłóceń na elektrodzie RV nominalnie włączona pozwalająca na dźwiękową sygnalizacje detekcji zakłóceń	TAK
10.	Elektrody defibrylujące „true bipolar”	TAK
11.	Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy emitowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta)	TAK
12.	Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy emitowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta)	TAK
13.	Możliwość wykonania badania MRI bez stref wykluczeń dla 1,5 oraz 3 T	TAK
14.	Fizjologiczny kształt urządzenia zmniejszający napięcie na skórę pacjenta	TAK
15.	Możliwość dostarczenia terapii ATP w strefie VF	TAK
16.	Automatyczny pomiar progu stymulacji we wszystkich jamach serca	TAK
17.	Bezprzewodowa komunikacja wszczepionego urządzenia z programatorem	TAK
18.	Złącze LV IS4 umożliwiające podłączenie elektrody czterobiegunowej poz. 2	TAK
19.	Co najmniej 2 różne elektrody czterobiegunowe (każdy z biegunów uwalniający steryd) poz. 2	TAK
20.	Algorytm zapewniający terapię resynchronizującą w obecności PVC oraz gwałtownych przyspieszeń rytmu	TAK
21.	Możliwość programowalnego wyłączenia obudowy urządzenia z obwodu wysokonapięciowego	TAK
22.	Elektrody do defibrylacji podskórne	TAK
23.	Algorytm zapewniający terapię resynchronizująca w obecności wykrytych pobudzeń komorowych	TAK
24.	Algorytm zapewniający terapię resynchronizującą w czasie trwania AF/AT	TAK
25.	Funkcja ułatwiająca pomiar wszystkich wektorów LV przez urządzenie w celu skrócenia czasu pomiaru oraz pomagająca wybrać najlepsze parametry stymulacji poz. 2	TAK

	UWAGA: Parametry wymagane (graniczne) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia i dostarczenia Zamawiającemu na czas trwania umowy po 2 sztuki kabli do pomiarów śródoperacyjnych.
Na czas trwania umowy Dostawca nieodpłatnie zapewnia w siedzibie zamawiającego skład konsygnacyjny (Komis) w postaci: po jednej sztuce kardiowertera-defibrylatora z funkcją terapii resynchronizującej wraz z elektrodami, 1 zestaw akcesoriów do wymiany stymulatorów i pełnym wyposażeniem, niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania urządzenia po wszczepieniu. Zapewni przeszkolenie personelu na koszt Dostawcy w siedzibie zamawiającego w terminie uzgodnionym pomiędzy stronami

## 11
Załącznik nr 1A – FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)
Kod CPV: 33190000-8
Pakiet nr 11. Rejestrator pętlowy
L.p.	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia	Producent/numer katalogowy	Jednostka miary	Ilość sztuk	Cena jedn. netto w zł	Wartość / netto w zł	Podatek VAT		Wartość brutto w zł
					%	Kwota
1	Rejestrator pętlowy		szt	5			8%
					Razem		X

	Opis uzupełniający
L.p	Parametry wymagane	Parametr graniczny- wymagany		Oferowane parametry
1	Żywotność urządzenia min. 3 lata	TAK-podać
2	Rozpoznawanie tachy - i bradyarytmii	TAK
3	Objętość < 2 cm ³	TAK-podać
4	Waga < 3 g	min zakres wymagany/ podać
5	Pamięć EGM min. 40 minut	min zakres wymagany/ podać
6	Możliwość domowego monitorowania pracy urządzenia	min zakres wymagany/ podać
7	Możliwość wykonania badania MRI całego Pacjenta, bez stref wykluczeń 1,5T & 3 T	min zakres wymagany/ podać
8	Zakres wykrywania arytmii 120 – 220 [bpm]	TAK
9	Możliwość zapisania epizodu aktywowanego przez pacjenta powyżej 10 min.	min zakres wymagany/ podać

	UWAGA: Parametry wymagane (graniczne) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

	Na czas trwania umowy Dostawca nieodpłatnie zapewnia w siedzibie zamawiającego skład konsygnacyjny (Komis) - ilość składu konsygnacyjnego zostanie okreslona po podpisaniu umowy wg potrzeb zamawiajacego.Dostawca zapewni przeszkolenie personelu na koszt Dostawcy w siedzibie zamawiającego w terminie uzgodnionym pomiędzy stronami.

## 12
Załącznik nr 1A – FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)
KOD CPV 33158210-7, 33190000-8, 33182000
Pakiet nr 12. Zestaw do HBP
L.p.	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia	Producent/numer katalogowy	Jednostka miary	Ilość sztuk	Cena jedn. netto w zł	Wartość / netto w zł	Podatek VAT		Wartość brutto w zł
					%	Kwota
1	ELEKTRODA DO STYMULACJI PĘCZKA HISA I LEWEJ ODNOGI		szt	10			8%
2	CEWNIK DO WPROWADZANIA ELEKTROD DO PĘCZKA HISA		szt	10			8%
3	NÓŻ DO ROZCINANIA KOSZULKI		szt	10			8%
4	STYMULATOR DWUJAMOWY Z OBNIŻONĄ CZUŁOŚCIA KOMOROWĄ		szt	10			8%
					Razem		X

	Opis uzupełniający
L.p	Parametry wymagane/oceniany	Parametr graniczny wymagany		Oferowane parametry
I	ELEKTRODA DO STYMULACJI PĘCZKA HISA
1	Elektroda bipolarna o średnicy nie grubszej niż 1.5 mm, dostępna w minimum 2 długościach	TAK- Podać
2	Sposób mocowania: wkrętka	TAK
3	Dopuszczenia do badań MRI 1,5 T i 3 T	TAK
4	Elektroda dedykowana do stymulacji pęczka hisa	TAK
II	CEWNIK DO WPROWADZANIA ELEKTROD DO PĘCZKA HISA
5	Cewnik dedykowany do implantacji elektrody w pęczek Hisa	TAK
6	Dostępne 2 rodzaje cewnika sterowalnego dedykowane do pęczka Hisa oraz min. dwie długości	TAK
7	Cewnik o stałej krzywiznie dedykowany do implantacji elektrody w pęczek Hisa	TAK
8	Kanał wewnętrzny cewnika umożliwiający wprowadzenie elektrody do stymulacji o średnicy 1.5 mm	TAK
III	NÓŻ DO ROZCINANIA KOSZULKI
9	Nóż kompatybilny z koszulką i elektrodą	TAK
IV	STYMULATOR DWUJAMOWY
10	Zakres czułości komorowej [mV] 0,5-10	TAK-Podać
11	Żywotność min.10 lat	TAK-Podać

	UWAGA: Parametry wymagane (graniczne) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

	Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia i dostarczenia Zamawiającemu na czas trwania umowy po 2 sztuki kabli do pomiarów śródoperacyjnych. Na czas trwania umowy Dostawca nieodpłatnie zapewnia w siedzibie zamawiającego skład konsygnacyjny (Komis) - ilość składu konsygnacyjnego zostanie okreslona po podpisaniu umowy wg potrzeb zamawiajacego.Dostawca zapewni przeszkolenie personelu na koszt Dostawcy w siedzibie zamawiającego w terminie uzgodnionym pomiędzy stronami.