## 86-100 Świecie; ul. Wojska Polskiego 80

## NIP 559-16-97-046; Regon: 091452062

e-mail: techniczny@mgp-swiecie.pl

administracja 52 33 11 165

Numer sprawy TP-1/2023

ZAŁĄCZNIK NR 2   -          SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

APARAT ULTRASONOGRAFICZNY – 1 SZT.

| Dane ogólne |
| --- |
| Pełna nazwa aparatu USG | Podać |  |
| Producent | Podać |  |
| Kraj | Podać |  |
| Dystrybutor / Oferent | Podać |  |

| Rozdz. I | Opis parametrów | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii pracy. Aparat nowy, nieużywany. Wyklucza się aparaty demo. Rok produkcji:2022 | Tak |  |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy aparatu min 2 – 18 MHz | Tak |  |  |
|  | Dynamika systemu min. 320 dB | Tak |  |  |
| 4. | Technologia cyfrowa – system równoległego przetwarzania z cyfrową obróbką i cyfrowym kształtowaniem wiązki min. 30 wiązek jednocześnie | Tak |  |  |
| 5 | Ilość niezależnych kanałów odbiorczych: min. 10 000 000 | Tak |  | 10 000 000 – 0 pkt. >12 000 000 – 2 pkt. |
| 6 | Fizyczna ilość kanałów nadawczych TX i odbiorczych RX: min. po 192 | Tak |  |  |
| 7 | Ilość niezależnych identycznych gniazd dla różnego typu sond obrazowych: min. 4 | Tak |  |  |
| 8 | Monitor LCD LED, wielkość ekranu min. 23 cale | Tak |  |  |
| 9 | Rozdzielczość monitora min. 1920x1080 (Full HD) | Tak |  |  |
| 10 | Możliwość regulacji położenia monitora LCD: prawo/lewo, przód/tył, góra/dół, pochylenie | Tak |  |  |
| 11 | Monitor umieszczony na min. 3 przegubowym ruchomym ramieniu | Tak |  |  |
| 12 | Urządzenie wyposażone w wieszaki na głowice z dwóch stron konsoli/panelu | Tak |  |  |
| 13 | Klawiatura alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi dostępna na panelu dotykowym | Tak |  |  |
| 14 | Ekran dotykowy min. 12 cali z przyciskami funkcyjnymi oraz możliwością programowania położenia poszczególnych funkcji. Obsługa ekranu jak tablet tj. przesuwanie dłonią poszczególnych okien | Tak |  |  |
| 15 | Regulacji wysokości panelu sterowania min. 30 cm | Tak |  |  |
| 16 | Regulacji odchylenia panelu sterowania min. +/- 35 stopni | Tak |  |  |
| 17 | Fabryczny podgrzewacz żelu | Tak |  |  |
| 18 | Waga aparatu max. 100 kg | Tak |  |  |
| 19 | Możliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazów min. 10 000 obrazów | Tak |  |  |
| 20 | Maksymalna długość zapamiętanej prezentacji w tryboe M/D-mode min. 150 sek. | Tak |  |  |
| 21 | Zintegrowany z aparatem system archiwizacji obrazów | Tak |  |  |
| 22 | Wewnętrzny dysk wykonany w technologii SSD tzw. systemowy min. 128 GB | TAK |  |  |
| 23 | Wewnętrzny dysk twardy HDD min. 1000 GB | Tak |  |  |
| 24 | Możliwość podłączenia zewnętrznego dysku do archiwizacji danych | Tak |  |  |
| 25 | Oprogramowanie DICOM 3.0 umożliwiające zapis i przesyłanie obrazów w standardzie DICOM – min. Media Storage, Verification, Storage (Network), Print, MWM (Modality Worklist Management), Query/Retrieve (QR), Structure Reporting | Tak |  |  |
| 26 | System archiwizacji z możliwością zapisu w formatach min. BMP, JPEG, AVI, WMV9, DICOM, Raw Data | Tak |  |  |
| 27 | Eksportowanie obrazów na nośniki przenośne DVD/CD, Pen-Drive, HDD wraz z załączaną przeglądarką DICOM | Tak |  |  |
| 28 | Napęd CD/DVD wbudowany fabrycznie w aparat | Tak |  |  |
| 29 | Ustawienia wstępne użytkownika (presety) dla aplikacji i głowic | Tak |  |  |
| 30 | Wideoprinter cyfrowy czarno – biały | Tak |  |  |
| 31 | Możliwość wydrukowania bezpośrednio z aparatu raportu z badań | Tak |  |  |
| 32 | Porty USB 3.0 i USB 2.0 wbudowane w aparat (do archiwizacji na pamięci typu Pen-Drive) – min. 3 porty USB w tym min. jeden port umieszczony w monitorze. | Tak |  |  |
| 33 | Wbudowane w aparat cyfrowe wyjście HDMI | Tak |  |  |
| 34 | Wbudowane w aparat wyjście Ethernet 10/100/1000 Mbps | Tak |  |  |
| 35 | Moduł WiFi – umożliwiający bezprzewodowe nawiązanie połączenia z siecią DICOM zgodne ze standardem IEEE 802.11 b/g/n/ac | Tak |  |  |
| 36 | Start systemu z trybu wyłączenia (Shutdown) max. 35 sek. | Tak |  |  |
| Rozdz. II | Obrazowanie | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Punktacja |
| 37 | Tryb 2D (B-mode) | Tak |  |  |
| 38 | Maksymalna głębokość penetracji od czoła głowicy min. 42 cm | Tak |  | 42cm – 0 pkt. > 45 cm – 1 pkt. > 48 cm – 3 pkt. |
| 39 | Możliwość regulacji STC/LGC po min. 6 suwaków do regulacji | Tak |  |  |
| 40 | Zakres bezstratnego powiększania obrazu w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu, a także z pamięci Cine: min. 22x | Tak |  | 22x – 0 pkt. > 24x – 1 pkt. > 26x – 3 pkt |
| 41 | Porównywanie min. 10 ruchomych obrazów 2D tego samego pacjenta. | Tak |  |  |
| 42 | Maksymalna szybkość odświeżania obrazu w trybie B-Mode min 400 obr/sek | Tak |  |  |
| 43 | Automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D, PWD przy pomocy jednego przycisku (2D wzmocnienie, PWD skala, linia bazowa) | Tak |  |  |
| 44 | Ciągła optymalizacja wzmocnienia w trybie 2D | Tak |  |  |
| 45 | Obrazowanie trapezowe min. +/- 20 stopni | Tak |  |  |
| 46 | Obrazowanie rombowe | Tak |  |  |
| 47 | Oprogramowanie zwiększające dokładność, eliminujące szumy i cienie obrazu | Tak |  |  |
| 48 | Obrazowanie harmoniczne na wszystkich zaoferowanych głowicach | Tak |  |  |
| 49 | Wykorzystanie techniki obrazowania harmonicznego typu inwersji pulsu | Tak |  |  |
| 50 | Obrazowanie harmoniczne zwiększające rozdzielczość i penetrację, używające jednocześnie min. 3 częstotliwości do uzyskania obrazu – inne niż wyżej wymienione | Tak |  |  |
| 51 | Zastosowania technologii optymalizującej obraz w trybie B-mode w zależności od badanej struktury – dopasowanie do prędkości rozchodzenia się fali ultradźwiękowej w zależności od badanej tkanki | Tak |  |  |
| 52 | Zastosowanie technologii obrazowania „nakładanego” przestrzennego wielokierunkowego w trakcie nadawania i odbioru | Tak |  |  |
| 53 | Oprogramowanie ulepszające obrazowanie –wizualizację igły biopsyjnej | Tak |  |  |
| 54 | Tryb Duplex (2D + PWD) | Tak |  |  |
| 55 | Tryb Triplex (2D + PWD+CD) z rejestrowaną prędkością: min. 15 m/sek dla zerowego kąta | Tak |  |  |
| 56 | Technologia przetwarzania sygnału Raw Data pozwalająca po zamrożeniu obrazu na zmianę: min. wzmocnienia, dynamiki. | Tak |  |  |
| 57 | Obrazowanie 3D z tzw. wolnej ręki | Tak |  |  |
| 58 | Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) z HPRF | Tak |  |  |
| 59 | Zakres prędkości min. 13 m/sek dla zerowego kąta bramki | Tak |  | 13 m/sek. – 0 pkt. > 13 m/sek – 1 pkt. > 15 m/sek – 2 pkt. |
| 60 | Zakres częstotliwości PRF min. 0,4 – 45 kHz | Tak |  |  |
| 61 | Regulacja bramki dopplerowskiej w zakresie min. 0,4 - 20 mm | Tak |  |  |
| 62 | Regulacja uchylności wiązki dopplerowskiej min. +/-25 stopni | Tak |  | 25 stopni – 0 pkt. > 25 stopni – 2 pkt. |
| 63 | Możliwość przesunięcia linii bazowej dopplera spektralnego na zamrożonym obrazie | Tak |  |  |
| 64 | Korekcja kąta bramki Dopplerowskiej min. +/- 80 st. | Tak |  |  |
| 65 | Technologia optymalizująca zapis spektrum w czasie rzeczywistym | Tak |  |  |
| 66 | Automatyczny obrys spektrum na obrazie rzeczywistym i zamrożonym dla trybu Dopplera | Tak |  |  |
| 67 | Tryb Doppler Kolorowy (CD) działający w trybie wieloczęstotliwościowym | Tak |  |  |
| 68 | Prędkość odświeżania dla CD min. 300 klatek/sek | Tak |  | 300 kl/s – 0 pkt. > 300 kl/s – 1 pkt. > 360 kl/s – 2 pkt. |
| 69 | Regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego min. +/-25 stopni | Tak |  | 25 stopni – 0 pkt. > 25 stopni – 2 pkt. |
| 70 | Ilość map kolorów dla CD min. 30 map | Tak |  |  |
| 71 | Optymalizacja zapisów CD za pomocą jednego przycisku (min. dostosowanie linii bazowej i częstotliwości) | Tak |  |  |
| 72 | Tryb angiologiczny (Power Doppler) oraz Power Doppler kierunkowy | Tak |  |  |
| 73 | Tryb dopplerowski o wysokiej czułości i rozdzielczości dedykowany do małych przepływów | Tak |  |  |
| 74 | Tryb dopplerowskiego obrazowania naczyń narządów miąższowych (nerki, wątroba tarczyca, jądra itp.) do wizualizacji bardzo wolnych przepływów poniżej 1 cm/sek. w mikronaczyniach pozwalające obrazować przepływy bez artefaktów ruchowych dostępny na głowicach: convex, linia, endo. Możliwość prezentacji kierunku napływu. Prędkość odświeżania FR>50 obr/sek dla przepływów poniżej 1 cm/sek przy bramce większej niż 2 x 2 cm. | Tak |  |  |
| 75 | Oprogramowanie pomiarowe wraz z pakietem obliczeniowym | Tak |  |  |
| 76 | Oprogramowanie aplikacyjne z pakietem oprogramowania pomiarowego do badań ogólnych: brzusznych, tarczycy, sutka, piersi, małych narządów, mięśniowo-szkieletowych, naczyniowych, ortopedycznych, urologicznych, ginekologiczno-położniczych | Tak |  |  |
| 77 | Liczba par kursorów pomiarowych min. 12 | Tak |  | 12 par – 0 pkt. > 15 par – 1 pkt. > 18 par – 2 pkt. |
| 78 | Pakiet do automatycznego wyznaczania Intima Media Thicknes ( IMT) | Tak |  |  |
| 79 | Oprogramowanie umożliwiające wyznaczenie procentu unaczynienia w danym obszarze | Tak |  |  |
| 80 | Oprogramowanie kardiologiczne z pakietem obliczeniowym i możliwością wykonywania pomiarów na obrazach z archiwum | Tak |  |  |
| Rozdz. III | Sondy | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Punktacja |
| 81 | Sonda Convex wieloczęstotliwościowa do badań ogólnych wykonana w technologii single crystal | Tak Podać model |  |  |
| 82 | Zakres pracy przetwornika min. 2,0 - 8,0 MHz | Tak |  |  |
| 83 | Kąt pola skanowania (widzenia) min. 110 stopni | Tak |  | 110 st. – 0 pkt. > 110 st. – 2 pkt. |
| 84 | Ilość elementów w jednej linii min. 180 | Tak |  |  |
| 85 | Praca w trybie II harmonicznej | Tak |  |  |
| 86 | Możliwość pracy z oprogramowaniem do elastografii typu strain i akustycznej (Shear Wave) kodowanej kolorem | Tak |  |  |
| 87 | Możliwość pracy z oprogramowaniem do Fuzji obrazów | Tak |  |  |
| 88 | Sonda Liniowa do badań małych narządów wykonana w technologii matrycowej lub równoważnej | Tak Podać model |  |  |
| 89 | Zakres pracy przetwornika min. 5,0 – 14,0 MHz | Tak |  |  |
| 90 | Ilość elementów min. 1 500 | Tak |  | 1500 – 0 pkt. > 1500 – 2 pkt. |
| 91 | Szerokość skanu (FOV) w zakresie 55-60 mm | Tak |  |  |
| 92 | Praca w trybie II harmonicznej | Tak |  |  |
| 93 | Możliwość pracy z oprogramowaniem do elastografii typu strain i akustycznej (Shear Wave) kodowanej kolorem | Tak |  |  |
| 94 | Możliwość pracy z oprogramowaniem do Fuzji obrazów | Tak |  |  |
| 95 | Sonda Liniowa do badań naczyniowych wykonana w technologii matrycowej lub równoważnej. | Tak Podać model |  |  |
| 96 | Zakres pracy przetwornika min. 4,0 – 11,0 MHz | Tak |  |  |
| 97 | Ilość elementów min. 1 000 | Tak |  | 1000 – 0 pkt. > 1000 – 2 pkt. |
| 98 | Szerokość skanu (FOV) 40 mm +/- 5 mm | Tak |  |  |
| 99 | Praca w trybie II harmonicznej | Tak |  |  |
| 101 | Sonda Endocavity wykonana w technologii matrycowej lub równoważnej | Tak Podać model |  |  |
| 102 | Zakres pracy przetwornika min. 3 -11 MHz | Tak |  |  |
| 103 | Liczba elementów – min. 800 | Tak |  |  |
| 104 | Kąt skanowania min. 180 st. | Tak |  |  |
| 105 | Praca w trybie II harmonicznej | Tak |  |  |
| 106 | Możliwość pracy z oprogramowaniem do elastografii typu strain i akustycznej (Shear Wave) kodowanej kolorem | Tak |  |  |
| 107 | Możliwość pracy z oprogramowaniem do Fuzji obrazów | Tak |  |  |
| Rozdz. IV | Możliwości rozbudowy systemu dostępne na dzień składania ofert | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Punktacja |
| 108 | Możliwość rozbudowy o specjalistyczne oprogramowanie poprawiające wykrywanie mikrozwapnień w tkankach miękkich tj. sutki, piersi, nerka, jądra, ścięgna itp. – podać nazwę własną | Tak |  |  |
| 109 | Możliwość rozbudowy o tryb obrazowania 3D/4D z głowic objętościowych (wolumetrycznych): convex, endocavity. Obrazowanie 4D z max. prędkością (Frame Rate) min. 40 obr./s | Tak |  |  |
| 110 | Możliwość rozbudowy o sondę Convex 3D/4D, min. 2-9 MHz, kąt skanowania 2D min. 90 st., kąt skanowani w 3D/4D min. 90x90 st., min. 192 elementy | Tak |  |  |
| 111 | Możliwość rozbudowy o sondę Endocavity 3D/4D, min. 3-11 MHz, kąt skanowania 2D min. 180 st., kąt skanowani w 3D/4D min. 150x150 st., min. 192 elementy | Tak |  |  |
| 112 | Możliwość rozbudowy o półprzezroczyste obrazowanie w trybie 4D umożlwiające jednoczesne wyświetlenie zarówno powierzchni badanego płodu jak i anatomicznych struktur wewnętrznych z możliwością zobrazowania wewnętrznego przepływu krwi | Tak |  |  |
| 113 | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie wykorzystujące algorytmy do analizy guzów jajnika zgodne z IOTA ADNEX | Tak |  |  |
| 114 | Możliwość rozbudowy o moduł analizy pomiarów biometrycznych płodu opartych o narzędzie statystyczne Z-score | Tak |  |  |
| 115 | Możliwość rozbudowy o obrazowanie pozwalające „nakładać” obrazy na ultrasonografie w trybie B-mode z obrazami uzyskiwanych z CT i MR tzw. Fuzja obrazów w czasie rzeczywistym z synchronizacją płaszczyzn. Możliwość zastosowania fuzji obrazów na sondach: convex, linia, endocavity | Tak |  |  |
| 116 | Możliwość rozbudowy o moduł elastografii (typu strain) obliczający i wyświetlający sztywność względną tkanki w czasie rzeczywistym na obrazie z sond: convex, linia, endocavity. Wskaźnik prawidłowej siły ucisku wyświetlany na ekranie Możliwość wykonywania obliczeń odległości i powierzchni oraz oprogramowanie umożliwiające porównywanie elastyczności min. 2 miejsc. | Tak |  |  |
| 117 | Możliwość rozbudowy systemu o Elastografię akustyczna (typu Shear Wave), moduł określający sztywność tkanek na podstawie analizy prędkości fali poprzecznej z dowolną regulacją pola analizy oraz prezentacją elastyczności tkanek za pomocą kolorów w czasie rzeczywistym - dostępne na sondach: convex, linia, endocavity. Możliwość uzyskania wyników pomiarowych wyrażonych w kPa lub m/sek. | Tak |  |  |
| 118 | Możliwość rozbudowy systemu o analizę jakości otrzymywanych wyników w obrazowaniu elastografii akustycznej pozwalające ocenić gdzie jest najlepszy obszar do wykonania pomiaru. | Tak |  |  |
| 119 | Możliwość rozbudowy systemu o automatyczny pomiar zwłóknienia w czasie rzeczywistym przy pomocy elastografii akustycznej w kPa lub m/sek | Tak |  |  |
| 120 | Możliwość rozbudowy systemu o pomiar stłuszczenia wątroby | Tak/Nie |  | Tak – 2 pkt. Nie – 0 pkt. |
| 121 | Możliwość rozbudowy o elastografię akustyczną (typu Shear Wave) dostępną na głowicy convex wysokiej częstotliwości min. 9 MHz. Możliwość uzyskania wyników pomiarowych wyrażonych w kPa lub m/sek | Tak Podać model |  |  |
| 122 | Możliwość rozbudowy o sondę rektalną dwupłaszczyznową w układzie Convex/Linia, min. 4,0-11 MHz, min. po 128 elementów, kąt skanowana (convex) min. 170 st., szerokość skanu (linia) 55-60 mm, obrazowanie harmoniczne, możliwość pracy z kontrastem, obrazowaniem elastograficznym | Tak |  |  |
| 123 | Możliwość rozbudowy o sondę rektalną dwupłaszczyznową w układzie Convex/Convex, min. 5,0-10,0 MHz, min. po 128 elementów, kąt skanowana min. 170 st., obrazowanie harmoniczne | Tak |  |  |
| 124 | Możliwość rozbudowy o sondę z kanałem biopsyjnym przez czoło sondy z możliwością wyboru min. 3 kątów wejścia w tym min. jednym zbliżonym do 90 stopni. | Tak |  |  |
| 125 | Możliwość rozbudowy o moduł Dopplera Ciągłego (CWD) - zakres prędkości min. 20 m/sek dla zerowego kąta bramki | Tak |  |  |
| 126 | Możliwość rozbudowy o zainstalowane w aparacie analiza ilościowa Strain i Strain Rate - obrazowanie i analiza ilościowa funkcji synchronizacji skurczu (wewnątrz- i między-komorowego) | Tak |  |  |
| 127 | Możliwość rozbudowy o oddzielną analizę wsierdzia i nasierdzia oraz możliwość uśrednienia uzyskanych wyników. | Tak/Nie |  | Tak – 2 pkt. Nie – 0 pkt. |
| 128 | Możliwość rozbudowy o automatyczne wyznaczanie frakcji wyrzutowej z obrazu 2D oraz GLS Global Longitudal Strain w projekcji 2 i 4 jamowej | Tak/Nie |  | Tak – 2 pkt. Nie – 0 pkt. |
| Rozdz. V | Dodatkowe | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Punktacja |
| 129 | Gwarancja min. 60 miesięcy | Tak |  |  |
| 130 | Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaż zaoferowanego aparatu USG na terenie Polski | Tak |  |  |
| 131 | Możliwość zdalnego dostępu (połączenie szyfrowane, zapewnienie bezpieczeństwa danych zgodnie z RODO) do aparatu umożliwiającego świadczenie usług serwisowych przez autoryzowany serwis producenta. Zakres zdalnego serwisu min.: diagnostyka, opieka serwisowa i aplikacyjna, upgrade systemu, korekta parametrów obrazowania, możliwość udostępnienia ekranu aparatu i czat w celach edukacyjnych i pomocy. | Tak |  |  |
| 132 | Okres dostępności części zamiennych – min. 8 lat od daty podpisania protokołu odbioru | Tak |  |  |
| 133 | Czas reakcji na zgłoszenie awarii Sprzętu w okresie gwarancji max. 48 godzin (dotyczy dni roboczych) | Tak |  |  |
| 134 | Czas naprawy Sprzętu w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia | Tak |  |  |
| 134 | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczana z aparatem | Tak |  |  |
| 135 | Przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi Sprzętu | Tak |  |  |
| 136. | Czas dostawy do 7 dni od dnia podpisania umowy. | Tak. |  |  |

UWAGA

Wartości określone w wymaganiach jako „TAK” należy traktować jako niezbędne minimum, którego niespełnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Kolumna „Parametr  oferowany” musi być w całości wypełniony.

………………………………dnia………………….2023r.

(miejscowość)

………………………………………………

(podpis Wykonawcy/Wykonawców