## Część I Urządzenia laboratoryjn
Załącznik nr 2 do oferty
FORMULARZ CENOWY
Lp. | Przedmiot zamówienia | Wymagania minimalne zamawiającego | Parametry oferowanego sprzętu przez Wykonawcę | Ilość zamawianych sztuk (nie zmieniać wartości) | Cena jednostkowa netto za jedną sztukę [PLN] | VAT [%]* | Cena brutto za jedną sztukę [PLN] | Wartość netto [PLN] | watość podatku VAT [PLN] | Wartość brutto [PLN]
1. | Polerka stołowa | Zastosowanie: |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
- ręczne szlifowanie i polerowanie obiektów
Parametry:
- Moc urządzenia: 0,74 kW
- Obroty polerki: 1000-3000 obr/min
- wbudowany wyciąg z zespołem filtrującym
- wydajność wyciągu: 1250 m³/h
- zasilanie: 230 V, 50-60Hz
- wymiary orientacyjne: 1100 x 780 x 1550 mm
- oświetlenie halogenowe lun LED
- urządzenie dwustanowiskowe
- wyposażenie: filtr płócienny min. 6 sztuk, trzpień polerski stożkowy 2 szt., trzpień polerski do tarcz 2 szt.; tarcza do papieru ściernego fi 200mm, stolik uchylny do polerki stołowej, trzpień polerski rozcięty do obróbki wewnątrz detalu.
2. | Pompa próżniowa laboratoryjna | Zastosowanie: |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
- w przygotowywaniu bryłek inkluzji do badania okazów przyrodniczych
Parametry:
- Dwustopniowa, kompaktowa, rotacyjna pompa próżniowa
- Talerz pompy powietrznej z przyłączami elektrycznymi, średnica 250mm, z 2 kurkami jednodrożnymi i gumowym uszczelnieniem
- Klosz próżniowy o średnicy wewnętrznej 185mm
- wąż próżniowy do połączenia pompy próżniowej z talerzem pompy powietrznej – długość min. 2m
3. | Myjka ultradźwiękowa | Zastosowanie: |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
- czyszczenie eksponatów z pasty polerskiej
- usuwanie nalotów
- czyszczenie kamieni szlifierskich
Parametry:
- zbiornik ze stali nierdzewnej
- pojemność min. 3 L max. 5 L
|  | - Czas 1-30 minut, regulacja za pomocą przycisków |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
- Regulacja temperatury za pomocą przycisków
- Zasilanie 220 -240 V, 50/60 Hz
- Moz ultradźwięków 120 W
- Moc grzałki 100 W
- wymiary zbiornika: min. 245 x 135 x 100 mm (dł. x szer. x wys.)
- Kosz i pokrywa wyciszająca hałas z uchwytem amortyzującym wstrząsy
4. | Suszarka laboratoryjna | Zastosowanie: |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
- do wygrzewania niektórych materiałów konserwatorskich
- do wygrzewania bursztynu w celu zmiany koloru do uzupełnień i rekonstrukcji
Parametry:
- zakres temperaturowy: + 10°C - 300°C
- rozdzielczość temperatury: 0,1° ±0,2°C
- jednorodność temperatury: ± 1,0°C
- Pojemność komory: 45-50 L
- zasilanie: 230 V, 50/60 Hz
- timer: zakres 0-9999 min
- co najmniej 2 półki druciane
- elektroniczny wyświetlacz
- Przeszklone drzwi
- wymuszony obieg powietrza
- Moc: ok. 1200W
- orientacyjne wymiary wewnętrzne komory: 350 x 350 x 350 mm
5. | Waga laboratoryjna precyzyjna | Parametry: |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
- Obciążenie maksymalne: 1000g
- Odczyt: 0,01g
- RS232C
- wyjście USB-B
- Wyświetlacz LCD
- pamięć i archiwizacja pomiarów: do 100 000
- kalibracja wewnętrzna
6. | Łaźnia wodna termostatyczna 2 miejscowa | Zastosowanie: |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
- do podgrzewania materiałów konserwatorskich w bezpieczny sposób w płaszczu wodnym;
- do destylacji, koncentracji, suszenia i nagrzewania termostatycznego;
Parametry:
- zakres temperatury: +5°C - 100°C
- wahanie temperatury: ±5°C
- liczba stanowisk: 2
- Liczba rzędów: 1
- pojemność: min. 7 L
- elektroniczny wyświetlacz
- moc: 500W
- orientacyjne wymiary wewnętrzne komory: 325 x 170 x 120 mm
- Obudowa stalowa z elektrostatycznie nałożoną warstwą zapewniającą wysoką twardość i wytrzymałość
- zbiornik i pokrywa ze stali nierdzewnej
- pokrywa z krążkami reukcyjnymi min. 51 i 80 mm
- półka perforowana osłaniająca grzałkę zapewniająca min. 35mm dystansu
[8 empty] | RAZEM CENA NETTO | PODATEK VAT | RAZEM CENA BRUTTO
|  |  |  | RAZEM KWOTA CAŁKOWITA OFERTY : |  |  |  | 0 | 0 | 0
* VAT - jeśli produkt jest zwolniony z VAT proszę wpisać "zw"
Zastrzeżenia:
Zamawiający zastrzega, że okres gwarancji nie może być krótszy niż 36 miesięcy.
Termin realizacji zamówienia 10 tygodni od daty podpisania umowy.

## Część II Sprzęt optyczny i foto
Załącznik nr 2 do oferty
FORMULARZ CENOWY
Lp. | Przedmiot zamówienia | Wymagania minimalne zamawiającego | Parametry oferowanego sprzętu przez Wykonawcę | Ilość zamawianych sztuk (nie zmieniać wartości) | Cena jednostkowa netto za jedną sztukę [PLN] | VAT [%]* | Cena brutto za jedną sztukę [PLN] | Wartość netto [PLN] | watość podatku VAT [PLN] | Wartość brutto [PLN]
1. | Mikroskop zmotoryzowany | Zastosowanie: |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
- do obrazowania inkluzji w bursztynie
Parametry:
Kamera:
Sensor 1/1,2-cala, CMOS, 2,35 Mpix
Wielkość pojedynczego pixela: 5,86 x 5,86 µm
Liczba klatek na sekundę: 60 klatek/sek (dla rozdzielczości 1600 x 1200 pikseli).
Maksymalna rozdzielczość obrazu w trybie 3CMOS: 4800x 3600 (proporcje 4:3)
Funkcja HDR na żywym obrazie
Automatyczna lub manualna regulacja czasu migawki kamery
Techniki obserwacji:
Zmotoryzowane, kodowane i zabudowane w głowicy techniki obserwacji: jasne pole, ciemne pole, MIX (jasne pole i ciemne pole równocześnie), oświetlenie ukośne, DIC
Manualna lub zmotoryzowana polaryzacja dla wszystkich obiektywów
Reprodukcja ustawień dla wszystkich technik obserwacji
Zmiana wszystkich techniki obserwacji automatyczna, z poziomu oprogramowania, konsoli
Telecentryczny układ optyczny
Zoom:
Wbudowany zoom optyczny 10x – sterowany z pozycji oprogramowania lub konsoli
OśZ:
Zmotoryzowana oś Z, sterowana z oprogramowania lub konsoli
Zakres ruchu osi Z: zmotoryzowany 101 mm oraz manualny 50 mm
Rozdzielczość osi Z: 10nm
- Możliwość rozbudowy mikroskopu o dodatkowe obiektywy
- Certyfikat zgodności CE świadczący o zgodności urządzenia z europejskimi warunkami bezpieczeństwa
Obiektywy zamontowane na kodowanych wsuwkach:
Obiektyw 1x:
Obiektyw stałoogniskowy oferujący zakres powiększeń (na monitorze) 23x-164x, odległość robocza 51,7 mm, apertura numeryczna NA 0,03, Pole widzenia 19 200 – 2 740 µm
Obiektyw 3x:
Obiektyw stałoogniskowy oferujący zakres powiększeń (na monitorze) 49x-493x, odległość robocza 30,0 mm, apertura numeryczna NA 0,09, Pole widzenia 9 100 – 910 µm
Obiektyw 10X:
- Obiektyw stałoogniskowy oferujący zakres powiększeń (na monitorze) 164x-1644x, odległość robocza 30,0 mm, apertura numeryczna NA 0,30, Pole widzenia 2 740 – 270 µm
Obiektyw 10X:
Obiektyw stałoogniskowy oferujący zakres powiększeń (na monitorze) 164x-1644x, odległość robocza 41,1 mm, apertura numeryczna NA 0,20, Pole widzenia 2 740 – 270 µm
Źródła światła
Lampa LED – żywotność 60 000 godzin
Regulowane położenie kątowe źródła światła w celu zapewnienia obserwacji wykonanych zdjęć pod różnym kątem oświetleniowym
Pierścień LED podzielony na 4 segmenty
Parametry jak intensywność, kąt padania światła, wygaszenie modułów regulowanie z pozycji oprogramowania lub konsoli
Dodatkowy zewnętrzny oświetlacz światła odbitego LED z dwoma samonośnymi światłowodami o długości minimum 600mm każdy. Światłowody zakończone polaryzatorami
2. | Stolik mikroskopu | Zmotoryzowany, kodowany |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Zakres ruchu osi XY 100x100 mm
Sterowany z pozycji oprogramowania, konsoli lub manualnie
Wbudowany talerz obrotowy w stoliku (360 stopni obrotu)
Maksymalne obciążenie: 5000g
3. | Konsola do jednostki sterującej | Dedykowana do mikroskopu konsola z możliwością automatycznej kontroli osi XY za pomocą joysticka oraz kontroli osi Z pokrętłem i przyciskami z regulowaną prędkością ruchu osi Z (do szybszego oraz wolnego sterowania osią Z) |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Konsola posiada skróty do głównych funkcji mikroskopu, np.: widok live, akwizycja 2D, akwizycja 3D, zmiana techniki obserwacji, autofocus, zmiana oświetlenia, zmiana zoom
4. | Moduł do szybkiej wizualnej oceny bursztynu | Baza stereoskopowa wraz z dodatkową soczewką 2x (odległość robocza 38mm, apertura numeryczna NA 0.038-0.134) i okularami 10x (FN=22). Całkowity zakres powiększeń od 8x do 80x. Montowany na soczewkę analizator do obserwacji w świetle spolaryzowanym. Statyw z zakresem ogniskowania 120mm |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Oprogramowanie: |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Podstawowa funkcjonalność
Możliwość nagrywania obrazu w ruchu, tworzenia modeli 3D oraz pomiarów 3D
Możliwość jednoczesnego wyświetlania na ekranie 9 obrazów w celu porównania i wyboru najlepszej techniki obserwacji
Możliwość wpisywania komentarzy i znaczników
Funkcja usuwania blasku podczas wykonywania zdjęć
Funkcja reprodukcji ustawień mikroskopu pozwalająca wykonać zdjęcie kolejnej próbki przy wykorzystaniu ustawień zapamiętanych w wykonanym uprzednio zdjęciu. Ustawienia zawierają m. in. Ustawienia oświetlenia, techniki obserwacji, powiększenia, pozycji stolika
Wbudowany kreator raportów
Automatyczne łączenie obrazów w osi Z w obraz 3D i EFI (pogłębionej ostrości)
Łączenie obrazów w osi X,Y, – zdjęcia panoramiczne
Moduł do tworzenia makr celem uzyskania powtarzalności w procedurach
Funkcje pomiarowe
pomiary 2D: odległość między punktami, odległość między liniami, pomiary pól powierzchni regularnych i nieregularnych, kąty, pomiary krzywych, średnic, promieni
Wyświetlanie skali na ekranie, w celu łatwego określenia wielkości detali
tworzenie wielu kont użytkowników
6. | Komputer |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Parametry:
- Stacja robocza z systemem operacyjnym 32/64-bit spełniająca następujące wymagania:
Automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej oraz plików systemowych
Dołączone do oferowanego komputera oprogramowanie producenta z nieograniczoną licencją czasowo na użytkowanie umożliwiające :
- upgrade i instalacje wszystkich sterowników, aplikacji dostarczonych w obrazie systemu operacyjnego producenta, BIOS’u z certyfikatem zgodności producenta do najnowszej dostępnej wersji,
- możliwość przed instalacją sprawdzenia każdego sterownika, każdej aplikacji, BIOS’u bezpośrednio na stronie producenta przy użyciu połączenia internetowego z automatycznym przekierowaniem a w szczególności informacji :
a. o poprawkach i usprawnieniach dotyczących aktualizacji
b. dacie wydania ostatniej aktualizacji
c. priorytecie aktualizacji
d. zgodność z systemami operacyjnymi
e. jakiego komponentu sprzętu dotyczy aktualizacja
f. wszystkie poprzednie aktualizacje z informacjami jak powyżej od punktu a do punktu e.
- wykaz najnowszych aktualizacji z podziałem na krytyczne (wymagające natychmiastowej instalacji), rekomendowane i opcjonalne
- możliwość włączenia/wyłączenia funkcji automatycznego restartu w przypadku, kiedy jest wymagany przy instalacji sterownika, aplikacji która tego wymaga.
- rozpoznanie modelu oferowanego komputera, numer seryjny komputera, informację kiedy dokonany został ostatnio upgrade w szczególności z uwzględnieniem daty ( dd-mm-rrrr )
- sprawdzenia historii upgrade’u z informacją jakie sterowniki były instalowane z dokładną datą ( dd-mm-rrrr ) i wersją ( rewizja wydania )
- dokładny wykaz wymaganych sterowników, aplikacji, BIOS’u z informacją o zainstalowanej obecnie wersji dla oferowanego komputera z możliwością exportu do pliku o rozszerzeniu *.xml
- raport uwzględniający informacje o : sprawdzaniu aktualizacji, znalezionych aktualizacjach, ściągniętych aktualizacjach , zainstalowanych aktualizacjach z dokładnym rozbiciem jakich komponentów to dotyczyło, błędach podczas sprawdzania, instalowania oraz możliwość exportu takiego raportu do pliku *.xml od razu spakowany z rozszerzeniem *.zip. Raport musi zawierać z dokładną datą ( dd-mm-rrrr ) i godziną z podjętych i wykonanych akcji/zadań w przedziale czasowym do min. 1 roku.
Zainstalowane oprogramowanie z bezterminową licencją tworzenia kopii zapasowych i przywracania danych, umożliwiające :
- tworzenie OS media
- tworzenie kopii zapasowych na wskazanych prze użytkownika lokalizacjach [ min. lokalnie, sieć, chmura]
Integracja z posiadanym przez Zamawiającego systemem Active Directory (poziom funkcjonalności lasu typu Windows 2012 R2) pozwalająca na wdrożenie jednolitej polityki bezpieczeństwa dla wszystkich komputerów w sieci;
Możliwość zdalnej konfiguracji, automatycznej instalacji oprogramowania, administrowania oraz aktualizowania poprzez mechanizmy posiadane przez zamawiającego (AD, GPO, GPP, WSUS);
Kompatybilność z posiadanym przez zamawiającego centralnie zarządzanym poprzez serwer oprogramowaniem antywirusowym (ESET NOD 32 Antywirus)
- 32 GB RAM;
- dyski twarde 2TB SATA HDD + 256GB SSD;
- 9x USB 3.1, 2x USB 2.0
Procesor:
- Procesor musi spełniać wskaźniki testu PassMark – CPU Mark ze strony: http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html – z wynikiem min.: 12 300 punktów i minimum 2.90 GHz (Wynik na dzień22/06/2023)
Karta graficzna
musi spełniać wskaźniki testu PassMark – CPU Mark ze strony: https://www.videocardbenchmark.net/high_end_gpus.html – z wynikiem min.: 6500 punktów i nie przekraczać 7300 punktów. (Wynik na dzień 22/06/2023)
Monitor:
Kolorowy monitor LCD 27 cali z matrycą IPS lub VA o rozdzielczości minimum 1920x1080, format obrazu 16:9
Akcesoria:
Klawiatura i mysz bezprzewodowe.
7. | Sprzęt fotograficzny - statyw | Parametry: |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
I. Statyw
Parametry:
- wysokość maksymalna: 173 cm
- wysokość minimalna: 46 cm
- udźwig: 18 kg
- kolumna centralna z korbą
- poziomica spirytusowa
- rozpórki radialne
- mocowanie: 3/8 cala
- kolumna z przekładnią zębatą, bez głowicy
8. |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Sprzęt fotograficzny - głowica | Głowica
Parametry:
- 3 poziomnice
- szybkozłączka z dodatkową blokadą
- wysokość robocza 16 cm
- maksymalne obciążenie - 12 kg
- przechył przedni -25° / +90°
- przechył boczny -90° / +30°
- mocowanie aparatu: ¼ cala
- mocowanie statywu: 3/8 cala
- obrót w poziomie: 360 stopni
- Typ płytki: 030-14
9. |  | Zestaw bezcieniowy |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Sprzęt fotograficzny - zestaw bezcieniowy
Parametry:
- 3 lampy światła ciągłego
- 3x Reflector 16,5 cm/reflektor parasolowy
- 2x Softbox 80x80 cm/srebrny
- 2x Reduktor do softboksów
- 2x Statyw LS-244
- 1x Statyw LS-3B
- 1x stół bezcieniowy: rozmiary blatu (płyty opalowej): 100 x 200 cm, nośność do: 40 kg, konstrukcja metalowa.
10. |  | Obiektyw makro |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Sprzęt fotograficzny - Obiektyw makro
Parametry:
- typ: stałoogniskowy
- ogniskowa: 105mm
- maksymalna przysłona: 2.8
- minimalna przysłona: 32
- maksymalne powiększenie 1:1
- średnica filtra: 62 mm
- powłoka przeciwodblaskowa
- powłoka nanokrystaliczna
- stabilizacja obrazu
- redukcja drgań: min. 4,5 EV
- kąt widzenia: 23 stopnie
[8 empty] | RAZEM CENA NETTO | PODATEK VAT | RAZEM CENA BRUTTO
|  |  |  | RAZEM KWOTA CAŁKOWITA OFERTY: |  |  |  | 0 | 0 | 0
* VAT - jeśli produkt jest zwolniony z VAT proszę wpisać "zw"
Zastrzeżenia:
Zamawiający zastrzega, że okres gwarancji nie może być krótszy niż 36 miesięcy.
Termin realizacji zamówienia 12 tygodni od daty podpisania umowy.

## Cześć III Meble
Załącznik nr 2 do oferty
FORMULARZ CENOWY
Lp. | Przedmiot zamówienia | Wymagania minimalne zamawiającego | Parametry oferowanego sprzętu przez Wykonawcę | Ilość zamawianych sztuk (nie zmieniać wartości) | Cena jednostkowa netto za jedną sztukę [PLN] | VAT [%]* | Cena brutto za jedną sztukę [PLN] | Wartość netto [PLN] | watość podatku VAT [PLN] | Wartość brutto [PLN]
1. | Stół ze zlewem dwukomorowym | Parametry: |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
szerokość 1100mm
głębokość 700mm
wysokość: 850mm
Materiał: stal nierdzewna
dwie komory
głębokość komory min. 250mm
ilość drzwi w szafce: 2
rodzaj drzwi: uchylne
kolor: inox
2. | Dygestorium z podblatową szafką wentylowaną wraz z dostawą, montażem i podłączeniem do instalacji. | Zastosowanie: |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
- prace z rozpuszczalnikami, substancjami toksycznymi, drażniącymi
Parametry:
- wymiary zewnętrzne: 1200 x 800 x 2200 mm (+/-10%)
- ściana przednia przeszklona, podnoszona na zasadzie przeciwwagi
- dodatkowo przeszklony lewy bok
- system wentylacji – wywiewny (wbudowany wentylator)
- gniazdo 230V/50Hz (kroploszczelne)
- instalacja gazowa i wodna
- zlew chemoodporny z baterią na zimną i ciepłą wodę
- zawory gazu i wody umieszczone na płycie czołowej
- oświetlona komora dygestorium – oświetlenie komory roboczej: panel LED lub świetlówki, światło lampy skierowane do wnętrza komory roboczej, ma oświetlać całą powierzchnię blatu roboczego
- konstrukcja metalowa - malowanie farbą chemoodporną w kolorze dopasowanym do zabudowy meblowej.
- dygestorium wykonane zgodnie z normą PN EN 14175
- Certyfikaty ISO 9001, 14001, OHSAS 18001 firmy instalującej dygestorium w zakresie serwisu i montażu mebli laboratoryjnych.
3. | Szafki wiszące pojedyncze lewe | szerokość 600 mm głębokość 300 mm Wysokość 600 mm przeszklone drzwiczki półka ściany i drzwiczki laminowane, kolor RAL 7035 |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Szafki wiszące pojedyncze prawe | szerokość 600 mm głębokość 300 mm Wysokość 600 mm przeszklone drzwiczki półka ściany i drzwiczki laminowane, kolor RAL 7035 |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Szafki wiszące podwójne | szerokość 900 mm głębokość 300 mm wysokość 600 mm drzwiczki pełne półka ściany i drzwiczki laminowane, kolor RAL 7035 |  | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6. | szafki stojące pojedyncze | szerokość 600 mm głębokość 500 mm wysokość 670 mm stelaż stalowy malowany proszkowo na kolor RAL 7035, wyposażony w stopki do poziomowania o regulacji wysokości w zakresie 0-50 mm blat z konglomeratu kwarcowo-granitowego grubość blatu: 20 mm głębokość blatu: 700 mm 4 szuflady |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7. | szafki stojące podwójne nr 1 | szerokość 1100 mm głębokość 500 mm wysokość 670 mm stelaż stalowy malowany proszkowo na kolor RAL 7035, wyposażony w stopki do poziomowania o regulacji wysokości w zakresie 0-50 mm blat z konglomeratu kwarcowo-granitowego grubość blatu: 20 mm głębokość blatu: 700 mm drzwiczki półki |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8. | szafki stojące podwójne nr 2 | szerokość 1000 mm głębokość 500 mm wysokość 670 mm stelaż stalowy malowany proszkowo na kolor RAL 7035, wyposażony w stopki do poziomowania o regulacji wysokości w zakresie 0-50 mm blat z konglomeratu kwarcowo-granitowego grubość blatu: 20 mm głębokość blatu: 700 mm 2 szuflady drzwiczki półka |  | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | szafki stojące podwójne nr 3 | szerokość 860 mm głębokość 500 mm wysokość 670 mm stelaż stalowy malowany proszkowo na kolor RAL 7035, wyposażony w stopki do poziomowania o regulacji wysokości w zakresie 0-50 mm blat z konglomeratu kwarcowo-granitowego grubość blatu: 20 mm głębokość blatu: 700 mm drzwiczki półka |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | RAZEM CENA NETTO | PODATEK VAT | RAZEM CENA BRUTTO
|  |  |  | RAZEM KWOTA CAŁKOWITA OFERTY: |  |  |  | 0 | 0 | 0
* VAT - jeśli produkt jest zwolniony z VAT proszę wpisać "zw"
Zastrzeżenia:
Zamawiający zastrzega, że okres gwarancji nie może być krótszy niż 36 miesięcy.
Termin realizacji zamówienia 10 tygodni od daty podpisania umowy.