Załącznik nr 1c – Pakiet nr 3

| Lp | Nazwa artykułu | Jm/ liczba | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena brutto | Wartość brutto | Opis (Producent/Nazwa oferowanego aparatu, aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2018/2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Łóżko porodowe | Szt/3 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Fotel ginekologiczny | Szt/3 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Krzesło porodowe | Szt/1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Wózek do transportu chorych | Szt/2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Kozetka lekarska | Szt/3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Stolik do instrumentowania | Szt/2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Stolik zabiegowy oddziałowy | Szt/6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Wózek zabiegowy | Szt/3 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Wózek reanimacyjny | Szt/2 |  |  |  |  |  |  |

PARAMETRY GRANICZNE i WYMAGALNE

| Lp. | Parametry urządzenia | Wartość wymagana | Potwierdzenie spełnienia warunków (opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| CERTYFIKATY |
| 1 | Wykonawca posiada dokumenty poświadczające dopuszczenie do obrotu oferowanych wyrobów, w tym co najmniej: – deklarację zgodności, – certyfikat CE, – zgłoszenie wyrobu medycznego jeżeli klasa wyrobu na to wskazuje do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub powiadomienie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o wprowadzeniu wyrobu medycznego do używania (ustawa z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. nr 107 poz.679). Na każde żądanie Zamawiającego wykonawca przedstawi aktualne dokumenty dopuszczające oferowany sprzęt do obrotu i używania. | TAK ( dołączyć do oferty) |  |
| 2 | Instrukcje obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej (przekazane w momencie dostawy sprzętu) | TAK |  |
| 3 | Z urządzeniem wykonawca dostarczy paszport techniczny zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (np. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie), kody z aktualnie obowiązującego słownika NFZ (o ile występują) | TAK |  |
| 4 | Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla poszczególnych elementów aparatów. | TAK |  |
| 5 | Możliwość mycia i dezynfekcji poszczególnych elementów aparatów w oparciu o przedstawione przez wykonawcę zalecane preparaty myjące i dezynfekujące. UWAGA – zalecane środki powinny zawierać nazwy związków chemicznych, a nie tylko nazwy handlowe preparatów. | TAK |  |

| Lp. | Parametry techniczne | Wartość wymagana | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymagania podstawowe |
| Łóżka porodowe 3 szt. |
|  | Łóżko porodowe przeznaczone dla pacjentek oddziałów położniczo - ginekologicznych zapewniające pobyt pacjentki w czasie porodu, a także w czasie połogu . Umożliwia ustawienie pacjentki we wszystkich pozycjach porodu : klasycznej , siedzącej , bocznej , klęczącej , kucznej , będąc wspomaganym przez partnera, ustawienie pacjentki do zabiegów anestezjologicznych ,w połogu. Konstrukcja łóżka uniwersalna, możliwość ustawienia segmentów jako łóżko porodowe oraz jako pełne leże pobytowe, bez konieczności montażu dodatkowych segmentów | TAK |  |
|  | Leże oparte na pojedynczej kolumnie o przekroju prostopadłościennym lub na czterech ramionach wznoszących. Konstrukcja umożliwiająca całkowite , dokładne wyczyszczenie łóżka w przeciągu 5-7 minut | Leże oparte na pojedynczej kolumnie o przekroju prostopadłościennym – 10pkt Inna budowa -0 pkt |  |
|  | Konstrukcja łóżka kolumnowa w pełni bezpieczna dla rodzącej i personelu. Pojedyncza kolumna umieszczona asymetrycznie (nie centralnie) w celu zwiększenia przestrzeni pod siedziskiem. | Umiejscowienie asymetryczne -10 pkt Inne- 0 pkt |  |
|  | Długość łóżka porodowego wraz z segmentem nożnym min 2100 mm Długość łóżka bez segmentu nożnego 1550mm (+/- 50mm) | Całkowita długość łózka z zamontowanym segmentem nożnym max 2150mm – 10 pkt Mniej -0pkt |  |
|  | Szerokość całkowita łóżka porodowego wraz barierkami: 950 mm +/- 50 mm | TAK, podać |  |
|  | Elektryczna regulacja wysokości, segmentu pleców i siedziska za pomocą sterowników wbudowanych w segment pleców lub barierki boczne od strony zewnętrznej. Przyciski membranowe, wodoodporne. | TAK |  |
|  | Panel sterowania dla personelu z pozycją antyszokową, blokadą sterowania (blokada sygnalizowana diodą), diodowym wskaźnikiem podłączenia do sieci, przyciskiem STOP oraz przyciskiem włączenia światła pod leżem. Panel umieszczony w segmencie pleców od strony personelu | TAK- 10 pkt Brak panelu-0 pkt |  |
|  | Panele wbudowane w barierki boczne od strony wewnętrznej (dla pacjentki) z podstawowymi regulacjami, jedynie regulacja wysokości oraz nachylenia segmentu pleców | Wbudowany panel-10 pkt Brak-0pkt |  |
|  | Dodatkowy pilot przewodowy z podstawowymi regulacjami | Tak-10 pkt Nie-0 pkt |  |
|  | Łóżko wyposażone w dwie barierki boczne przy segmencie pleców. Barierki składane za pomocą mechanizmu zegarowego lub wahadłowego (wymagana sprężyna gazowa przy rozwiązaniu wahadłowym). Mechanizm zwalniający możliwość złożenia barierki po zewnętrznej stronie | Tak |  |
|  | Barierki boczne stalowe, lakierowane proszkowo, powierzchnia chwytna pokryta materiałem antypoślizgowym | Tak |  |
|  | Elektryczna regulacja wysokości łóżka w zakresie 600 - 1000 mm +/- 50 mm liczonym od powierzchni materaca | TAK, podać |  |
|  | Elektryczna regulacja podnoszenia i opuszczania oparcia pleców w zakresie od - 150 do 650 , +/- 5 0 | TAK, podać |  |
|  | Elektryczna , oddzielna regulacja nachylenia siedziska w zakresie od 0 0 do 200 , +/- 5 0 | TAK, podać |  |
|  | Segment nożny, platforma dla noworodka. Wsuwana pod siedzisko wraz z materacem lub odejmowana. Platforma noworodka wyposażona w materac tego samego koloru co pozostałe segmenty | Wsuwana- 10 pkt Odejmowana -0 pkt |  |
|  | Segment nożny (platforma dla noworodka) leża z regulacją wysokości , regulacją położenia wzdłużnego oraz kąta nachylenia i możliwością całkowitego wsunięcia pod siedzisko wraz z materacem. Dźwignie zwalniające blokadę platformy noworodka umieszczone od strony personelu w konstrukcji segmentu, wyraźnie oznaczone. Segment nożny z trzema regulacjami: wysokość, kąt nachylenia i wsunięcie/wysunięcie spod siedziska (każda regulacja za pomocą oddzielnej dźwigni) | Tak, podać |  |
|  | Segment nożny składający się z trzech elementów: - platforma dla noworodka - 2 x tapicerowane podpórki nóg, zlokalizowane po obu stronach platformy noworodka, podpórki nóg z regulacją kąta nachylenia w pionie i poziomie, podnóżki wyposażone w wysuwane, regulowane w każdej płaszczyźnie podkolanniki | Tak |  |
|  | Możliwość ustawienia łóżka w pozycji Trendelenburga - 10 0 , +/- 5 0 | Tak, podać |  |
|  | Możliwość ręcznego opuszczenia oparcia – funkcja CPR segmentu pleców | TAK |  |
|  | Łóżko przejezdne , podstawa jezdna zapewnia stabilność i mobilność łóżka z centralną blokadą kół ; funkcja jazdy "na wprost". Dźwignia blokady hamulca umieszczona z boku podstawy. Koła o średnicy 150mm | TAK |  |
|  | Łóżko porodowe wyposażone w bezszwowe materace wykonane z materiału odpornego na promieniowanie UV . Materace lekkie nie wymagające znacznego wysiłku od personelu podczas dezynfekcji łóżka. Dostępny wybór kolorów | TAK |  |
|  | Materac w segmencie siedzenia z wycięciem klinowym | TAK |  |
|  | Materace odejmowane, zabezpieczone od spodu przed wnikaniem cieczy silikonem. Materace wzmocnione płytą z kompozytu. | Tak |  |
|  | Montaż materaców na segmentach za pomocą tworzywowych pinów/bolców wsuwanych w otwory w leżu | Tak |  |
|  | Łóżko porodowe wyposażone w miskę z możliwością demontażu oraz podgłówek z regulacją wysokości | TAK |  |
|  | Całkowite robocze obciążenie łóżka min. 220 kg Obciążenie segmentu pleców min 150kg Obciążenie segmentu nożnego min 150kg Obciążenie podnóżków min 70kg | Bezpieczne obciążenie łóżka min 240kg – 10 pkt Mniej -0 pkt |  |
|  | Możliwość wyboru koloru materaców. Min cztery kolory | 10 pkt |  |
|  | Wyposażenie : - Komplet podkolanników - Demontowalna miska, - Regulowany podgłówek ( poduszka ) - barierki boczne - szyny boczne na akcesoria - fotel operatora - drążek do pozycji kucznej (1 szt na wszytkie łóżka) | TAK |  |
| Fotel ginekologiczny 3 szt. |
|  | Fotel zabiegowo-ginekologiczny, elektryczny | TAK |  |
|  | Blat stołu 3segmentowy, segmenty tapicerowane, ruchome | TAK |  |
|  | Długość stołu 2050mm (+/-50mm) | TAK |  |
|  | Szerokość stołu 700mm (+/-50mm) | TAK |  |
|  | Długość segmentu podgłówka 660 mm (+/-20mm) | TAK |  |
|  | Regulacja segmentu głowy w zakresie 0° do +50° | 0° do +50°- 0 pkt Większy zakres -10 pkt |  |
|  | Regulacja segmentu głowy za pomocą sprężyny gazowej | TAK |  |
|  | Długość segmentu pleców 950mm (+/- 20mm) | TAK |  |
|  | Regulacja segmentu pleców za pomocą sprężyny gazowej w zakresie 0 – 65o | TAK |  |
|  | Regulacja segmentu siedziska za pomocą sprężyny gazowej w zakresie 0 – 15o | TAK |  |
|  | Regulacja segmentu siedziska za pomocą sprężyny gazowej w zakresie 0 –30° | Zakres od 0 –30° - 10 pkt Mniejszy zakres -0 pkt |  |
|  | Segment siedziska z wycięciem klinowym, pod segmentem siedziska stalowa miska urologiczna | TAK |  |
|  | Elektryczna regulacja wysokości w zakresie 520mm - 960mm (+/-20mm) | Zakres 520mm - 960mm-10 pkt Mniejszy -0 pkt |  |
|  | Regulacja wysokości za pomocą sterowników nożnych umieszczonych z 4 stron mocowanych do podstawy stołu | TAK |  |
|  | Koła o średnicy 75mm wysuwane z podstawy dźwignią nożną w celu przemieszczenia stołu | TAK |  |
|  | Stół blokowany do podłogi za pomocą 4 gumowych nóżek celem stabilizacji. | TAK |  |
|  | Tworzywowa osłona podstawy na długości całej podstawy | Tworzywowa osłona podstawy na długości całej podstawy- 10 pkt Brak osłony lub częściowa -0 pkt |  |
|  | Blat stołu oparty na dwóch punktach podparcia | TAK |  |
|  | Bezpieczne obciążenie robocze stołu min 180kg | TAK |  |
|  | Wyposażenie: Szyny montażowe w segmencie siedziska po obu stronach, Misa na płyny pod wycięciem urologicznym Podpórki pod nogi typu Goepel, podpórki z regulacją wysokości, kąta odchylenia w stosunku do dłuższej krawędzi stołu oraz z regulacją kata nachylenia w płaszczyźnie poziomej, podpórki montowane do szyn bocznych– 2szt, Podpórki ręki wykonane ze stali chromowanej, montowane na szynach bocznych, Stalowa miska Uchwyt na misę urologiczną, montowany pod siedziskiem, z regulacją średnicy, Osłona PCV segmentu siedziska Dodatkowy sterownik nożny, służący do regulacji wysokości, osobny na przewodzie Fotel operatora | TAK |  |
| Krzesło porodowe 1 szt. |
|  | W skład zestawu wchodzą - krzesło porodowe, krzesło dla położnej, mata antybakteryjna | TAK |  |
|  | Krzesło wykonane z laminatu poliestrowo-szklanego oraz stali nierdzewnej. | TAK |  |
|  | Waga maks. 7 kg. | TAK Podać |  |
|  | Wymiary min. 560 x 450 x 370 mm. | TAK Podać |  |
|  | Wyposażone w nakładkę silikonową. | TAK |  |
| Wózek do transportu chorych 2 szt. |
|  | Wózek transportowy 2 segmentowy | TAK |  |
|  | Blat wózka 2segmentowy, segmenty tapicerowane, min. 1 ruchomy | TAK Podać |  |
|  | Długość 2200mm (+/-20mm) | TAK, podać |  |
|  | Szerokość wózka740mm (+/-20mm) Szerokość leża 650mm | TAK, podać |  |
|  | Długość segmentu pleców 660mm (+/-20mm) | TAK, podać |  |
|  | Regulacja segmentu pleców w zakresie -25° do +60° | Zakres -25° do +60°- 10 pkt Mniejszy 0pkt |  |
|  | Regulacja segmentu pleców za pomocą sprężyny gazowej | TAK |  |
|  | Hydrauliczna regulacja wysokości w zakresie 550mm - 960mm (+/-20mm) | TAK, podać |  |
|  | Regulacja wysokości za pomocą dźwigni nożnych umieszczonych z dwóch stron | TAK |  |
|  | Koła o średnicy 125mm z centralnym systemem blokowania, dźwignie hamulca dostępne przy każdym narożniku | TAK, podać |  |
|  | Tworzywowa osłona podstawy | TAK |  |
|  | Krążki odbojowe zabezpieczające wózek, ściany i futryny przed obiciem, w każdym rogu | TAK |  |
|  | Od strony głowy i nóg metalowe uchwyty do prowadzenia wózka, będące jednocześnie szczytami | TAK |  |
|  | Blat wózka oparty na dwóch punktach podparcia | TAK |  |
|  | Antystatyczna tapicerka w kolorze czarnym | TAK |  |
|  | Bezpieczne obciążenie robocze min 200kg | Obciążenie 240 kg – 10 pkt Mniej -0 pkt |  |
|  | Masa całkowita wózka do 80 kg | Masa całkowita 75 kg lub mniej – 10 pkt Więcej – 0 pkt |  |
|  | Wózek wyposażony w metalowe, chromowane barierki, zabezpieczające na 3/4 długości leża, składane wzdłuż ramy leża, nie poszerzające wózka po złożeniu | TAK |  |
| Kozetka lekarska 3 szt. |
|  | Rama nośna stalowa, całość lakierowana proszkowo na kolor biały | TAK |  |
|  | Leże dwusegmentowe, tapicerowane materiałem zmywalnym, odpornym na zabrudzenia i przebarwienia oraz na środki dezynfekcyjne stosowane w placówkach służby zdrowia | Materiał antystatyczny -10 pkt Inny -0 pkt |  |
|  | WYPOSAŻENIE: | TAK |  |
|  | uchwyt do mocowania rolki prześcieradła jednorazowego użytku | TAK |  |
|  | WYMIARY: |  |  |
|  | - długość: 1850 mm (+/- 20 mm) | TAK Podać |  |
|  | - szerokość: 560 mm (+/- 20 mm) | TAK Podać |  |
|  | - wysokość: 500 mm (+/- 20 mm) | TAK Podać |  |
| Stolik do instrumentowania- sztuk 2 |
|  | Stolik w całości wykonany ze stali kwasoodpornej. | TAK |  |
|  | Wyposażony w jeden blat pogłębiony obracany w poziomie o 360 stopni z blokadą obrotu. | TAK |  |
|  | Podnoszony hydraulicznie za pomocą pedału nożnego. | TAK |  |
|  | Regulacja wysokości w zakresie min. 960-1330 mm. | TAK Podać |  |
|  | Podstawa na 3 kołach w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy min. 75 mm, wszystkie z hamulcem. | TAK Podać |  |
|  | Wymiary całkowite min. 750 x 500 x 960-1330 mm. | TAK Podać |  |
|  | Wymiary blatu min. 750 x 500 mm | TAK Podać |  |
| Stolik zabiegowy –oddziałowy sztuk 6 |
|  | Wózek wykonany ze stali nierdzewnej. | TAK |  |
|  | Min. 2 półki wyłożone od spodu materiałem dźwiękochłonnym. | TAK Podać |  |
|  | Maksymalne obciążenie półki min. 75 kg. | TAK Podać |  |
|  | Wyposażony w 4 skrętne koła, w tym min. 2 z hamulcami. | TAK Podać |  |
|  | Odległość między półkami min. 550 mm. | TAK Podać |  |
|  | Wymiary półek min. 830 x 515 mm. | TAK Podać |  |
|  | Wymiary wózka min. 910 x 590 x 950 mm. | TAK Podać |  |
| Wózek zabiegowy sztuk 3 |
|  | Szkielet wózka, blat górny i czoła szuflad wykonane z materiału charakteryzującego się wysoką wytrzymałością i trwałością. | TAK |  |
|  | Szkielet wózka, blat górny i czoła szuflad wykonane z materiału charakteryzującego się wysoką wytrzymałością i trwałością: wysokoodporne tworzywo BAYDUR | tworzywo BAYDUR -10 pkt inna technologia – 0 pkt |  |
|  | Konstrukcja wózka wyposażona w centralny system zamknięcia wszystkich szuflad – zamykany na klucz. | TAK |  |
|  | Wymiary zewnętrzne wózka: - Wysokość : 90 cm, +/-5 cm - Głębokość : 72 cm, +/-5 cm - Szerokość: 83cm, +/-5cm | TAK, podać |  |
|  | Wózek wyposażony w: - trzy szuflady o wysokości 100mm - dwie szuflady o wysokości 150 mm | TAK, podać |  |
|  | Czoła szuflad z możliwością umieszczenia opisu identyfikującego zawartość szuflady Pojemniki szuflad jednoczęściowe - odlane w formie bez elementów łączenia, bez miejsc narażonych na kumulacje brudu i ognisk infekcji | TAK |  |
|  | Czoła szuflad z przezroczystymi pojemnikami z możliwością umieszczenia opisu | Tak- 10 pkt Nie-0 pkt |  |
|  | Układ jezdny wysoce mobilny: 4 koła jezdne w tym 2 z blokadą, o średnicy min. 125mm. z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem rozmieszczone w równych odległościach od siebie (kwadracie) zwiększające zwrotność wózka | TAK, podać |  |
|  | Listwa odbojowa zabezpieczająca wózek i ściany przed uszkodzeniem | Listy odbojowe -10 pkt Narożniki -0 pkt |  |
|  | Wyposażenie podstawowe wózka : - blat zabezpieczony z czterech stron przed zsuwaniem się przedmiotów, - uchwyt do przetaczania, - pojemnik do zużytych igieł, - otwieracz ampułek (dwa rozmiary) - pojemnik na cewniki, - pojemnik na butelki, - kosz na odpadki, - przezroczysty umożliwiający identyfikację tego co znajduje się w środku odchylany pojemnik „kieszeń”, - wysuwaną spod blatu półkę do pisania, - półkę na żel, - uchwyt na butlę z tlenem, - zintegrowane dwie boczne szuflady wysuwane spod blatu: jedna z wkładem ze stali nierdzewnej, druga na leki natychmiastowego użycia –ratujące życie z przezroczystą ścianką pozwalające na ich identyfikacje Wymienione wyposażenie nie powodujące zwiększenia gabarytów wózka i nie narażające na ich uszkodzenie – zintegrowane w budowie wózka | TAK, podać |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe: - półka na defibrylator w górnej części blatu, - wieszak kroplówki z regulacją wysokości, - płyta do masażu serca, - zasilanie elektryczne z rozdzielaczem, - dodatkowa półka na ssak, | TAK, podać |  |
|  | Kolorystyka szafki do wyboru , podać możliwości | TAK |  |
| Wózek reanimacyjny sztuk 2 |
|  | Szkielet wózka, blat górny i czoła szuflad wykonane z materiału charakteryzującego się wysoką wytrzymałością i trwałością: wysokoodpornego tworzywa BAYDUR. Szkielet w formie odlewu bez miejsc łączenia i składania | tworzywo BAYDUR -10 pkt inna technologia – 0 pkt |  |
|  | Konstrukcja wózka wyposażona w centralny system zamknięcia wszystkich szuflad – zamykany na klucz. | TAK |  |
|  | Wymiary zewnętrzne wózka: - Wysokość : 90 cm, +/-5 cm - Głębokość : 72 cm, +/-5 cm - Szerokość: 83cm, +/-5cm | TAK, Podać |  |
|  | Wózek wyposażony w pięć szuflad - 2 o wysokości 150 mm – 3 o wysokości 100 mm Szuflady wykonane w formie odlewu bez miejsc łączenia i składania gwarantujące łatwe utrzymanie w czystości. Szuflady oraz szuflada boczna zamykane centralnie | TAK |  |
|  | Czoła szuflad z przezroczystymi pojemnikami z możliwością umieszczenia opisu identyfikującego zawartość szuflady Pojemniki szuflad jednoczęściowe - odlane w formie bez elementów łączenia, bez miejsc narażonych na kumulacje brudu i ognisk infekcji | TAK |  |
|  | Układ jezdny wysoce mobilny: 4 koła jezdne w tym 2 z blokadą, o średnicy min. 65mm. z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem rozmieszczone w równych odległościach od siebie (kwadracie) zwiększające zwrotność wózka lub system z piątym centralnie umiejscowionym kołem | TAK |  |
|  | Wyposażenie podstawowe wózka : - blat zabezpieczony przed zsuwaniem się przedmiotów, - uchwyt do przetaczania, - pojemnik do zużytych igieł, - otwieracz ampułek, - pojemnik na cewniki, - pojemnik na butelki, - dwie przezroczyste odchylane kieszenie - wysuwaną spod blatu półkę do pisania, - półkę na żel, - uchwyt na butlę z tlenem, - zintegrowane dwie boczne szuflady wysuwane spod blatu: jedna z wkładem ze stali nierdzewnej, druga na leki natychmiastowego użycia –ratujące życie z przezroczystą ścianką pozwalające na ich identyfikacje - nadstawkę z tunelem na rękawice - półka ze stali nierdzewnej montowana do konstrukcji nadstawki - pólka z podziałką min 2 części - wieszak do kroplówki Wyposażenie nie powoduje zwiększenia gabarytów wózka | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru kolorystyki szuflad | TAK |  |
| SERWIS I GWARANCJA |
| PARAMETRY | Wartość wymagalna | Potwierdzenie spełnienia-warunki oferowane |
| 1 | Okres gwarancji całego sprzętu | Min. 24 m-ce |  |
| 2 | W okresie trwania gwarancji Wykonawca świadczy w cenie oferty naprawy gwarancyjne sprzętu i przeglądy serwisowe (w częstotliwości i w zakresie zgodnym z wymogami producenta) wraz z koniecznym transportem sprzętu i wymianą części, w tym 1 przegląd w ostatnim miesiącu przed upływem gwarancji | Przez cały okres gwarancji |  |
| 3 | Proszę podać terminy i zakres przeglądów okresowych w okresie gwarancji zalecanych przez producenta | Podać harmonogram |  |
| 4 | Czas usunięcia usterki nie wymagający wymiany części zamiennych w dniach kalendarzowych | Do 2 dni roboczych |  |
| 5 | Czas usunięcia usterki wymagający wymiany części zamiennych w dniach kalendarzowych | Do 14 dni |  |
| 6 | W przypadku gdy czas naprawy przekroczy 3 dni Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt do dostarczenia urządzenia zastępczego takiego samego typu - na czas trwania naprawy | TAK |  |
| 7 | Wszelkie koszty transportu związane z naprawą w okresie gwarancji ponosi Wykonawca | TAK |  |
| 8 | Minimalna liczba napraw powodująca wymianę danego podzespołu na nowy /dopuszczamy 2-krotną naprawę, w przypadku 3 uszkodzenia wymiana podzespołu na nowy/ | TAK |  |
| 9 | Okres zagwarantowania części zamiennych i wyposażenia | 10 lat od daty dostawy |  |
| 10 | Serwis gwarancyjny na terenie Polski - proszę wskazać dla Zamawiającego punkt napraw gwarancyjnych (adres, tel., e-mail) | podać |  |
| 11 | Gwarantowany koszt rocznego, pełnego kontraktu serwisowego ( wartość brutto, waluta PLN), możliwego do zawarcia po upływie okresu gwarancyjnego, wiążący przez okres min 2 lat od upływu gwarancji | podać |  |

Wartość zamówienia netto: 	_______________________________________zł (słownie)

Wartość zamówienia brutto: 	         _______________________________________zł (słownie)

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia).

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy