## OPZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wyposażenie pracowni mikrobiologicznej na okres 36 miesięcy, na który składają się 4 pakiety.
Pakiet nr 1 (Zał. 1.X) składa się z 5 części:
1. Dzierżawa analizatora mikrobiologicznego do inkubacji, odczytu testów identyfikacyjnych i antybiogramowych wraz z gotowymi podłożami na płytkach. | z1.1
2. Sukcesywne dostawy odczynników wraz z zapewnieniem kontroli zewnątrzlaboratoryjnych. | z1.2, z1.3, z1.4, z1.5
3. Dzierżawa 2 szaf chłodniczych, 3 lodówko – zamrażarek i oczyszczacza powietrza, 2 urządzeń typu VORTEX. | z1.6
4. Dzierżawa aparatu do barwienia preparatów. | z1.7
5. Dzierżawa analizatora mikrobiologicznego do posiewów krwi i podłoży hodowlanych. | z1.8
Pakiet nr 2 (Zał. 2.X) składa się z 2 części:
1. Dzierżawa analizatora multiplex PCR do diagnostyki molekularnej w systemie zamkniętym. | z2.0
2. Sukcesywna dostawa testów do identyfikacji patogenów przy wykorzystaniu techniki multiplex PCR wraz z zapewnieniem kontroli zewnątrzlaboratoryjnych. | z2.1, z 2.2
Pakiet nr 3 (Zał. 3.X) składa się z 1 części:
1. Sukcesywna dostawa odczynników do detekcji patogenów. | z3.0
Pakiet nr 4 (Zał. 4.X) składa się z 1 części:
1. Sukcesywna dostawa odczynników do automatycznej ekstrakcji kwasów nukleinowych | z4.0
Pakiet nr 5 (Zał. 5.X) składa się z 1 części:
4. Dzierżawa elektronicznego systemu rejestracji temperatury i wilgotności składający się z 6 czujników temperatury I wilgotności wraz z certyfikatem wzorcowania. | z5.0
1. Brak określenia TAK (jeżeli oferowany parametr jest identyczny z parametrem wymaganym) lub brak opisu konkretnego oferowanego parametru w kolumnie „Parametr oferowany” będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanym sprzęcie lub innego wymogu wymaganego przez Zamawiającego. Niespełnienie któregokolwiek z parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Wartości podane w rubryce "WYMOGI GRANICZNE" stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
2. Zamawiający wyraża zgodę na podwykonawstwo – (do max. 15% WARTOŚCI brutto ZAMÓWIENIA) – W przypadku zaistnienia podwykonawstwa - Zamawiający wymaga złożenia wykazu podwykonawców – po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty – przed podpisaniem umowy.
3. W przypadku konieczności realizacji wymogów przy współudziale Podwykonawcy, Wykonawca ma obowiązek wskazania zakresu zamówień realizowanych przez Podwykonawcę oraz wskazać wartość tych zamówień j/w - netto i brutto
ZAKRES___________________________________________________________________
WARTOŚĆ NETTO ORAZ WARTOŚĆ BRUTTO (w zł) __________________________________________________________________________
4. W ramach dzierżawy wymagana jest dostawa, zainstalowanie, przeszkolenie personelu i serwisowanie:
• analizatora mikrobiologicznego do identyfikacji i lekowrażliwości drobnoustrojów wraz z UPS,
• 2 szaf chłodniczych,
• aparatu do barwienia preparatów,
• analizatora mikrobiologicznego do posiewów krwi i podłoży hodowlanych,
• analizatora multiplex PCR do diagnostyki molekularnej w systemie zamkniętym
• sprzętu komputerowego wraz z drukarkami do obsługi analizatorów
Dostawa sprzętu i instalacja musi być przeprowadzona po wcześniejszym ustaleniu z Kierownikiem Laboratorium. Wymagane jest, aby Wykonawca dostarczył oferowany sprzęt sukcesywnie i zgodnie z poniższymi wymaganiami:
• Podłączenie zainstalowanego analizatora mikrobiologicznego do identyfikacji i lekowrażliwości do systemu informatycznego w terminie instalacji sprzętu.
• Sprzęt musi być zainstalowany i zwalidowany w terminie do 4 tygodni od daty podpisania najkorzystniejszej umowy i dostarczenia do Zamawiającego.
• Szkolenie personelu musi być przeprowadzone bezpośrednio po instalacji sprzętu, w okresie do 2 tygodni od dnia dostawy sprzętu.
• Termin dostawy, instalacji i szkolenia, musi być ustalony z kierownikiem Pracowni Mikrobiologicznej.
• Wymagane jest, aby każdorazowo przy zmianie oprogramowania (Upgrade) Wykonawca przeprowadził szkolenie pracowników Pracowni Mikrobiologicznej.
• Dostawca aparatu zobowiązuje się do dostarczenia sześciu blatów roboczych o regulowanej wysokości wraz z szufladami wysuwanymi pod blatem (każdy wraz z podblatową szafką/szufladą), na których zostanie zainstalowany analizator. Blaty robocze winny być osadzone na stelażu stalowym i kółkach. Wymiary pojedynczego blatu to: 78 cm głębokość; 120 cm szerokość, kolor biały.
5. Celem zabezpieczenia właściwego przechowywania odczynników, materiałów kontrolnych – Wykonawca dostarczy i wydzierżawi Zamawiającemu 2 witryny chłodnicze, oczyszczacz powietrza oraz 3 lodówko- zamrażarki w terminie 4 tygodni od daty podpisania najkorzystniejszej umowy i dostarczenia do Zamawiającego.
6. Opłaty dzierżawne za sprzęt zostaną naliczone dopiero po instalacji sprzętu i przeszkoleniu personelu Zamawiającego.

## Zał. 1.0
Zał nr 1.0 zmiana 1
WYMOGI GRANICZNE DLA PAKIETU NR 1:
WYMOGI GRANICZNE DLA ODCZYNNIKÓW
1. Posiadanie wszystkich odczynników do badań wymaganych jako warunek graniczny, przedstawionych w załączniku 1.2 Warunki graniczne - wykaz asortymentu
2. Odczynniki muszą spełniać wymogi ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 roku o wyrobach medycznych ( Dz. U. z 2022r., poz. 974 z późń. zm. ) i Rozporządzenia Parlamentu i Rady UE 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany Dyrektywy 2001/83/WE, Rozporządzenia (WE) r 178/2002 i Rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG.
3. Wykonawca musi posiadać system zarządzania jakością ISO 9001 oraz Certyfikat ISO 13485 na produkcję podłoży i odczynników – oświadczenie musi być dostarczone na wezwanie po wybraniu najkorzystniejszej oferty.
4. Instrukcje odczynnikowe w języku polskim – dotyczy pozycji 1-49 w załączniku 1.2 Warunki graniczne - wykaz asortymentu– dostępne w języku polskim na stronie internetowej Wykonawcy
5. Do oferty przetargowej musi być dostarczony Wykaz substancji niebezpiecznych i substancji niesklasyfikowanych jako niebezpieczne zgodnie ze wzorem w załączniku 1.4 Klasyfikacja odczynników.
6. Odczynniki muszą posiadać karty charakterystyki substancji niebezpiecznych zgodne z Ustawą z dnia 25.02.2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach ( Dz. U. nr 63 poz. 322) i muszą być dostarczone do 7 dni po wyborze najkorzystniejszej oferty.
7. W przypadku, gdy odczynnik nie jest sklasyfikowany do grupy odczynników niebezpiecznych, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia oświadczenia.
8. Dla odczynników poza podłożami gotowymi, wymagany jest termin ważności nie krótszy niż 6 miesięcy. Dla odczynników poza podłożami gotowymi, wymagany jest termin ważności nie krótszy niż 4-6 miesięcy
9. Wymagane jest, aby podłoża stosowane do oznaczania lekowrażliwości oraz panele antybiogramowe były zgodne w konfiguracji z zaleceniami EUCAST oraz CLSI
10. Podłoża gotowe na płytkach muszą:
• posiadać minimalny termin ważności - 5 tygodni
• posiadać żebra wentylacyjne,
• posiadać świadectwo kontroli jakości dołączone do każdej partii dostarczanych produktów zawierające ( lub możliwość ściągnięcia ze strony internetowej Wykonawcy):
* ocenę właściwości fizyko-chemicznych: pH, kolor, objętość podłoża lub waga płytki, jednolita konsystencja, jednakowa grubość warstwy podłoża na całej powierzchni płytki, kontrolę biologiczną z wykazem szczepów kontrolnych z kolekcji ATCC lub równoważnej.
• w przypadku podłoża Mueller-Hinton mieć wymaganą grubość warstwy agaru 3,5 do 4,5 mm i dodatkowo kontrolę stężenia tyminy i tymidyny,
• być oznaczone czytelnym nadrukiem zawierającym informację minimum: nazwa podłoża, seria, godzina rozlania, termin ważności,
• być zabezpieczone (dotyczy każdej partii płytek) dodatkowym opakowaniem zewnętrznym, na którym umieszczone są informacje minimum: nazwa podłoża, seria, nr katalogowy, termin ważności, ilość.
WYMOGI GRANICZNE DLA DOSTAWY ODCZYNNIKÓW:
1. Termin realizacji zamówienia na odczynniki, kalibratory i elementy zużywalne do 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pomocą e-mail.
2. Możliwość zamówienia odczynników, kalibratorów i elementów zużywalnych w trybie Cito - w terminie do 72godziny w dni robocze od daty złożenia zamówienia za pomocą e-mail.
3. W incydentalnym przypadku gdy Wykonawca nie posiada asortymentu zgodnie ze specyfikacją umowy i nie może go przesłać do 5 dni roboczych, za zgodą Zamawiającego prześle równoważny asortyment najpóźniej do 24 godzin po terminie.
4. Transport na koszt Wykonawcy.
5. Wykonawca będzie informował Zamawiającego o zmianach w realizacji zamówienia (zmiany zamówionych ilości i ustalonych terminów).
6. W przypadku okresowych braków asortymentowych ze strony Wykonawcy - jeśli Wykonawca nie będzie posiadał odczynników z wymaganym terminem ważności i Zamawiający celem realizacji swych zadań - zmuszony zostanie do skorzystania z odczynnika z datą ważności zaoferowaną przez Wykonawcę, - w terminie 14 dni przed upływem daty ważności odczynników j/w - dostarczy nowe opakowanie odczynników z datą ważności – korygując fakturę o ilości oznaczeń niewykorzystane przez Zamawiającego.
7. W incydentalnym przypadku gdy Wykonawca nie posiada asortymentu zgodnie ze specyfikacją umowy i nie może przesłać go do 5 dni, za zgodą Zamawiającego, prześle równoważny asortyment najpóźniej do 24 godzin po terminie.
8. Jeżeli Wykonawca nie zrealizuje zamówienia do 5 dni roboczych i nie prześle równoważnego asortymentu najpóźniej do 24 godzin po terminie, zostanie obciążony karą finansową.
WYMOGI GRANICZNE DLA KOSZTÓW:
1. W celu określenia kosztów całkowitych Wykonawca musi podać:
• wszystkie odczynniki, kalibratory i inne niezbędne do wykonania badania,
• elementy zużywalne do bezpośredniej pracy z oferowanym sprzętem.
2. Ilość opakowań przewidywana na okres trzech lat dla określonej liczby oznaczeń musi zostać obliczona z zaokrągleniem do jednego opakowania w górę
3. W przypadku, gdy określona w ofercie Wykonawcy ilość kalibratorów, elementów zużywalnych, będzie mniejsza niż zaplanowano w specyfikacji przetargowej, Wykonawca pokryje pozostałe koszty, niezbędne do pracy z analizatorem.
4. W celu określenia kosztów całkowitych oferowanych odczynników, Wykonawca musi określić wszystkie niezbędne odczynniki, które muszą być zakupione do wykonania analiz przedstawionych w poniższym pakiecie.
WYMOGI GRANICZNE DLA SERWISOWANIA:
1. Koszt wszystkich materiałów zużywalnych niezbędnych do wykonania przeglądu serwisowego, awarii, konserwacji dzierżawionego sprzętu poniesie Wykonawca.
2. Czas reakcji serwisu na uszkodzenie analizatorów do 24 h w dni robocze, naprawa w ciągu kolejnych 48 h w dni robocze od momentu zgłoszenia awarii. W przypadku braku możliwości naprawy - wymiana analizatora / dostarczenie nowego sprzętu - do 7 dni od dnia zgłoszenia awarii.
3. W przypadku awarii analizatorów, Wykonawca pokryje koszty badań wykonanych w innym wskazanym przez Zleceniodawcę laboratorium, wraz z przesyłką tychże badań, od momentu zaistnienia awarii do czasu zakończenia.
4. Wykonawca musi przedstawić harmonogram przeglądów serwisowych oferowanych analizatorów ( całego sprzętu podlegającego dzierżawie ) - liczony w miesiącach od daty podpisania umowy. Harmonogram Wykonawca musi złożyć w terminie 4 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.
5. W okresie dzierżawy analizatory, inny sprzęt techniczny oraz elektroniczny , serwisowany będzie przez Wykonawcę bezpłatnie.
6.Przeglądy serwisowe zgodne z wymaganiami producenta, naprawy w tym dojazd do Zamawiającego – koszt po stronie Wykonawcy.

## Zał. 1.1
Załącznik 1.1
Wymogi graniczne dla analizatora mikrobiologicznego do inkubacji, odczytu testów identyfikacyjnych i antybiogramowych z UPS
l.p. | Wymogi graniczne | PARAMETR OFEROWANY
Wypełnia Wykonawca poprzez wpisanie TAK (jeżeli oferowany parametr jest identyczny z parametrem wymaganym) lub opis konkretnego oferowanego parametru
1 | Analizator fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż 2023, wraz z monitorem, drukarką i UPS. | Podać
Podać nazwę analizatora, producenta, rok produkcji.
Wartość netto:....................................
Wartość brutto:....................................
2 | Wykonawca musi przedstawić oświadczenie, że zaproponowany analizator spełnia wymogi ustawy o wyrobach medycznych ( Dz.U. z 2022r., poz. 974 z późń. zm. ) i Rozporządzenia Parlamentu i Rady UE 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany Dyrektywy 2001/83/WE, Rozporządzenia (WE) r 178/2002 i Rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG. | Dostarczyć na wezwanie po wyborze najkorzystniejszej oferty
3 | Program ekspercki, interpretujący uzyskane wyniki zgodnie z zaleceniami EUCAST.
4 | W pełni automatyczna procedura badań (dotyczy napełniania testów, inkubacji, odczytu wyników i usuwania testów po zakończonym odczycie).
5 | System złożony z modułu inkubacyjno-pomiarowego, komputera z monitorem i drukarką oraz UPS.
6 | Szerokie możliwości diagnostyczne :
a) identyfikacja następujących drobnoustrojów (min. 400 gatunków):
1. Bakterie Gram - ujemne
2. Bakterie Gram - dodatnie
3. Z rodziny Neisseria, Haemophilus
4. Bakterie beztlenowe i Corynebacterium
5. Grzyby z rodzaju Candida
b) możliwość oznaczenia lekowrażliwości:
1. Bakterii Gram - ujemnych
2. Bakterii Gram - dodatnich
3. Grzybów drożdżopodobnych
7 | Specjalne urządzenie do pomiaru gęstości zawiesiny bakteryjnej. 2 sztuki
8 | Urządzenia dodatkowe ( jeżeli wymagane do obsługi analizatora ) obsługujące dwa stanowiska robocze.
9 | Możliwość identyfikacji mechanizmów oporności jak: HLAR, VRE, MLSb, ESBL, AmpC, MRSA, MRSE oraz informacja o podejrzeniu produkcji karbapenemaz.przez system ekspertowy
10 | Średni czas identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości dla większości drobnoustrojów 6 - 8 godzin.
11 | Testy bezpieczne dla użytkownika, całkowicie szczelne po napełnieniu, bez możliwości rozlania lub wycieku materiału zakaźnego.
12 | Wprowadzanie danych o numerze badania czytnikiem kodów paskowych.
13 | Wyposażony w urządzenie podtrzymujące napięcie o mocy stosownej do zaoferowanego aparatu – UPS.
14 | Testy identyfikacyjne i antybiogramowe z nadrukowanymi fabrycznie kodami kreskowymi pozwalającymi na połączenie karty z numerem pacjenta, zarejestrowanym w bazie danych.
15 | Interpretacja przez Zaawansowany System Expertowy, przedstawiona graficznie.
16 | Alarmowanie o nietypowych wzorach oporności.
17 | Dołączenie do oferty przetargowej minimum 3 referencji użytkowników oferowanego aparatu.
18 | Wymóg dwukierunkowej komunikacji z laboratoryjnym systemem informatycznym do obsługi Pracowni mikrobiologicznej.
19 | Pojemność analizatora min. 60 miejsc.
20 | DRUKARKA
21 | Certyfikat przeglądu technicznego dopuszczający aparat do eksploatacji.
Parametry oceniane dla analizatora mikrobiologicznego do inkubacji, odczytu testów identyfikacyjnych i antybiogramowych z UPS
L.p | Wymogi oceniane | Opis / tak / nie | Ilość punktów
1 | W pełni automatyczna procedura badań (dotyczy napełniania testów, inkubacji, inokulacji zawiesiny, odczytu wyników i usuwania testów po zakończonym odczycie). |  | TAK = 5
NIE = 0
2 | Testy identyfikacyjne i antybiogramowe, oddzielne, indywidualnie pakowane. |  | TAK = 10
NIE = 0
3 | Testy automatycznie zamykane w systemie, bez udziału użytkownika, bez możliwości kontaktu z materiałem zakaźnym. |  | TAK = 10
NIE = 0
4 | Kolorymetryczna metoda identyfikacji. |  | TAK = 5
NIE = 0
5 | Brak dodatkowych odczynników do wywołania reakcji barwnych. |  | TAK = 10
NIE = 0

## Zał. 1.2
Załącznik 1.2 Wymogi graniczne - wykaz asortymentu:
Lp | Wykaz parametrów oznaczanych | Przewidywana ilość oznaczeń na trzy lata | PARAMETR OFEROWANY
Wypełnia Wykonawca poprzez wpisanie TAK (jeżeli oferowany parametr jest identyczny z parametrem wymaganym) lub opis konkretnego oferowanego parametru
I Diagnostyka bakterii Gram ujemnych (-)
1 | Podłoże transportowe do bakterii tlenowych i beztlenowych (zestaw z wymazówką) | 6200
2 | Agar Columbia + 5% krwinki barana | 7100
3 | Agar MacConkey z fioletem krystalicznym | 6000
4 | Bulion seleninowy | 1320
5 | Podłoże dwudzielne chromogenne do bezpośredniej identyfikacji E.coli, Enterococcus, KES /Columbia CNA | 8540
6 | Podłoże chromogenne do bezpośredniej identyfikacji E.coli, Enterococcus i KES | 4820
7 | Podłoże dwudzielne chromogenne do izolacji szczepów ESBL/VRE | 600
8 | Podłoże dwudzielne chromogenne przesiewowe do izolacji szczepów wytwarzających CARBA/OXA-48 | 600
9 | Agar czekoladowy Haemophilus | 1300
10 | Agar Mueller-Hinton do badań lekowrażliowości | 6000
11 | Testy do automatycznej identyfikacji pałeczek Gram ujemnych | 4800
12 | Testy do automatycznego wykonywania antybiogramów pałeczek Gram ujemnych (wymienić wszystkie typy) | 5600
13 | Bulion typtozowo-sojowy | 4800
14 | Bulion Brain Heart | 60
15 | Testy do identyfikacji bakterii z rodzaju Neisseria i Haemophilus | 320
16 | Podłoże chromogenne do wykrywania oporności na kolistynę u Enterobacteriales | 300
17 | Podłoże chromogenne do izolacji Salmonella i Shigella | 840
18 | Agar Hektoen do izolacji Salmonella i Shigella | 840
19 | Agar czekoladowy + Poly vitex | 960
20 | Podłoża agarowe do oceny czystości badanej powierzchni | 600
II Diagnostyka bakterii Gram dodatnich (+)
21 | Todd-Hewitt bulion | 1440
22 | Podłoże chromogenne do identyfikacji Staphylococcus aureus | 1620
23 | Columbia CNA +5% krwinki barana | 3680
24 | Podłoże dwudzielne chromogenne do bezpośredniej identyfikacji S.aureus/podłoże chromogenne do bezpośredniej identyfikacji S.aureus opornych na metycylinę | 1620
25 | Podłoże chromogenne do identyfikacji Streptococcus agalactiae | 1800
26 | Podłoże do hodowli Gardnerella vaginalis | 900
27 | Mueller Hinton agar +5% krwinki końskie +20 mg/l NAD | 540
28 | Testy do identyfikacji bakterii Gram dodatnich | 6000
29 | Testy do wykonywania antybiogramów dla bakterii Gram dodatnich (wymienić wszystkie typy) | 7200
III Diagnostyka bakterii beztlenowych
30 | Bulion Schaedlera + vit K3 | 1000
31 | Podłoże Schaedlera z 5% krwią baranią z neomycyną i wankomycyną | 1640
32 | Podłoże chromogenne do izolacji Clostridium difficile | 60
33 | Testy do automatycznej identyfikacji bakterii rosnących w warunkach beztlenowych | 780
34 | Agar Brucela z krwią | 960
IV Diagnostyka grzybów
35 | Podłoże chromogenne do identyfikacji Candida albicans | 3080
36 | Bulion Sabourouda | 60
37 | Testy do identyfikacji grzybów | 840
38 | Testy do wykonania mykogramów | 1680
39 | Podłoże RPMI | 100
V Inne testy
40 | Testy wskaźnikowe do kontroli wytwarzania atmosfery beztlenowej. | 1200
41 | System do wytworzenia atmosfery beztlenowej | 1700
42 | System do wytworzenia atmosfery mikroaerofilnej | 1200
43 | System do wytwarzania atmosfery bogatej w CO2 | 640
44 | Safranina do automatycznego barwienia metodą Grama | 10500 ml
45 | Jodyna do automatycznego barwienia metodą Grama | 10500 ml
46 | Fliolet krystaliczny do automatycznego barwienia metodą Grama | 10500 ml
VI Podłoża hodowlane do posiewów krwi.
47 | Podłoże do posiewów krwi w warunkach tlenowych dla dorosłych z mieszaniną hamującą działanie antybiotyków | 2000
48 | Podłoża do posiewów krwi dla dzieci | 800
49 | Podłoże do posiewów krwi w warunkach beztlenowych dla dorosłych z mieszaniną hamującą działanie antybiotyków | 2000
50 | Nakładka do przesiewu na płytki dodatnich hodowli z krwi | 864
VII Kontrola zewnątrz-laboratoryjna
51 | Posiew moczu – identyfikacja, lekowrażliwość raz w roku nr sprawdzianu 5065 lub równoważna | 3
52 | Posiew krwi – identyfikacja i lekowrażliwość raz w roku nr sprawdzianu 5100 lub równoważna | 3
53 | Hodowla i wykrywanie wieloopornych szczepów bakterii MRSA, raz do roku nr sprawdzianu 5071 lub równoważna | 3
54 | Bezpośrednie barwienie mikrobiologiczne jeden raz w roku nr sprawdzianu 5050 lub równoważna | 3
55 | Hodowla i wykrywanie wieloopornych szczepów bakterii Gram ujemne pałeczki raz do roku nr sprawdzianu 5073 lub równoważna | 3
56 | Wymaz z gardła jeden raz w roku nr sprawdzianu 5140 lub równoważna. | 3
57 | Posiew płynu mózgowo-rdzeniowego jeden raz w roku nr sprawdzianu 5150 lub równoważna | 3
58 | Posiew kału, jeden raz w roku nr sprawdzianu 5190 lub równoważna. | 3
59 | Streptococcus agalactiae jeden raz w roku nr sprawdzianu 5594 lub równoważna. | 3

## Zał. 1.3
Załącznik 1.3 Wymogi graniczne - opis asortymentu:
Lp | Wykaz parametrów oznaczanych | Wymóg graniczny dla asortymentu | PARAMETR OFEROWANY
Wypełnia Wykonawca poprzez wpisanie TAK (jeżeli oferowany parametr jest identyczny z parametrem wymaganym) lub opis konkretnego oferowanego parametru
I Diagnostyka bakterii Gram (-)
1 | Podłoże transportowe do bakterii tlenowych i beztlenowych | Gotowy do użycia zestaw zawierający podłoże transportowe i jałową wymazówkę, służący do pobierania oraz transportu drobnoustrojów tlenowych i beztlenowych
2 | Agar Columbia + 5% krwinki barana | Podłoże do izolacji bakterii o zwiększonych wymaganiach odżywczych oraz określania typu hemolizy.
Płytki o średnicy 9 cm
3 | Agar MacConkey z fioletem krystalicznym | Podłoże do izolacji pałeczek Gram ujemnych, do różnicowania na laktozo- dodatnie i laktozo- ujemne.
Płytki o średnicy 9 cm
4 | Bulion seleninowy | Bulion do namnażania Salmonella i Shigella.
Bulion w sterylnej probówce do natychmiastowego użycia.
5 | Podłoże chromogenne do bezpośredniej identyfikacji E.coli,Enterococcus, KES /Columbia CNA | Podłoża na płytce dwudzielnej. Podłoże chromogenne do hodowli bakterii z moczu oraz bezpośredniej identyfikacji E.coli, Enterococcus i KES/ Wybiórcza hodowla i różnicowanie hemolizy bakterii Gram dodatnich.
Płytki o średnicy 9 cm.
6 | Podłoże chromogenne do bezpośredniej identyfikacji E.coli, Enterococcus i KES. | Podłoże chromogenne do hodowli bakterii z moczu oraz bezpośredniej identyfikacji E.coli, Enterococcus i KES.
Płytki o średnicy 9 cm.
7 | Podłoże dwudzielne chromogenne do izolacji szczepów ESBL/VRE | Podłoże dwudzielne chromogenne do badań przesiewowych szczepów z rodziny Enterobacteriaceae wytwarzających β-laktamazy o rozszerzonym spektrum/ podłoże chromogenne do wykrywania szczepów Enterococcus opornych na wankomycynę.
Płytki o średnicy 9 cm.
8 | Podłoże dwudzielne chromogenne przesiewowe do izolacji szczepów wytwarzających CARBA/OXA-48 | Podłoże dwudzielne chromogenne do izolacji szczepów wytwarzających karbapenemazy.
Płytki o średnicy 9 cm.
9 | Agar czekoladowy Haemophilus | Podłoże wybiórcze do izolacji Haemophilus.
Płytki o średnicy 9 cm.
10 | Agar Mueller -Hinton do badań lekowrażliwości metodą pasków z gradientem stężeń antybiotyków | Podłoże do wykonywania lekowrażliwości bakterii metodą pasków z gradientem stężeń antybiotyków.
Płytki o średnicy 9 cm.
11 | Testy do automatycznej identyfikacji pałeczek Gram ujemnych | Testy zamknięte, bezpieczne przy opracowywaniu, automatycznie napełniane w analizatorze
12 | Testy do automatycznego wykonywania antybiogramów pałeczek Gram ujemnych ( należy wymienić wszystkie rodzaje ) | Testy o szerokim spektrum antybiotyków, możliwość wyboru różnych zestawów antybiotyków, w tym na szczepy wielooporne. Zamknięte, bezpieczne przy opracowywaniu materiału, napełniane automatycznie w analizatorze.
13 | Bulion typtozowo-sojowy | Podłoże w probówkach, gotowe do użycia.
14 | Bulion Brain- Heart | Podłoże w probówkach, gotowe do użycia.
15 | Testy identyfikacji bakterii z rodzaju Neisseria i Haemophilus | Testy do automatycznej identyfikacji bakterii z rodzaju Neisseria i Haemophilus
16 | Podłoże chromogenne do wykrywania oporności na kolistyę | Podłoże chromogenne do badań przesiewowych oraz potwierdzenia oporności na kolistynę.
17 | Podłoże chromogenne do identyfikacji Salmonella | Płytki dwudzielne do wybiórczej izolacji szczepów Salmonella i Shigella Płytki o średnicy 9 cm
18 | Agar Hektoen do izolacji Salmonella i Shigella | Podłoże do izolacji Salmonella i Shigella Płytki o średnicy 9 cm
19 | Agar czekoladowy + Poly Vitex | Podłoże do hodowli szczepów o wysokich wymaganiach odżywczych z rodzaju Hamophillus i Neisseria. Płytki o średnicy 9 cm
20 | Podłoża agarowe do oceny czystości badanej powierzchni | Podłoże na płytkach do monitorowania skażenia powierzchni w środowisku szpitalnym. Płytki o średnicy 5,5 cm
II Diagnostyka bakterii Gram dodatnich
21 | Todd-Hewith bulion | Podłoże w probówkach, gotowe do użycia. Wybiórcze wzbogacone do namnażania paciorkowców grupy B
22 | Podłoże chromogenne do identyfikacji Staphylococcus aureus | Wybiórcza izolacja gronkowców wraz z bezpośrednią identyfikacją Stahylococcus aureus.
Płytki o średnicy 9 cm.
23 | Columbia CNA +5% krwinki barana | Wybiórcza hodowla i różnicowanie hemolizy bakterii Gram dodatnich.
Płytki o średnicy 9 cm.
24 | Podłoże dwudzielne chromogenne do bezpośredniej identyfikacji S.aureus/ podłoże chromogenne do bezpośredniej identyfikacji S.aureus opornych na metycylinę MRSA | Podłoże dwudzielne chromogenne do bezpośredniej identyfikacji S.aureus​/ podłoże chromogenne do bezpośredniej identyfikacji S.aureus opornych na metycylinę MRSA.
Płytki o średnicy 9 cm.
25 | Podłoże chromogenne do identyfikacji Streptococcus agalactiae | Do badań przesiewowych w kierunku Streptococcus gr. B.
Płytki o średnicy 9 cm.
26 | Podłoże do hodowli Gardnerella vaginalis | Podłoże do hodowli Gardnerella vaginalis.
Płytki o średnicy 9 cm.
27 | Mueller Hinton agar +5% krwinki końskie +20 mg/l NAD | Podłoże do wykonywania antybiogramów dla bakterii o zwiększonych wymaganiach odżywczych.
Płytki o średnicy 9 cm.
28 | Testy do identyfikacji bakterii Gram dodatnich | Testy do automatycznej identyfikacji bakterii Gram dodatnich.
W pełni bezpieczne, zamknięte, napełniane automatycznie w systemie.
29 | Testy do wykonywania antybiogramów dla bakterii Gram dodatnich. ( należy wymienić wszystkie typy) | Testy do automatycznego wykonywania antybiogramów o szerokim spektrum antybiotyków dla bakterii Gram dodatnich. Możliwość wyboru testów z różnym składem antybiotyków. W pełni bezpieczne, zamknięte, napełniane automatycznie w systemie.
III Diagnostyka bakterii beztlenowych
30 | Bulion Schaedlera z vit. K3 | Bulion do hodowli bakterii beztlenowych. W probówkach, gotowy do użycia.
31 | Podłoże Schaedlera z 5% krwią baranią z neomycyną i wankomycyną | Podłoże do wybiórczej izolacji bakterii beztlenowych.
Płytki o średnicy 9 cm.
32 | Podłoże chromogenne do izolacji Clostridium difficile | Podłoże chromogenne do izolacji Clostridium difficile.
Płytki o średnicy 9 cm.
33 | Testy do automatycznej identyfikacji bakterii rosnących w warunkach beztlenowych | Testy do automatycznej identyfikacji bakterii rosnących w warunkach beztlenowych.
34 | Agar Brucella z krwią | Podłoże do izolacji bakterii beztlenowych z materiałów klinicznych i do określania wartości MIC dla beztlenowców przy użyciu pasków z gradientem stężeń leków przeciwbakteryjnych Płytki o średnicy 9 cm
IV Diagnostyka grzybów
35 | Podłoże chromogenne do identyfikacji Candida albicans | Podłoże z substratem chromogennym do izolacji i identyfikacji Candida albicans.
Płytki o średnicy 9 cm.
36 | Bulion Sabourouda | Bulion do wybiórczego namnażania grzybów w probówkach, gotowy do użycia.
37 | Testy do identyfikacji grzybów | Testy do automatycznej identyfikacji grzybów. W pełni bezpieczne, zamknięte, napełniane automatycznie w systemie.
38 | Testy do wykonania mykogramów | Testy do wykonania mykogramów i odczytu automatycznego.
39 | Podłoże RPMI | Podłoże do wykonania mykogramów metodą pasków z gradientem stężeń antymykotyków.
Płytki o średnicy 9 cm.
V Inne testy
40 | Testy wskaźnikowe | Testy wskaźnikowe do wykrywania atmosfery beztlenowej
41 | System do wytworzenia atmosfery beztlenowej | Zestaw torebka, generator i klips do hodowli bakterii w atmosferze beztlenowej
42 | System do wytworzenia atmosfery mikroaerofilnej | Zestaw torebka, generator i klips do hodowli bakterii w atmosferze mikroaerofilnej
43 | System do wytwarzania atmosfery bogatej w CO2 | Zestaw torebka, generator i klips do hodowli bakterii w atmosferze bogatej w CO2
44 | Safranina do barwienia metodą Grama | Odczynniki do barwienia metodą Grama w systemie automatycznym, gwarantujący szybkie i wystandaryzowane barwienie, bezpieczny dla operatora.
45 | Fiolet krystaliczny do barwienia metodą Grama | Odczynniki do barwienia metodą Grama w systemie automatycznym, gwarantujący szybkie i wystandaryzowane barwienie, bezpieczny dla operatora.
46 | Jodyna do barwienia metodą Grama | Odczynniki do barwienia metodą Grama w systemie automatycznym, gwarantujący szybkie i wystandaryzowane barwienie, bezpieczny dla operatora.
VI Podłoża hodowlane do posiewów krwi
47 | Podłoże do posiewów krwi w warunkach tlenowych dla dorosłych z mieszaniną hamującą działanie antybiotyków | Podłoże do namnażania i wykrywania mikroorganizmów tlenowych i względnie beztlenowych ( bakterie i grzyby ) we krwi . Butelki plastikowe , nietłukące.
48 | Podłoża do posiewów krwi dla dzieci | Podłoże do namnażania i wykrywania mikroorganizmów tlenowych i względnie beztlenowych ( bakterie i grzyby ) w małych objętościach krwi . Butelki plastikowe , nietłukące.
49 | Podłoże do posiewów krwi w warunkach beztlenowych dla dorosłych z mieszaniną hamującą działanie antybiotyków | Podłoże do namnażania i wykrywania mikroorganizmów beztlenowych ( bakterie i grzyby ) we krwi . Butelki plastikowe , nietłukące.
50 | Nakładka do przesiewu na płytki dodatnich hodowli z krwi | Nakładka kompatybilna z zaoferowanymi butelkami
VII Kontrola zewnątrz-laboratoryjna
51 | Posiew moczu – identyfikacja, lekowrażliwość raz w roku nr sprawdzianu 5065 lub równoważna
52 | Posiew krwi – identyfikacja i lekowrażliwość raz w roku nr sprawdzianu 5100 lub równoważna
53 | Hodowla i wykrywanie wieloopornych szczepów bakterii MRSA, raz do roku nr sprawdzianu 5071 lub równoważna
54 | Bezpośrednie barwienie mikrobiologiczne jeden raz w roku nr sprawdzianu 5050 lub równoważna
55 | Hodowla i wykrywanie wieloopornych szczepów bakterii Gram ujemne pałeczki raz do roku nr sprawdzianu 5073 lub równoważna
56 | Wymaz z gardła jeden raz w roku nr sprawdzianu 5140 lub równoważna.
57 | Posiew płynu mózgowo-rdzeniowego jeden raz w roku nr sprawdzianu 5150 lub równoważna
58 | Posiew kału, jeden raz w roku nr sprawdzianu 5190 lub równoważna.
59 | Streptococcus agalactiae jeden raz w roku nr sprawdzianu 5594 lub równoważna.

## Zał. 1.4
Załącznik 1.4 Klasyfikacja odczynników:
Wykonawca ma obowiązek wypełnić poniższą tabelę dla każdego odczynnika.
L.p | Nazwa odczynnika | Nr katalogowy | Klasyfikacja odczynników
|  |  | niebezpieczne | bezpieczne

## Zał. 1.5
Załącznik 1.5 FORMULARZ CENOWY
Formularz cenowy – w przypadku gdy ilości opakowań nie odpowiadają ilości asortymentu zaplanowanej przez Zamawiającego należy zaokrąglić ilość opakowań do 1 pełnego w górę.
L.p | Rodzaj asortymentu | Przewidywana ilość asortymentu na trzy lata (sztuka) | Nazwa własna | Nr katalogowy | Przewidywana ilość opakowań na wyszczególnioną ilość asortymentu | Ilość asortymentu w opakowaniu | Cena jednego oznaczenia brutto | Cena opakowania netto | Stawka VAT (określona w %) | Wartość netto (ilość opakowań x cena netto opakowania | Przewidywana wartość zamówienia (ilość opakowań x cena)
I Diagnostyka bakterii Gram (-)
1 | Podłoże transportowe do bakterii tlenowych i beztlenowych (zestaw z wymazówką) | 6200
2 | Agar Columbia + 5% krwinki barana | 7100
3 | Agar MacConkey z fioletem krystalicznym | 6000
4 | Bulion seleninowy | 1320
5 | Podłoże dwudzielne chromogenne do bezpośredniej identyfikacji E.coli, Enterococcus, KES /Columbia CNA | 8540
6 | Podłoże chromogenne do bezpośredniej identyfikacji E.coli, Enterococcus i KES | 4820
7 | Podłoże dwudzielne chromogenne do izolacji szczepów ESBL/VRE | 600
8 | Podłoże dwudzielne chromogenne przesiewowe do izolacji szczepów wytwarzających CARBA/OXA-48 | 600
9 | Agar czekoladowy Haemophilus | 1300
10 | Agar Mueller-Hinton do badań lekowrażliowości | 6000
11 | Testy do automatycznej identyfikacji pałeczek Gram ujemnych | 4800
12 | Testy do automatycznego wykonywania antybiogramów pałeczek Gram ujemnych ( wymienić wszystkie typy) | 5600
13 | Bulion typtozowo-sojowy | 4800
14 | Bulion Brain Heart | 60
15 | Testy do identyfikacji bakterii z rodzaju Neisseria i Haemophilus | 320
16 | Podłoże chromogenne do wykrywania oporności na kolistynę u Enterobacteriales | 300
17 | Podłoże chromogenne do identyfikacji Salmonella | 840
18 | Agar Hektoen do izolacji Salmonella i Shigella | 840
19 | Agar czekoladowy +Poly Vitex | 960
20 | Podłoża agarowe do oceny czystości badanej powierzchni | 600
II Diagnostyka bakterii Gram dodatnich
21 | Todd-Hewitt bulion | 1440
22 | Podłoże chromogenne do identyfikacji Staphylococcus aureus | 1620
23 | Columbia CNA +5% krwinki barana | 4080
24 | Podłoże dwudzielne chromogenne do bezpośredniej identyfikacji S.aureus/podłoże chromogenne do bezpośredniej identyfikacji S.aureus opornych na metycylinę | 1620
25 | Podłoże chromogenne do identyfikacji Streptococcus agalactiae | 1800
26 | Podłoże do hodowli Gardnerella vaginalis | 900
27 | Mueller Hinton agar +5% krwinki końskie +20 mg/l NAD | 540
28 | Testy do identyfikacji bakterii Gram dodatnich | 6420
29 | Testy do wykonywania antybiogramów dla bakterii Gram dodatnich. ( wymienić wszystkie typy) | 7200
III Diagnostyka bakterii beztlenowych
30 | Bulion Schaedlera + vit K3 | 1000
31 | Podłoże Schaedlera z 5% krwią baranią z neomycyną i wankomycyną | 1640
32 | Podłoże chromogenne do izolacji Clostridium difficile | 60
33 | Testy do automatycznej identyfikacji bakterii rosnących w warunkach beztlenowych | 780
34 | Agar Brucela z krwią | 960
IV Diagnostyka grzybów
35 | Podłoże chromogenne do identyfikacji Candida albicans | 3480
36 | Bulion Sabourouda | 60
37 | Testy do identyfikacji grzybów | 840
38 | Testy do wykonania mykogramów | 1680
39 | Podłoże RPMI | 100
V Inne testy
40 | Testy wskaźnikowe do kontroli wytwarzania atmosfery beztlenowej. | 1200
41 | System do wytworzenia atmosfery beztlenowej | 1700
42 | System do wytworzenia atmosfery mikroaerofilnej | 1200
43 | System do wytwarzania atmosfery bogatej w CO2 | 640
44 | Safranina do automatycznego barwienia metodą Grama | 10500 ml
45 | Lugol do auromatycznego barwienia metodą Grama | 10500 ml
46 | Fiolet krystaliczny do auromatycznego barwienia metodą Grama | 10500 ml
VI Podłoża hodowlane do posiewów krwi i płynów ustrojowych
47 | Podłoże do posiewów krwi w warunkach tlenowych dla dorosłych z mieszaniną hamującą działanie antybiotyków | 2000
48 | Podłoża do posiewów krwi dla dzieci | 800
49 | Podłoże do posiewów krwi w warunkach beztlenowych dla dorosłych z mieszaniną hamującą działanie antybiotyków | 2000
50 | Nakładka do przesiewu na płytki dodatnich hodowli z krwi | 800
VII Części eksploatacyjne i materiały zużywalne do analizatorów
|  | Ilość |  | Stawka VAT (określona w %) | Wartość netto | Wartość brutto
VIII Dzierżawa sprzętu
1 |  | 36
2 |  | 36
3 |  | 36
4 |  | 36
5 |  | 36
RAZEM
W tabeli nr 9 należy uzupełnić dane to jest:
1. Poszczególnym rodzajom badań należy przyporządkować nazwę odczynników służących do wykonania posiewu, identyfikacji i lekooporności.
2. *- należy wskazać wszystkie części niezbędne do pracy analizatorów oraz sprzętu dodatkowego np. denzytometru oraz ich kontroli, biorąc pod uwagę ilość zaplanowanych badań i wliczyć ją w całkowitą wartość oferty. W przypadku zaniżenia asortymentu lub nie wskazanie tychże kosztów Wykonawca dostarczy je na własny koszt i pokryje koszt płatności za dostarczony towar.

## Zał. 1.6
Załącznik 1.6 Warunki graniczne dla sprzętu chłodniczego i oczyszczacza powietrza i wytrząsarek typu VORTEX:
L.p | Warunki graniczne | PARAMETR OFEROWANY
Wypełnia Wykonawca poprzez wpisanie TAK (jeżeli oferowany parametr jest identyczny z parametrem wymaganym) lub opis konkretnego oferowanego parametru
1 | Szafy chłodnicze nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2023 r.
Podać nazwę sprzętu, producenta, rok produkcji.
Wartość netto:....................................
Wartość brutto:....................................
2 | Szafa chłodnicza wymiary zewnętrzne ok.740x860x2000 – drzwi przeszklone ,Zakres temperatury zakres temperatury +2/+10º w tym otoczenia +25º obudowa biała
3 | Witryna chłodnicza musi być dedykowana do pracy w laboratorium.
4 | Musi posiadać:
- minimum 4 półki z możliwością regulacji
- przeszklone drzwi
- zamek
- alarm dźwiękowy wysokiej i niskiej temperatury
- automatyczne odszranianie
- automatyczne odparowywanie kondensatu
- kółka z blokadą
5 | Lodówko-zamrażarki fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż 2023 Podać nazwę sprzętu, producenta, rok produkcji. Wartość netto:.................................... Wartość brutto:....................................
6 | Cyfrowy wskaźnik temperatury na zewnątrz
7 | Wymiary nie większe niż (SxGxW) 610x620x2100mmZamawiający dopuszcza wymiary: 597x654x2044
8 | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona w dniu dostawy sprzętu.
L.p | Nazwa sprzętu | PARAMETR OFEROWANY
Wypełnia Wykonawca poprzez wpisanie TAK (jeżeli oferowany parametr jest identyczny z parametrem wymaganym) lub opis konkretnego oferowanego parametru
Oczyszczacz powietrza | Zamawiający wymaga aparatu do oczyszczania powietrza – fabrycznie nowego, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2023 r.
1 | Podać nazwę oczyszczacza , producenta, rok produkcji.
Wartość netto:....................................
Wartość brutto....................................
2 | Oczyszczacz powinien posiadać 3-stopniowy system filtracji powietrza.
3 | Oczyszczacz powietrza dla powierzchni 78m2.
4 | Wymiary oczyszczacza nie większe niż 400 x 700 x 1500.
5 | Wymiary oczyszczacza nie większe niż 400 x 700 x 1500.
6 | Konserwacja ,naprawa , wymiana filtrów – po stronie Oferenta.
L.p | Nazwa sprzętu | PARAMETR OFEROWANY
Wypełnia Wykonawca poprzez wpisanie TAK (jeżeli oferowany parametr jest identyczny z parametrem wymaganym) lub opis konkretnego oferowanego parametru
Wytrząsarka typu Vortex | Zamawiający wymaga aparatu do oczyszczania powietrza – fabrycznie nowego, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2023 r.
1 | Praca w trybie dotykowym i ciągłym
2 | Prędkość wytrząsania regulowana do co najmniej 2500 obr./min.
3 | Stosowana do różnych testów
4 | Konstrukcja nóżek zabezpieczająca przed wibracjami

## Zał. 1.7
Załącznik 1.7
Wymogi graniczne dla aparatu do barwienia preparatów:
l.p. | Wymogi graniczne | PARAMETR OFEROWANY
Wypełnia Wykonawca poprzez wpisanie TAK (jeżeli oferowany parametr jest identyczny z parametrem wymaganym) lub opis konkretnego oferowanego parametru
1 | Aparat do barwienia preparatów. | Podać
Zamawiający dopuszcza aparat używany wyprodukowany nie wcześniej niż 2020.
Podać nazwę analizatora, producenta, rok produkcji.
Wartość netto:....................................
Wartość brutto:....................................
2 | Wykonawca musi przedstawić oświadczenie, że zaproponowany analizator spełnia wymogi ustawy o wyrobach medycznych ( Dz.U. z 2022r., poz. 974 z późń. zm. ) i Rozporządzenia Parlamentu i Rady UE 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany Dyrektywy 2001/83/WE, Rozporządzenia (WE) r 178/2002 i Rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG. | Dostarczyć na wezwanie po wyborze najkorzystniejszej oferty
3 | System napylania odczynników na preparaty, następnie automatyczne utrwalanie preparatów.
4 | Dowolne programowanie:
A) dozowania objętości jodyny i fioletu krystalicznego,
B) sposób odbarwiania i dobarwiania odczynnikiem kontrastowym,
C) dostosowane do grubości preparatu i definiowane przez użytkownika.
5 | Informacja o postępie procesu barwienia dostępna na ekranie.
6 | Aparat umożliwiający śledzenie daty ważności odczynników oraz monitorowanie ich zużycia.
7 | Całkowity cykl barwienia trwający nie dłużej niż 7 minut.
8 | Po wykonaniu barwienia preparaty muszą być suche i gotowe do oglądania pod mikroskopem.
9 | Odczynniki stosowane do barwienia gotowe do użycia, przechowywane w szczelnie zamkniętych pojemnikach.
10 | Bezpieczna utylizacja odpadów.
11 | Szczelne połączenie każdego odczynnika z aparatem, niezależny dla niego pojemnik, rurka zasilająca, pompa i dysza natryskująca.
12 | Pojemność min. 10 preparatów.
13 | Monitorowanie napełnienia pojemnika na odpady.
14 | Szczelne połączenie pojemnika na odpady z aparatem.
15 | Certyfikat przeglądu technicznego dopuszczający aparat do eksploatacji.
Parametry oceniane dla aparatu do barwienia preparatów
L.p | Wymogi oceniane | Opis / tak / nie | Ilość punktów
1 | Śledzenie daty ważności odczynników oraz monitorowanie ich zużycia. |  | TAK = 5
NIE = 0
2 | Pojemność większa niż 10 preparatów. |  | TAK = 5
NIE = 0

## Zał.1.8
Załącznik 1.8 Warunki graniczne dla analizatora do posiewu krwi i podłoży hodowlanych.
l.p. | Wymogi graniczne | PARAMETR OFEROWANY
Wypełnia Wykonawca poprzez wpisanie TAK (jeżeli oferowany parametr jest identyczny z parametrem wymaganym) lub opis konkretnego oferowanego parametru
1 | Zamawiający dopuszcza aparat używany, wyprodukowany nie wcześniej niż po styczniu 2019 r. | Podać
Podać nazwę analizatora , producenta, rok produkcji.
Wartość netto:....................................
Wartość brutto....................................
2 | Wykonawca musi przedstawić oświadczenie że zaproponowany analizator spełnia wymogi ustawy o wyrobach medycznych ( Dz.U. z 2022r., poz. 974 z późń. zm. ) i Rozporządzenia Parlamentu i Rady UE 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany Dyrektywy 2001/83/WE, Rozporządzenia (WE) r 178/2002 i Rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG. | Dostarczyć na wezwanie po wyborze najkorzystniejszej oferty
3 | Hodowla i detekcja wzrostu w obrębie jednego aparatu, podłoża oraz aparat wytwarzane przez tego samego producenta.
4 | Ilość miejsc w aparacie – nie mniej niż 120 miejsc pomiarowych.
5 | Aparat z wbudowanym komputerem i ekranem dotykowym, z oprogramowaniem w wersji graficznej ( posługujący się ikonami).
6 | Możliwość posiewu małych objętości krwi minimum 0,5 ml, potwierdzone informacją w instrukcji producenta.
7 | Aparat z oprogramowaniem dającym następujące możliwości:
a) wprowadzanie danych o pacjencie, takich jak: nazwisko, imię, numer badania, data i czas włożenia do aparatu oraz wynik i czas jego otrzymania.
b) możliwość podglądu prób: krzywych przebiegu reakcji, prób dodatnich.
8 | Podgląd i wydruk wykresu próby w trakcie inkubacji.
9 | Wymóg dwukierunkowej transmisji danych i komunikacji z laboratoryjnym systemem informatycznym posiadanym przez Zamawiającego.
10 | Swobodny dostęp do cel pomiarowych zdefiniowany przez użytkownika, a nie przez aparat, w tym możliwość wyłączenia pojedynczej celi pomiarowej w razie awarii.
11 | Zabezpieczenie danych przed przed ich utratą poprzez zgrywanie na zewnętrzny nośnik.
12 | Czułość analityczna/ próg wykrywalności : poniżej 6 CFU/butelkę potwierdzone informacją w instrukcji producenta.
13 | Instrukcja obsługi w języku polskim.
14 | Dostępne podłoża dla dorosłych do hodowli bakterii tlenowych i beztlenowych oraz dla dzieci.
15 | Dostępne podłoża dla pacjentów w trakcie antybiotykoterapii.
16 | Podłoża hodowlane stanowią jednocześnie podłoża transportowe. Nie ma konieczności stosowania dodatkowych podłoży transportowych.
17 | Butelki zwalidowane przez Eucast pod względem możliwości wykonywania antybiogramu bezpośrednio z dodatniej butelki z posiewu krwi (zgodnie z protokołem dostępnym z stronie Eucast).
18 | Butelki nietłukące się z tworzywa sztucznego nie ulegające pęknięciu i odłamaniu w czasie obsługi i w czasie kontaktu z materiałem zakaźnym podczas pobierania go od pacjenta.
19 | Butelki lekkie o ciężarze poniżej 80 g ze względu na koszty utylizacji za kg.
20 | Wprowadzanie danych o numerze badania czytnikiem kodów kreskowych.
21 | Możliwość preinkubacji pobieranych materiałów przed włożeniem do aparatu- potwierdzone informacją w instrukcji producenta.
22 | Możliwość hodowli bakterii i grzybów w jednym podłożu.
23 | Jednoznaczne określenie w oprogramowaniu statusu butelek anonimowych ( określenie jako butelki pozytywne i butelki negatywne.
24 | Maksymalna /optymalna objętość krwi w mililitrach jednakowa dla wszystkich butelek oferowanych dla pacjentów dorosłych.
25 | Do przesiewania butelek dodatnich dostępne plastikowe nasadku z bezigłową końcówką i nakładką z filtrem.
26 | Jeden z algorytmów odczytu wzrostu drobnoustrojów progowy dający możliwość odczytu dodatniej próbki na wejściu.
27 | Etykieta z polem do opisu i odrywalną częścią kodu pozwalajacą na wklejenie do książki laboratoryjnej.
28 | Certyfikat przeglądu technicznego dopuszczający aparat do eksploatacji.
29 | Drukarka laserowa monochromatyczna , bez specjalnych wymagań.

## Zał. 2.0
Załącznik nr 2.0 zmiana 1
Dzierżawa analizatora multiplex PCR do diagnostyki molekularnej w systemie zamkniętym
Lp. | Przedmiot dzierżawy | Okres dzierżawy (m-ce) | Cena jedn. netto (zł/j.m.) | Wartość netto 5=3x4 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 7=5+6 | Cena jedn. brutto 8=7/3 | Nazwa własna | Numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Dzierżawa analizatora multiplex PCR do identyfikacji drobnoustrojów in vitro w systemie panelowym, posiadający certyfikat IVDR, z możliwością rozbudowy o kolejne moduły | 36
|  |  | Razem Netto: | 0 | Razem Brutto: | 0
WYMOGI GRANICZNE DLA ANALIZATORA DO WIELOPARAMETROWEGO PCR
Tabela nr 2 Parametry graniczna dla analizatora PCR
Lp. | Parametr |  |  |  | PARAMETR OFEROWANY Wypełnia Wykonawca poprzez wpisanie TAK (jeżeli oferowany parametr jest identyczny z parametrem wymaganym) lub opis konkretnego oferowanego parametru
1 | Dopuszcza się analizator używany, wyprodukowany nie wcześniej niż 2021 r. Podać nazwę analizatora , producenta, rok produkcji i inne wymagane .................................................................... Wartość netto:.................................… Wartość brutto....................................
2 | Wykonawca musi przedstawić oświadczenie że zaproponowany analizator spełnia wymogi ustawy o wyrobach medycznych ( Dz.U. z 2022r., poz. 974 z późń. zm. ) i Rozporządzenia Parlamentu i Rady UE 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany Dyrektywy 2001/83/WE, Rozporządzenia (WE) r 178/2002 i Rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG. |  |  |  | na wezwanie Zamawiającego
3 | Analizator w pełni zautomatyzowany do wieloparametrowego PCR (Multiplex PCR) min. 3 miejsca pomiarowe wraz z zestawem komputerowym z oprogramowaniem, czytnikiem kodów kreskowych, UPS i drukarką.
4 | Analizator zapewniający zintegrowaną izolację DNA, amplifikację i detekcję w jednym procesie bez konieczności przenoszenia próbki w obrębie analizatora lub/i do innych urządzeń.
5 | Cały proces badania (izolacja DNA, amplifikacja, detekcja) przeprowadzany w systemie zamkniętym i w pełni zautomatyzowanym.
6 | Możliwość wykonania badania bezpośrednio z próbki pobranej od pacjenta: plwocina, popłuczyny pęcherzykowo-oskrzelikowe, aspiraty tchawicze, wymaz z nosogardzieli, kał, płyn mózgowo-rdzeniowy, płyn stawowy bez wstępnej ekstrakcji DNA.
7 | Możliwość wykonania badania bezpośrednio z dodatniego posiewu krwi bez wstępnej ekstrakcji DNA.
8 | Maksymalny czas wykonania analizy do 90 minut.
9 | Analizator nie wymaga spełniania kryteriów lokalowych dla pracowni biologii molekularnej.
10 | Analizator i oferowane zestawy są certyfikowane do badań in vitro IVDR (zgodnie z rozporządzeniami Parlamentu Europejskiego).
11 | Wlymóg przesyłania wyniku badania z aparatu do laboratoryjnego systemu informatycznego
12 | Podłączenie systemu do LIS po stronie Oferenta
13 | Oferent zapewnia bezpłatne szkolenie personelu z zakresu obsługi zainstalowanego systemu oraz technik pobierania materiału z zastosowaniem testów
14 | Testy w formie zestawów wykorzystujących metodę multiplex PCR do jednoczesnego wykrywania wielu patogenów i genów oporności na antybiotyki.
15 | Certyfikat przeglądu technicznego dopuszczający aparat do eksploatacji |  |  |  | na wezwanie Zamawiającego
Załącznik 2.2 WYMOGI GRANICZNE DLA SERWISOWANIA ANALIZATORA DO WIELOPARAMETROWEGO PCR
L.p. | Warunki Serwisu |  |  |  |  | Potwierdzenie spełnienia warunków granicznych (TAK/NIE)
1 | Okres gwarancji minimum 36 miesięcy.
2 | Bezpłatna obsługa serwisowa w języku polskim, gwarantowana w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9-19. Inżynier serwisowy obecny na terenie Polski. Dla awarii krytycznych czas reakcji serwisowej nie dłuższy niż 24h, w przypadku braku możliwości naprawy urządzenia przed 72h, dostawca zobowiązuje się dostarczyć sprzęt typu back-up przynajmniej z jednym modułem.Status awarii (krytyczna, nie-krytyczna) reakcji definiuje Zamawiający.
3 | Koszty dostawy odczynników ponosi Wykonawca.
4 | W okresie gwarancji w ramach zaoferowanej ceny Wykonawca przeprowadzi okresowe przeglądy techniczne przedmiotów zamówienia w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej łącznie z wymianą wszystkich części i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonania przeglądu.
5 | W okresie gwarancji Wykonawca do napraw i przeglądów będzie używał wyłącznie nowych części zamiennych.
6 | Wykonawca w ramach umowy zapewni szkolenia podstawowe i przypominające dotyczące obsługi bieżącej i konserwacji urządzenia. Szkolenia tylko na wezwanie Zamawiającego zakończone uzyskaniem certyfikatów imiennych dla wszystkich osób przeszkolonych – według listy wskazanej przez Zamawiającego.
7 | Wykonawca w ramach umowy zapewnia doradztwo aplikacyjne dotyczące zaoferowanych testów.

## Zał. 2.1
Załącznik 2.1 DOSTAWA TESTÓW DIAGNOSTYCZNYCH WYKORZYSTUJĄCYCH TECHNIKĘ MULTIPLEX PCR
Lp. | Przedmiot zamówienia | jm | Żądana ilość testów na 36 m-cy | Wielkość opak. handlowego (ilość jm w opak.) | Ilość opak. handlowych 6=4/5 | Cena jedn. netto za opak. handlowe | Wartość netto 8=6x7 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto 10=8+9 | Cena jedn. brutto za opak. handlowe 11=10/6 | Nazwa własna | Numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Testy diagnostyczne wykorzystujące technikę Multiplex PCR, służące do jednoczesnego oznaczania patogenów układu oddechowego: Adenowirus, Koronawirus HKU1, NL63,229E, OC43; MERS , wirus grypy typu A, AH1, AH1 2009, AH3, Wirus grypy B; ludzki metapneumowirus, Wirus paragrypy 1,2,3,4; Syncytialny wirus oddechowy; Rhinowirus/Enterowirus; Bordatella pertussis; Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae , Bordetella parapertussis, SARS- CoV-2 | test | 1950 |  |  |  |  | 8%
2 | Testy diagnostyczne wykorzystujące technikę Multiplex PCR, służące do diagnostyki zakażeń krwi Wykrywające :kompleks Acinetobacter, Bacteroides fragilis , kompleks Enterobacter cloacae, Escherichia coli, Klebsiella aerogenes, Klebsiella oxytoca, Klebsiella penumoniae, Proteus,Salmonella, Serratia mercescens, Haemophilus influenzae, Neisseria meningitidis, Pseudomonas aeruginosa, Stenotrophomonas maltophilia, Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium, Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus lugdunensis, Streptococcus penumoniae, Streptococcus pyogenes, Streptococcus agalactiae, Candida albicans, Candida auris, Candida glabrata, Candida krusei, Candida parapsilosis, Candida tropicalis, Cryptococcus neoformans/gattii, geny oporności na antybiotyiki: karbapenemazy: IMP,KPC, NDM, OXA-48, VIM, oporność na kolistynę, CTX-M, mecA/C,mecA/C i MREJ ( MRSA),oporność na wankomycynę vanA/B | test | 150 |  |  |  |  | 8%
3 | Testy diagnostyczne wykorzystujące technikę Multiplex PCR, służące do jednoczesnego oznaczania patogenów układu pokarmowego: Campylobacter jejuni, Campylobacter coli, Campylobacter upsaliensis, toksyna A/B Clostridioides difficile, Plesiomonas shigelloides, Salmonella, Yersinia enterocolitica, Vibrio ( Vibrio cholerae,parahemolyticus, vulnificus,) Szczepy biegunkogenne Escherichia coli/Shigella, szczepy enteroagregacyjne EAEC,enteropatogenne EPEC, szczepy enterotoksyczne ETEC, szczepy E.coli wytwarzającetoksyny typu Shiga( STEC), E.coli O157,Shigella/ enteroinwazyjne E.coli ( EIEC) , Cryptosporidium, Cyclospora cayetanensis, Entamoeba histolytica, Giardia lamblia, Adenowirus, Astrowirus, Norovirus GI/GII, Rotawirus, Sapowirus; | test | 450 |  |  |  |  | 8%
4 | Testy diagnostyczne, wykorzystujące technikę Multiplex PCR, służące do jednoczesnego oznaczania patogenów w płynie mózgowo-rdzeniowym: Wymagana jest identyfikacja bakterii: Escherichia coli K1, Hemophilius influenzae, Listeria monocytogenes, Neisseria meningitidis, Streptococcus agalactiae, Streptococcus pneumoniae oraz CMV, Enterowirus, HSV-1, HSV-2, HHV-6, Human parechowirus, VZV, Cryptococcus neoformans/gatti. | test | 900
5 | Testy diagnostyczne, wykorzystujące technikę Multiplex PCR, służące do jednoczesnego oznaczania patogenów i genów mechanizmów oporności bakterii powodujacych u pacjentow objawy zapalenia płuc ( Pneumonia ) w probkach BAL ( mini BAL ) , plwocina , aspiraty tchawicze Bakterie ( wynik półilościowy ), Acinetobacter calcoaceticus-baumannii complex, Enterobacter cloacae complex , Escherichia coli, Haemophilus influenzae, Klebsiella aerogenes, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae group, Moraxella catarrhalis, Proteus spp. Pseudomonas aeruginosa, Serratia marcescens, Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, atypowe bakterie ; Chlamydophila pneumoniae, Legionella pneumophila, Mycoplasma pneumoniae, Wirusy : Adenowirus , Coronavirus , Human Metapneumovirus Human Rhinovirus/Enterovirus, Influenza A, Influenza B, Parainfluenza ,Respiratory Syncytial Virus , MERS Co-V Bakteryjne Geny oporności Methicillin resistance:● mecA/C i MREJ Karbapenemazy : ● KPC ● NDM ● OXA-48 ● VIM ● IMP, ESBL: ● CTX-M | test | 600 |  |  |  |  | 8%
6 | Testy diagnostyczne, wykorzystujące technikę Multiplex PCR, służące do jednoczesnego oznaczania patogenów i genów mechanizmów oporności bakterii powodujących infekcje stawów w próbce płynu stawowego : Anaerococcus prevoti/vaginalis, Clostridium perfringens, Cutibacterium avidum/granulosum, Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium, Finegoldia magna, Parviomonas micra, Peptoniphilus , Peptostreptococcus anaeroibius, Staphylococcus aureus, Staphylococcus lugdunensis, Streptococcus agalactie, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Bacteroides fragilis, Citrobacter, kompleks Enterobacter cloacae, Escherichia coli, Haemophilus influenzae, Kingella kingae, Klebsiella aerogenes, Klebsiella pneumoniae, Morganella morganii, Neisseria gonorrhoeae, Proteus, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella, Serratia marcescens, Candida albicans, , geny oporności na antybiotyki : karbapenemazy,IMP,KPC,NDM,VIM, OXA 48,ESBL, CTX-M, oporność na metycylinę mecA/C i MREJ (MRSA) , oporność na wankomycynę vanA/B | test | 60 |  |  |  |  | 8%
7 | Choroby układu oddechowego ( multiplex) – wykrywanie kwasów nukleinowych - jeden raz w roku. Nr kontroli 5300 |  | 3
8 | Patogenne bakterie kałowe (multiplex) – wykrywanie kwasów nukleinowych - jeden raz w roku. Nr kontroli 5191 |  | 3
9 | Wirusowe choroby przewodu pokarmowego (multiplex) wykrywanie kwasów nuklinowych, jeden raz w roku Nr kontroli 5304 |  | 3
10 | Zapalenie opon mózgowych i mózgu – multiplex – wykrywanie kwasów nukleinowych - jeden raz w roku. Nr kontroli 5303 |  | 3
11 | Multiplexowe metody diagnozowania sepsy (jeden raz w roku nr kontroli 5100 lub równoważny) |  | 3
[6 empty] | Razem Netto: |  | Razem Brutto:
WARUNKI GRANICZNE dla dostawy odczynników do wieloparametrowego analizatora PCR
L.p. | Warunki dostaw | Potwierdzenie spełnienia warunków granicznych (TAK/NIE)
1 | Termin realizacji dostawy od wpłynięcia zamówienia: maksymalnie 5 dni roboczych, maksymalnie 3 dni w trybie „CITO” od poniedziałku do piątku.
2 | Wykonawca będzie informował Zamawiającego o zmianach w realizacji zamówienia.
3 | Transport na koszt Wykonawcy.
4 | Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia kary umownej w przypadku niedotrzymania ustalonego terminu dostawy.

## Zał. 2.2
Załącznik 2.2 OPIS ASORTYMENTU - WYMÓG GRANICZNY zmiana 1
Tabela nr 1 Wymóg graniczny – posiadanie w asortymencie
L.p | Nazwa asortymetnu | Przewidywana ilość asortymentu na trzy lata (sztuka) | PARAMETR OFEROWANY
I TESTY
1 | Testy diagnostyczne wykorzystujące technikę Multiplex PCR, służące do jednoczesnego oznaczania patogenów układu oddechowego: Adenowirus, Koronawirus HKU1, NL63,229E, OC43; MERS , wirus grypy typu A, AH1, AH1 2009, AH3, Wirus grypy B; ludzki metapneumowirus, Wirus paragrypy 1,2,3,4; Syncytialny wirus oddechowy; Rhinowirus/Enterowirus; Bordatella pertussis; Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae , Bordetella parapertussis, SARS- CoV-2 | 1950 | Nazwa testu …………………….
2 | Testy diagnostyczne wykorzystujące technikę Multiplex PCR, służące do diagnostyki zakażeń krwi Wykrywające :kompleks Acinetobacter, Bacteroides fragilis , kompleks Enterobacter cloacae, Escherichia coli, Klebsiella aerogenes, Klebsiella oxytoca, Klebsiella penumoniae, Proteus,Salmonella, Serratia mercescens, Haemophilus influenzae, Neisseria meningitidis, Pseudomonas aeruginosa, Stenotrophomonas maltophilia, Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium, Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus lugdunensis, Streptococcus penumoniae, Streptococcus pyogenes, Streptococcus agalactiae, Candida albicans, Candida auris, Candida glabrata, Candida krusei, Candida parapsilosis, Candida tropicalis, Cryptococcus neoformans/gattii, geny oporności na antybiotyiki: karbapenemazy: IMP,KPC, NDM, OXA-48, VIM, oporność na kolistynę, CTX-M, mecA/C,mecA/C i MREJ ( MRSA),oporność na wankomycynę vanA/B | 150 | Nazwa testu …………………….
3 | Testy diagnostyczne wykorzystujące technikę Multiplex PCR, służące do jednoczesnego oznaczania patogenów układu pokarmowego: Campylobacter jejuni, Campylobacter coli, Campylobacter upsaliensis, toksyna A/B Clostridioides difficile, Plesiomonas shigelloides, Salmonella, Yersinia enterocolitica, Vibrio ( Vibrio cholerae,parahemolyticus, vulnificus,) Szczepy biegunkogenne Escherichia coli/Shigella, szczepy enteroagregacyjne EAEC,enteropatogenne EPEC, szczepy enterotoksyczne ETEC, szczepy E.coli wytwarzającetoksyny typu Shiga( STEC), E.coli O157,Shigella/ enteroinwazyjne E.coli ( EIEC) , Cryptosporidium, Cyclospora cayetanensis, Entamoeba histolytica, Giardia lamblia, Adenowirus, Astrowirus, Norovirus GI/GII, Rotawirus, Sapowirus; | 450 | Nazwa testu …………………….
4 | Testy diagnostyczne, wykorzystujące technikę Multiplex PCR, służące do jednoczesnego oznaczania patogenów w płynie mózgowo-rdzeniowym: Wymagana jest identyfikacja bakterii: Escherichia coli K1, Hemophilius influenzae, Listeria monocytogenes, Neisseria meningitidis, Streptococcus agalactiae, Streptococcus pneumoniae oraz CMV, Enterowirus, HSV-1, HSV-2, HHV-6, Human parechowirus, VZV, Cryptococcus neoformans/gatti. | 900 | Nazwa testu …………………….
5 | Testy diagnostyczne, wykorzystujące technikę Multiplex PCR, służące do jednoczesnego oznaczania patogenów i genów mechanizmów oporności bakterii powodujacych u pacjentow objawy zapalenia płuc ( Pneumonia ) w probkach BAL ( mini BAL ) , plwocina , aspiraty tchawicze Bakterie ( wynik półilościowy ), Acinetobacter calcoaceticus-baumannii complex, Enterobacter cloacae complex , Escherichia coli, Haemophilus influenzae, Klebsiella aerogenes, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae group, Moraxella catarrhalis, Proteus spp. Pseudomonas aeruginosa, Serratia marcescens, Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, atypowe bakterie ; Chlamydophila pneumoniae, Legionella pneumophila, Mycoplasma pneumoniae, Wirusy : Adenowirus , Coronavirus , Human Metapneumovirus Human Rhinovirus/Enterovirus, Influenza A, Influenza B, Parainfluenza ,Respiratory Syncytial Virus , MERS Co-V Bakteryjne Geny oporności Methicillin resistance:● mecA/C i MREJ Karbapenemazy : ● KPC ● NDM ● OXA-48 ● VIM ● IMP, ESBL: ● CTX-M | 600 | Nazwa testu …………………….
6 | Testy diagnostyczne, wykorzystujące technikę Multiplex PCR, służące do jednoczesnego oznaczania patogenów i genów mechanizmów oporności bakterii powodujących infekcje stawów w próbce płynu stawowego : Anaerococcus prevoti/vaginalis, Clostridium perfringens, Cutibacterium avidum/granulosum, Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium, Finegoldia magna, Parviomonas micra, Peptoniphilus , Peptostreptococcus anaeroibius, Staphylococcus aureus, Staphylococcus lugdunensis, Streptococcus agalactie, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Bacteroides fragilis, Citrobacter, kompleks Enterobacter cloacae, Escherichia coli, Haemophilus influenzae, Kingella kingae, Klebsiella aerogenes, Klebsiella pneumoniae, Morganella morganii, Neisseria gonorrhoeae, Proteus, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella, Serratia marcescens, Candida albicans, , geny oporności na antybiotyki : karbapenemazy,IMP,KPC,NDM,VIM, OXA 48,ESBL, CTX-M, oporność na metycylinę mecA/C i MREJ (MRSA) , oporność na wankomycynę vanA/B | 60
II KONTROLA ZEWNĄTRZLABORATORYJNA
7 | Choroby układu oddechowego ( multiplex) – wykrywanie kwasów nukleinowych - jeden raz w roku. Nr kontroli 5300 | 3
8 | Patogenne bakterie kałowe (multiplex) – wykrywanie kwasów nukleinowych - jeden raz w roku. Nr kontroli 5191 | 3
9 | Wirusowe choroby przewodu pokarmowego (multiplex) wykrywanie kwasów nuklinowych, jeden raz w roku Nr kontroli 5304 | 3
10 | Zapalenie opon mózgowych i mózgu – multiplex – wykrywanie kwasów nukleinowych - jeden raz w roku. Nr kontroli 5303 | 3
11 | Multiplexowe metody diagnozowania sepsy (jeden raz w roku nr kontroli 5100 lub równoważny) | 3
KLASYFIKACJA ODCZYNNIKÓW – Wykonawca ma obowiązek wypełnić poniższą tabelę dla każdego odczynnika wg poniższego wzoru
Tabela nr 3
L.p | Nazwa odczynnika | Nr katalogowy | Klasyfikacja odczynników
|  |  | niebezpieczne | bezpieczne
X PARAMETRY OCENIANE
Tab.4
L.p | Wymogi oceniane | Opis: tak / nie | Ilość punktów
Parametry oceniane dla testów
1 | Panele wykrywające więcej niż ilość patogenów i mechanizmów oporności wymienione w parametrach granicznych | Podać:______ | Tak=40 nie=0

## Zał. 3.0
Załącznik 3.0 Odczynniki do detekcji patogenów zmiana 1:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Żądana ilość testów na 36 m-cy | Wielkość opak. handlowego (ilość jm w opak.) | Ilość opak. handlowych 6=4/5 | Cena jedn. netto za opak. handlowe | Wartość netto 8=6x7 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto 10=8+9 | Cena jedn. brutto za opak. handlowe 11=10/6 | Nazwa własna | Numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Zestaw do detekcji wirusa SARS-CoV-2 wykrywający obecność wirusa przez oznaczenie trzech regionów w jednej reakcji: gen E, orf1ab i genu N, w materiale z dróg oddechowych pochodzenia ludzkiego, takim jak wymazy z nosogardła, plwocina, aspirat z nosogardzieli, popłuczyny oskrzelowo-pęcherzykowe i próbki tkanek, w oparciu o metodę real-time PCR | test | 2817 | 100 | 28.17 |  |  | 8%
2 | Zestaw do detekcji wirusa SARS-CoV-2, grypy A i B, RSV A i B w materiale z dróg oddechowych pochodzenia ludzkiego, takim jak wymazy z nosogardła, plwocina, aspirat z nosogardzieli, popłuczyny oskrzelowo-pęcherzykowe i próbki tkanek, w oparciu o metodę real-time PCR | test | 6261 | 100 | 62.61
[6 empty] | Razem Netto: |  | Razem Brutto:
WARUNKI GRANICZNE:
L.p. | Wymogi graniczne | [9 empty] | Potwierdzenie spełnienia warunków granicznych (TAK/NIE)
1 | Zestaw do detekcji wirusa SARS-CoV-2 wykrywający obecność wirusa przez oznaczenie trzech regionów w jednej reakcji: gen E, orf1ab i genu N, w materiale z dróg oddechowych pochodzenia ludzkiego, takim jak wymazy z nosogardła, plwocina, aspirat z nosogardzieli, popłuczyny oskrzelowo-pęcherzykowe i próbki tkanek, w oparciu o metodę real-time PCR
2 | Zestaw do detekcji wirusa SARS-CoV-2, grypy A i B, RSV A i B w materiale z dróg oddechowych pochodzenia ludzkiego, takim jak wymazy z nosogardła, plwocina, aspirat z nosogardzieli, popłuczyny oskrzelowo-pęcherzykowe i próbki tkanek, w oparciu o metodę real-time PCR
3 | Mieszaniny reakcyjne wszystkich zestawów zawierają kontrolę wewnętrzną (IC) do oceny obecności kwasów nukleinowych w teście
4 | Widma emisji barwników reporterowych użytych do znakowania sond molekularnych możliwe do detekcji na czterokanałowym termocyklerze z filtrami dla FAM (470-510 nm), HEX (530-565 nm), ROX (585-620 nm), Cy5 (630-665 nm)
5 | Dla odczynników w formie zliofilizowanej konieczne jest ich fabryczne umiejscowienie w probówkach o przezroczystych ściankach, umożliwiające detekcję fluorescencji przez ściankę probówki, ze względu na specyfikę ścieżki optycznej termocyklera wykorzystywanego do badań
6 | Zestawy certyfikowane IVDR - zgodnie z rozporządzeniami Parlamentu Europejskiego.
L.p. | Warunki dostaw | [9 empty] | Potwierdzenie spełnienia warunków granicznych (TAK/NIE)
7 | Termin realizacji dostawy od wpłynięcia zamówienia maksymalnie 5 dni roboczych
8 | Transport na suchym lodzie
9 | W przypadku przekroczenia ustalonego terminu dostawy, zamawiający ma prawo do zamówienia odczynników, materiałów zużywalnych, usług i sprzętu u innego dostawcy.
Zamawiający dopuszcza wysokiej jakości testy diagnostyczne, produkowane w Europie, liofilizowane, umiejscowione w fiolkach, gdzie mix z 1 fiolki starcza na 24 reakcje (nie jest rozporcjowany do pojedynczych probówek), z terminem ważności zestawów 24 miesiące od daty produkcji, transportowane i przechowywane w temperaturze pokojowej zgodnie z udzielona odpowiedzia w dniu 11.09.2024 r.

## Zał. 4.0
Załącznik 4.0 Zestawy do automatycznej ekstrakcji kwasów nukleinowych:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Żądana ilość testów na 36 m-cy | Wielkość opakowania handlowego (ilość jm w opakowaniu) | Ilość opakowań handlowych 6=4/5 | Cena jednostkowa netto za opakowanie handlowe | Wartość netto 8=6x7 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto 10=8+9 | Cena jednostkowa brutto za opakowanie handlowe 11=10/6 | Nazwa własna | Numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Zestaw do ekstrakcji wirusowego RNA metodą kulek magnetycznych, kompatybilny z urządzeniem Lab-Aid 824s firmy Zeesan. | pasek z odczynnikami | 8000 | 48 | 166.6667
[6 empty] | Razem Netto: |  | Razem Brutto:
WARUNKI GRANICZNE:
L.p. | Wymogi graniczne | Potwierdzenie spełnienia warunków granicznych (TAK/NIE)
1 | Zestaw do ekstrakcji wirusowego RNA metodą kulek magnetycznych, kompatybilny z urządzeniem Lab-Aid 824s firmy Zeesan.
2 | Pozwalają na uzyskanie stężeń kwasów nukleinowych w zakresie 2-100 ng/µl.
3 | Zawiera wszystkie odczynniki niezbędne do przeprowadzenia protokołu ekstrakcji kwasów nukleinowych, takie jak Dithiothreitol (DTT) czy Proteinazę K.
L.p. | Warunki dostaw | Potwierdzenie spełnienia warunków granicznych (TAK/NIE)
4 | Termin realizacji dostawy od wpłynięcia zamówienia maksymalnie 5 dni roboczych.
5 | Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia kary umownej w przypadku niedotrzymania ustalonego terminu dostawy.
6 | W przypadku przekroczenia ustalonego terminu dostawy, zamawiający ma prawo do zamówienia odczynników, materiałów zużywalnych, usług i sprzętu u innego dostawcy.

## Zał. 5.0
ZAŁĄCZNIK 5.0: Dzierżawa elektronicznego systemu rejestracji temperatury i wilgotności składający się z 6 czujników temperatury I wilgotności wraz z certyfikatem wzorcowania.
L.p | Nazwa sprzętu | PARAMETR OFEROWANY
Wypełnia Wykonawca poprzez wpisanie TAK (jeżeli oferowany parametr jest identyczny z parametrem wymaganym) lub opis konkretnego oferowanego parametru
Elektroniczny system rejestracji temperatury i wilgotności | Zamawiający wymaga aparatu do oczyszczania powietrza – fabrycznie nowego, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2023 r.
1 | Monitorowanie temperatury i wilgotności w pomieszczeniu.
2 | Komunikacja po WiFi.
3 | Certyfikacja w medycynie (Certyfikaty wzorcowania).
4 | Dożywotnia licencja/subskrypcja na dostęp do danych archiwalnych.
5 | Częstotliwość odczytu min. 1h
6 | Bateria podtrzymująca pracę czujnika.
7 | W przypadku braku połączenia WiFi czujnik powinien zapisać wyniki odczytów do momentu ponownego połączenia z WiFi.
8 | Generowanie raportów zgodnych z zaleceniami np.: SANEPID-u.
9 | Wysyłanie na mail i/lub sms alertów o przekroczeniu żądanych temperatur.
10 | Historia pomiarów min. 30 000.