## AMBULANS Z WYPOSAŻENIEM
Załącznik nr 2.1 do SWZ
ZADANIE NR 1 - AMBULANS TYPU C - 1 SZT.
Pojazd kompletny: Marka ……………...................……, Typ …………......................………, Oznaczenie handlowe ………..................………..
Nazwa i adres producenta pojazdu kompletnego: …………………………………….
Nr i data wydania świadectwa homologacji (podać): …………………………………
Rok produkcji pojazdu kompletnego (pojazd bazowy): 2024 (podać)……………………….
Lp. | PARAMETRY WYMAGANE | TAK/NIE | PARAMETRY OFEROWANE
(podać, opisać) TAK/NIE
I. NADWOZIE
1 | Kolor nadwozia – fabryczny żółty siarkowy. | TAK
2 | Typu „furgon ” pow. 3,5 t dopuszczalnej masy całkowitej, bez ściany działowej pomiędzy kabiną kierowcy, a przestrzenią ładunkową przeznaczoną do adaptacji na przedział medyczny, bez ogranicznika prędkości i rejestratora czasu pracy kierowcy. | TAK
3 | Kabina kierowcy wyposażona w dwa pojedyncze regulowane fotele: pasażera i kierowcy wraz z podłokietnikami. | TAK
4 | Wysokość przedziału medycznego min.1,95 m. (przed adaptacją). | TAK PODAĆ
5 | Długość przedziału medycznego min. 3,25 m. (przed adaptacją). | TAK PODAĆ
6 | Szerokość przedziału medycznego min. 1,80 m. (przed adaptacją). | TAK PODAĆ
7 | Drzwi tyłu nadwozia przeszklone, dwuskrzydłowe, otwierające się pod kątem min. 260O, wyposażone dodatkowo w ograniczniki oraz blokady położenia skrzydeł przy otwarciu o kąt 90 stopni. | TAK PODAĆ
8 | Drzwi boczne prawe przesuwane do tyłu z otwieraną szybą, wyjście ze stopniem stałym wewnętrznym lub ze stopniem automatycznie wysuwanym/chowanym przy otwieraniu/zamykaniu drzwi. | TAK
9 | Drzwi boczne lewe przesuwane do tyłu, bez szyby. | TAK
10 | W przedziale kierowcy powinna być zainstalowana w desce rozdzielczej wizualna sygnalizacja niedomkniętych drzwi. | TAK
11 | Stopień tylny stanowiący jednocześnie zderzak ochronny o powierzchni antypoślizgowej. | TAK
12 | Centralny zamek wszystkich drzwi, sterowany pilotem. | TAK
13 | Wymiary min. przedziału medycznego w mm po wykonaniu adaptacji (długość x szerokość x wysokość) 3250 x 1700 x 1850. | TAK
14 | Drzwi tylne wyposażone w światła awaryjne, włączające się automatycznie przy otwarciu drzwi. | TAK
15 | Ściany boczne przedziału medycznego przystosowane do zamocowania foteli oraz innego wyposażenia. | TAK
16 | Zewnętrzny schowek za lewymi drzwiami przesuwnymi (oddzielony od przedziału medycznego i dostępny z zewnątrz pojazdu), z miejscem mocowania 2 szt. butli tlenowych LIV o pojemności 10 l (bez butli), krzesełka kardiologicznego, noszy podbierakowych, deski ortopedycznej dla dorosłych, materaca próżniowego. Poprzez drzwi lewe zapewniony dostęp do jednego plecaka / torby medycznej umieszczonej w przedziale medycznym (tzw. podwójny dostęp do plecaka/torby – z przedziału medycznego i z zewnątrz pojazdu). | TAK
II. SILNIK
1 | Z zapłonem samoczynnym turbodoładowany, z elektronicznym bezpośrednim wtryskiem paliwa typu Common Rail z urządzeniem do podgrzewania silnika, ułatwiającym rozruch silnika w warunkach zimowych. | TAK
2 | Pojazd wyposażony w silnik o pojemności o pojemności minimum 1950 cm3. | TAK PODAĆ
3 | Moc silnika minimum 125 KW, moment obrotowy nie mniejszy niż 380 Nm. | TAK PODAĆ
4 | Moc silnika co najmniej 130 kW / parametr niewymagany, lecz punktowany / Tak – 10 pkt, Nie – 0 pkt. | TAK PODAĆ TAK - 10 PKT NIE - 0 PKT
5 | Silnik spełniający wymagania emisji spalin Euro VI lub Euro 6. | TAK PODAĆ
III. ZESPÓŁ PRZENIESIENIA NAPĘDU
1 | Skrzynia biegów w pełni automatyczna min. 7 stopniowa, z możliwością automatycznej i manualnej redukcji biegów. Uwaga: Zamawiający nie dopuszcza skrzyni biegów manualnej i zautomatyzowanej. | TAK PODAĆ
2 | Napęd na koła przednie lub tylne. | TAK PODAĆ
3 | Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy (ESP) lub równoważny. | TAK
4 | System zapobiegający poślizgowi kół osi napędzanej podczas ruszania. | TAK
IV. ZAWIESZENIE
1 | Gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność i manewrowość w trudnym terenie, umożliwiające komfortowy przewóz pacjentów. | TAK
2 | Fabryczny stabilizator osi przedniej i tylnej. Fabryczny tj. będący oryginalnym wyposażeniem pojazdu bazowego. Wzmocnione zawieszenie, amortyzatory, wzmocnione stabilizatory. | TAK
V. UKŁAD HAMULCOWY
1 | Hamulce tarczowe obu osi pojazdu we wszystkich kołach, przednie tarcze wentylowane, korektor siły hamowania w zależności od obciążenia, kontrolka krytycznej grubości okładzin. | TAK
2 | System ABS zapobiegający blokadzie kół podczas hamowania. | TAK
3 | Elektroniczny system podziału siły hamowania. | TAK
4 | Asystent ruszania tj. system zapobiegający staczaniu się przy ruszaniu „pod górę”. | TAK
5 | Układ hamulcowy z systemem wspomagania nagłego hamowania. | TAK
6 | Asystent martwego pola. | TAK
VI. OGRZEWANIE, WENTYLACJA, KLIMATYZACJA
1 | Niezależny od silnika fabryczny system ogrzewania kabiny kierowcy i przedziału medycznego poprzez nagrzewnicę wodną, umożliwiający dogrzanie silnika przed rozruchem z możliwością ustawienia temperatury i termostatem. | TAK
2 | Postojowe – grzejnik elektryczny z możliwością ustawienia temperatury termostatem i zabezpieczeniem o mocy 2,0 kW zasilany z sieci 230 V. | TAK
3 | Niezależne od pracy silnika i układu chłodzenia silnika dodatkowe ogrzewanie przedziału medycznego, z możliwością ustawienia temperatury i termostatem o mocy 5,5 kW tzw. powietrzne. | TAK
4 | Wentylacja mechaniczna, nawiewno – wywiewna, zapewniająca prawidłową wentylację przedziału medycznego i zapewniająca wymianę powietrza ponad 20 razy na godzinę w czasie postoju. | TAK
5 | Otwierany szyber dach o min. wymiarach min. 350 x 350 mm. Pełniący funkcję doświetlania i wentylacji przedziału medycznego (Zmawiający dopuszcza również szyberdach z funkcją wyjścia ewakuacyjnego). | TAK PODAĆ
6 | Klimatyzacja dwuparownikowa oraz dwusprężarkowa tzn. oddzielny parownik i sprężarka dla kabiny kierowcy i oddzielny parownik i sprężarka dla przedziału medycznego. W przedziale medycznym klimatyzacja automatyczna tj. po ustawieniu żądanej temperatury systemy chłodzące lub grzewcze automatycznie utrzymują żądaną temperaturę w przedziale medycznym. | TAK
7 | Fabryczne będące wyposażeniem pojazdu bazowego pomocnicze ogrzewanie elektryczne o maksymalnej mocy grzewczej min. 1,5 kW uzyskiwanej w czasie max. 0,5 min od momentu uruchomienia silnika współpracujące z układem klimatyzacji w utrzymaniu zadanej temperatury/ parametr niewymagany, lecz punktowany / Tak – 10 pkt, Nie – 0 pkt. | TAK PODAĆ TAK - 10 PKT NIE - 0 PKT
VII. UKŁAD KIEROWNICZY
1 | Ze wspomaganiem. | TAK
2 | Regulowana kolumna kierownicy w minimum dwóch płaszczyznach tj. góra-dół, przód-tył. | TAK PODAĆ
VIII. INSTALACJA ELEKTRYCZNA
1 | Zespół min. 2 akumulatorów o łącznej pojemności powyżej 180 Ah do zasilania wszystkich odbiorników prądu. | TAK PODAĆ
2 | Fabrycznie wzmocniony alternator o wydajności powyżej 200 A. | TAK PODAĆ
3 | Instalacja dla napięcia 230V w kompletacji: | TAK
a) trzy gniazda poboru prądu w przedziale medycznym zasilane z gniazda umieszczonego na zewnątrz (na pojeździe zamontowana wizualna sygnalizacja informująca o podłączeniu ambulansu do sieci 230V),
b) zabezpieczenie przed uruchomieniem silnika przy podłączonym zasilaniu 230V
c) automatyczna ładowarka służąca do ładowania dwóch fabrycznych akumulatorów działająca przy podłączonej instalacji 230V – zapobiegająca przeładowaniu akumulatorów,
d) grzałka w układzie chłodzenia cieczą silnika pojazdu,
e) wyłącznik przeciwporażeniowy.
f) Przetwornica napięcia 12/230V o mocy min. 2000 W.
4 | Instalacja dla napięcia 12V i oświetlenie przedziału medycznego: | TAK
a) posiada 4 gniazda 12V zabezpieczonych przed zabrudzeniem / zalaniem wyposażone we wtyki poboru prądu umiejscowione na lewej ścianie,
b) posiada 6 punktów oświetlenia rozproszonego,
c) posiada 2 punkty oświetlenia halogenowego z regulacją kąta, umieszczone nad noszami.
5 | Przedział medyczny wyposażony w zamontowany na prawej ścianie (przy fotelu obrotowym) panel sterujący z mikrostykami: | TAK
a) informujący o temperaturze w przedziale medycznym oraz na zewnątrz pojazdu,
b) z funkcją zegara (aktualny czas) i kalendarza (dzień, data),
c) informujący o temperaturze wewnątrz termoboxu (Zamawiający dopuszcza odczyt temperatury bezpośrednio na urządzeniu),
d) sterujący oświetleniem przedziału medycznego,
e) sterujący systemem wentylacji przedziału medycznego,
f) zarządzający system ogrzewania przedziału medycznego i klimatyzacji przedziału medycznego z funkcją automatycznego utrzymania zadanej temperatury.
6 | Kabina kierowcy wyposażona w panel sterujący: | TAK
a) informujący kierowcę o działaniu reflektorów zewnętrznych,
b) informujący kierowcę o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu podłączeniu ambulansu do sieci 230 V,
c) informujący kierowcę o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu otwartych drzwi między przedziałem medycznym a kabiną kierowcy,
d) informujący kierowcę o poziomie naładowania akumulatora samochodu bazowego i akumulatora dodatkowego,
e) ostrzegający kierowcę (sygnalizacja dźwiękowa) o niedoładowaniu akumulatora samochodu bazowego i akumulatora dodatkowego,
f) sterujący pracą dodatkowych sygnałów dźwiękowych (awaryjnych).
7 | Elektryczne złącze do podłączenia urządzeń zewnętrznych (technologia CAN bus). Zamawiający wymaga, aby instalacja elektryczna zabudowy sanitarnej wykorzystywała fabryczny moduł producenta pojazdu bazowego typu PSM, KFG, Itp. | TAK
IX. SYGNALIZACJA ŚWIETLNO-DŹWIĘKOWA I OZNAKOWANIE
1 | W przedniej części dachu pojazdu belka świetlna typu LED, wyposażona w dwa reflektory typu LED do oświetlania przedpola pojazdu oraz napis „AMBULANS”. | TAK
2 | Na wysokości podszybia lub w pasie przednim 2 niebieskie lampy pulsacyjne barwy niebieskiej typu LED. Lampy pulsacyjne barwy niebieskiej typu LED w lusterkach i błotnikach przednich. | TAK
3 | W tylnej części dachu pojazdu belka świetlna typu LED, wyposażona w dwa reflektory typu LED do oświetlania pola za pojazdem lub pojedyncza lampa typu LED oraz dwa reflektory typu LED do oświetlania pola za pojazdem. | TAK
4 | Sygnał dźwiękowy modulowany o mocy min. 100 W z możliwością podawania komunikatów głosem zgodny z obowiązującymi przepisami – głośnik zamontowany w pasie przednim. | TAK
5 | Włączanie sygnalizacji dźwiękowo-świetlnej realizowane przez jeden główny włącznik umieszczony w widocznym, łatwo dostępnym miejscu na desce rozdzielczej kierowcy. | TAK
6 | Dodatkowa sygnalizacja dźwiękowa pneumatyczna. | TAK
7 | Oznakowanie pojazdu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 03.01.2023 r.: | TAK
1) wzorem graficznym systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne o średnicy 50 cm, umieszczonym na tylnych drzwiach oraz na dachu i po bokach, w tylnej części pojazdu;
2) napisem lustrzanym „AMBULANS” barwy czerwonej, o wysokości liter co najmniej 22 cm, umieszczonym z przodu pojazdu; dopuszczalne jest umieszczenie napisu „AMBULANS” barwy czerwonej, o wysokości liter co najmniej 10 cm także z tyłu pojazdu;
3) po bokach literą barwy czerwonej:
a) „P” – w przypadku podstawowego zespołu ratownictwa medycznego,
b) „S” – w przypadku specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego
– umieszczoną w okręgu o średnicy co najmniej 40 cm; grubość linii okręgu i liter wynosi 4 cm;
4) trzema pasami odblaskowymi:
a) pasem typu 3 – barwy czerwonej, o szerokości co najmniej 15 cm, umieszczonym wokół dachu,
b) pasem typu 3 – barwy niebieskiej, umieszczonym bezpośrednio nad pasem, o którym mowa w lit. c,
c) pasem typu 3 – barwy czerwonej, o szerokości co najmniej 15 cm, umieszczonym między linią okien a nadkolami;
5) logotypem zawierającym nazwę dysponenta jednostki lub nazwę dysponenta jednostki, umieszczonym po bokach pojazdu w dolnej części drzwi kierowcy i pasażera lub na tylnych drzwiach w dolnej części;
6) kryptonimem zespołu ratownictwa medycznego określonym w wojewódzkim planie działania systemu, barwy czerwonej, o wysokości liter 10 cm, umieszczonym po bokach i z tyłu pojazdu, pod okręgami z oznaczeniem zespołu, o których mowa w pkt. Przed wykonaniem oklejenia wymagane jest przedstawienie projektu do akceptacji Zamawiającego. Przed wykonaniem oklejenia wymagane jest przedstawienie projektu do akceptacji Zamawiającego.
7) numer funkcyjny z każdej strony Ambulansu ( tył, przód, lewa , prawa strona, dach G0125)
X. WYPOSAŻENIE W ŚRODKI ŁĄCZNOŚCI
1 | Na dachu pojazdu antena radiotelefonu spełniająca następującej wymogi: | TAK PODAĆ
a) zakres częstotliwości -168-170 MHz,
b) współczynnik fali stojącej -1,6,
c) polaryzacja pionowa,
d) charakterystyka promieniowania – dookólna,
e) odporność na działanie wiatru min. 55 m/s. Antena typu 3089/1 lub równoważna
2 | Instalacja niezbędna do zainstalowania przewoźnego, cyfrowego radiotelefonu. | TAK
XI. WYPOSAŻENIE POJAZDU
1 | Wszystkie miejsca siedzące zaopatrzone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa oraz zagłówki. | TAK
2 | Zbiornik paliwa o pojemności min. 70 l. | TAK PODAĆ
3 | Poduszki powietrzne: kierowcy i pasażera (co najmniej dwa rodzaje). | TAK PODAĆ
4 | Elektryczne otwierane szyby w drzwiach przednich. | TAK
5 | Fabryczna automatyczna/półautomatyczna klimatyzacja kabiny kierowcy. | TAK
6 | Dzielone wsteczne lusterka zewnętrzne, elektrycznie podgrzewane i regulowane. | TAK
7 | Lusterko wewnętrzne. | TAK
8 | Ogrzewana elektrycznie szyba przednia. | TAK
9 | Reflektory główne typu LED. | TAK
10 | Reflektory przeciwmgłowe przednie z funkcją doświetlania zakrętów. | TAK
11 | Dodatkowe światło hamowania (trzecie). | TAK
12 | Trójkąt, gaśnica, apteczka, podnośnik. | TAK
13 | Czujnik deszczu dostosowujący szybkość pracy wycieraczek przedniej szyby do intensywności opadów. | TAK
14 | System serwisowy pojazdu bazowego z funkcją wyświetlania (w każdym momencie eksploatacji) ilości kilometrów do następnego przeglądu serwisowego. | TAK
15 | Koło zapasowe. | TAK
16 | Czujniki ciśnienia w oponach. | TAK
17 | Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym, młotek do wybijania szyb, nóż do przecinania pasów bezpieczeństwa. | TAK
18 | Fabryczny system multimedialny z ekranem dotykowym min. (7 cali) i zintegrowaną nawigacją. Obsługa za pomocą ekranu dotykowego o wysokiej rozdzielczości lub przycisków dotykowych na kierownicy wielofunkcyjnej. Intuicyjna dotykowa obsługa przy użyciu wyświetlacza i kierownicy. Integracja smartfona przy użyciu np. interfejsu Bluetooth z funkcją zestawu głośnomówiącego, umożliwiającą kierowcy rozmowę przez telefon podczas jazdy w sposób jak najmniej rozpraszający uwagę. / parametr niewymagany, lecz punktowany / Tak – 10 pkt, Nie – 0 pkt. | TAK PODAĆ TAK - 10 PKT NIE - 0 PKT
19 | Fabryczny pakiet parkowania z kamerą 360° , asystent parkowania do prędkości wynoszącej 10 km/h ostrzega wizualnie (na centralnym wyświetlaczu) i dźwiękowo przed przeszkodami przed i za pojazdem, pomagając w ten sposób unikać uszkodzeń podczas parkowania i manewrowania. / parametr niewymagany, lecz punktowany / Tak – 10 pkt, Nie – 0 pkt. | TAK PODAĆ TAK - 10 PKT NIE - 0 PKT
20 | Instalacja do systemu SWD (tj. stacji dokującej tabletu drukarki i modułu GPS). Uchwyty do montażu stacji dokującej i drukarki (zamawiający posiada drukarki – do uzgodnienia). Gniazdo 12 V do zasilania drukarki plus przetwornica DC12/AC230 V minimum 1000W. | TAK PODAĆ
21 | Antena dwuzakresowa GPS/GSM do stacji dokującej umieszczona na dachu. Przewód USB od stacji dokującej do podłączenia drukarki w przedziale medycznym. Uchwyt do tabletu typu Zebra L10 Xpad. | TAK
22 | Moduł GPS Teltonika wraz z dwuzakresową anteną GPS/GSM umieszczoną na dachu pojazdu. | TAK
23 | Radioodbiornik samochodowy. | TAK
24 | Reflektory zewnętrzne, po bokach oraz z tyłu pojazdu, po 2 z każdej strony, ze światłem rozproszonym do oświetlenia miejsca akcji, włączanie i wyłączanie reflektorów zarówno z kabiny kierowcy jak i z przedziału medycznego. Reflektory typu LED automatycznie wyłączające się po ruszeniu pojazdu i osiągnięciu prędkości ok. 15 km/h. | TAK
25 | Reflektor przenośny z ładowarką zamontowaną w ambulansie. | TAK
26 | eCall – system powiadamiania ratunkowego. | TAK
XII. WARUNKI SERWISU I GWARANCJI
1 | Dostawa przedmiotu zamówienia na lawecie do siedziby Zamawiającego. | TAK PODAĆ
2 | Gwarancja minimum 24 miesiące bez limitu kilometrów. | TAK PODAĆ
3 | Gwarancja na perforację nadwozia min. 120 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru. | TAK PODAĆ
4 | Gwarancja na powłoki lakiernicze ambulansu – minimum 24 miesiące, okres liczony od daty dostarczenia pojazdów Zamawiającemu. | TAK PODAĆ
5 | Gwarancja na zabudowę i sprzęt medyczny – minimum 24 miesiące. Okres liczony od daty dostarczenia pojazdów Zamawiającemu. | TAK PODAĆ
6 | Przeglądy gwarancyjne (serwisowe), jak i techniczne (okresowe) samochodów bazowych dokonywane w ASO. Koszty wykonania ww. usług po stronie Zamawiającego. Koszt przeglądów zabudowy specjalnej (usługi, jak i materiałów) po stronie Zamawiającego. | TAK
7 | Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego podjęcia działań w celu usunięcia awarii zabudowy specjalnej i sprzętu medycznego nie później niż w ciągu 72 godzin (w dni robocze) od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego i udostępnienia przedmiotu zamówienia; ww. zgłoszenia będą dokonywane za pośrednictwem e-maila wskazanego w umowie; maksymalny czas naprawy – do 14 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia o wadzie. | TAK
8 | W okresie gwarancji w przypadku awarii wyłączającej ambulans z systemu ratownictwa medycznego, Wykonawca jest zobowiązany do podstawienia sprawnego ambulansu typu C w ciągu 7 dni od momentu zgłoszenia awarii do jej usunięcia lub pokrycia kosztów wynajmu ambulansu zastępczego przez Zamawiającego. | TAK
9 | W przypadku trzykrotnej naprawy gwarancyjnej tego samego elementu przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wymienić wadliwy element zamówienia na nowy. | TAK
10 | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny u autoryzowanego przedstawiciela (podać adresy i nr telefonów punktów serwisowych). | TAK
XIII. PRZEDZIAŁ MEDYCZNY I JEGO WYPOSAŻENIE
1 | Antypoślizgowa podłoga, wzmocniona, połączona szczelnie z zabudową ścian. | TAK
2 | Ściany boczne i sufit pokryte tworzywem sztucznym – łatwo zmywalnym i odpornym na środki dezynfekujące, w kolorze białym. | TAK
3 | Na prawej ścianie dwa fotele obrotowe, posiadające trzypunktowe pasy bezpieczeństwa i zagłówki, ze składanymi do pionu siedziskami i regulowanymi oparciami pod plecami. Fotele z czujnikami zapięcia pasów + kontrolka w kabinie kierowcy sygnalizująca niezapięcia pasa przez osobę siedzącą na fotelu. | TAK
4 | Przegroda między kabiną kierowcy a przedziałem medycznym. Przegroda zapewniająca możliwość oddzielenia obu przedziałów oraz komunikację pomiędzy personelem medycznym a kierowcą, przegroda wyposażona w drzwi przesuwane (wysokość przejścia min. 1700 mm, szerokość przejścia min. 350 mm) spełniające normę PN EN 1789 (lub normę równoważną). | TAK PODAĆ
5 | Zabudowa meblowa na ścianach bocznych (lewej i prawej): | TAK
a) zestawy szafek i półek wykonanych z tworzywa sztucznego, zabezpieczone przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów, z miejscem mocowania wyposażenia medycznego, półki podsufitowe z przezroczystymi szybkami i podświetleniem umożliwiającym podgląd na umieszczone tam przedmioty,
b) na ścianie lewej zamykany schowek na środki psychotropowe z cyfrowym zamkiem szyfrowym.
6 | Zabudowa meblowa na ścianie działowej: | TAK PODAĆ
a) szafka z blatem roboczym wykończonym blachą nierdzewną (wysokość blatu roboczego min. 110 cm) oraz szufladami - 3 sztuki,
b)kosz na śmieci.
7 | Sufitowy uchwyt do kroplówek na 4 szt. pojemników. | TAK
8 | Sufitowy uchwyt dla personelu medycznego. | TAK
9 | Na ścianie lewej szyny wraz z trzema panelami do mocowania uchwytów dla następującego sprzętu medycznego: defibrylator, respirator, pompa infuzyjna. Panele mają możliwość przesuwania wzdłuż osi pojazdu tj. możliwość rozmieszczenia ww. sprzętu medycznego wg uznania Zamawiającego w każdym momencie eksploatacji. | TAK
10 | Centralna instalacja tlenowa: | TAK
| a) na ścianie lewej dwa gniazda poboru tlenu typu AGA, | TAK
| b) sufitowy punkt poboru tlenu z regulacją przepływu tlenu przez przepływomierz ścienny zamontowany obok fotela na ścianie prawej przedziału medycznego. | TAK
11 | Uchwyt na butle 2,7 l zamontowany w przedziale medycznym. | TAK
12 | Pojemniki na cewniki zamontowane w przedziale medycznym w pobliżu ssaka. | TAK
13 | Podstawa (laweta) mechaniczna pod nosze główne posiadająca przesuw boczny. | TAK
14 | Lodówka sprężarkowa wbudowana w zabudowę, przeznaczona do transportu leków wymagających stałej niskiej temperatury z termostatem i wyświetlaczem temperatury. | TAK
INNE WYMAGANIA
1 | Odbiór ambulansu u Dostawcy. | TAK
2 | Ambulans oraz wyposażenie posiadają dokumenty dopuszczające do użytkowania, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych. | TAK (dołączyć do oferty)
3 | Deklaracje Zgodności dla ambulansu oraz wyposażenia (zabudowy) | TAK (dołączyć do oferty)
4 | Producent ambulansu oraz wyposażenia posiada certyfikat jakości EN/PN ISO 9001 oraz dla wyrobów medycznych certyfikat EN/PN ISO 13485. | TAK (dołączyć do oferty)
5 | Pojazd bazowy podlega min. 24 miesięcznej gwarancji z limitem kilometrów nie większym niż 160.000 km, pakiet przeglądów technicznych pojazdu bazowego wliczony w cenę umowy. | TAK
6 | Zabudowa ambulansu podlega min. 24 miesięcznej gwarancji, co najmniej dwa przeglądy techniczne zabudowy ambulansu wykonywane u producenta zabudowy wliczone w cenę umowy. | TAK
7 | Czas reakcji serwisu dla wyposażenia od zgłoszenia awarii (podjęcie naprawy) – nie dłuższy niż 24' godziny. | TAK, PODAĆ
8 | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty sprzedaży – co najmniej 10 lat. | TAK, PODAĆ
9 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dla ambulansu na terenie Polski, zlokalizowany w odległości nie większej niż 50 km od siedziby Zamawiającego | TAK, PODAĆ
10 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dla wyposażenia (zabudowy) ambulansu na terenie Polski, w miejscu zapewniającym wymagany przez Zamawiającego czas reakcji serwisu. | TAK, PODAĆ
11 | Szkolenie personelu, instalacja w cenie umowy. | TAK
12 | Instrukcje obsługi ambulansu oraz wyposażenia w języku polskim zawierające informacje o wykazie czynności serwisowych, które mogą być wykonane przez użytkownika samodzielnie (1szt. papierowa i 1szt. w wersji elektronicznej) - dostarczenie wraz dostawą. | TAK
13 | Wszelkie posiadane materiały informacyjne na temat ambulansu wraz wyposażeniem min. prospekty, broszury, dane techniczne, itp. w języku polskim. | TAK (dołączyć do oferty)
14 | Oświadczamy, że ambulans wraz z wyposażeniem jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów. | TAK
15 | Paszporty techniczne dla wyposażenia ambulansu - dostarczenie w dniu odbioru. | TAK
16 | Karty gwarancyjne dla wyposażenia ambulansu - dostarczenie w dniu odbioru. | TAK
17 | Wykaz punktów serwisowych dla ambulansu oraz wyposażenia ambulansu - dostarczenie w dniu odbioru. | TAK
18 | Wykaz dostawców części zamiennych lub materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych - dostarczenie w dniu odbioru. | TAK
19 | Książka serwisowa ambulansu – dostarczenie w dniu odbioru. | TAK

## NOSZE
Załącznik nr 2.2 do SWZ
ZADANIE NR 2 - NOSZE GŁÓWNE ELEKTRYCZNO-HYDRAULICZNE O UDŹWIGU POWYŻEJ 300 Kg – 1 szt.
MARKA/PRODUCENT (należy podać) - ...................................................................
MODEL (należy podać) – ............................................................................................
ROK PRODUKCJI (należy podać) – min. 2023 - ............................................................
Lp. | PARAMETRY WYMAGANE | TAK/NIE | PARAMETRY OFEROWANE
(podać, opisać) TAK/NIE
1 | Nosze fabrycznie nowe | TAK
2 | Wykonane z materiału odpornego na korozje lub z materiału zabezpieczonego przed korozją | TAK
3 | Długość całkowita noszy min. 190 cm | TAK
4 | Szerokość całkowita noszy min. 55 cm | TAK
5 | Skracana rama noszy celem ułatwienia manewrowania w wąskich przestrzeniach. | TAK
6 | Całkowita długość noszy po skróceniu max. 160 cm. | TAK
7 | Możliwość pochylenia, częściowego lub pełnego rozłożenia podparcia pleców noszy nawet po skróceniu ramy noszy | TAK
8 | Nosze wyposażone w zagłówek mocowany bezpośrednio do ramy noszy umożliwiający ich przedłużenie w przypadku transportu pacjenta o znacznym wzroście. | TAK
9 | Uchylny stabilizator głowy pacjenta z możliwością wyjęcia, ułożenia głowy na wznak oraz do tzw. pozycji węszącej | TAK
10 | Płynna elektryczna i zapasowa manualna regulacja wysokości leża noszy w zakresie dolny od min. 35 cm górnym od min. 90 cm. | TAK
11 | Udźwig noszy powyżej 300 kg. | TAK
12 | Fabrycznie zamontowany gumowy odbojnik na całej długości bocznej ramy noszy chroniący przed uszkodzeniami przy otarciach lub uderzeniach podczas przenoszenia lub prowadzenia zestawu | TAK
13 | Nosze 3 segmentowe z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej oraz pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha | TAK
14 | Przystosowane do prowadzenia reanimacji, wyposażone w twardą płytę na całej długości pod materacem umożliwiającą ustawienie wszystkich dostępnym funkcji | TAK
15 | Płynna regulacja kąta nachylenia oparcia pleców wspomagana sprężyną gazową do min. 75 ° | TAK
16 | Rozkładane, regulowane w min. 7 pozycjach poręcze boczne zwiększające powierzchnię strefy do leżenia do szerokości min. 75 cm, certyfikowane w zakresie normy PN-EN 1865-3:2012 lub równoważnej (deklarecję zgodności z normą lub normą równoważną wystawioną przez podmiot trzeci, na który wykonawca nie może wywierać decydującego wpływu załączyć do oferty) | TAK
17 | Nosze wyposażone w 4 koła jezdne, obrotowe w zakresie 360° o średnicy min. 15 cm. Min. 2 koła wyposażone w hamulce. | TAK
18 | 2 koła kierunkowe z systemem blokady toczenia na wprost (zwolnienie i uruchomienie blokady dostępne z tyłu noszy) | TAK
19 | Dodatkowy system blokady toczenia na wprost dostępny z przodu noszy – parametr dodatkowo punktowany | DODATKOWY SYSTEM BLOKADY - 1 PKT. BRAK DODATKOWEGO SYSTEMU - 0 PKT.
20 | 3 częściowy, składany teleskopowo wieszak na płyny infuzyjne | TAK
21 | Zestaw pasów zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy | TAK
22 | Wyprofilowany materac mocowany na rzepy, umożliwiający ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych, przystosowany do przewozu pacjentów otyłych o powierzchni antypoślizgowej, nie absorbujący krwi i płynów, odporny na środki dezynfekujące | TAK
23 | Kodowane kontrastowymi kolorami oznakowanie elementów związanych z obsługą noszy w tym do sterowania noszy | TAK
24 | Sterowanie elektryczne noszy zapewniające łatwą obsługę noszy personelowi medycznemu | TAK
25 | Sterowanie elektryczne noszy dostępne na dwóch poziomach wysokości, zapewniające łatwą obsługę noszy personelowi medycznemu o zróżnicowanym wzroście – parametr dodatkowo punktowany | UCHWYTY DO STEROWANIA UMIESZCZONE NA 2 WYSOKOŚCIACH - 1 PKT. UCHWYTY DO STEROWANIA UMIESZCZONE NA JEDNEJ WYSOKOŚCI - 0 PKT.
26 | Wyświetlacz stanu naładowania akumulatora wbudowany w nosze | TAK
27 | System bezprzewodowego ładowania akumulatora noszy po wpięciu w mocowanie, sygnalizacja świetlna rozpoczęcia procesu ładowania w zestawie dodatkowa ładowarka/zasilacz akumulatora noszy 230V | TAK
28 | Możliwość szybkiej, bezpiecznej wymiany akumulatora w noszach bez pomocy narzędzi – parametr dodatkowo punktowany | WYMIANA BEZ UŻYCIA NARZĘDZI - 1 PKT. WYMIANA Z UŻYCIEM NARZĘDZI - 0 PKT.
29 | Nosze z automatycznym, hydrauliczno-elektrycznym systemem podnoszenia, obniżania eliminującym ręczne przenoszenie pełnego ciężaru pacjenta i noszy | TAK
30 | Dodatkowy/rezerwowy system ręcznej obsługi noszy w tym: opuszczania, podnoszenia, załadunku i wyładunku noszy z ambulansu | TAK
31 | Ręczna obsługa noszy (opuszczanie, podnoszenie, załadunek, rozładunek) dostępna w sytuacji transportu pacjenta wymagającego pozycji leżącej, dostęp do wszystkich manipulatorów ręcznego sterowania noszami bez konieczności zmiany pozycji pacjenta | TAK
32 | Potwierdzenie spełnienia przez nosze normy dla medycznych urządzeń elektrycznych IEC 60601-1 lub równoważnej | TAK
33 | Waga noszy 75 kg. Zgodnie z zapisami normy 1865-2:2010 + A1:2015 lub równoważnej oraz potwierdzenie spełnienia dynamicznej normy zderzeniowej PN EN 1789:2007+A2:2014 lub równoważnej dla zapięcia noszy. Dokumenty potwierdzające spełnienie ww. norm lub normy równoważnej wystawione przez podmiot trzeci, na który wykonawca nie może wywierać decydującego wpływu, załączyć do oferty. | TAK
34 | System mocowania noszy montowany bezpośrednio do podłogi ambulansu lub stołu medycznego tzw. lawety, umożliwiający załadunek i rozładunek pacjenta bez wysiłku fizycznego o udźwigu minimum 390kg. System mocowania noszy lub stołu medycznego tzw. lawety musi być zgodny z zapisami norm PN-EN 1865-5:2012 lub równoważnej oraz posiadać potwierdzenie spełnienia dynamicznej normy zderzeniowej dla zapięcia noszy PN EN 1789:2007+A2:2014 lub równoważnej. Z uwagi na udźwig noszy zamawiający wymaga załączenia do oferty karty katalogowej mocowania noszy oraz karty katalogowej stołu medycznego tzw. lawety, jeśli została zaoferowana.Dokumenty mają jednoznacznie potwierdzać, że zaoferowane rozwiązanie jest przeznaczone do użytkowania z zaproponowanym modelem noszy. Dokumenty potwierdzające spełnienie ww. norm wystawione przez podmiot trzeci, na który wykonawca nie może wywierać decydującego wpływu, załączyć do oferty. | TAK
35 | Wbudowany w mocowanie noszy zapasowy panel sterowania pozwalający na automatyczne unoszenie/opuszczanie noszy, wypinanie/wpinanie noszy z funkcją rezerwowej obsługi manualnej wyżej opisanych opcji – parametr dodatkowo punktowany | WBUDOWANY ZAPASOWY PANEL STEROWANIA NOSZY - 1 PKT. BRAK ZAPASOWEGO PANELU STEROWANIA - 0 PKT.
36 | Fabrycznie zainstalowane w mocowanie noszy wskaźniki typu LED ułatwiające naprowadzanie noszy na system mocowania np.: w nocy i potwierdzające poprawne zapięcie noszy w mocowaniu – parametr dodatkowo punktowany | WBUDOWANE WSKAŹNIKI TYPU LED - 1 PKT BRAK WSKAŹNIKÓW - 0 PKT
37 | Możliwość mycia ciśnieniowego mocowania podłogowego oraz ukompletowanych noszy (z akumulatorem). | TAK
38 | Klasa szczelności noszy min. IPX6 | TAK
39 | Zakres temperatur pracy noszy elektryczno-hydraulicznych od -34° do 54° C. | TAK
GWARANCJA NA NOSZE
1 | Okres gwarancji na nosze i system załadunku – min. 24 m-c | TAK
2 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | TAK
3 | Liczba gwarancyjnych przeglądów serwisowych – min. 1 darmowy przegląd w okresie obowiązywania gwarancji | TAK
4 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji – podać max. 24 h czas reakcji | TAK
5 | Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji – max. 24 h od momentu zgłoszenia Wykonawcy awarii | TAK
6 | Instrukcja obsługi i serwisowa w j. polskim | TAK

## DEFIBRYLATOR
Załącznik nr 2.3 do SWZ
ZADANIE NR 3 - DEFIBRYLATOR - 1 SZT.
MARKA/PRODUCENT (należy podać) - ..............................................................................
MODEL (należy podać) – ...................................................................................................
ROK PRODUKCJI - MIN. 2023 (należy podać) – ...................................................................
Lp. | PARAMETRY WYMAGANE | TAK/NIE | PARAMETRY OFEROWANE
(podać, opisać) TAK/NIE
1 | Aparat przenośny z torbą transportową i uchwytem karetkowym. Wyposażony w osłony narożników urządzenia, wzmocnione złącza przewodów, odporność na uderzenia, wstrząsy i drgania. | TAK
2 | Zasilanie akumulatorowe z baterii bez efektu pamięci | TAK
3 | Ładowanie akumulatorów za pomocą ładowarki dwustanowiskowej | TAK
4 | Czas pracy urządzenia na jednym akumulatorze – min. 180 minut monitorowania lub min. 200 defibrylacji x 200J | TAK
5 | Ciężar defibrylatora w kg: | TAK PODAĆ
6 | Codzienny autotest bez udziału użytkownika, bez konieczności włączania urządzenia. | TAK
7 | Stopień ochrony min IP 44 | TAK
8 | Defibrylacja synchroniczna i asynchroniczna | TAK
9 | Defibrylacja w trybie ręcznym i AED | TAK
10 | Metronom reanimacyjny z możliwością ustawień rytmu częstości uciśnięć dla pacjentów zaintubowanych i nie zaintubowanych, oraz dla dorosłych i dzieci. | TAK
11 | Dwufazowa fala defibrylacji w zakresie energii minimum od 2 do 360 J | TAK
12 | Dostępne poziomy energii zewnętrznej – minimum 20. | TAK PODAĆ
13 | Automatyczna regulacja parametrów defibrylacji z uwzględnieniem impedancji ciała pacjenta | TAK
14 | Defibrylacja przez łyżki i elektrody naklejane, w wyposażeniu łyżki dziecięce. | TAK
15 | Łyżki twarde z regulacją energii defibrylacji, wyposażone w przycisk umożliwiający drukowanie. Mocowanie łyżek twardych bezpośrednio w obudowie urządzenia. | TAK
16 | Stymulacja przezskórna w trybie sztywnym i na żądanie | TAK
17 | Częstość stymulacji min. 40-170 impulsów/minutę | TAK
18 | Regulacja prądu stymulacji min. 0-200 mA | TAK
19 | Odczyt 3 i 12 odprowadzeń EKG | TAK
20 | Kardiowersja synchronizowana | TAK
21 | Automatyczna interpretacja i diagnoza 12-odprowadzeniowego badania EKG uwzględniająca wiek i płeć pacjenta | TAK
22 | Alarmy częstości akcji serca | TAK
23 | Zakres pomiaru tętna od 20-300 u/min | TAK
24 | Zakres wzmocnienia sygnału EKG min. Od 0,25 do 4cm/Mv, minimum 7 poziomów wzmocnienia. | TAK
25 | Prezentacja zapisu EKG – minimum 3 kanały na ekranie | TAK
26 | Ekran kolorowy o przekątnej minimum 8”, powłoką podwójną odporną na zarysowania, i MENU w języku polskim | TAK PODAĆ
27 | Wydruk EKG na papierze o szerokości minimum 70mm. | TAK PODAĆ
28 | Pamięć wewnętrzna wszystkich rejestrowanych danych | TAK
29 | Transmisja danych przez modem 3G do istniejących stacji odbiorczych KARTA SIM po stronie zamawiającego. | TAK PODAĆ
30 | Moduł pomiaru SpO2 w zakresie 50-100% z czujnikiem typu klips. | TAK
31 | Moduł ciśnienia nieinwazyjnego NIBP z mankietem dla dorosłych. | TAK
32 | Moduł EtCO2 z zakresem pomiaru min od 0 do 99 mmHg, z automatyczną kalibracja bez udziału użytkownika. | TAK
33 | Pomiar temperatury głębokiej | TAK
34 | Czas reakcji od momentu zgłoszenia usterki max 24godziny, wyłączając dni ustawowo wolne od pracy | TAK
35 | Maksymalny czas usunięcia usterki od momentu zdiagnozowania , gdy zachodzi konieczność sprowadzania części zamiennych 10 dni wyłączjąc dni wolne ustawowo od pracy. | TAK
36 | Czas naprawy gwarancyjnej przedłużający okres gwarancji liczony od momentu zgłoszenia | TAK
37 | Minimalna liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy 3-naprawy | TAK
38 | Czas usunięcia usterki nie wymagający wymiany podzespołów nie wliczając godzin zawartych w dniach ustawowo wolnych max 48 godzin | TAK PODAĆ
39 | Najbliższy autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, w tym ich lokalizacja, wykaz punktów serwisowych, ich lokalizacja (Proszę podać lub wskazać na odpowiedni dokument załączony do oferty) | TAK PODAĆ
40 | Adres najbliższego serwisu | TAK PODAĆ
41 | Numer telefonu, faksu, adres e-mail na który mają być zgłaszane awarie | TAK PODAĆ
42 | Minimum jeden bezpłatny przegląd techniczny w ciągu roku na całość zamówienia w okresie trwania gwarancji plus jeden w ostatnim miesiącu trwania okresu gwarancyjnego. | TAK
43 | Szkolenie obsługi z zakresu użytkowania oraz min. 2 osoby z działu technicznego – z obsługi technicznej | TAK
44 | Serwis pogwarancyjny | TAK/NIE
45 | Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia usterki odrębnym zleceniem min. 48godzin | TAK
46 | Wymagany okres gwarancji min. 24 m-ce | TAK PODAĆ

## SSAK
Załącznik nr 2.4 do SWZ
ZADANIE NR 4 - SSAK AKUMULATOROWY - 1 SZT.
MARKA/PRODUCENT (należy podać) - ..............................................................................
MODEL (należy podać) – ...................................................................................................
ROK PRODUKCJI (należy podać) – ......................................................................................
Lp. | PARAMETRY WYMAGANE | TAK/NIE | PARAMETRY OFEROWANE
(podać, opisać) TAK/NIE
1 | Płynna regulacja podciśnienia w zakresie 0 do 80 kPa | TAK
2 | Wbudowany manometr obrazujący osiągane podciśnienie | TAK
3 | Wyposażony w wielorazowy słój na wydzielinę o objętości min. 1 litr | TAK
4 | Podwójne zabezpieczenie przed zalaniem pompy | TAK
5 | Maksymalny przepływ powyżej 20 l/min | TAK
6 | Zasilanie akumulatorowe zapewniające minimum 40 min pracy | TAK
7 | Uchwyt ścienny do mocowania w ambulansie, zapewniający automatyczne ładowanie po wpięciu ssaka | TAK
8 | Wyposażony we własne źródło światła wykonane w technologii LED. | TAK

## VIDEOLARYNGOSKOP
Załącznik nr 2.5 do SWZ
ZADANIE NR 5 - VIDEOLARYNGOSKOP - 1 SZT.
MARKA/PRODUCENT (należy podać) - ..............................................................................
MODEL (należy podać) – ...................................................................................................
ROK PRODUKCJI (należy podać) – .....................................................................................
Lp | PARAMETRY WYMAGANE | TAK/NIE | PARAMETRY OFEROWANE
(podać, opisać) TAK/NIE
1 | Urządzenie zarejestrowane jako wyrób medyczny według normy IEC 60601-1-2:2007 | TAK
2 | Kolorowy wyświetlacz LCD 2,5” | TAK
3 | Wyświetlacz z możliwością obrotu w osi pionowej 45◦ | TAK
4 | Wbudowana kamera CMOS | TAK
5 | Żródło światła laryngoskopu LED o dużej intensywności | TAK
6 | Bateria wystarczająca na pracę przez 250 minut | TAK
7 | Bateria litowa 3,6V | TAK
8 | Masa urządzenia – 200g | TAK
9 | Wymiary urzadzenia: 180 x 68 x 110 mm | TAK
10 | Włączanie i wyłączanie urządzenia za pomocą jednego dedykowanego przycisku | TAK
11 | Wskaźnik zużycia akumulatora na ekranie | TAK
12 | Dostępne łyżki: | TAK
| a) Macintosh (rozmiary od 1 do 5); | TAK
| b) Łyżki do trudnej intubacji (rozmiary od 1 do 5) | TAK