## Arkusz1
dodatek nr 2 do SWZ na dostawę odczynników do analizatora biochemicznego wraz z jego dzierżawą analizatora. Nr sprawy: ZP/P/14/23
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość badań w skali 24 miesięcy | Ilość sztuk w jednym opakowaniu | Ilość opakowań na 24 miesiące | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa lub nr katalogowy podaje Wykonawca | Nazwa wytwórcy (producenta) podaje Wykonawca
1 | ALAT/GPT | 10000 |  |  |  | 0 |  | 0
2 | Albuminy | 3000 |  |  |  | 0 |  | 0
3 | Amylaza /Diastaza/ | 10000 |  |  |  | 0 |  | 0
4 | AspAT/GOT | 10000 |  |  |  | 0 |  | 0
5 | Białko całkowite | 4500 |  |  |  | 0 |  | 0
6 | Białko w moczu | 3000 |  |  |  | 0 |  | 0
7 | Bilirubina bezp. | 2000 |  |  |  | 0 |  | 0
8 | Bilirubina całk. | 10000 |  |  |  | 0 |  | 0
9 | Chol HDL (met.Bezp) | 8000 |  |  |  | 0 |  | 0
10 | Cholesterol | 11000 |  |  |  | 0 |  | 0
11 | CK | 600 |  |  |  | 0 |  | 0
12 | Fosfataza alk (ALP) | 3000 |  |  |  | 0 |  | 0
13 | Glukoza | 35000 |  |  |  | 0 |  | 0
14 | Kreatynina | 25000 |  |  |  | 0 |  | 0
15 | Kwas moczowy | 3000 |  |  |  | 0 |  | 0
16 | Magnez | 5000 |  |  |  | 0 |  | 0
17 | Mocznik | 9000 |  |  |  | 0 |  | 0
18 | Potas | 22000 |  |  |  | 0 |  | 0
19 | Sód | 22000 |  |  |  | 0 |  | 0
20 | Trójglicerydy | 7000 |  |  |  | 0 |  | 0
21 | Ultraczułe CRP | 30000 |  |  |  | 0 |  | 0
22 | Wapń całkowity | 4000 |  |  |  | 0 |  | 0
23 | Żelazo | 2000 |  |  |  | 0 |  | 0
24 | GGT | 2000 |  |  |  | 0 |  | 0
25 | Alkohol etylowy | 1000 |  |  |  | 0 |  | 0
26 | Amoniak | 500 |  |  |  | 0 |  | 0
27 | Mleczany | 1000 |  |  |  | 0 |  | 0
28 | Hemoglobina HbA1C | 1000 |  |  |  | 0 |  | 0
29 | Fosforany | 1000 |  |  |  | 0 |  | 0
30 | ASO | 1000 |  |  |  | 0 |  | 0
31 | RF | 1000 |  |  |  | 0 |  | 0
POZOSTAŁE NIEZBĘDNE AKCESORIA do pobrania próbek w celu wykonania w/w testów - poniżej PODAJE WYKONAWCA
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość badań w skali 24 miesięcy | Ilość sztuk w jednym opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa lub nr katalogowy podaje Wykonawca | Nazwa wytwórcy (producenta) podaje Wykonawca
1 | [5 empty] | 0 |  | 0
2 | [5 empty] | 0 |  | 0
3 | [5 empty] | 0 |  | 0
4 | [5 empty] | 0 |  | 0
5 | [5 empty] | 0 |  | 0
6 | [5 empty] | 0 |  | 0
Lp. | Przedmiot dzierżawy |  |  | Ilość miesięcy dzierżawy | Cena za jeden miesiąc netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto
1 | Dzierżawa jednego kompletnego analizatora biochemicznego |  |  | 24 |  | 0 |  | 0
Wartość razem: | [5 empty] | 0 |  | 0
Wypełniając wersję elektroniczną w rubryce stawka podatku VAT% należy wpisać tylko cyfrę np.: 8, 23.
UWAGI:
1 | W przypadku niedoszacowania przez Wykonawcę ilości i zakresu asortymentowego akcesoriów oraz odczynników umożliwiających wykonanie wskazanej ilości testów, Wykonawca dostarczy je na koszt własny.
2 | Zamawiający, celem pomocy w wyliczeniu wartości przedmiotu zamówienia, w dodatku nr 2 do swz -cenowym zamieścił formuły sposobu obliczenia ceny ofertowej netto i brutto. Jednakże, odpowiedzialność za prawidłowość formuł i wyliczenie ceny ofertowej spoczywa wyłącznie po stronie Wykonawcy składającego ofertę.
3 | Zamawiający dopuszcza możliwość doposażenia laboratorium w klimatyzator, wirówke laboratoryjną oraz lodówkę odczynnikową w celu zapewnienia odpowiedniej pracy oferowanego przedmiotu zamówienia.
Analizator Biochemiczny
Nazwa handlowa, typ/model - podać:
Producent (wytwórca) podać:
Rok produkcji podać: nie starszy niż 2010 r
Lp. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |  | Wymóg do spełnienia |  | OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE - podaje Wykonawca LEGENDA: TAK - wystarczy potwierdzić spełnianie wymogu wpisując: TAK TAK - podać - należy spełnić wymóg oraz opisać dany parametr.
1 | W pełni automatyczny, wieloparametrowy, wolnostojący, zapewniający ciągłość pracy w systemie 24-godzinnym |  |  |  | TAK
2 | Możliwość integracji z modułem immunochemicznym posiadanym przez Zamawiającego. |  |  |  | TAK
3 | Analizator o swobodnym, ciągłym dostępie –, możliwość oznaczania próbek CITO w każdym momencie, bez konieczności wstrzymywania pracy analizatora. |  |  |  | TAK
4 | Analizator zaopatrzony w stacje uzdatniania wody - zapewnioną przez oferenta – konserwacja i wymiana filtrów na koszt oferenta |  |  |  | TAK
5 | Wydajność analizatora - min. 800 oznaczeń na godzinę (fotometria +ISE) - minimum 400 oznaczeń fotometrycznych na godzinę oraz min 400 oznaczeń ISE na godzinę. |  |  |  | TAK- podać
6 | Możliwość wykonywania wszystkich wymaganych oznaczeń na analizatorze |  |  |  | TAK
7 | Oznaczanie jonów (Na, K, CL) w oparciu o metodę potencjometrii pośredniej. Stabilny moduł ISE kalibrowany raz na 24 godziny. |  |  |  | TAK
8 | Możliwość doładowywania próbek badanych, wstawianych na pokład aparatu w rakach/statywach probówkowych, w trakcie pracy analizatorów – automatyczny podajnik próbek. |  |  |  | TAK
9 | Możliwość wykonywania badań z następujących materiałów biologicznych: surowica, osocze, PMR, mocz, hemolizat lub krew pełna ( dotyczy hemoglobiny glikowanej) |  |  |  | TAK
10 | Automatyczna detekcja poziomu cieczy, skrzepów I pęcherzyków powietrza w badanych próbkach. |  |  |  | TAK
11 | Kuwety reakcyjne, trwałe, wielokrotnego użytku, niewymagające okresowej wymiany przez użytkownika w trakcie całego okresu trwania umowy (gwarantowana trwałość kuwet min 5 lat) |  |  |  | TAK- podać
12 | Możliwość jednoczesnego wykonywania oznaczeń w próbkach pierwotnych, wtórnych, mikrokubeczkach. |  |  |  | TAK
13 | Chłodzenie odczynników na pokładzie analizatora |  |  |  | TAK
14 | Możliwość wprowadzenia na pokład analizatorów oraz wykalibrowania nie mniej niż dwóch zestawów danego odczynnika |  |  |  | TAK- podać
15 | Automatyczne monitorowanie ilości odczynników i materiałów zużywalnych ( płyny płuczące, bufory, rozcieńczalniki itp), wraz z czasem stabilności, na pokładzie analizatorów. |  |  |  | TAK
16 | Identyfikacja próbek badanych oraz odczynników za pomocą kodów kreskowych. |  |  |  | TAK
17 | System mycia zapobiegający kontaminacji, współczynnik przeniesienia nie większy niż 0.1 ppm ( surowica, osocze, mocz) |  |  |  | TAK- podać
18 | Dwukierunkowa komunikacja z Laboratoryjnym Systemem Informatycznym (LIS) |  |  |  | TAK
19 | Podłączenie analizatorów do LIS na koszt oferenta. |  |  |  | TAK
20 | Zabezpieczenie pracy analizatora w UPS . |  |  |  | TAK
21 | Modem wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości (codziennej i skumulowanej) wraz z opracowaniami statystycznymi, z zastosowaniem reguł Westgarda. Graficzne przedstawienie wyników na wykresach Levey – Jenningsa. |  |  |  | TAK
22 | Analizator pracujący w oparciu o technologię mokrej chemii. |  |  |  | TAK
23 | Drukarka laserowa zintegrowana z aparatem do wydruku wyników kalibracji i kontroli. |  |  |  | TAK
24 | Zapewnienie możliwości całodobowego zgłaszania awarii, czas reakcji serwisu do 24h od zgłoszenia awarii, maksymalny czas usunięcia awarii 48 h Ciągła dostępność serwisu przez cały czas trwania umowy - zgłaszania awarii i wsparcie serwisanta przez 7 dni w tygodniu od 8.00 do 21.00 ( także w dni ustawowo wolne od pracy) |  |  |  | TAK- podać
25 | Potwierdzenie istnienia w programie kontrolnym Centralnego Ośrodka Badania Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej z Łodzi grupy metodycznej pracującej na zaoferowanych analizatorach i odczynnikach. Minimum 20 instalacji oferowanych analizatorów w Polsce, w laboratoriach pracujących całodobowo. |  |  |  | TAK- podać
26 | Możliwość wykonania oznaczenia HbA1C (hemoglobiny glikowanej) automatycznie, z pełnej krwi. |  |  |  | TAK
27 | Jeden rodzaj statywów dla próbek badanych, kontroli , kalibratorów |  |  |  | TAK
28 | Możliwość oceny przez analizator jakości materiału badanego (hemoliza, lipemia hiperbilirubinemia) |  |  |  | TAK
29 | Zastosowanie techniki rozszerzającej liniowość testów enzymatycznych bez konieczności wykonywania rozcieńczeń materiału badanego dla: • ALAT liniowość min 4000 U/l • ASPAT liniowość min 4000 U/l • ALP liniowość min 4500 U/l • CK liniowość min 4000 U/l • AMY liniowość min 3300 U/l • GGTP liniowość min 9000 U/l |  |  |  | TAK- podać
…...................................... Data i podpis Wykonawcy