**Zadanie nr 2 – Gastroskop pediatryczny – 1 szt.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LP | Parametry techniczne | **parametr wymagany** | **Parametr oferowany** | **Ocena parametru** |
|  | **PARAMETRY OGÓLNE** |  |  |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji min.2023 r.  **Oferowany model systemu/ typ/ producent:** | TAK (podać) |  | Bez punktacji |
| 2. | Aparat współpracujący z procesorem graficznym Olympus X1 oraz Olympus CV 190 i źródłem światła CLV 190 | TAK (podać) |  | Bez punktacji |
| 3. | Średnica sondy 5,8 mm | TAK (podać) |  | Bez punktacji |
| 4. | Średnica kanału roboczego minimalna 2,2 mm | TAK (podać) |  | Bez punktacji |
| 5 | kąt zagięcia końcówki aparatu góra/dół min 210/90 st. | TAK (podać) |  | Bez punktacji |
| .6. | kąt zagięcia końcówki aparatu prawo/lewo min 100/100 st. | TAK (podać) |  | większy zakres - 3 pkt |
| 7. | Długość robocza 1100 mm | TAK (podać) |  |  |
| 8. | Pole widzenia minimalne140 st | TAK (podać) |  | większy zakres - 4 pkt |
| 9. | Głębia ostrości minimalna w zakresie 3-100 mm | TAK (podać) |  | większy zakres - 3 pkt |
| 10. | Jednogniazdowe złącze | TAK (podać) |  | Bez punktacji |
| 11. | Obrazowanie HDTV na wyjściu z procesora | TAK (podać) |  | Bez punktacji |
| 12. | System obrazowania w wąskim paśmie światła realizowany przez filtr optyczny umieszczony w źródle światłą oraz cyfrowy | TAK (podać) |  | Bez punktacji |
| 12. | Integracja zapotrzebowanego gastroskopu z istniejącą bazą danych Endobase posiadaną przez Zamawiającego | TAK (podać) |  | Bez punktacji |
| 13. | Gwarancja producenta min. 24 miesięcy. | TAK (podać) |  | Gwarancja 24 mcy 0 pkt  Gwarancja 36 mcy 10 pkt |

Wykonawca wypełnia niniejszy Formularz poprzez uzupełnienie kolumny pn. Parametr oferowany (należy opisać oferowany parametr), zgodnie z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w kolumnie pn. Parametry graniczne. Opis oferowanego parametru musi być na tyle wyczerpujący, żeby pozwolił Zamawiającemu ocenę oferty, pod względem zgodności z podstawowymi, bezwzględnie wymaganymi parametrami i uznanie, czy oferta spełnia wymagania podstawowe, czy podlega odrzuceniu.

W przypadku:

1. niewypełnienia którejkolwiek z pozycji w tabeli,
2. zaoferowania parametrów niezgodnych z wymaganiami Zamawiającego

oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy pzp, jako oferta, której treść jest niezgodna z warunkami zamówienia,

*Dokument powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.*