## Załącznik Nr 7 – Zestawienie parametrów granicznych i parametrów ocenianych

Dostawa odczynników hematologicznych, materiałów kontrolnych oraz eksploatacyjnych wraz z dzierżawą dwóch analizatorów hematologicznych

NAZWA, TYP , MODEL ANALIZATORÓW ……………………………………………….

PRODUCENT ANALIZATORÓW   ……………………………………………………………………………………

Uwaga: Zamawiający wymaga zaoferowania dwóch analizatorów hematologicznych o identycznych parametrach

| L.p. | Parametry graniczne dotyczące analizatorów hematologicznych | Potwierdzenie, że oferowany analizator spełnia parametry graniczne TAK/NIE* | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analizatory hematologiczne, min. 2019 rok produkcji (podać w kolumnie „parametry graniczne) rok produkcji dwóch analizatorów) |  |  |
| 2 | Parametry raportowane na wyniku: MCV, MCH, MCHC, PLT, NEUT%#, LYMPH%#, MONO%#, EO%#, BASO%# , RDW-SD, RDW-CV, MPV, P-LCR, PDW, PCT, IG%#, MicroR, MakroR, w tym RBC, HCT, HGB, PLT, WBC jako parametry mierzone. Parametry zwalidowane przez producenta z zakresami referencyjnymi. |  |  |
| 3 | Wydajność minimum 60 badań na godzinę |  |  |
| 4 | Rozdział leukocytów na minimum 5 populacji |  |  |
| 5 | Objętość aspirowanej próbki max. 30 µl dla każdego z trybów: CBC i CBC + 5Diff w systemie otwartym w systemie podajnikowym |  |  |
| 6 | Dodatkowy tryb pomiaru WBC dla próbek leukopenicznych ( możliwość dodatkowej weryfikacji liczby leukocytów w próbce badanej ) |  |  |
| 7 | Automatyczny pomiar oraz bezpośrednie różnicowanie WBC, nie wyliczeniowe w oparciu o fluorescencyjną cytometrię przepływową |  |  |
| 8 | Automatyczny zintegrowany podajnik z mieszadłem na min 20 probówek |  |  |
| 9 | Analizatory przystosowane do pracy z kodami kreskowymi – zewnętrzny i wewnętrzny czytnik kodów kreskowych |  |  |
| 10 | Graficzna prezentacja wyników pomiarów dostępna na scattergramach oraz histogramach na ekranie LCD |  |  |
| 11 | Flagowanie wyników patologicznych wraz z komunikatami opisującymi typowe patologie oraz informacja o stopniu zaawansowania patologii |  |  |
| 12 | Liniowość (bez rozcieńczania): WBC min. do 400 x 103 /µl; PLT min. do 4000 x 103 /µl; HBG min. do 24 g/dl |  |  |
| 13 | Możliwość oceny niedojrzałych granulocytów (metamielocyty, mielocyty, promielocyty) dostępne na wyniku pacjenta |  |  |
| 14 | Pamięć min. 10 000 ostatnich oznaczeń wraz z prezentacją graficzną i danymi pacjenta |  |  |
| 15 | Dowolność redagowania wydruku wyniku wraz z podaniem odpowiednich wartości referencyjnych dla płci i wieku |  |  |
| 16 | Zarządzanie odczynnikami - szacowanie przez system zużycia odczynników |  |  |
| 17 | Analizatory posiadające moduł kontroli jakości zawierający dane liczbowe i graficzne, wykresy Levey – Jenningsa. Parametry krwi kontrolnej na 3 poziomach wczytywane z nośnika. Termin ważności zgodny z terminem na opakowaniu |  |  |
| 18 | Automatyczne procedury konserwacji – codzienne czyszczenie analizatora musi być procedurą niewymagającą otwierania analizatora, jedynie podstawienia odczynnika czyszczącego pod sondę aspiracyjną |  |  |
| 19 | Podłączenie 2 analizatorów do pracującego w laboratorium systemu informatycznego Centrum Marcel – komunikacja dwukierunkowa. Koszt podłączenia do systemu informatycznego ponosi Wykonawca. |  |  |
| 20 | Analizatory wyposażone w komputer sterujący ( zewnętrzny lub wbudowany) analizatorem, z kolorowym monitorem. |  |  |
| 21 | Wymagany system podtrzymania napięcia (UPS) gwarantujący bezpieczeństwo aparatów w przypadku nagłej przerwy w zasilaniu |  |  |
| 22 | Analizatory oznakowane symbolem CE oraz spełniający dyrektywę IVD/98/79/EC. Świadectwa CE dla analizatorów i odczynników (wraz z pierwszą dostawą) |  |  |
| 23 | Instrukcja obsługi w języku polskim (wraz z pierwszą dostawą) |  |  |
| 24 | Na czas trwania umowy Wykonawca zapewni autoryzowany serwis gwarancyjny wydzierżawionych analizatorów uwzględniający m.in.: dojazd, robociznę, koszty napraw, wymiany podzespołów, konserwacji, okresowych przeglądów technicznych. |  |  |
| 25 | Modem serwisowy z możliwością połączenia online z serwisem technicznym Wykonawcy |  |  |
| 26 | Stacja robocza-zewnętrzne stanowisko komputerowe do obsługi LSI |  |  |
| 27 | Wykonawca zapewni kontrolę jakości ( z możliwością eksportu wyników tejże kontroli ), pracującą w interaktywnym systemie jakości obejmującą dzienną wewnętrzną i międzylaboratoryjną kontrolę jakości |  |  |
| 28 | Wykonawca zapewni sumator hematologiczny ( licznik ) na cały okres trwania umowy |  |  |
| 29 | Wykonawca zapewni kontrolę jakości dla rozmazu mikroskopowego oraz retikulocytów manualnych minimum 1 x rok |  |  |
| 30 | Wykonawca zapewni bezpłatne szkolenie wstępne oraz ewentualne szkolenia dodatkowe przypominające wynikające ze zmian w procedurach oraz zmian personelu obsługującego analizatory. Wydanie certyfikatów imiennych dla wszystkich przeszkolonych osób. |  |  |

* Niespełnienie któregokolwiek z parametrów granicznych powoduje odrzucenie oferty.

Parametry oceniane:

| Lp | Parametry oceniane | TAK/NIE (podać) | Opisać parametr oferowany oraz dołączyć dokument potwierdzający dany parametr (należy podać nr strony na której znajduje się potwierdzenie parametru dla danej pozycji) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wbudowana w analizator instrukcja obsługi z możliwością przekierowania błędów i szybkiego wskazywania działań naprawczych |  |  |
| 2 | Kontrola zewnątrzlaboratoryjna producenta jest przesyłana online po wykonaniu oznaczenia bez konieczności zatwierdzania i użycia nośników zewnętrznych, bez ingerencji użytkownika |  |  |

(podpis kwalifikowany, zaufany lub osobisty)