## Formularz
Załącznik nr 2 do SWZ - formularz asortymentowo-cenowy + parametry graniczne
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia / nazwa handlowa | Ilość oznaczeń w ciągu 12 m-cy | J. m. | Oferowana ilość | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Producent/wielkość opakowania | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto
1. | Badanie przeglądowe przeciwciał w PTA | 4300 | op.
2. | Krwinki wzorcowe do badania przeglądowego przeciwciał odpornościowych | adekwatnie do ilości oznaczeń | zestaw
3. | Oznaczanie grupy krwi: anty-A/anty-B/anty-DVI-/ctl/A1/B | 2160 | op.
4. | Krwinki wzorcowe do układu AB0 | adekwatnie do ilości oznaczeń | zestaw
5. | Oznaczanie grupy krwi noworodków anty-A/anty-B/anty-AB/anty-DVI+/ctl/BTA | 240 | op.
6. | Potwierdzenie grupy krwi biorców anty-A/anty-B/anty-DVI-/anty-A/anty-B/anty-DVI- | 760 | op.
7. | Potwierdzenie grupy krwi dawców anty-A/anty-B/anty-DVI+/antyA/anty-B/anty-DVI+ | 1725 | op.
8. | Karta do różnicowania p/ciał na klasy: IgG-IgA-IgM-C3c-C3d - wszystko na jednej karcie. Mikrokarty wypełnione odczynnikami przez producenta | 10 | op.
9. | Odczynnik LISS | adekwatnie do ilości oznaczeń | op.
10. | Końcówki do pipety | adekwatnie do ilości oznaczeń | op.
11. | Zestaw kontrolny do wykonywania kontroli codziennej zawierający p/ciała anty-D i Fya | adekwatnie do ilości oznaczeń | zestaw
12. | Dzierżawa sprzętu: - inkubator dedykowany do metody - chłodziarko-zamrażarka przenośna | 12 | zestaw
RAZEM: | [9 empty] | 0 | 0
| WYMAGANE PARAMETRY GRANICZNE |  |  |  | PODAĆ TAK LUB NIE
1. | Wymagany jest termin ważności odczynników – min. 9 miesięcy, a krwinek wzorcowych – min. 5 tygodni od daty dostawy
2. | Wymagana jest metodyka całkowicie eliminująca płukanie badanych krwinek czerwonych – zawiesina krwinek czerwonych poniżej 1%
3. | Wszystkie oferowane odczynniki, mikrokarty, krwinki i dzierżawiony sprzęt muszą pochodzić od jednego producenta celem zapewnienia walidacji metody
4. | Wymagane są dostawy odczynników (wg harmonogramu) transportem monitorującym pod względem temperatury w czasie transportu (2-8 st. C – odczynniki krwinkowe, 18-25 st. C – mikrokarty).
5. | Badanie grupy krwi noworodka o profilu (A, B, AB, DVI+, ctl, BTA) na jednej karcie. Odczynnik anty-D wykrywający kategorię DVI
6. | Wymagane jest, aby przechowywanie wszystkich mikrokart było możliwe w temp. pokojowej (18-25 st. C).
7. | Wszystkie odczynniki muszą być gotowe do użycia i muszą posiadać pozytywną opinię IHIT o dostarczanej mikrometodzie.
8. | Wymagane jest wykonywanie wszystkich badań zawartych w formularzu asortymentowo-cenowym na odczynnikach.
9. | Badanie przeglądowe przeciwciał na 3 krwinkach wzorcowych wykrywających antygen Cw w pośrednim teście antyglobulinowym. Zestaw krwinek musi być gotowy do użycia. Mikrokarty składające się z 6 mikrokolumn wypełnione fabrycznie surowicą antyglobulinową poliwalentną przez producenta.
10. | Próba zgodności pomiędzy biorcą a dawcą krwi - pośredni test antyglobulinowy.
11. | Oferowane odczynniki należy zaokrąglić do pełnych opakowań handlowych.
12. | Każde jednostkowe opakowanie opisane: nazwa, seria, termin ważności
13. | Mikrokarty do badania grup krwi wypełnione fabrycznie odpowiednimi odczynnikami monoklonalnymi
14. | Zamawiający w ramach dzierżawy wymaga zaoferowania: inkubator dedykowany do metody oraz chłodziarko-zamrażarkę przenośną do przewożenia krwi i preparatów krwiopochodnych, która po okresie obowiązywania umowy stanie się nieodpłatnie własnością zamawiającego.
15. | Zamawiający wymaga wykonania raz w roku bezpłatnego przeglądu technicznego oraz walidacji posiadanego sprzętu - wirówka ID-Centrifuge 12SII - 2szt., ID-Pipetor FP-6, ID-Incubator 37 S I, ID-Dispenser green
16. | Zamawiający wymaga, aby przegląd techniczny i walidacje w/w sprzętu wykonane były przez autoryzowany, certyfikowany serwis producenta (DiaMed). Certyfikat potwierdzający uprawnienia serwisu należy dołączyć do oferty.
17. | Zamawiający wymaga zaoferowania kart przewidzianych instrukcjami użycia sprzętu będącego własnością Zamawiającego zgodnie art. 90 ust. 1 Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., tj. w szczególności instrukcją wirówki ID-Centrifuge 12 SII (Instrukcja obsługi 11.0-12/2011), która stanowi:  rozdz. 1.1Przeznaczenie i sposób użytkowania: „Wirówka ID-Centrifuge 6S / 6S Accu, ID-Centrifuge 12SII, i ID-Centrifuge 24S jest urządzeniem służącym wyłącznie odwirowywaniu ID-Kart”  rozdz. 3.1.2 Użycie ID-Karty: „W wirówkach zezwala się na używanie wyłącznie ID-Kart. Dostępne są następujące typy kart: • ID-Karty z żelem, który zawiera specyficzne przeciwciała w celu określenia antygenów erytrocytów (antygenów grup krwi i innych rzadkich antygenów); • ID-Karty z żelem, które zawierają globulinę anty-ludzką (mono-/polyspecific do wykrywania antyciał, identyfikacji anty-ciała, testu tolerancji i określenie bezpośredniego testu Coombsa); • ID-Karty z neutralnym żelem w celu ustalenia kontroli w surowicy, NaCl i testu enzymu”
18. | Wymagane jest oświadczenie producenta systemu będącego własnością Zamawiającego (sprzęt DiaMed ID-System) potwierdzające kompatybilność i możliwość zastosowania z nim oferowanych odczynników/kart w odniesieniu do wymagań zasadniczych Dyrektywy 98/79/WE w sprawie wyrobów medycznych używanych do diagnostyki in vitro.
Uwaga - niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.
………………………………………………. Podpis