Nr postępowania: ZP/85/2024

Załącznik nr 2 do SWZ

- Opis przedmiotu zamówienia – parametry techniczne

Aparat z ramieniem C  – BLOK operacyjny- 1 szt.

Producent:…………………………

Model/typ:……………………………..

Rok produkcji:………………….

| Lp. | Wymagane parametry techniczne i funkcjonalne | Wartość wymagana | Parametr/wartość oferowana | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |  |
|  | Głębokość ramienia C (odległość między osią wiązki a wewnętrzną powierzchnią ramienia C) > 67 cm | Tak, podać |  | X |
|  | Odległość SID min. 105 cm | Tak, podać |  | X |
|  | Zakres ruchu wzdłużnego ramienia C >20 cm | Tak, podać |  | X |
|  | Zakres ruchu pionowego ramienia C > 41 cm | Tak, podać |  | X |
|  | Ruch pionowy zmotoryzowany | Tak |  | X |
|  | Zakres ruchu orbitalnego ramienia C > 145° | Tak, podać UWAGA parametr stanowi kryterium oceny ofert W kolumnie obok należy podać wartość oferowaną |  | Wartość największa – 5 pkt wartość graniczna – 0 pkt Pozostałe proporcjonalnie * |
|  | Zakres obrotu ramienia C (obrót wokół osi wzdłużnej) > ±220° | Tak, podać |  | X |
|  | Zakres obrotu ramienia C wokół osi pionowej ≥ ±10° | Tak, podać |  | X |
|  | Prześwit ramienia C (odległość między detektorem obrazu a lampą RTG) > 83 cm | Tak, podać |  | X |
|  | Urządzenie zabezpieczające przed najeżdżaniem na leżące przewody | Tak |  | X |
|  | Uchwyt na obudowie detektora do ręcznego manipulowania ramieniem C | Tak |  | X |
|  | Blokada kół | Tak |  | X |
|  | Ręczny włącznik promieniowania | Tak |  | X |
|  | Przycisk bezpieczeństwa wyłączający natychmiast aparat | Tak |  | X |
|  | Sygnalizacja włączonego promieniowania | Tak |  | X |
|  | Poszczególne hamulce oznaczone różnymi kolorami w celu łatwiejszej identyfikacji i komunikacji podczas zabiegu z personelem pomocniczym | Tak |  | X |
|  | Aretaż kół w pozycji równoległej do stołu operacyjnego | Tak |  | X |
|  | Monitor dotykowy 640x480 - interface użytkownika, do sterowania funkcjami obrazu oraz generatora zamontowany na wózku stacji monitorowej oraz na. Aparacie. RTG. Podgląd obrazu z funkcją dotykowego sterowania obrotem oraz kontrastem i jasnością obrazu. Podgląd kolimatorów bez użycia promieniowania, repozycja kolimatorów. | Tak, opisać |  | X |
|  | Sygnalizacja promieniowania na wózku z monitorami oraz na monitorach kolorowych do sterowania aparatem | Tak |  | X |
|  | Szerokość wózka z ramieniem C max 85cm | Tak |  | X |
|  | System magazynowania energii | Tak , opisać UWAGA parametr stanowi kryterium oceny ofert W kolumnie obok należy podać wartość oferowaną |  | Kondensatory – 10 pkt inne systemy – 0 pkt |
| GENERATOR |  |  |  |  |
|  | Generator wysokiej częstotliwości min. 40kHz, impulsowy, wbudowany w urządzenie zapewniający łatwy transport aparatu pomiędzy salami typu monoblok | Tak |  | X |
|  | Zakres częstotliwości impulsów generatora min. 1- 25pulsów/s w przynajmniej 6 krokach | Tak, podać |  | X |
|  | Moc generatora RTG min. 25kW (dla 100kV) zgodnie z obowiązującą normą (IEC 60601-2-54) | Tak, podać |  | X |
|  | Moc generatora RTG dla trybu fluoroskopii min. 18kW | Tak, podać UWAGA parametr stanowi kryterium oceny ofert W kolumnie obok należy podać wartość oferowaną |  | Wartość największa – 10 pkt wartość graniczna – 0 pkt Pozostałe proporcjonalnie * |
|  | Tryby fluoroskopii | Tak |  | X |
|  | Tryby radiografii w tym radiografia cyfrowa | Tak |  | X |
|  | Maksymalne napięcie w trybie fluoroskopii/radiografii min. 120kV | Tak, podać |  | X |
|  | Zakres prądów dla trybów fluoroskopii min. 2 do 240mA | Tak, podać UWAGA parametr stanowi kryterium oceny ofert W kolumnie obok należy podać wartość oferowaną |  | Wartość największa – 10 pkt wartość graniczna – 0 pkt Pozostałe proporcjonalnie * |
|  | Prąd dla trybu radiografii cyfrowej min. 240mA | Tak, podać |  | X |
|  | Kontrola czasu trwania pulsu min. w zakresie min. 7-40ms | Tak. podaź |  | X |
|  | Automatyczny dobór poziomu dawki | Tak |  | X |
|  | Redukcja poziomu dawki promieniowania w trybie fluoroskopii ≥ 50% | Tak, podać |  | X |
| LAMPA I KOLIMATORY |  |  |  |  |
|  | Lampa z wirującą anodą, podać szybkość wirowania anody | Tak, podać |  | X |
|  | Lampa 2-ogniskowa | Tak |  | X |
|  | Wielkość ogniska małego ≤ 0.3 | Tak, podać |  | X |
|  | Wielkość ogniska dużego ≤ 0.6 | Tak, podać |  | X |
|  | Kolimator szczelinowy z rotacją, blendy działające niezależnie od siebie z możliwością domykania w różnym stopniu każdej z nich z osobna | Tak |  | X |
|  | Kolimator typu Irys | Tak |  | X |
|  | Szybkość rotacji anody min. 2800obr/min | Tak, podać |  | X |
|  | Ustawienie kolimatora z podglądem bez użycia dodatkowego promieniowania (na obrazie zamrożonym z wyświetlaniem aktualnego położenia krawędzi przesłon) | Tak |  | X |
|  | Pojemność cieplna anody > 360kHU | Tak, podać |  | X |
|  | Pojemność cieplna kołpaka > 8000kHU | Tak, podać UWAGA parametr stanowi kryterium oceny ofert W kolumnie obok należy podać wartość oferowaną |  | Wartość największa – 20 pkt wartość graniczna – 0 pkt Pozostałe proporcjonalnie * |
|  | Prędkość chłodzenia anody >80 kHU/min | Tak, podać |  | X |
|  | Prędkość chłodzenia kołpaka >100 kHU/min | Tak, podać |  | X |
|  | System zabezpieczający lampę przed przegrzaniem z cyfrowym układem kalkulacji warunków cieplnych lampy zabezpieczającym możliwość wykonywania długich zabiegów | Tak, opisać |  | X |
|  | Dodatkowy układ chłodzenia cieczą, oprócz chłodzenia olejem anody w układzie zamkniętym | Tak |  | X |
| PŁASKI CYFROWY DETEKTOR OBRAZU (FLAT DETECTOR – FD) |  |  |  |  |
|  | Wymiary detektora cyfrowego min.30cm x 30cm | Tak, podać |  | X |
|  | Skala szarości detektora min. 14bit | Tak, podać |  | X |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa min. 70 lini/cm | Tak, podać |  | X |
|  | Rodzaj detektora typu IGZO lub CMOS | Tak |  | X |
|  | Kształt pola obrazowania na monitorach zgodny z kształtem detektora | Tak |  | X |
|  | Rozmiar piksela nie większy niż 150 μm | Tak, podać UWAGA parametr stanowi kryterium oceny ofert W kolumnie obok należy podać wartość oferowaną |  | Wartość największa – 10 pkt – wartość graniczna – 0 pkt Pozostałe proporcjonalnie * |
|  | Rozdzielczość systemu (Nyquist) nie mniejsza niż 3,3 lp/mm | Tak, podać UWAGA parametr stanowi kryterium oceny ofert W kolumnie obok należy podać wartość oferowaną |  | Wartość największa – 10 pkt – wartość graniczna – 0 pkt Pozostałe proporcjonalnie * |
|  | Matryca detektora min. 2000x2000 pikseli | Tak, podać UWAGA parametr stanowi kryterium oceny ofert W kolumnie obok należy podać wartość oferowaną |  | Wartość największa – 10 pkt wartość graniczna – 0 pkt Pozostałe proporcjonalnie * |
|  | Trzy pola detektora obrazu | Tak, podać |  | X |
|  | Celownik laserowy zintegrowany na detektorze obrazu | Tak |  | X |
| SYSTEM CYFROWEJ OBRÓBKI OBRAZU I PAMIĘĆ |  |  |  |  |
|  | Ilość obrazów w pamięci min. 100 000 obrazów | Tak, podać |  | X |
|  | Funkcja „Last Image Hold” | Tak |  | X |
|  | Funkcja „cine ” (nagrywanie i odtwarzanie nagranych sekwencji z kopii) | Tak |  | X |
|  | Wyświetlanie sekwencji CINE z funkcjonalnością min. Start, stop, regulacja szybkości odtwarzania, możliwość przewijania po 1 klatce | Tak, opisać |  | X |
|  | Częstotliwość cyfrowego zapisu na dysku twardym obrazów fluoroskopii pulsacyjnej ≥ 25 obr./sek. | Tak, podać |  | X |
|  | Jednoczesne wyświetlanie mozaiki obrazów ≥ 16 obrazów | Tak, podać |  | X |
|  | Obraz lustrzany | Tak |  | X |
|  | Wzmocnienie krawędzi i szumów w czasie rzeczywistym | Tak |  | X |
|  | Regulacja kontrastu | Tak |  | X |
|  | System nanoszenia opisów | Tak |  | X |
|  | System wpisywania danych pacjenta | Tak |  | X |
|  | System zarządzania bazą danych z badaniami | Tak |  | X |
|  | Funkcja generowania raportu dawki z podziałem na tryby pracy, powiększenia | Tak |  | X |
|  | Minimum 4 wielkości powiększenia obrazu Zoom | Tak |  | X |
|  | Skala szarości w post-procesingu min. 24bit | Tak, podać |  | X |
|  | System automatycznego zabezpieczenia przed przegrzaniem poprzez automatyczną redukcję pulsów/sekundę w przypadku osiągnięcia zbyt dużej temperatury oraz powrót Do docelowych ustawień pulsów/sekundę w przypadku osiągnięcia optymalnej temperatury. | Tak, podać UWAGA parametr stanowi kryterium oceny ofert W kolumnie obok należy podać wartość oferowaną |  | TAK - 5 pkt NIE - 0 pkt |
| WÓZEK Z MONITORAMI |  |  |  |  |
|  | Ilość monitorów 2 | Tak |  | X |
|  | Monitory na ruchomym wysięgniku, umożliwiającym ustawienie monitorów bliżej operatora, z możliwością zmiany wysokości i obrotu wokół wózka | Tak, podać |  | X |
|  | Monitory LCD TFT przekątna min. 19” każdy rozdzielczość min 1280 x 1024 pikseli | Tak, podać |  | X |
|  | Luminacja monitorów min. 950cd/m2 | Tak, podać |  | X |
|  | Contrast Ratio 950:1 | Tak |  | X |
|  | Sygnalizacja włączonego promieniowania na pulpitach sterowania i na monitorach głównych | Tak |  | X |
|  | Wskaźnik włączonego promieniowania na wózku z monitorami | Tak |  | X |
|  | Kąt widzenia pionowy i poziomy min. 175˚ | Tak, podać |  | X |
| ŚRODKI DOKUMENTACYJNE I ARCHIWIZACYJNE |  |  |  |  |
|  | DICOM 3.0, Funkcje Storage, Storage Commitment Worklist | Tak, podać |  | X |
|  | Drukarka termiczna wbudowana w aparat | Tak |  | X |
|  | Port USB z automatycznym dogrywanie przeglądarki DICOM umożliwiającym odtwarzanie zdjęć na dowolnym komputerze PC | Tak |  | X |
| WYPOSAŻENIE |  |  |  |  |
|  | Wielofunkcyjny programowalny, bezprzewodowy pedał z minimum 5 trybami pracy koniecznie z możliwością włączania promieniowania i zapisu oraz włącznik ręczny i dodatkowy klawisz wyzwalania promieniowania np. w obrębie ramienia C | Tak, podać |  | X |
|  | Zintegrowany system monitorowania i wyświetlania dawki RTG wraz z funkcjonalnością generowania raportu dawki oraz wysyłanie raportu w formacie DICOM | Tak |  | X |
|  | Pakiet naczyniowy SMART (DSA, MSA, RSA, pixelshift, landmarking, 2 wyjścia DVI do podłączenia dodatkowych monitorów (lewy,prawy); Anatomical Marking Tool) | Tak |  | X |
|  | Dwa wyjścia SDI lub DVI. do podłączenia dodatkowej pary monitorów | Tak |  | X |
|  | Protokół wykonania testów akceptacyjnych oraz specjalistycznych przez autoryzowany serwis lub laboratorium | Tak |  | X |
|  | Integracja aparatu z systemem HIS powinna zawierać funkcjonalność zleceń z HIS do worklisty aparatu oraz przesłanie wyniku badania w formacie dicom do serwera PACS zintegrowanego ze szpitalnym HIS. Wszelkie koszty związane z dostarczeniem licencji na zapis do PACS oraz konfiguracji i serwisu integracji są po stronie Wykonawcy. | Tak |  | X |

*punkty będą obliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 2 do SWZ musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym