Pyrzyce, dnia 30.11.2023 r.

Dotyczy: postępowanie w trybie podstawowym nr 22/23 na Dostawę asortymentu medycznego jednorazowego użytku.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

Pakietnr.3.
Pyt.1.Oferujemy wkłady i pojemniki równoważne w skutecznym odsysaniu a zarazem bezpieczne ze względu na właściwości antybakteryjne(badania do wglądu zamawiającego) o następujących cechach szczegółowych,prosimy o dopuszczenie:
- wkłady okrągłe (o poj.2000ml) posiadają w pokrywie dwa króćce ( pacjent, próżnia ), o różnej średnicy, co zapobiega mylnemu podłączeniu drenów. Króciec przyłączeniowy do pacjenta jest uniwersalny(także do zabiegów ortopedycznych): gładki, rozszerzający się, przez co dostosowany jest do drenów o różnej średnicy; wkłady wyposażone są w filtr hydrofobowo-antybakteryjny, zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem jak i personel przed kontaktem z odsysaną wydzieliną, w dwa uchwyty w postaci pętli do wygodnego demontażu, zatyczka na port pacjenta po zakończeniu odsysania. Wkłady(certyfikowane jako produkt medyczny, spełniający wszystkie wymagania określone w odpowiednich regulacjach prawnych) uszczelniają się automatycznie po uruchomieniu ssania. Wkłady pakowane w formie częściowo sprasowanej dla zmniejszenia objętości. Wymiana wkładu ze względu na inne rozwiązania techniczne, wymaga chwilowego odłączenia z pokrywy wkładu, drenu łączącego ze żródłem ssania, ta czynność jest prosta i nie sprawia żadnych trudności personelowi( natomiast sprawia niewyobrażalne męki przedstawicielowi firmy oferującemu konkurencyjny system - nie wiem dlaczego). Na każdym wkładzie, fabrycznie nadrukowana data ważności i numer serii. Kanistry(okrągłe, o poj.2000ml) kompatybilne z oferowanymi wkładami, ze skalą pomiarową, z możliwością mycia ręcznego, mechanicznego i sterylizacji w temp.121st.C, wyposażone w zaczep do mocowania. Kanistry z przezroczystego tworzywa, odpornego na uszkodzenia mechaniczne, certyfikowane jako produkt medyczny, spełniający wszystkie wymagania określone w odpowiednich regulacjach prawnych. W przypadku wybrania naszej oferty, deklarujemy bezpłatną wymianę obecnie używanych pojemników na oddziałach. Zgoda Zamawiającego umożliwi zaoferowanie nowoczesnego systemu, ze względu na opatentowaną, antybakteryjną technologię produkcji wkładów i pojemników ( co jest potwierdzone badaniami laboratoryjnymi wg. ISO 22196 – do wglądu dla zamawiającego). Brak dopuszczenia naszego systemu stwarza sytuację, gdy tylko jeden produkt spełnia wymogi SIWZ co budzi uzasadnione wątpliwości co do zgodności z ustawą ZP(zasada uczciwej konkurencji) oraz racjonalnością wydatkowania środków publicznych. Jednocześnie, gwarantujemy wzajemną kompatybilność oferowanych wkładów i pojemników które oferujemy oraz skuteczne i bezpieczne odsysanie.

Odpowiedź- Zgodnie z zapisami SWZ.