

Znak: ZOZ.V.010/DZP/06/24 Sucha Beskidzka dnia 11.03.2024r.

Dotyczy: **Dostawa odczynników do oznaczeń laboratoryjnych wraz z dzierżawą sprzętu**

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytania:

1. Dotyczy pkt IV Ppkt 3 SWZ.

Czy Zamawiający dopuści aby specyfikacje protokołu transmisji danych do systemu laboratoryjnego były dostarczone w języku angielskim ( bez wersji polskojęzycznej)?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

2. Dotyczy Pakiet nr 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by nie wszystkie odczynniki, kontrole pochodziły od jednego producenta ale wszystkie one były w pełni kompatybilne z oferowanym sprzętem?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Dotyczy : Pakiet nr 9 Część 1- Parametry graniczne i wymagane

3. Czy Zamawiający w punkcie 2a dopuści analizator z czujnikiem poziomu próbki, w którym wymagana objętość próbki wynosi 2 ml?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

4. Czy Zamawiający w punkcie 2d dopuści zaoferowanie pasków 11- parametrowych zawierających poza wymaganymi parametrami dodatkowo kwas askorbinowy?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

5. Czy Zamawiający w punkcie 3a dopuści moduł przeznaczony do dokładnego ilościowego zliczania elementów upostaciowanych w moczu o wydajności od 70-100 ozn/h i podajnikiem na 60 próbek?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

6. Czy Zamawiający w punkcie 3c dopuści moduł wykorzystujący metodę automatycznej identyfikacji przepływających elementów upostaciowanych moczu wykorzystującą obrazowanie cyfrowe - Flowcell ?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

7. Czy Zamawiający w punkcie 3e dopuści moduł z pomiarem bakterii bez dodatkowego wskazania za pomocą oflagowania Gram (-) i Gram (+)

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

8. Czy Zamawiający w punkcie 3g dopuści moduł z najmniejszą wymaganą objętością próbki- min 2,5 ml, objętość pobieranego materiału do badania nie większa niż 1,2 ml ?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

9. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie do pomocniczego analizatora właściwości fizyko-chemicznych moczu- pasków 14- parametrowych zawierających poza wymaganymi parametrami dodatkowo kwas askorbinowy i wapń?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

10. Czy Zamawiający w formularzu asortymentowo-cenowym dopuści dla punktu nr 2 - „Elementy upostaciowane moczu- odczynniki” rozszerzenie o dodatkowe pozycje w celu wykazania wszystkich odczynników potrzebnych do oznaczeń elementów upostaciowanych moczu?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

11. Dotyczy pakietu nr 6 cz. 1

Czy Zamawiający w przypadku awarii analizatorów do oznaczania parametrów równowagi kwasowo-zasadowej wymaga dostarczenia aparatu zastępczego do wykonywania badań elektrolitów oznaczającego następujące parametry: Na, K, Cl, Ca , Li?

**Odp. NIE.**