SPECYFIKACJA KOMORY KLIMATYCZNEJ

- Opis podstawowych wymagań technicznych urządzenia

| L.p. | Parametr | Wyszczególnienie |
| --- | --- | --- |
| 1. | Przedmiot zamówienia | komora klimatyczna |
| 2. | Przeznaczenie komory | komora klimatyczna ma służyć m.in. do prowadzenia długotrwałych badań wpływu zróżnicowanych temperatur na pracę aparatów nurkowych zgodnie z normami : PN-EN 250:2014 i PN-EN 14143:2013, jak również innych elementów użytkowych sprzętu nurkowego i materiałów konstrukcyjnych oraz innych materiałów i urządzeń technicznych; |
| 3. | Pojemność wewnętrzna (badawcza) komory | 650 ≥ VKB ≥ 550 litrów; Pojemność wewnętrzna komory badawczej ma umożliwić umieszczenie w niej kompletnego aparatu nurkowego o umownej objętości, odpowiadającej prostopadłościanowi o wymiarach (szer. x dług. x wys. [mm]) 300x550x700 co odpowiada ok. 116 litrów lub innych konstrukcji technicznych; |
| 4. | Wymiary zewnętrzne komory klimatycznej | (szer. x dług. x wys. [mm]) 1150x1800x2100; Maksymalna wysokość komory wraz z układem jezdnym nie powinna przekraczać ≤ 2 150 mm; |
| 5. | Wyposażenie podstawowe komory | – układ jezdny (kółka i stopy) umożliwiający przemieszczanie i poziomo- |
|  |  | wannie komory: |
|  |  | – układ zamykania drzwi komory z ryglowaniem lub elektromagnetyczny; |
|  |  | – minimum jedna półka; |
|  |  | – oświetlenie wewnętrzne komory; |
|  |  | – wielowarstwowe, zabezpieczone termicznie okno wziernikowe do wnętrza komory o wymiarach zbliżonych do 400 x 600 mm; |
|  |  | – kolumna demineralizacyjna w układzie wilgotności; |
|  |  | – układ pomiaru wilgotności o dobrej precyzji wskazań; |
|  |  | – skraplacz chłodzony powietrzem; |
|  |  | – dodatkowe zabezpieczenia termostatyczne z niezależnym pomiarem temperatury; |
| 5. | Parametry pracy: | – zakres zmian temperatur (pracy) : –40 OC do +180 OC; |
|  |  | – wahania temperatury w komorze : ± 0,1 OC do ± 0,3 OC; |
|  |  | – max obciążenie cieplne dla –30 OC powinno wynosić 550 – 650 W; |
|  |  | – zakres wilgotności względnej : od 10 % do 98 % w zakresie temperatur : +2 OC do + 95 OC; |
|  |  | – wahania wilgotności względnej : ± 1 % do ± 3 %; |
|  |  | – max obciążenie cieplne dla +95 OC i wilgotności względnej do 95 % powinno wynosić 350 – 450 W; |
|  |  | – zakres punktu rosy : +4 OC do + 95 OC dla pomiarów ciągłych; |
|  |  | – prędkość zmian temperatury dla GRZANIA : 4-5 OC / min (od –40 OC do +180 OC); |
|  |  | – prędkość zmian temperatury dla CHŁODZENIA : 3-4 OC / min (od+180 OC do –40 OC); |
| 6. | Sterowanie pracą komory | – wewnętrzne oprogramowanie do bezpośredniego sterowania pracą komory; |
|  |  | z umieszczonym na komorze interfejsem; |
|  |  | – oprogramowanie do monitorowania pracy komory i gromadzenia danych |
|  |  | pomiarowych, ich zapisu z możliwością graficznej wizualizacji; |
|  |  | – możliwość programowania całego przebiegu procedury badawczej; |
|  |  | – możliwość obliczania gradientów i tworzenia raportów z badania; |
|  |  | – możliwość podglądu parametrów pracy komory i jej systemów; |
|  |  | – możliwość zapisu zaistniałych alarmów; alarmy akustyczne; |
|  |  | – możliwość podłączenia się do portu Ethernet; |
|  |  | – współpraca z siecią Wi-Fi; |