Załącznik nr 1 B do SWZ

WYKAZ WYMAGANYCH PARAMETRÓW / CECH TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH dla PAKIETU NR 1

TOR WIZYJNY DO BRONCHOSKOPII (WÓZEK ENDOSKOPOWY) - 1 SZTUKA

Producent :…………………………………………………………………………
Typ urządzenia :……………………………………………………………………
Kraj pochodzenia :…………………………………………………………………
Rok produkcji 2022
Lp	FUNKCJA/ PARAMETR	PARAMETR WYMAGANY	PARAMETRY OFEROWANE
	Parametry techniczne
1.	Podstawa jezdna z blokadą kół	TAK
2.	Wieszak na dwa endoskopy	TAK
3.	Możliwość umieszczenia wieszaka z lewej lub prawej strony wózka	TAK
4.	Mocowanie obrotowe monitora z możliwością ruchu monitora w płaszczyźnie poziomej i pionowej na wysięgniku umożliwiającym usytuowanie monitora ponad górną półką wózka	TAK
	Wymagania pozostałe:
5.	Gwarancja minimum 24 miesiące	TAK, PODAĆ
6.	Czas trwania naprawy gwarancyjnej powoduje przedłużenie okresu gwarancji o pełny okres niesprawności dostarczonego przedmiotu zamówienia.	TAK
7.	Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.	TAK
8.	Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania	TAK
9.	Protokół zdawczo-odbiorczy	TAK
10.	Przeglądy – zgodnie z zaleceniami producenta	TAK
11.	Szkolenie personelu	TAK
12	Paszport techniczny	TAK
13.	Instrukcja obsługi w wersji elektronicznej i papierowej - przy dostawie sprzętu	TAK
14.	Wykonanie przeglądów serwisowych nieodpłatnych w okresie trwania gwarancji w terminach zgodnych z wymaganiami producenta.	TAK

TOR WIZYJNY DO BRONCHOSKOPII (PROCESOR WIZYJNY I ŹRÓDŁO ŚWIATŁA) -1 SZTUKA

Producent :…………………………………………………………………………
Typ urządzenia :……………………………………………………………………
Kraj pochodzenia :…………………………………………………………………
Rok produkcji 2022
Lp	FUNKCJA/ PARAMETR	PARAMETR WYMAGANY	PARAMETRY OFEROWANE
	Parametry techniczne
1.	Obrazowanie w systemie UHD 4K	TAK
2.	Główne wyjście sygnału wideo 4K: 12G-SDI	TAK
3.	Zoom elektroniczny	TAK
4.	Obraz w obrazie i obraz obok obrazu z wyświetleniem obrazu ze żródła zewnętrznego np. USG, RTG, EUS	TAK
5.	Funkcja obrazowania tkanki w wąskich pasmach światła uruchamiana automatycznie przyciskiem na głowicy bronchoskopu w trakcie badania bronchoskopowego i uzyskiwania poprzez wycinanie pasma światła czerwonego z widma światła emitowanego	TAK
6.	Obrazowanie w trybie auto-fluorescencji	TAK
7.	Obrazowanie ze wzmocnieniem tekstury i koloru w celu poprawy możliwości diagnostycznych	TAK
8.	Czerwone obrazowanie dichromatyczne w celu uwidaczniania naczyń krwionośnych i miejsc krwawienia	TAK
9.	Wymienna pamięć w postaci flash	TAK
10.	Zintegrowane źródło światła z technologią 5 LED	TAK
11.	Wejście cyfrowe: HD-SDI	TAK
12.	Wyjście cyfrowe: 3G-SDI	TAK
13.	Podłączenia urządzenia zewnętrznego o wysokiej rozdzielczości poprzez min. jedno wejście HD-SDI	TAK
14.	Obsługa trybów obrazowania: 16:9, 4:3	TAK
15.	Dotykowy panel sterujący	TAK
16.	Regulacja jasności panelu sterującego 10. stopniowa	TAK
17.	Możliwość zapisu zdjęć w formacie TIFF, JPEG	TAK
18.	Możliwość zaprogramowania trybów pracy przesłony ( automatyczna, średnia, szczytowa )	TAK
19.	Możliwość czterostopniowej regulacji intensywności pompowania powietrza	TAK
20.	Funkcja automatycznego rozpoznawania endoskopów z podaniem typu, symbolu i numeru fabrycznego endoskopu	TAK
21.	Wyświetlanie danych pacjenta: numer ID, nazwisko, płeć, wiek, data urodzenia	TAK
22.	Pamięć wewnętrzna	TAK
23.	Możliwość zapisu ustawień dla min. 15 użytkowników	TAK
	Wymagania pozostałe:
24.	Gwarancja minimum 24 miesiące	TAK, PODAĆ
25.	Czas trwania naprawy gwarancyjnej powoduje przedłużenie okresu gwarancji o pełny okres niesprawności dostarczonego przedmiotu zamówienia.	TAK
26.	Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.	TAK
27.	Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania	TAK
28.	Protokół zdawczo-odbiorczy	TAK
29.	Przeglądy – zgodnie z zaleceniami producenta	TAK
30.	Szkolenie personelu	TAK
31.	Paszport techniczny	TAK
32.	Instrukcja obsługi w wersji elektronicznej i papierowej - przy dostawie sprzętu	TAK
33.	Wykonanie przeglądów serwisowych nieodpłatnych w okresie trwania gwarancji w terminach zgodnych z wymaganiami producenta.	TAK

TOR WIZYJNY DO BRONCHOSKOPII (SSAK ENDOSKOPOWY) - 1 SZTUKA

Producent :…………………………………………………………………………
Typ urządzenia :……………………………………………………………………
Kraj pochodzenia :…………………………………………………………………
Rok produkcji 2022
Lp	FUNKCJA/ PARAMETR	PARAMETR WYMAGANY	PARAMETRY OFEROWANE
	Parametry techniczne
1.	Wytwarzana próżnia nominalna: min. 95 kpa	TAK, PODAĆ
2.	Wskaźnik próżni	TAK
3.	Regulowana siła ssania manualna: pokrętło	TAK
4.	System pływakowy antyprzepełnieniowy	TAK
5.	Regulacja siły ssania zaprogramowana w trzech poziomach: (40 l/min, 50 l/min oraz 60 l/min)	TAK
6.	Filtr mikrobiologiczny	TAK
7.	Możliwość współpracy z pojemnikami jednorazowymi	TAK
8.	Waga: max. 10 kg	TAK
9.	Wymiary: / Wysokość: 210 mm (± 20mm) / Szerokość: 305 mm (± 20mm) / Głębokość: 375 mm (± 20mm)	TAK, PODAĆ
	Wymagania pozostałe:
10.	Gwarancja minimum 24 miesiące	TAK, PODAĆ
11.	Czas trwania naprawy gwarancyjnej powoduje przedłużenie okresu gwarancji o pełny okres niesprawności dostarczonego przedmiotu zamówienia.	TAK
12.	Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.	TAK
13.	Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania	TAK
14.	Protokół zdawczo-odbiorczy	TAK
15.	Przeglądy – zgodnie z zaleceniami producenta	TAK
16.	Szkolenie personelu	TAK
17.	Paszport techniczny	TAK
18.	Instrukcja obsługi w wersji elektronicznej i papierowej - przy dostawie sprzętu	TAK
19.	Wykonanie przeglądów serwisowych nieodpłatnych w okresie trwania gwarancji w terminach zgodnych z wymaganiami producenta.	TAK

TOR WIZYJNY DO BRONCHOSKOPII (APARAT ULTRASONOGRAFICZNY-ENDOSKOPOWY)
 -1 SZTUKA

Producent :…………………………………………………………………………
Typ urządzenia :……………………………………………………………………
Kraj pochodzenia :…………………………………………………………………
Rok produkcji 2022
Lp	FUNKCJA/ PARAMETR	PARAMETR WYMAGANY	PARAMETRY OFEROWANE
	Parametry techniczne
1.	Aparat o kompaktowej konstrukcji umożliwiający ustawienie go na półce endoskopowej stacji endoskopowej	TAK
2.	Aparat fabrycznie nowy	TAK
3.	Waga aparatu z klawiaturą max. : 25 kg	TAK
4.	Współpraca z oferowanym zestawem endoskopowym	TAK
5.	Aparat wyświetlający obraz USG na monitorze endoskopowym	TAK
6.	Wybór wyświetlanego na monitorze obrazu ultrasonograficznego lub endoskopowego z klawiatury za pomocą jednego klawisza	TAK
7.	Funkcja obrazu w obrazie tzw. PiP	TAK
8.	Klawiatura aparatu umożliwiająca sterownie aparatem USG	TAK
9.	Klawiatura z wbudowanym trackballem, panelem dotykowym LCD i podświetlanymi klawiszami	TAK
10.	Ilość niezależnych gniazd do podłączenia endoskopowych głowic ultrasonograficznych: min 2	TAK, PODAĆ
12.	Ilość niezależnych gniazd do podłączenia mechanicznych endoskopowych głowic ultrasonograficznych: 1	TAK
13.	Ilość niezależnych gniazd do podłączenia elektronicznych endoskopowych głowic ultrasonograficznych: 1	TAK
14.	Aparat posiadający możliwość współpracy z głowicami o skanowaniu mechanicznym	TAK
15.	Aparat posiadający możliwość współpracy z mini sondami USG	TAK
16.	Możliwość wymiany głowic bez konieczności wyłączania urządzenia	TAK
17.	Skanowanie mechaniczne	TAK
18.	Tryby wyświetlania obrazu min.: B mode	TAK
19.	Skanowanie radialne	TAK
20.	Częstotliwości skanowania min.: C5, C7.5, C12, C20, 7.5, 12, 20 MHz	TAK, PODAĆ
21.	Zakresy wyświetlania min.: 2,3,4,6,9,12cm	TAK, PODAĆ
22.	Obszar wyświetlanego obrazu: / pełen okrąg, część dolna, część górna, przewijanie	TAK
23.	Pamięć obrazów min.: 160 klatek	TAK, PODAĆ
24.	Funkcja podglądu dynamicznego	TAK
25.	Funkcja przetwarzania obrazu: / - Wzmocnienie min.: 20 ustawień, regulowane / - Kontrast min.: 8 ustawień, regulowane	TAK
26.	Skanowanie elektroniczne	TAK
27.	Tryby wyświetlania obrazu min.: / B mode, Kolor Doppler, Power Doppler	TAK
28.	Skanowanie radialne, skanowanie w zakrzywionej macierzy liniowej	TAK
29.	Częstotliwości skanowania min.: 5Mhz,6Mhz,7,5Mhz,10Mhz,12Mhz	TAK, PODAĆ
30.	Zakresy wyświetlania min.: 2,3,4,5,6,7,8,9,12cm	TAK, PODAĆ
31.	Obszar wyświetlanego obrazu: Skanowanie radialne: pełen okrąg, część dolna, część górna, przewijanie; Skanowanie w zakrzywionej macierzy liniowej: wypukły	TAK
32.	Pamięć obrazów min.: do 600 klatek	TAK, PODAĆ
33.	Funkcja podglądu filmu	TAK
34.	Funkcja przetwarzania obrazu: / - Wzmocnienie min.: 20 ustawień, regulowane / - Kontrast min.: 8 ustawień - regulowanych	TAK
35.	Zapisywanie obrazów na dysku twardym aparatu ultrasonograficznego	TAK
36.	Możliwość podłączenia pamięci flash	TAK
	Wymagania pozostałe
37.	Gwarancja minimum 24 miesiące	TAK, PODAĆ
38.	Czas trwania naprawy gwarancyjnej powoduje przedłużenie okresu gwarancji o pełny okres niesprawności dostarczonego przedmiotu zamówienia.	TAK
39.	Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.	TAK
40.	Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania	TAK
41.	Protokół zdawczo-odbiorczy	TAK
42.	Przeglądy – zgodnie z zaleceniami producenta	TAK
43.	Szkolenie personelu	TAK
44.	Paszport techniczny	TAK
45.	Instrukcja obsługi w wersji elektronicznej i papierowej - przy dostawie sprzętu	TAK
46.	Wykonanie przeglądów serwisowych nieodpłatnych w okresie trwania gwarancji w terminach zgodnych z wymaganiami producenta.	TAK

TOR WIZYJNY DO BRONCHOSKOPII (MONITOR MEDYCZNY) - 1 SZTUKA

Producent :…………………………………………………………………………
Typ urządzenia :……………………………………………………………………
Kraj pochodzenia :…………………………………………………………………
Rok produkcji 2022
Lp	FUNKCJA/ PARAMETR	PARAMETR WYMAGANY	PARAMETRY OFEROWANE
	Parametry techniczne
1.	Przekątna ekranu: 31,5 ”	TAK
2.	Technologia panelu: LCD TFT z aktywną matrycą	TAK
3.	Rozdzielczość: 3840 × 2160	TAK
4.	Proporcje ekranu: 16:9	TAK
5.	Kąt widzenia: 178°	TAK
6.	Kontrast: 1000:1	TAK
7.	Wejścia sygnału 4K: 12G-SDI ×2, Display Port ×1, HDMI ×1	TAK
8.	Wyjścia sygnału 4K: 12G-SDI ×2	TAK
9.	Wejścia sygnału: 3G-SDI ×1, DVI-D ×1	TAK
10.	Dodatkowe funkcje: wzmocnienie obrazu struktur i koloru, wyświetlenie wielu obrazów (PIP/POP), klonowanie zawartości monitora wraz z obrazem PIP/POP w rozdzielczości 4K/HD na drugi monitor.	TAK, PODAĆ
	Wymagania pozostałe:
11	Gwarancja minimum 24 miesiące	TAK, PODAĆ
12	Czas trwania naprawy gwarancyjnej powoduje przedłużenie okresu gwarancji o pełny okres niesprawności dostarczonego przedmiotu zamówienia.	TAK
13	Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.	TAK
14	Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania	TAK
15	Protokół zdawczo-odbiorczy	TAK
16	Przeglądy – zgodnie z zaleceniami producenta	TAK
17	Szkolenie personelu	TAK
18	Paszport techniczny	TAK
19	Instrukcja obsługi w wersji elektronicznej i papierowej - przy dostawie sprzętu	TAK
20.	Wykonanie przeglądów serwisowych nieodpłatnych w okresie trwania gwarancji w terminach zgodnych z wymaganiami producenta.	TAK

WIDEBRONCHOSKOP ZABIEGOWO-DIAGNOSTYCZNY - 1 SZTUKA

Producent :…………………………………………………………………………
Typ urządzenia :……………………………………………………………………
Kraj pochodzenia :…………………………………………………………………
Rok produkcji 2022
Lp	FUNKCJA/ PARAMETR	PARAMETR WYMAGANY	PARAMETRY OFEROWANE
	Parametry techniczne
1.	Pełna kompatybilność z oferowanym systemem endoskopowym	TAK
2	Obrazowanie w standardzie wysokiej rozdzielczości HDTV	TAK
3.	Kąt obserwacji min.: 120 °	TAK, PODAĆ
4.	Średnica zewnętrzna wziernika max: 6,0 mm	TAK, PODAĆ
5.	Średnica kanału roboczego min.: 3,0 mm	TAK, PODAĆ
6.	Głębia ostrości : 3 - 100 mm	TAK
7.	Kąt zagięcia końcówki endoskopu: / a)w górę min.: 180 o, / b) w dół min.: 130 o	TAK
8.	Funkcja identyfikacji endoskopu przez procesor	TAK
9.	Wbudowany mikrochip informacyjny zawierający: / informację o typie i nr seryjnym wideoendoskopu oraz jego średnicy zewnętrznej i średnicy kanału roboczego / schemat kierunku wyjścia narzędzia endoskopowego	TAK
10.	4 programowalne przyciski endoskopowe. Możliwość przypisania funkcji procesora na dowolny przycisk sterujący endoskopu tj. min. zamrożenia obrazu , przysłony irysowej , wyostrzenia obrazu , wyboru wielkości obrazu	TAK
11.	Funkcja obracania przewodu sondy endoskopowej w zakresie 120° prawo/lewo	TAK
12.	Wodoodporne jednostopniowe złącze elektryczne endoskopu bez konieczności stosowania dodatkowych elementów zabezpieczających	TAK
13.	Obrazowanie w wąskim paśmie światła realizowanym poprzez filtr optyczno-cyfrowy w celu zwiększenia wykrywalności wczesnych zmian nowotworowych nie widocznych w białym świetle	TAK
14.	Zawór ssawny z przyłączem ssawnym jest w pełni odłączany od bronchoskopu i autoklawowalny	TAK
	Wymagania pozostałe:
15.	Gwarancja minimum 24 miesiące	TAK, PODAĆ
16.	Czas trwania naprawy gwarancyjnej powoduje przedłużenie okresu gwarancji o pełny okres niesprawności dostarczonego przedmiotu zamówienia.	TAK
17.	Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.	TAK
18.	Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania	TAK
19.	Protokół zdawczo-odbiorczy	TAK
20.	Przeglądy – zgodnie z zaleceniami producenta	TAK
21.	Szkolenie personelu	TAK
22.	Paszport techniczny	TAK
23.	Instrukcja obsługi w wersji elektronicznej i papierowej - przy dostawie sprzętu	TAK
24.	Wykonanie przeglądów serwisowych nieodpłatnych w okresie trwania gwarancji w terminach zgodnych z wymaganiami producenta.	TAK

WIDEOBRONCHOSKOP ULTRACIENKI - 1 SZTUKA

Producent :…………………………………………………………………………
Typ urządzenia :……………………………………………………………………
Kraj pochodzenia :…………………………………………………………………
Rok produkcji 2022
Lp	FUNKCJA/ PARAMETR	PARAMETR WYMAGANY	PARAMETRY OFEROWANE
	Parametry techniczne
1.	Kąt obserwacji, min. 90 °	TAK, PODAĆ
2	Kierunek widzenia 0 °	TAK
3.	Głębia ostrego widzenia, min. 2 ÷ 50 mm	TAK, PODAĆ
4.	Średnica zewnętrzna sondy, max. 3,8 mm	TAK, PODAĆ
5.	Średnica kanału roboczego, min. 1,7 mm	TAK, PODAĆ
6.	Kąty zagięcia końcówki endoskopu w górę/dół, min. 210/130 °
7.	Programowalne przyciski sterujące głowicy endoskopu, min. 4	TAK, PODAĆ
8.	Dostępna funkcja obrotu sondy prawo/lewo 120 °/ 120 °	TAK
9.	Jednostopniowe wodoszczelne złącze bez konieczności zakładania zabezpieczenia przed zalaniem	TAK
	Wymagania pozostałe:
11.	Gwarancja minimum 24 miesiące	TAK, PODAĆ
12.	Czas trwania naprawy gwarancyjnej powoduje przedłużenie okresu gwarancji o pełny okres niesprawności dostarczonego przedmiotu zamówienia.	TAK
13.	Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.	TAK
14.	Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania	TAK
15.	Protokół zdawczo-odbiorczy	TAK
16.	Przeglądy – zgodnie z zaleceniami producenta	TAK
17.	Szkolenie personelu	TAK
18.	Paszport techniczny	TAK
19.	Instrukcja obsługi w wersji elektronicznej i papierowej - przy dostawie sprzętu	TAK
20.	Wykonanie przeglądów serwisowych nieodpłatnych w okresie trwania gwarancji w terminach zgodnych z wymaganiami producenta.	TAK

BRONCHOSKOP ULTRASONOGRAFICZNY (EBUS) - 1 SZTUKA

Producent :…………………………………………………………………………
Typ urządzenia :……………………………………………………………………
Kraj pochodzenia :…………………………………………………………………
Rok produkcji 2022
Lp	FUNKCJA/ PARAMETR	PARAMETR WYMAGANY	PARAMETRY OFEROWANE
	Parametry techniczne
1.	Aparat kompatybilny z oferowanym zestawem	TAK
2	Średnica wziernika max: 6,3 mm	TAK, PODAĆ
3.	Średnica końcówki wziernika max: 6,6 mm	TAK, PODAĆ
4.	Kanał roboczy min.: 2,2 mm	TAK, PODAĆ
5.	Kąty zgięcia G/D: min.: 150 min.: 70 stopni	TAK, PODAĆ
6.	Długość robocza sondy: 600 mm	TAK
7.	Pole widzenia min.: 80°	TAK, PODAĆ
8.	Optyka skośna min.: 20°	TAK, PODAĆ
9.	Głębia ostrości min.: 2-50 mm	TAK, PODAĆ
10.	Pole skanowania ultrasonograficznego min.: 60°	TAK
11.	Zawór ssawny z częścią podłączaną do ssaka odłączany i w pełni rozbieralny w celu lepszej dokładniejszej sterylizacji.	TAK
12.	Częstotliwość skanowania min.: 5/6/7,5/10/12 MHz	TAK
	Wymagania pozostałe:
13.	Gwarancja minimum 24 miesiące	TAK, PODAĆ
14.	Czas trwania naprawy gwarancyjnej powoduje przedłużenie okresu gwarancji o pełny okres niesprawności dostarczonego przedmiotu zamówienia.	TAK
15.	Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.	TAK
16.	Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania	TAK
17.	Protokół zdawczo-odbiorczy	TAK
18.	Przeglądy – zgodnie z zaleceniami producenta	TAK
19.	Szkolenie personelu	TAK
20.	Paszport techniczny	TAK
21.	Instrukcja obsługi w wersji elektronicznej i papierowej - przy dostawie sprzętu	TAK
22.	Wykonanie przeglądów serwisowych nieodpłatnych w okresie trwania gwarancji w terminach zgodnych z wymaganiami producenta.	TAK

ZESTAW DO DIAGNOSTYKI ZMIAN OBWODOWYCH Z WYKORZYSTANIEM MINI SOND USG
 – 2 SZTUKI

Producent :…………………………………………………………………………
Typ urządzenia :……………………………………………………………………
Kraj pochodzenia :…………………………………………………………………
Rok produkcji 2022
Lp	FUNKCJA/ PARAMETR	PARAMETR WYMAGANY	PARAMETRY OFEROWANE
	Parametry techniczne
1	Skanowanie mechaniczne, radialne	TAK
2	Częstotliwość skanowania wysokiej rozdzielczości - 20MHz	TAK
3.	Zakres skanowania mechanicznego 360 stopni	TAK
4.	Średnica końcówki sondy: 1,4 mm	TAK
5.	Długość robocza: 2150 mm	TAK
6.	Współpraca z endoskopem posiadającym kanał roboczy – 1,7 mm	TAK
7.	Możliwa współpraca z prowadnikami biopsyjnymi	TAK
8.	Napęd sondy	TAK
9.	Pełna kompatybilność z oferowanym aparatem USG	TAK
10.	Możliwość zamontowania na wózku endoskopowym	TAK
11.	Tryb pracy: mechaniczny	TAK
	Wymagania pozostałe:
12.	Gwarancja minimum 24 miesiące	TAK, PODAĆ
13.	Czas trwania naprawy gwarancyjnej powoduje przedłużenie okresu gwarancji o pełny okres niesprawności dostarczonego przedmiotu zamówienia.	TAK
14.	Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.	TAK
15.	Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania	TAK
16.	Protokół zdawczo-odbiorczy	TAK
17.	Przeglądy – zgodnie z zaleceniami producenta	TAK
18.	Szkolenie personelu	TAK
19.	Paszport techniczny	TAK
20.	Instrukcja obsługi w wersji elektronicznej i papierowej - przy dostawie sprzętu	TAK
21.	Wykonanie przeglądów serwisowych nieodpłatnych w okresie trwania gwarancji w terminach zgodnych z wymaganiami producenta.	TAK

SYSTEM DO ARCHIWIZACJI I OPISYWANIA BADAŃ ENDOSKOPOWYCH – 1 SZTUKA

Producent :…………………………………………………………………………
Typ urządzenia :……………………………………………………………………
Kraj pochodzenia :…………………………………………………………………
Rok produkcji 2022
Lp	FUNKCJA/ PARAMETR	PARAMETR WYMAGANY	PARAMETRY OFEROWANE
	Parametry techniczne
1.	Pełna kompatybilność z oferowanym systemem	TAK
2	Interfejs programu w języku polskim	TAK
3.	Możliwość konfiguracji poziomu dostępu każdego użytkownika	TAK
4.	Terminarz do prowadzenia zapisów badań	TAK
5.	Pełna elektroniczna informacja o historii pacjenta z możliwością nagrania na nośnik CD/DVD	TAK
6.	Wyszukiwanie pacjentów po polach: PESEL, Nazwisko, Imię, data ur., nr księgi głównej	TAK
7.	Rejestracja obrazów oraz sekwencji wideo sterowanych bezpośrednio z głowicy wideoendoskopu w czasie rzeczywistym	TAK
8.	Automatyczny transfer danych badania oraz pacjenta na monitor zestawu wideoendoskopowego	TAK
9.	Edycja zdjęć oraz obróbka materiału wideo	TAK
10	Możliwość eksportowania oraz importowania zdjęć w znanych formatach: BMP, JPG, PNG	TAK, PODAĆ
11	Możliwość eksportowania oraz importowania filmów w znanych formatach: AVI, MPG2,	TAK, PODAĆ
12	Możliwość nagrywania notatek głosowych	TAK
13	Zaznaczanie na schemacie anatomicznym miejsca zrobienia zdjęcia oraz pobrania wycinków	TAK
14	Kontrola ilości badań wykonanych przez personel oraz endoskop	TAK
15	Tworzenie raportów z badań w oparciu o bloki tekstowe z możliwością: -edycji -wyborem procedur do rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia -Wyborem zdjęć zarejestrowanych podczas badania -wyborem kodów i procedur miedzy innymi: ICD10, ICD9	TAK
16	Możliwość eksportowania raportów w znanych formatach: PDF, TXT	TAK, PODAĆ
17	Tworzenie raportów z badań w oparciu o terminologię MST w języku Polskim	TAK
18	Zestawienie statystyczne rodzajów badań ,ilości schorzeń, liczenie kosztów badań, instytucji kierujących	TAK
19	Obsługa systemu z przycisku na głowicy endoskopu , zrzutu obrazu na urządzenie zewnętrzne	TAK
	Wymagania pozostałe:
20	Gwarancja minimum 24 miesiące	TAK, PODAĆ
21	Czas trwania naprawy gwarancyjnej powoduje przedłużenie okresu gwarancji o pełny okres niesprawności dostarczonego przedmiotu zamówienia.	TAK
22	Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.	TAK
23	Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania	TAK
24	Protokół zdawczo-odbiorczy	TAK
25	Przeglądy – zgodnie z zaleceniami producenta	TAK
26	Szkolenie personelu	TAK
27.	Instrukcja obsługi w wersji elektronicznej i papierowej - przy dostawie sprzętu	TAK

STACJA ROBOCZA DO SYSTEMU – 1 SZTUKA

Producent :…………………………………………………………………………
Typ urządzenia :……………………………………………………………………
Kraj pochodzenia :…………………………………………………………………
Rok produkcji 2022
Lp	FUNKCJA/ PARAMETR	PARAMETR WYMAGANY	PARAMETRY OFEROWANE
	Parametry techniczne
1.	Płyta oparta na min. Chipsecie Intel	TAK
2.	Rejestracja obrazów oraz sekwencji wideo w standardzie HD	TAK
3.	Procesor osiagajacy w teście Passmark CPU Mark min. 10000pkt	TAK
4.	Pamięć RAM: min: 16 GB DDR4	TAK, PODAĆ
5.	Dysk Twardy: min: 240GB SSD NVMe + 1TB HDD SATA	TAK, PODAĆ
6.	Nagrywarka DVD+/ -RW	TAK
7.	Mysz	TAK
8.	Klawiatura	TAK
9.	System operacyjny 64bit komercyjny, z aktywnym wsparciem w języku polskim, umożliwiający bezpośrednie uruchomienie Szpitalnego Systemu Mediqus oraz współpracę z serwerem Active Directory	TAK
10.	Karta do przechwytywania obrazu	TAK
11.	Obudowa typu desktop miniTower lub SFF	TAK
12.	Monitor: ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matową matrycą min 23.8” (16:9), Rozmiar plamki maks. 0,275 mm, Jasność Min 250 cd/m2, Kontrast dynamiczny min. 5 000 000:1, Kąty widzenia (pion/poziom) Min. 178/178 stopni, Czas reakcji matrycy max. 8 ms, Rozdzielczość maksymalna min. 1920 x 1080, System podświetlenia LED, Zużycie energii, Maks. 23W, czuwanie mniej niż 0,5W, Waga bez podstawy maksymalnie 3,60 kg, min. 1x złącze DVI lub VGA(D-sub), 1x złącze DisplayPort lub 1x złącze HDMI,	TAK
13.	Drukarka atramentowa kolorowa z duplexem / Urzadzenie musi być kompatybilne z materiałami eksploatacyjnymi Zamawiajacego	TAK
	Wymagania pozostałe:
14.	Gwarancja minimum 24 miesiące	TAK, PODAĆ
15.	Czas trwania naprawy gwarancyjnej powoduje przedłużenie okresu gwarancji o pełny okres niesprawności dostarczonego przedmiotu zamówienia.	TAK
16.	Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.	TAK
17.	Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania	TAK
18	Protokół zdawczo-odbiorczy	TAK
19.	Szkolenie personelu	TAK
20.	Instrukcja obsługi w wersji elektronicznej i papierowej - przy dostawie sprzętu	TAK

UWAGA:
Wszystkie parametry liczbowe lub zaznaczone słowem „Tak” podane w rubryce „Wymagania” stanowią wymogi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
Oświadczamy, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez konieczności ponoszenia ze strony Zamawiającego dodatkowych kosztów.

……………………………………….
(data; kwalifikowany podpis elektroniczny)

Załącznik nr 1 B do SWZ

WYKAZ WYMAGANYCH PARAMETRÓW / CECH TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH dla PAKIETU NR 2

AUTOMATYCZNA MYJNIA -DEZYNFEKTOR DO ENDOSKOPÓW ELASTYCZNYCH - 1 SZTUKA

Producent :…………………………………………………………………………
Typ urządzenia :……………………………………………………………………
Kraj pochodzenia :…………………………………………………………………
Rok produkcji 2022
Lp	FUNKCJA/ PARAMETR	PARAMETR WYMAGANY	PARAMETRY OFEROWANE
	Parametry techniczne
1.	Urządzenie fabrycznie nowe - nie powystawowe oraz nie demonstracyjne.	TAK
2.	Urządzenie spełniające wymagania wynikające z obowiązującej normy ISO 15883 cz. I i IV wraz deklaracją zgodności CE. Spełnia wymogi europejskiej dyrektywy dotyczącej wyrobów medycznych 93/42/EEC.	TAK
3.	Obudowa myjni wykonana ze stali malowanej proszkowo z elementami wykonanymi ze stali kwasoodpornej.	TAK
4.	Dwie niezależne komory myjące wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na działanie środków myjących i dezynfekcyjnych.	TAK
5.	Pokrywa komory zawierająca uszczelnienie, wyposażona w natryskowe ramię obrotowe.	TAK
6.	Myjnia składająca się z dwóch niezależnie działających sekcji: lewej i prawej, obsługiwanych przy pomocy wspólnego panelu sterowania.	TAK
7.	Otwieranie komory bez używania rąk, za pomocą przycisku nożnego.	TAK
8.	System zamykania komory eliminujący ryzyko ewentualnego przytrzaśnięcia ręki, przy użyciu dwóch odległych od siebie przycisków.	TAK
9.	Karbowane dno komory minimalizujące powierzchnię podparcia endoskopu.	TAK
10.	Wewnątrz komory tuba do umieszczenia części inspekcyjnej endoskopu w sposób uniemożliwiający stykanie się jakiejkolwiek części endoskopu ze sobą.	TAK
11.	Załadunek endoskopów od góry.	TAK
12.	Komora zawiera minimum 7 przyłączy umożliwiających podłączenie każdego kanału endoskopu osobno, wraz z separatorem kanałów.	TAK
13.	Różna kolorystyka każdego z przyłączy w celu ułatwienia jego identyfikacji.	TAK
14.	Mycie i dezynfekcja dwóch endoskopów w niezależnych komorach.	TAK
15.	Możliwość uruchomienia procesu równocześnie w obu komorach lub asynchronicznie.	TAK
16.	Praca w szczelnym systemie zamkniętym z automatycznym procesem mycia i dezynfekcji. Blokada uniemożliwiająca otwarcie pokrywy w czasie trwania procesu.	TAK
17.	Mycie i dezynfekcja wszystkich rodzajów i modeli endoskopów elastycznych, pochodzących od różnych producentów.	TAK
18.	Automatyczna kontrola szczelności endoskopu w przebiegu całego procesu mycia i dezynfekcji.	TAK
19.	Automatyczna kontrola przepływu oraz ciśnienia niezależnie w każdym kanale endoskopu przez cały proces mycia i dezynfekcji.	TAK
20.	Automatyczne rozpoznawanie i wykrywanie zablokowania kanału w trakcie całego procesu.	TAK
21.	Wbudowany, całkowicie niezależny system monitorowania parametrów krytycznych, nadzorujący główny system sterujący (CPU) myjni. / Rozwiązanie, które umożliwia podwójną kontrolę krytycznych parametrów procesu jak czas, temperatura i dozowanie preparatu dezynfekcyjnego.	TAK
22.	Powtarzalny, dokładny pomiar temperatury procesu w tym przez niezależny system kontroli.	TAK
23.	Powtarzalny i dokładny pomiar, kontrolujący osobno ilość jednorazowo dozowanego środka dezynfekcyjnego.	TAK
24.	Wszystkie zdarzenia procesowe związane z nieprawidłowościami można zidentyfikować na podstawie wskazania na wyświetlaczu dotykowym.	TAK
25.	Sygnalizacja dźwiękowa w przypadku wystąpienia nieprawidłowości podłączenia endoskopu.	TAK
26.	Sygnalizacja dźwiękowa w przypadku wystąpienia blokady przepływu w kanale endoskopu.	TAK
27.	Sygnalizacja dźwiękowa w przypadku spadku ciśnienia w jakimkolwiek kanale endoskopu poza ustalony zakres.	TAK
28.	Minimum 6 pomp roztworów roboczych na jedną komorę, niezależnie, osobno dla każdego kanału endoskopowego.	TAK
29.	Komora myjni wyposażona w specjalne podparcie wspomagające rozładunek endoskopu, zapobiegające wtórnej kontaminacji oraz uszkodzeniu instrumentu.	TAK
30.	Mycie i płukanie wodą uzdatnioną, płukanie końcowe wodą zdemineralizowaną lub wodą zmiękczoną.	TAK
31.	Urządzenia dostosowane do środków dezynfekcyjnych na bazie aldehydu glutarowego oraz kwasu nadoctowego.	TAK
32.	Wbudowany system RFiD zabezpieczający przed możliwością podłączenia niewłaściwych środków chemicznych.	TAK
33.	Możliwość zaprogramowania autodezynfekcji termicznej i chemicznej.	TAK
34.	Autodezynfekcja termiczna myjni nie dłuższa niż 90 min., autodezynfekcja chemiczna myjni nie dłuższa niż 30 min.	TAK
35.	Program autodezynfekcji chemicznej dostosowany tylko do środka dezynfekcyjnego na bazie kwasu nadoctowego. Nie dopuszcza się urządzeń umożliwiających przeprowadzenie autodezynfekcji chemicznej z użyciem preparatu na bazie aldehydów.	TAK
36.	Możliwość opóźnionego startu procesu mycia i dezynfekcji endoskopu oraz autodezynfekcji urządzenia.	TAK
37.	Myjnia pracująca wyłącznie na automatycznie dozowanych koncentratach. Nie dopuszcza się myjni pracującej na środkach gotowych do użycia, wielokrotnego stosowania.	TAK
38.	Miejsce na środki w oryginalnych kanistrach wewnątrz myjni, w specjalnej obejmie pozycjonującej kanistry w sposób zapobiegający rozlaniu środków.	TAK
39.	Wewnętrzny wodny filtr bakteryjny 0,2 µm o polu powierzchni min. 2 300 cm2	TAK
40.	Automatyczne przedmuchiwanie kanałów endoskopu.	TAK
41.	Kolorystyczna informacja o aktualnym statusie urządzenia widoczna na pasku wskaźnikowym LED umieszczonym na obudowie myjni lub oświetleniu LED otaczającym przyciski do zamykania komory.	TAK
42.	Możliwość podłączenia myjni-dezynfektora do zintegrowanego systemu komputerowego.	TAK
43.	Wymagana identyfikacja, oznakowanie endoskopów oraz użytkowników w oparciu o system kodów kreskowych.	TAK, PODAĆ
44.	Wbudowany laserowy czytnik kodów kreskowych umożliwiający identyfikację co najmniej 100 użytkowników, 200 endoskopów oraz 50 specjalistów.	TAK
45.	Możliwość wprowadzania do systemu myjni danych identyfikacyjnych procesowanych endoskopów oraz użytkowników.	TAK
46.	Minimum 2 programy mycia i dezynfekcji, maksymalny czas trwania procesu 29 minut.	TAK, PODAĆ
47.	Program w pełni automatycznego mycia z dezynfekcją z użyciem kwasu nadoctowego poniżej 24 min.	TAK
48.	Program w pełni automatycznego mycia z dezynfekcją z użyciem aldehydu glutarowego poniżej 29 min.	TAK
49.	Kolorowy wyświetlacz komunikatów graficznych oraz tekstowych w języku polskim. Przekątna wyświetlacza nie mniejsza niż 7’’.	TAK
50.	Wbudowana drukarka parametrów procesu mycia i dezynfekcji. Na wydruku muszą znajdować się takie informacje jak: / - parametry procesu; / - nr urządzenia; / - nr procesu; / - wybrany program; / - wybrana komora (lewa czy prawa); / - data procesu; / - data oraz godzina rozpoczęcia i zakończenia procesu; / - czas trwania procesu; / - używane kanały.	TAK
52.	Zasilanie elektryczne 220-240V, 50Hz	TAK
53.	Maksymalna moc urządzenia nieprzekraczająca 3,5 kW.	TAK, PODAĆ
54.	Wymiary myjni: / - szerokość (od frontu) maks. 100cm / - wysokość maks. 110cm / - głębokość maks. 80cm	TAK, PODAĆ
55.	Adaptery do endoskopów 3 sztuki	TAK
56.	Zewnętrzny zmiękczacz wody z systemem trójstopniowej filtracji.	TAK
57.	Zewnętrzna stacja uzdatniania wody metodą odwróconej osmozy wraz z systemem filtracji oraz zmiękczania wody.	TAK
58.	Płynny koncentrat do dezynfekcji w myjniach endoskopowych na bazie 11,5% kwasu nadoctowego, skuteczny wobec: B , Tbc , V , F , S w stężeniu 1,3% w czasie 5 min. w temp. 35oC. 3 opakowania à 4,75 l.	TAK
59.	Płynny koncentrat do mycia w myjniach endoskopowych, czas działania: 4-5 min. w temp. 35-40oC. Dozowanie: 5 ml/l. Możliwość zastosowania do manualnego mycia wstępnego oraz mycia w myjce ultradźwiękowej. 3 opakowania à 5 l.	TAK
	Wymagania pozostałe
60.	Gwarancja 24 miesięcy obejmująca wykonanie przeglądów okresowych, / z częstotliwością zgodnie z zaleceniami producenta.	TAK, PODAĆ
61.	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju.	TAK, PODAĆ
62.	Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia) max. 2 dni robocze w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym.	TAK, PODAĆ
63.	Usunięcie usterki w terminie max. do 7 dni, lub 14 dni w przypadku konieczności ściągnięcia części / z zagranicy.	TAK, PODAĆ
64.	Dostępność części zamiennych przez okres co najmniej 10 lat od daty instalacji.	TAK, PODAĆ
65.	Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz ze sprzętem.	TAK
66.	Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi.	TAK
67.	Paszport techniczny	TAK
68.	Wykonanie przeglądów serwisowych nieodpłatnych w okresie trwania gwarancji w terminach zgodnych z wymaganiami producenta.	TAK

SZAFA DO PRZECHOWYWANIA ENDOSKOPÓW – 1 SZTUKA

Producent :…………………………………………………………………………
Typ urządzenia :……………………………………………………………………
Kraj pochodzenia :…………………………………………………………………
Rok produkcji 2022
Lp	FUNKCJA/ PARAMETR	PARAMETR WYMAGANY	PARAMETRY OFEROWANE
	Parametry techniczne
1.	Urządzenie fabrycznie nowe, nie powystawowe.	TAK
2.	Potwierdzenie zgodności urządzenia / z wymaganiami normy EN 16442:2015	TAK
3.	Drzwi przeszklone z blokadą ich otwarcia.	TAK
4.	Możliwość otwarcia drzwi tylko przez upoważniony, autoryzowany personel, zapisany w pamięci urządzenia.	TAK
5.	Blokada drzwi aktywna również / w trakcie spadku zasilania (możliwość awaryjnego manualnego otwarcia).	TAK
6.	Informacja na wyświetlaczu oraz sygnalizacja dźwiękowa w przypadku kiedy drzwi pozostają otwarte dłużej niż czas określony jako maksymalny.	TAK
7.	Na wyświetlaczu kolorystyczna identyfikacja statusu przechowywania każdego endoskopu.	TAK, PODAĆ
8.	Podświetlenie LED każdego uchwytu informujące, na który uchwyt należy powiesić dany endoskop, z którego uchwytu należy zdjąć endoskop.	TAK, PODAĆ
9.	Identyfikacja statusu przechowywania endoskopu poprzez zmianę koloru podświetlenia uchwytu.	TAK
10.	Możliwość podłączenia w szafie / 10 endoskopów różnych producentów, rodzajów i modeli.	TAK
11.	Wymagane przyłącza do kanałów endoskopów wyposażone w filtry powietrza.	TAK, PODAĆ
12.	Endoskopy umieszczane w jednej komorze. Nie dopuszcza się przegrody dzielącej komorę na dwie części.	TAK
13.	Przestrzeń dla każdego przechowywanego endoskopu / 100 mm ± 2 mm.	TAK, PODAĆ
14.	Wieszaki umożliwiające powieszenie endoskopu w pozycji pionowej, w tym najdłuższych kolonoskopów, bez ryzyka dotykania jakąkolwiek częścią endoskopu dna szafy. Nie dopuszcza się rozwiązania ograniczającego swobodny odpływ ewentualnych skroplin na dno szafy.	TAK
15.	Wieszaki składane pod kątem 90o, umożliwiające załadunek i rozładunek poza strefą przechowywania, na wysokości nie większej niż 160 cm.	TAK, PODAĆ
16.	Asynchroniczne suszenie oraz kondycjonowanie endoskopów, niezależnie dla każdego podłączonego endoskopu wskaźnik czasu przechowywania.	TAK
17.	Niezależna kontrola stanu połączenia każdego podłączonego endoskopu.	TAK
18.	Wbudowany dotykowy ekran LCD/PLC o przekątnej minimum 7", / z menu w języku polskim.	TAK, PODAĆ
19.	Na ekranie dostępne informacje o statusie przechowywania / i ewentualnych nieprawidłowościach, alarmach, itp.	TAK
20.	Kontrola stanu wyświetlacza i baterii zasilającej ekran LCD/PLC	TAK
21.	Wbudowany skaner kodów kreskowych służący do identyfikacji użytkowników oraz endoskopów.	TAK
22.	Identyfikacja endoskopów przy użyciu skanera, z możliwością ręcznego wprowadzenie kodów. Możliwość wprowadzenia minimum 900 kodów endoskopów.	TAK, PODAĆ
23.	Identyfikacja użytkowników przy użyciu skanera lub przez ręczne wprowadzenie kodów. Możliwość wprowadzenia minimum 100 użytkowników.	TAK, PODAĆ
24.	Wbudowana drukarka do wydruku parametrów procesu. Wydruk generowany automatycznie po wyjęciu endoskopu.	TAK
25.	Na wydruku takie informacje jak: / Nr urządzenia i procesu, / Kod i model endoskopu, / Osoba, która włożyła endoskop, / Osoba, która wyciągnęła endoskop, / Data i godzina rozpoczęcia / i zakończenia procesu, / Czas trwania poszczególnych etapów procesu, / Liczba alarmów	TAK
26.	System filtracji powietrza w szafie klasy HEPA H13 (wg PN-EN 1822).	TAK
27.	System filtracji powietrza w kanałach endoskopu - filtry w każdym zestawie przyłączeniowym.	TAK
28.	Kontrola stanu filtra – sygnalizacja nieprawidłowości	TAK
29.	Monitorowany proces przechowywania endoskopów. Informacja o statusie przechowywania niezależnie dla każdego endoskopu.	TAK
30.	Wskaźnik postępu procesu suszenia.	TAK
31.	Kontrolowany proces suszenia endoskopów niezależnie dla każdego endoskopu.	TAK
32.	Wskaźnik postępu procesu kondycjonowania.	TAK
33.	Pomiar wilgotności względnej.	TAK
34.	Zabezpieczenie przed nadmiernym ciśnieniem w kanałach endoskopów.	TAK
35.	Możliwość przechowywania endoskopu z utrzymaniem jakości mikrobiologicznej przez co najmniej 72 godz.	TAK, PODAĆ
36.	Badania potwierdzające możliwość przechowywania nawet do 30 dni.	TAK, PODAĆ
37.	W przypadku braku zasilania możliwość przechowywania endoskopu / z utrzymaniem jakości mikrobiologicznej: / - przez co najmniej 1 godz. jeżeli proces przechowywania został przerwany na etapie suszenia lub / - 3 godz. jeżeli proces przechowywania został przerwany na etapie kondycjonowania.	TAK, PODAĆ
38.	Kontrola czasu przechowywania endoskopu. Zgłaszanie alarmów po przekroczeniu zadanego czasu przechowywania.	TAK
39.	Możliwość załadunku i wyładunku kilku endoskopów przy jednokrotnym otwarciu drzwi	TAK
40.	Kontrola i sterowanie obiegiem powietrza w szafie.	TAK
41.	Sterowanie dostarczaniem sprężonego powietrza do każdego endoskopu.	TAK
42.	Sygnalizacja dźwiękowa oraz informacja na wyświetlaczu w przypadku nieprawidłowości/ alarmu .	TAK
43.	Lista kodów alarmowych przechowywana w pamięci urządzenia.	TAK
44.	Koszyk na akcesoria endoskopowe montowany na ścianie, wewnątrz komory szafy.	TAK
45.	Kontrola przeglądów okresowych.	TAK
46.	Wymiary szafy (+/- 20 mm): / Szerokość: 1300 mm / Głębokość: 450 mm / Wysokość: 2070 mm	TAK, PODAĆ
47.	Waga (+/- 10 kg) 200 kg.	TAK, PODAĆ
48.	Ciśnienie sprężonego powietrza zasilającego szafę 2,0 – 8,0 bar.	TAK
49.	Pobór powietrza nie większy niż 100L/ min.	TAK, PODAĆ
50.	Urządzenie zasilane prądem 230V, 50-60 Hz, 2,2A	TAK, PODAĆ
51.	Pobór mocy nie więcej niż 500 W/h.	TAK, PODAĆ
52.	Komunikacja poprzez Ethernet RJ45.	TAK
53.	Adaptery do endoskopów 3 sztuki	TAK
	Wymagania pozostałe
54.	Gwarancja 24 miesięcy obejmująca wykonanie przeglądów okresowych, / z częstotliwością zgodnie z zaleceniami producenta.	TAK, PODAĆ
55.	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju.	TAK, PODAĆ
56.	Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia) max. 2 dni robocze w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym.	TAK, PODAĆ
57.	Usunięcie usterki w terminie max. do 7 dni, lub 14 dni w przypadku konieczności ściągnięcia części z zagranicy.	TAK, PODAĆ
58.	Dostępność części zamiennych przez okres co najmniej 10 lat od daty instalacji.	TAK, PODAĆ
59.	Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz ze sprzętem.	TAK
60.	Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi.	TAK
61.	Paszport techniczny	TAK
62.	Wykonanie przeglądów serwisowych nieodpłatnych w okresie trwania gwarancji w terminach zgodnych z wymaganiami producenta.	TAK

DOSTOSOWANIE PRACOWNI W ZAKRESIE INSTALACJI
NIEZBĘDNEJ DLA MONTAŻU URZĄDZEŃ z poz. 1, 2

1. demontaż ścian działowych z płyt g-k na stelażu stalowym, - 3,5 x 3,0 = 10.50 m2
2. demontaż drzwi z odzyskiem drzwi i ościeżnic, - 2 szt
3. demontaż gniazd niskoprądowych ( IT telefon), - 2 szt
4. wykonanie ścianek działowych z płyt g-k wodoodpornych na stelażu stalowym, 3,8 x 3,0 =11,40 m2
5. wykonanie nowego otworu drzwiowego montażem drzwi z ościeżnicą, 1 szt – otwór 110 x 200 cm
6. zabudowa ścianki z otworem drzwiowym i montażem drzwi z ościeżnicą, 1,20 m x 3,00 m = 3,6 m2 - otwór 110 x 210 cm
7. przebudowa instalacji elektrycznej, - wyłączniki światła, gniazda elektryczne, zasilanie urządzeń – łącznie 10 punktów odbiorowych w tym zasilanie do myjni i szafy oddzielnymi kablami z rozdzielni wraz z zabudową bezpieczników
8. przebudowa instalacji wodnej, - 4 punkty (długość instalacji około 15mb)
9. przebudowa kanalizacji, 4 punkty ( długość instalacji około 20 mb)
10. rozbudowa instalacji gazów medycznych ( sprężone powietrze), - 3 pkt – długość instalacji około 15 mb (rury miedziane z certyfikatem fi 12 – fi 10 mm, gniazda typu AGA)
11. wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno- wywiewnej,
12. montaż klimatyzacji typu Splitt ( jednostka zewnętrzna na dachu budynku),
13. rozbudowa instalacji niskich prądów (IT oraz telefonicznej), gniazda typu RJ14, - 3 pkt
14. przebudowa instalacji oświetlenia,
15. naprawa posadzki po robotach rozbiorowych, ok. 2,0 m2
16. wykonanie ścian w okładzinach wodoodpornych łatwych do zmywania dezynfekcji (wykładzina ściana pracownia bronchoskopii, płytki ceramiczne – pomieszczenie myjni),
17. podłączenie do wody i kanalizacji umywalek, zlewozmywaków, myjni automatycznej, szafy na bronchoskopy,
18. zabudowa stacji uzdatniania wody z odwróconą osmozą i podłączenie do myjni oraz szafy bronchoskopowej,
19. podłączenie szafy do sprężonego powietrza,
20. zabudowa gniazd elektrycznych, IT, telefon,
Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie, w tym w obiektach służby zdrowia tj.: okładziny ścienne, instalacje gazów medycznych.
Wykonawca dokonana stosowych, zgodnych z obowiązującymi przepisami prób szczelności instalacji potwierdzonych stosownym protokołem pozytywnie przeprowadzonej próby szczelności.

UWAGA:
Wszystkie parametry liczbowe lub zaznaczone słowem „Tak” podane w rubryce „Wymagania” stanowią wymogi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
Oświadczamy, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez konieczności ponoszenia ze strony Zamawiającego dodatkowych kosztów.

……………………………………….
(data; kwalifikowany podpis elektroniczny)

Załącznik nr 1 B do SWZ

WYKAZ WYMAGANYCH PARAMETRÓW / CECH TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH dla PAKIETU NR 3

APARAT USG DO OCENY I BIOPSJI ZMIAN OPŁUCNYCH I OBWODOWYCH GUZÓW PŁUCA
 - 1 SZTUKA
Producent :…………………………………………………………………………
Typ urządzenia :……………………………………………………………………
Kraj pochodzenia :…………………………………………………………………
Rok produkcji 2022
Lp	FUNKCJA/ PARAMETR	PARAMETR WYMAGANY	PARAMETRY OFEROWANE
	Parametry techniczne
1	Kliniczny, cyfrowy, aparat ultrasonograficzny klasy Premium z kolorowym Dopplerem.	TAK
2	Przetwornik cyfrowy min. 12-bitowy	TAK, PODAĆ
3	Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej.	TAK
4	Ilość niezależnych aktywnych kanałów cyfrowych min. 4 000 000	TAK, PODAĆ
5	Ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych min. 4	TAK, PODAĆ
7	Dynamika systemu min. 290 dB	TAK, PODAĆ
8	Monitor z matrycą OLED/LCD o wysokiej rozdzielczości bez przeplotu z możliwością pochylania, obrotu i zmiany wysokości względem pulpitu sterowniczego, przekątna ekranu min. 21 cala	TAK, PODAĆ
9	Konsola aparatu ruchoma w dwóch płaszczyznach: góra-dół, lewo-prawo	TAK
10	Uchwyty na głowice umiejscowione po obu stronach konsoli aparatu	TAK
11	Dotykowy, programowalny panel sterujący LCD wbudowany w konsolę, przekątna min. 10 cali	TAK, PODAĆ
12	Zakres częstotliwości pracy min. od 1 MHz do 20 MHz.	TAK, PODAĆ
13	Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop) min. 60 000 obrazów	TAK, PODAĆ
14	Możliwość uzyskania sekwencji Cineloop w trybie 4B tj. 4 niezależnych sekwencji Cineloop jednocześnie na jednym obrazie	TAK
15	Pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode min. 600 s	TAK, PODAĆ
16	Regulacja głębokości pola obrazowania min. 1 - 40 cm	TAK, PODAĆ
17	Ilość ustawień wstępnych (tzw. Presetów) programowanych przez użytkownika min. 70	TAK, PODAĆ
18	Podstawa jezdna z czterema obrotowymi kołami z możliwością blokowania każdego z kół oraz blokadą kierunku jazdy	TAK
	Obrazowanie i tryby pracy
19	Kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów. Min. / B, B + B, 4 B / M / B + M / D / B + D / B + C (Color Doppler) / B + PD (Power Doppler) / 4 B (Color Doppler) / 4 B (Power Doppler) / B + Color + M	TAK
20	Odświeżanie obrazu (Frame Rate) dla trybu B min. 3500 obrazów/s	TAK, PODAĆ
21	Odświeżanie obrazu (Frame Rate) B + kolor (CD) min. 450 obrazów/s	TAK, PODAĆ
22	Obrazowanie harmoniczne min. 10 pasm częstotliwości	TAK, PODAĆ
23	Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD)	TAK
24	Zakres prędkości Dopplera Kolorowego (CD) min.: +/- 4,0 m/s	TAK, PODAĆ
25	Zakres częstotliwość PRF dla Dopplera Kolorowego min.0,5 do 20 kHz	TAK, PODAĆ
26	Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) i Power Doppler Kierunkowy	TAK
27	Obrazowanie w rozszerzonym trybie Color Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów w małych naczyniach	TAK
28	Obrazowanie w trybie Dopplera Pulsacyjnego PWD oraz HPRF PWD (o wysokiej częstotliwości powtarzania)	TAK
29	Zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego (PWD) / (przy zerowym kącie bramki) min.: +/- 6,0 m/s	TAK, PODAĆ
30	Zakres częstotliwość PRF dla Dopplera Pulsacyjnego min.0,1 do 30 kHz	TAK, PODAĆ
31	Regulacja bramki dopplerowskiej w zakresie min. 0,5 mm do 20 mm	TAK, PODAĆ
34	Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej w zakresie min. +/- 30 stopni	TAK, PODAĆ
35	Możliwość korekcji kąta bramki dopplerowskiej w zakresie min. +/- 80 stopni	TAK, PODAĆ
36	Automatyczna korekcja kąta bramki dopplerowskiej za pomocą jednego przycisku w zakresie min. +/- 80 stopni	TAK, PODAĆ
37	Możliwość jednoczesnego (w czasie rzeczywistym) uzyskania dwóch spectrów przepływu z dwóch niezależnych bramek dopplerowskich	TAK
38	Obrazowanie typu „Compound” w układzie wiązek ultradźwięków wysyłanych pod wieloma kątami i z różnymi częstotliwościami (tzw. skrzyżowane ultradźwięki) pracujący jednocześnie z obrazowaniem trapezowym	TAK
39	Liczba wiązek tworzących obraz w obrazowaniu typu „Compound” min. 5	TAK, PODAĆ
40	System obrazowania wyostrzający kontury i redukujący artefakty szumowe – dostępny na wszystkich głowicach	TAK
41	Obrazowanie w trybie Triplex – (B+CD/PD +PWD)	TAK
42	Jednoczesne obrazowanie B + B/CD (Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym	TAK
43	Obrazowanie trapezowe i rombowe na głowicach liniowych	TAK
44	Automatyczna optymalizacja obrazu B, spektrum dopplerowskiego i współczynnika prędkości ultradźwięków za pomocą jednego przycisku	TAK
45	Możliwość zmian map koloru w Color Dopplerze min. 30 map	TAK, PODAĆ
46	Możliwość regulacji wzmocnienia GAIN w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu	TAK
47	Możliwość jednoczesnego (w czasie rzeczywistym) uzyskania spectrum przepływu z dwóch niezależnych bramek dopplerowskich (tzn dual doppler) możliwe kombinacje PW/PW TDI/TDI , PW/TDI	TAK
	System archiwizacji
49	Wewnętrzny system archiwizacji danych (dane pacjenta, obrazy, sekwencje)z dyskiem twardym min. 900 GB	TAK, PODAĆ
50	Zainstalowany moduł DICOM 3.0 umożliwiający zapis i przesyłanie obrazów w standardzie DICOM	TAK
51	Zapis obrazów w formatach: DICOM, JPG, BMP i TIFF oraz pętli obrazowych (AVI) w systemie aparatu z możliwością eksportu na zewnętrzne nośniki typu PenDrvie lub płyty CD/DVD	TAK
52	Możliwość jednoczesnego zapisu obrazu na wewnętrznym dysku HDD i nośniku typu PenDrive oraz wydruku obrazu na printerze. Wszystkie 3 akcje dostępne po naciśnięciu jednego przycisku	TAK
53	Funkcja ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki	TAK
54	Videoprinter czarno-biały	TAK
55	Wbudowane wyjście USB 2.0 do podłączenia nośników typu PenDrive	TAK
56	Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 Mbps	TAK
57	Możliwość podłączenia aparatu do dowolnego komputera PC kablem sieciowych 100 Mbps w celu wysyłania danych (obrazy, raporty)	TAK
	Funkcje
58	Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym min. x35	TAK, PODAĆ
59	Powiększenie obrazu po zamrożeniu min. x20	TAK, PODAĆ
60	Ilość pomiarów możliwych na jednym obrazie min. 10	TAK, PODAĆ
61	Automatyczny obrys spektrum Dopplera oraz przesunięcie linii bazowej i korekcja kąta bramki Dopplerowskiej - dostępne w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu	TAK
62	Raporty z badań z możliwością zapamiętywania raportów w systemie	TAK
63	Pełne oprogramowanie do badań: / Płucnych / Pediatrycznych / Małych narządów / Naczyniowych / Śródoperacyjnych / Brzusznych / Mięśniowo-szkieletowych / Ortopedycznych	TAK
	Głowica Convex
64	Głowica Convex szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy – 1 szt.	TAK, PODAĆ TYP
65	Zakres częstotliwości pracy min. 1,0 – 6,0 MHz.	TAK, PODAĆ
66	Liczba elementów min. 900	TAK, PODAĆ
67	Kąt obrazowania min. 70 stopni	TAK, PODAĆ
68	Obrazowanie harmoniczne min. 10 pasm częstotliwości	TAK, PODAĆ
	Głowica Liniowa
69	Głowica Liniowa szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy – 1 szt.	TAK, PODAĆ TYP
70	Zakres częstotliwości pracy min. 3,0 – 12,0 MHz	TAK, PODAĆ
71	Liczba elementów min. 900	TAK, PODAĆ
72	Szerokość pola skanowania max. 40 mm	TAK, PODAĆ
73	Obrazowanie harmoniczne min. 10 pasm częstotliwości	TAK, PODAĆ
	Głowica Convex z kanałem biopsyjnym
74	Głowica Convex z centralnym kanałem biopsyjnym szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy – 1 szt.	TAK, PODAĆ TYP
75	Zakres częstotliwości pracy min. 1,0 – 5,0 MHz.	TAK, PODAĆ
76	Liczba elementów min. 190	TAK, PODAĆ
77	Kąt obrazowania min. 70 stopni	TAK, PODAĆ
78	Obrazowanie harmoniczne min. 10 pasm częstotliwości	TAK, PODAĆ
	Wymagania pozostałe
79	Okres gwarancyjny minimum 24 miesiące zapewniony przez autoryzowany serwis producenta na cały system (aparat, głowice, printer)	TAK, PODAĆ
80	Wykonanie przeglądów serwisowych nieodpłatnych w okresie trwania gwarancji w terminach zgodnych z wymaganiami producenta.	TAK
81	Serwis na terenie Polski (podać dokładny adres wraz z numerem tel. oraz numerem fax) .	TAK
82	Przyjazd serwisu i naprawa po zgłoszeniu awarii (email, sms, tel.) w okresie gwarancyjnym zostanie wykonana nieodpłatnie w ciągu maksymalnie 24h.	TAK
83	Certyfikat CE na aparat i głowice	TAK
84	Instrukcja obsługi w j. polskim (wersja papierowa i elektroniczna format pliku pdf)	TAK
85	Paszport techniczny	TAK
86	Dostawa, uruchomienie oraz szkolenie personelu przy dostawie	TAK

UWAGA:
Wszystkie parametry liczbowe lub zaznaczone słowem „Tak” podane w rubryce „Wymagania” stanowią wymogi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
Oświadczamy, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez konieczności ponoszenia ze strony Zamawiającego dodatkowych kosztów.

……………………………………….
(data; kwalifikowany podpis elektroniczny)

Załącznik nr 1 B do SWZ
WYKAZ WYMAGANYCH PARAMETRÓW / CECH TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH dla PAKIETU NR 4
WYPOSAŻENIE (MEBLE)
Lp	NAZWA ASORTYMENTU	OPIS ASORTYMENTU	ILOŚĆ SZTUK
		Parametry techniczne
1.	BIURKO KOMPUTEROWE	WYMIARY: wys. 75cm, gł 60cm, szer 140cm, wykonane z płyty wiórowej, laminowanej o grubości 18mm, kolor szary / popiel, ilość drzwiczek 1 szt (zamykane na kluczyk), szuflada 1 szt (zamykana na kluczyk), półka pod klawiaturę, blat pogrubiany 36mm.	1
2.	SZAFKA POD DRUKARKĘ	WYMIARY: wys.50, szer 60 gł 45, wykonana z płyty wiórowej laminowanej o gr 18mm, kolor szary / popiel, otwarta z jedną półką.	1
3.	SZAFA BIUROWA	WYMIARY: szer 90, gł 60, wys 200cm, wykonana z płyty wiórowej laminowanej o gr 18mm, kolor szary / popiel, zamykane na zamek, 5 półek z regulacja wysokości,	1
4.	SZAFA BIUROWA	WYMIARY: szer 60, gł 60, wys 200cm, wykonana z płyty wiórowej laminowanej o gr 18mm, kolor szary / popiel, zamykane na zamek, 5 półek z regulacja wysokości,	1
5.	SZAFKI DOLNE ZESTAW	WYMIARY ZESTAWU : szer. 340, gł 60, wys 85 cm, zestaw szafek stojących wykonanych z płyty wiórowej laminowanej, odpornych na zmywanie, szorowanie, środki dezynfekcyjne, chemikalia, o gr 18mm, kolor szary / popiel oraz zabudowa lodówki podblatowej (lodówka w zestawie), blat szer. 340 o grubości 38 mm / Opis szczegółowy zestawu szafek dolnych: / 1 sztuka szafka szer. 80cm ,gł 60cm, wys 85cm zamykana, 2 półki. / 1 sztuka szafka szer. 60cm, gł 60cm, wys 85cm pod zabudowe lodówki podblatowej z montażem lodówki. / 2 sztuki szafka szer, 40cm, gł 60cm, wys 85cm, zamykana,2 półki. / 2 sztuki szafka szer. 60cm, gł 60cm, wys. 85cm , 4 szuflady ( 1 szuflada dolna wysoka) – pełny wysuw, cichy domyk, obciążenie min. 30kg na szufladę, metalowe boki.	1
6.	SZAFKI WISZĄCE ZESTAW	WYMIARY ZESTAWU: szer. 220 gł 35 wys 60cm, zestaw szafek wiszących zamykanych na kluczyk, wykonanych z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18mm, odpornej na zmywanie, środki dezynfekcyjne, kolor szary / popiel. / Opis szczegółowy zestawu szafek wiszących: / 3 sztuki szafka szer. 60cm, wys 60cm gł 35cm, drzwiczki pełne zamykane na kluczyk, 2 półki. / 1 sztuka szafka szer. 40cm, wys 60cm gł 35cm, drzwiczki pełne zamykane na kluczyk, 2 półki.	1
7.	FOTEL BIUROWY	Siedzisko i oparcie, tapicerka imitacja skóry, siedzisko obrotowe, regulacja wysokości oparcia i siedziska, blokada oparcia, podstawa z kółkami	1

……………………………………….
(data; kwalifikowany podpis elektroniczny)