

DZP.KK.282.5.2021 Sopot, dnia 28.05.2021 roku

**WYJAŚNIENIA TREŚCI**

**SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**PRZETARG NIEOGRANICZONY – ZNAK: 5/PN/21**

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż komory do krioterapii ogólnoustrojowej na potrzeby Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz – Kosko w Sopocie Sp. z o.o. wraz z demontażem i utylizacją istniejącej komory – Znak: 5/PN/21

1. Działając na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U.2019.2019 ze zm.) – Zamawiający – w odpowiedzi na pytania zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców – udziela następujących wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | Treść pytania | **Treść wyjaśnienia udzielonego przez Zamawiającego** |
| 1. | Gdzie w komorze zabiegowej znajdować się ma czujnik temperatury? | Czujnik temperatury powinien znajdować się w suficie lub innym zaproponowanym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Zamawiającego miejscu. |
| 2. | Czy wymagana temperatura -120°C jest temperaturą wewnątrz komory zabiegowej, czy też temperaturą odparowania czynnika? | Temperatura -120°C jest wymagana wewnątrz komory zabiegowej. |
| 3. | Jaka jest dopuszczalna różnica temperatur od wejścia pacjentów do komory zabiegowej do momentu zakończenia zabiegu? | Dopuszczalna różnica temperatur powinna wynosić 3 - 5º C |
| 4. | Jaki czas jest niezbędny do przywrócenia temperatury zabiegowej po wyjściu pacjentów w cyklu zabiegowym? | Czas przywrócenia temperatury zabiegowej po wyjściu pacjentów winien wynosić do 15 min |
| 5. | Jaka jest przewidywana ilość zabiegów w ciągu 60 minut? | Zamawiający przewiduje maksymalnie 3-4 zabiegi w ciągu 60 minut. |

Treść Specyfikacji Warunków Zamówienia na dostawę i montaż komory do krioterapii ogólnoustrojowej na potrzeby Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz – Kosko w Sopocie Sp. z o.o. wraz z demontażem i utylizacją istniejącej komory – Znak: 5/PN/21 - **nie zmienia się.**

**DYREKTOR**

**ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNY**

**Danuta Szkutnik**