Załącznik nr 1k – Pakiet nr 11

| Lp | Nazwa artykułu | Jm/ liczba | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena brutto | Wartość brutto | Opis (Producent/Nazwa oferowanego aparatu, aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kardiotokograf | Szt/3 |  |  |  |  |  |  |

PARAMETRY GRANICZNE i WYMAGALNE

| Lp. | Parametry urządzenia | Wartość wymagana | Potwierdzenie spełnienia warunków (opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| CERTYFIKATY |
| 1 | Wykonawca posiada dokumenty poświadczające dopuszczenie do obrotu oferowanych wyrobów, w tym co najmniej: – deklarację zgodności, – certyfikat CE, – zgłoszenie wyrobu medycznego jeżeli klasa wyrobu na to wskazuje do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub powiadomienie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o wprowadzeniu wyrobu medycznego do używania (ustawa z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. nr 107 poz.679). Na każde żądanie Zamawiającego wykonawca przedstawi aktualne dokumenty dopuszczające oferowany sprzęt do obrotu i używania. | TAK ( dołączyć do oferty) |  |
| 2 | Instrukcje obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej (przekazane w momencie dostawy sprzętu) | TAK |  |
| 3 | Z urządzeniem wykonawca dostarczy paszport techniczny zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (np. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie), kody z aktualnie obowiązującego słownika NFZ (o ile występują) | TAK |  |
| 4 | Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla poszczególnych elementów aparatów. | TAK |  |
| 5 | Możliwość mycia i dezynfekcji poszczególnych elementów aparatów w oparciu o przedstawione przez wykonawcę zalecane preparaty myjące i dezynfekujące. UWAGA – zalecane środki powinny zawierać nazwy związków chemicznych, a nie tylko nazwy handlowe preparatów. | TAK |  |

| Lp. | Parametry techniczne | Wartość wymagana | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymagania podstawowe |
| Kardiotokograf |
| Parametry ogólne |
|  | Przetwornik ultradźwiękowy 1 MHz, wodoszczelny – 1 szt. | TAK |  |
|  | Zakres odczytu dla przetwornika ultradźwiękowego – min. 30-240 bpm | TAK |  |
|  | Natężenie fali ultradźwiękowej dla przetwornika ≤ 1 mW/cm² | Poniżej 1 mW/cm² - 20 pkt powyżej 0 pkt |  |
|  | Możliwość rozbudowy o monitorowanie ciąży bliźniaczej | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o monitorowanie ciąży trojaczej | TAK – 20 pkt Nie 0 pkt |  |
|  | Możliwość wyposażenia w czujnik saturacji krwi rodzącej na palec | TAK |  |
|  | Możliwość wyposażenia w funkcje monitorowania ciśnienia tętniczego krwi rodzącej | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar ciśnienia wewnątrzmacicznego z wykorzystaniem jednorazowego czujnika | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o elektrokardiografie płodu FECG | TAK/Podać |  |
|  | Możliwość rozbudowy o elektrokardiografie matki MECG | TAK/Podać |  |
|  | Dokładność obliczania częstości pracy serca płodu ± 0,25bpm w całym zakresie pomiarowym | TAK/Podać |  |
|  | Zewnętrzny przetwornik Toco, wodoszczelny – 1 szt. | TAK |  |
|  | Funkcja ręcznego i automatycznego zerowania Toco | TAK |  |
|  | Aparat posiada możliwość ustawienia bazowej Toco „0” , „10”, „20” | 3 możliwości 20 pkt mniej – 0 pkt |  |
|  | Możliwość zamocowania przetworników na uchwytach przy aparacie | TAK |  |
|  | Znacznik zdarzeń dla pacjentki | TAK |  |
|  | Funkcja automatycznego wykrywania ruchów płodu i wydruk wykresu aktywności ruchowej płodu | TAK |  |
|  | Znacznik zdarzeń dla personelu z możliwością wyboru opcji wbudowanych | TAK |  |
|  | Alarmy utraty sygnału, wysokiego i niskiego tętna płodu; granice alarmów definiowalne przez użytkownika | TAK |  |
|  | Licznik czasu badania NST | TAK |  |
|  | 3-stopniowy wskaźnik jakości odbieranego sygnału | TAK |  |
|  | Możliwość wprowadzenia do pamięci aparatu daty i czasu oraz danych użytkownika, szpitala, przychodni. | TAK |  |
|  | Rozbudowana baza danych zapisów KTG wraz z kalkulatorem ciąży, danymi pacjentki, ciąży, badania KTG | TAK |  |
|  | Pojedyncza, możliwa do zapamiętania sesja zapisu KTG nie krótsza niż 90 godzin | TAK |  |
|  | Wbudowana drukarka termiczna o wysokiej rozdzielczości z możliwością wydruku na papierze Sonicaid, Philips, GE Corometrics. (papier gładki i wstępnie zadrukowany) | TAK |  |
|  | W aparat KTG wbudowane dwie analizy z interpretacją : przedporodowa oraz śródporodowa stosowana podczas rozpoczętej akcji porodowej | TAK/Podać |  |
|  | Wbudowana automatyczna komputerowa kliniczna analiza przedporodowa monitorowanych danych z wydrukiem raportu | TAK/Podać |  |
|  | Analizowanie przynajmniej 14 parametrów zapisu KTG (min. STV, LTV, wyznaczanie linii bazowej, oznaczanie obszarów wysokiej i niskiej zmienności) | 14 parametrów i więcej 20 pkt mniej 0 pkt |  |
|  | Aparatu wyposażony w podświetlenie drukarki. (umożliwia ocenę wydruku w zaciemnionym pomieszczeniu np. w nocy) | TAK |  |
|  | Drukarka umożliwia zapis ciąży mnogiej na tym samym wykresie, z przesunięciem o 20 bpm, lub na osobnych skalach (dotyczy papieru bez podziałki) | TAK |  |
|  | Dotykowy wyświetlacz LCD o przekątnej ≥8” , umożliwiający podgląd monitorowanych parametrów w formie cyfrowej i graficznej. | Ekran dotykowy 20 pkt inny ekran – 0 pkt |  |
|  | Wyświetlacz LCD ze zmiennym tłem i podświetleniem – w zależności od potrzeb | TAK |  |
|  | Możliwość obsługi ekranu dotykowego w rękawiczkach | TAK |  |
|  | Brak fizycznych przycisków na obudowie – zapewnia dokładną dezynfekcję i utrzymanie w czystości | TAK |  |
|  | Współpraca z cyfrowymi systemami centralnego monitorowania oraz oprogramowaniem komputerowym | TAK |  |
|  | Możliwość współpracy z telemetrią | TAK |  |
|  | Aparat wyposażony w wewnętrzną pamięć z możliwością rozbudowy pojemności | TAK |  |
|  | Aparat wyposażony w 2 porty USB umożliwiające archiwizowanie zapamiętanych badań na pamięć zewnętrzną. | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia fizycznej klawiatury | TAK |  |
|  | Aparat wyposażony w co najmniej jeden port RS232 i jeden port LAN | TAK |  |
|  | Aparat wyposażony w kliniczna przedporodową komputerową analizę zapisu KTG z zawansowaną interpretacją | TAK |  |
|  | Waga nie więcej niż 6 kg | TAK |  |
|  | Wymiary 32 x 23 x 24cm±4 cm | TAK/Podać |  |
| SERWIS I GWARANCJA |
| PARAMETRY | Wartość wymagalna | Potwierdzenie spełnienia-warunki oferowane |
| 1 | Okres gwarancji całego sprzętu | Min. 24 m-ce |  |
| 2 | W okresie trwania gwarancji Wykonawca świadczy w cenie oferty naprawy gwarancyjne sprzętu i przeglądy serwisowe (w częstotliwości i w zakresie zgodnym z wymogami producenta) wraz z koniecznym transportem sprzętu i wymianą części, w tym 1 przegląd w ostatnim miesiącu przed upływem gwarancji | Przez cały okres gwarancji |  |
| 3 | Proszę podać terminy i zakres przeglądów okresowych w okresie gwarancji zalecanych przez producenta | Podać harmonogram |  |
| 4 | Czas usunięcia usterki nie wymagający wymiany części zamiennych w dniach kalendarzowych | Do 2 dni roboczych |  |
| 5 | Czas usunięcia usterki wymagający wymiany części zamiennych w dniach kalendarzowych | Do 14 dni |  |
| 6 | W przypadku gdy czas naprawy przekroczy 3 dni Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt do dostarczenia urządzenia zastępczego takiego samego typu - na czas trwania naprawy | TAK |  |
| 7 | Wszelkie koszty transportu związane z naprawą w okresie gwarancji ponosi Wykonawca | TAK |  |
| 8 | Minimalna liczba napraw powodująca wymianę danego podzespołu na nowy /dopuszczamy 2-krotną naprawę, w przypadku 3 uszkodzenia wymiana podzespołu na nowy/ | TAK |  |
| 9 | Okres zagwarantowania części zamiennych i wyposażenia | 10 lat od daty dostawy |  |
| 10 | Serwis gwarancyjny na terenie Polski - proszę wskazać dla Zamawiającego punkt napraw gwarancyjnych (adres, tel., e-mail) | podać |  |
| 11 | Gwarantowany koszt rocznego, pełnego kontraktu serwisowego ( wartość brutto, waluta PLN), możliwego do zawarcia po upływie okresu gwarancyjnego, wiążący przez okres min 2 lat od upływu gwarancji | podać |  |

Wartość zamówienia netto: 	_______________________________________zł (słownie)

Wartość zamówienia brutto: 	         _______________________________________zł (słownie)

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia).