Załącznik nr 3 do SIWZ

PAKIET 3

| # Przedmiot zamówienia …………………………………………………. Producent: ……………………………………………Typ aparatu……………………………..…… (nazwa, kraj) Rok produkcji: …………….. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP. | WYMAGANE PARAMETRY |  | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA | PUNKTACJA |
| I. | Termocykler do PCR – 1 szt. |  | TAK |  |  |
| 1. | Objętość reakcji PCR z zakresu minimum 10-80µl |  | TAK/Podać |  |  |
| 2. | Bloki grzejne: 1. Trzy, niezależne bloki grzejne, pozwalające na przeprowadzenie trzech różnych reakcji jednocześnie 2. Bloki na płytki 32-studzienkowe o pojemności 0,2 ml 3. Temperatura każdego z bloków oddzielnie programowana 4. Możliwość śledzenia przebiegu reakcji niezależnie dla każdego bloku. 5. Każdy z bloków wyposażony w oddzielną pokrywę 6. Każdy z bloków posiadający 2, niezależne strefy temperaturowe, z możliwością regulacji temperatury przyłączania starterów różnej o przynajmniej 5°C |  | TAK TAK TAK TAK TAK TAK |  |  |
| 3. | Temperatura nastawna w zakresie minimum 1-100°C |  | TAK/Podać |  |  |
| 4. | Dokładność ustawienia temperatury bloku dla temperatur z zakresu 35 - 99°C nie gorsza niż ±0,25°C |  | TAK/Podać |  |  |
| 5. | Jednorodność rozkładu temperatury, osiągana w ciągu 30s od osiągnięcia zadanej temperatury nie gorsza niż ±0,5°C |  | TAK/Podać |  |  |
| 6. | Szybkość grzania nie gorsza niż 6°C/sek |  | TAK/Podać |  |  |
| 7. | Ekran dotykowy: - co najmniej 8” - wyświetlający zaprogramowane i bieżące parametry pracy urządzenia: |  | TAK TAK |  |  |
| 8. | Pamięć urządzenia, pozwalająca na zapamiętanie minimum 800 metod PCR |  | TAK/Podać |  |  |
| 9. | Automatyczny restart programu po przerwie w zasilaniu |  | TAK |  |  |
| 10. | Zabezpieczenie hasłem przed dostępem osób nieuprawnionych |  | TAK |  |  |
| 11. | Funkcja pozwalająca na przesył zapisanych danych do komputera za pomocą wi-fi |  | TAK |  |  |
| 12. |  | Możliwość monitorowania pracy urządzenia przy użyciu dedykowanej aplikacji na telefon | TAK/NIE |  | TAK- 5 pkt. NIE – 0 pkt. |
| 13. |  | Bezpłatny dostęp do „chmury” umożliwiającej przechowywanie danych użytkownika | TAK/NIE |  | TAK- 5 pkt. NIE – 0 pkt. |
| 14. |  | Możliwość doposażenia o: - Blok na płytki 96-cio studzienkowe - Blok mieszczący 2 płytki 96-cio studzienkowe - Blok na płytki 384-studzienkowe - Blok mieszczący 2 płytki 384-studzienkowe | TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE |  | TAK- 3 pkt. NIE – 0 pkt. TAK- 3 pkt. NIE – 0 pkt. TAK- 3 pkt. NIE – 0 pkt. TAK- 3 pkt. NIE – 0 pkt. |
| 15. |  | Port USB | TAK |  |  |
| 16. |  | Zasilanie 230 V / 50-60 Hz | TAK |  |  |
| II. | WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO |  | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | OPISAĆ OFEROWANE WARUNKI |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 m-ce od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo – odbiorczego |  | TAK podać | Podać w miesiącach ……………….. |  |
|  | Serwis świadczony będzie przez |  | podać |  |  |
|  | Forma zgłoszeń: faxem, e-mail, pisemnie |  | podać |  |  |
| Oświadczamy, że oferowany powyżej sprzęt – jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi). …………………………..…..................……..........………………... # podpis i pieczątka imienna osoby/ób upoważnionej/nych do występowania w imieniu wykonawcy |  |  |  |  |  |