Załącznik nr 3 do SIWZ

PAKIET 5

| - Przedmiot zamówienia …………………………………………………. Producent: ……………………………………………Typ aparatu……………………………..…… (nazwa, kraj) Rok produkcji: …………….. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA | PUNKTACJA |
| I. | Termocykler gradientowy | TAK |  |  |
|  | Blok grzejny: - na co najmniej 96 probówek 0,2 ml lub płytki 96-dołkowe | TAK |  |  |
|  | - na co najmniej 71 próbówki 0,5 ml | TAK / NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
|  | - temperatura nastawna w zakresie co najmniej 4-99°C - prędkość grzania co najmniej 3°C/s - prędkość schładzania co najmniej 2°C/s - dokładność kontroli temperatury nie gorsza niż ±0,2°C - równomierność rozkładu temperatury nie gorsza niż ±0,4°C - gradient termiczny nastawny w zakresie co najmniej 30-99°C - rozpiętość gradientu termicznego co najmniej 1-20°C - dokładność nastawy gradientu temperatury nie gorsza niż ±0,5°C | TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK |  |  |
|  | Pokrywa: - automatyczna regulacja dociskania probówek niezależnie od ich pojemności - temperatura regulowana w zakresie co najmniej 37-110°C | TAK TAK |  |  |
|  | Panel sterujący: - klawiatura membranowa - kolorowy wyświetlacz LED | TAK TAK |  |  |
|  | Programowanie graficzne profilu temperaturowego reakcji PCR | TAK |  |  |
|  | Co najmniej 3 tryby temperaturowe ustawiane zależnie od objętości reakcyjnej próbki | TAK / NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Pamięć co najmniej 500 programów | TAK |  |  |
|  | Funkcja stand by | TAK |  |  |
|  | Eksport danych do komputera | TAK |  |  |
|  | Możliwość wysyłania statusów i informacji o zakończonej pracy w formie e-mail | TAK / NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Funkcja samotestowania | TAK |  |  |
|  | Złącze USB | TAK |  |  |
|  | Zabezpieczeniem przed nieautoryzowanym dostępem | TAK / NIE |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Zasilanie 230 V / 50 Hz | TAK |  |  |
|  | Możliwość podłączenia szeregowo dodatkowo co najmniej 2 termocyklerów i sterowania nimi z poziomu tego samego panelu sterującego | TAK / NIE |  | TAK – 15 pkt NIE – 0 pkt |
| II. | WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | OPISAĆ OFEROWANE WARUNKI |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 m-ce od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo – odbiorczego | TAK podać | Podać w miesiącach ……………………. |  |
|  | Serwis gwarancyjny (nazwa i adres firmy) | podać |  |  |
|  | Forma zgłoszeń: fax, e-mail, pisemnie | podać |  |  |
| Oświadczamy, że oferowany powyżej sprzęt – jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi). …………………………..…..................……..........………………... # podpis i pieczątka imienna osoby/ób upoważnionej/nych do występowania w imieniu wykonawcy |  |  |  |  |