Załącznik nr 3 do SIWZ

PAKIET 6

| - Przedmiot zamówienia …………………………………………………. Producent: ……………………………………………Typ aparatu……………………………..…… (nazwa, kraj) Rok produkcji: …………….. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA | PUNKTACJA |
| I. | Termostat blokowy | TAK |  |  |
|  | Temperatura: - nastawna w zakresie co najmniej od 5°C powyżej temperatury otoczenia do 120°C - dokładność regulacji nie gorsza niż ±0,5°C - jednorodność nie gorsza niż ±0,5°C - szybkość grzania co najmniej 5,5°C | TAK TAK TAK TAK |  |  |
|  | Pokrywa transparentna | TAK |  |  |
|  | Timer: - czas nastawny w zakresie co najmniej 1 min – 99 godz. - praca ciągła | TAK TAK |  |  |
|  | Wyświetlacz cyfrowy LED przedstawiający wartości zadane i rzeczywiste: - temperatury - czasu pracy | TAK TAK |  |  |
|  | Zabezpieczenie temperaturowe | TAK / NIE |  | TAK – 15 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Waga max 5 kg | TAK |  | >3,5 kg – 0 pkt ≤3,5 kg - 10 pkt |
|  | Zasilanie 230V / 50 Hz | TAK |  |  |
|  | Blok wymienny umożliwiający inkubację co najmniej 28 probówek o pojemności 5/15 ml | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o bloki umożliwiające inkubację: |  |  |  |
|  | - co najmniej 54 probówek 0,2 ml | TAK / NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
|  | - co najmniej 40 probówek 1,5 ml | TAK / NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
|  | - co najmniej 8 probówek 50 ml | TAK / NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
| II. | WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | OPISAĆ OFEROWANE WARUNKI |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 m-ce od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo – odbiorczego | TAK podać | Podać w miesiącach ……………………. |  |
|  | Serwis gwarancyjny (nazwa i adres firmy) | podać |  |  |
|  | Forma zgłoszeń: fax, e-mail, pisemnie | podać |  |  |
| Oświadczamy, że oferowany powyżej sprzęt – jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi). …………………………..…..................……..........………………... # podpis i pieczątka imienna osoby/ób upoważnionej/nych do występowania w imieniu wykonawcy |  |  |  |  |