Załącznik nr 3 do SIWZ

PAKIET 4

| # Przedmiot zamówienia …………………………………………………. Producent: ……………………………………………Typ aparatu……………………………..…… (nazwa, kraj) Rok produkcji: …………….. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA | PUNKTACJA |
| I | Analityczna wytrząsarka sitowa do oznaczania frakcji, separacji oraz frakcjonowania materiałów sypkich | TAK |  |  |
|  | Kompatybilność z sitami testowymi wymaganymi do analizy farmakopealnej (Farmakopea Polska rozdział 2.9.38) | TAK |  |  |
|  | Masa próbki w zakresie co najmniej 25-2000 g | TAK |  |  |
|  | Kompatybilność z sitami testowymi o wysokości: - 40 mm - 50 mm | TAK TAK |  |  |
|  | Kompatybilność z sitami testowymi o średnicy: - 100 mm - 200 mm | TAK TAK |  |  |
|  | - Inne średnice | TAK/NIE |  | TAK = 1 pkt NIE = 0 pkt |
|  | Napęd wytrząsarki: - Siłownik elektromagnetyczny (brak obrotowych części ulegających eksploatacji) - Trójwymiarowy ruch przesiewowy analizowanego materiału (pion, płaszczyzna, ruch obrotowy) | TAK TAK |  |  |
|  | - Poziom hałasu pracy przy maksymalnym obciążeniu oraz amplitudzie drgań nie więcej niż 95 dB | TAK podać |  | poniżej 75 dB = 5 pkt powyżej 75 dB= 0 pkt |
|  | Cyfrowe programowanie parametrów przesiewania w zakresie co najmniej: - Czas 1-99 min - Amplituda 0,2-3 mm - Interwał 1-99 s | TAK TAK TAK |  |  |
|  | Cyfrowy wyświetlacz parametrów pracy | TAK |  |  |
|  | W zestawie: - Pokrywa sit do przesiewu na sucho - Zbiornik pod sita do przesiewu na sucho | TAK TAK |  |  |
|  | 3) System mocowania sit | TAK opisać |  | na zatrzask=2 pkt dokręcany = 0 pkt |
|  | Rozwiązanie techniczne zabezpieczające przed przegrzaniem urządzenia | TAK opisać |  |  |
|  | Zasilanie 230V/50 Hz | TAK |  |  |
|  | Interfejs umożliwiający podłączenia komputera | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie analityczno-sterujące w zestawie | TAK/NIE |  | TAK=2pkt NIE=0pkt |
|  | Możliwość kalibracji | TAK opisać |  |  |
|  | Maksymalna wysokość stosu sit możliwa do zainstalowania nie mniejsza niż 600 mm | TAK |  |  |
|  | Masa urządzenia nie większa niż 40 kg bez sit | TAK |  |  |
| II. | WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | OPISAĆ OFEROWANE WARUNKI |  |
|  | Okres gwarancji urządzenia min. 24 m-ce. od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo – odbiorczego | TAK podać | Podać w miesiącach ……………………… |  |
|  | Serwis gwarancyjny | Podać nazwę i adres firmy |  |  |
|  | Forma zgłoszeń:, faxem, e-mail, pisemnie | Podać |  |  |
| Oświadczamy, że oferowany powyżej sprzęt – jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi). …………………………..…..................……..........………………... # podpis i pieczątka imienna osoby/ób upoważnionej/nych do występowania w imieniu wykonawcy |  |  |  |  |