Załącznik nr 1i – Pakiet nr 9

| Lp | Nazwa artykułu | Jm/ liczba | Cena netto | Wartość netto |  | Stawka VAT | Cena brutto | Wartość brutto | Opis (Producent/Nazwa oferowanego aparatu, aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pompy infuzyjne | Szt/4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pompy infuzyjne | Szt/12 |  |  |  |  |  |  |  |

PARAMETRY GRANICZNE i WYMAGALNE

| Lp. | Parametry urządzenia | Wartość wymagana | Potwierdzenie spełnienia warunków (opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| CERTYFIKATY |
| 1 | Wykonawca posiada dokumenty poświadczające dopuszczenie do obrotu oferowanych wyrobów, w tym co najmniej: – deklarację zgodności, – certyfikat CE, – zgłoszenie wyrobu medycznego jeżeli klasa wyrobu na to wskazuje do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub powiadomienie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o wprowadzeniu wyrobu medycznego do używania (ustawa z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. nr 107 poz.679). Na każde żądanie Zamawiającego wykonawca przedstawi aktualne dokumenty dopuszczające oferowany sprzęt do obrotu i używania. | TAK ( dołączyć do oferty) |  |
| 2 | Instrukcje obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej (przekazane w momencie dostawy sprzętu) | TAK |  |
| 3 | Z urządzeniem wykonawca dostarczy paszport techniczny zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (np. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie), kody z aktualnie obowiązującego słownika NFZ (o ile występują) | TAK |  |
| 4 | Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla poszczególnych elementów aparatów. | TAK |  |
| 5 | Możliwość mycia i dezynfekcji poszczególnych elementów aparatów w oparciu o przedstawione przez wykonawcę zalecane preparaty myjące i dezynfekujące. UWAGA – zalecane środki powinny zawierać nazwy związków chemicznych, a nie tylko nazwy handlowe preparatów. | TAK |  |

| Lp. | Parametry techniczne | Wartość wymagana | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymagania podstawowe |
| POMPA STRZYKAWKOWA PCA NA STATYWIE– 4 SZTUK |
| Parametry ogólne |
|  | Pompa strzykawkowa sterowana elektronicznie umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi | Tak |  |
|  | Strzykawka mocowana od przodu automatycznie (wersja 1) lub Strzykawka mocowana od przodu manualnie, tj. możliwość zamocowania strzykawki zarówno przy włączonej jak i wyłączonej pompie (wersja 2) | Wersja 1 – 5 pkt. Wersja 2 – 0 pkt. |  |
|  | Możliwość zatrzaskowego mocowania i współpracy ze stacją dokującą (pompa umieszczona w stacji dokującej jest z niej bezpośrednio zasilana) | Tak |  |
|  | Zasilanie przy użyciu zasilacza zewnętrznego lub bezpośrednio z sieci za pomocą kabla | Zasilacz zewnętrzny – 10 pkt. Zasilanie bezpośrednio z sieci – 0 pkt. |  |
|  | Czas pracy z akumulatora wiele godzin przy infuzji 5ml/godz. | Tak - podać |  |
|  | Masa pompy max. 2,4 kg | Najniższa wartość spośród wszystkich ofert – 5 pkt. Inne – 0 pkt. |  |
|  | Możliwość mocowania pompy do rury pionowej, kolumny lub poziomej szyny przy pomocy odłączalnego uchwytu lub uchwytu na stałe wbudowanego w pompę. | Uchwyt odłączalny od pompy – 5 pkt. Uchwyt na stałe wbudowany w pompę – 0 pkt. |  |
|  | Możliwość łączenia pomp w moduły bez użycia stacji dokującej - minimum 3 pompy | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Wymiary 249 x 68 x 152 mm (szer. x wys. x gł.) ±5mm Pompa zajmująca przestrzeń nie większą niż 3 000 cm3 | Najniższa wartość spośród wszystkich ofert – 5 pkt. Inne – 0 pkt. |  |
|  | Podświetlany ekran i przyciski z możliwością regulacji na min. 2 poziomach | Tak, podać |  |
|  | Czytelny wyświetlacz z możliwością wyświetlenia minimum następujących informacji: - nazwa leku, - koncentracja leku, - prędkość infuzji, - podana dawka, - stan naładowania akumulatora, | Tak, podać |  |
|  | Odłączalny uchwyt do przenoszenia zestaw 2 i 3 pomp zasilanych jednym przewodem. | Tak |  |
|  | Dokładność mechaniczna <±0,5% | Tak |  |
|  | Mechanizm blokujący tłok zapobiegający samoczynnemu opróżnianiu strzykawki | Tak |  |
|  | Regulacja jasności i kontrastu ekranu na 9 poziomach | Tak |  |
|  | Możliwość współpracy pomp z system do kontrolowanej podaży insuliny. | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Możliwość programowania parametrów infuzji w jednostkach minimum: ng, µg, mg, IU, kIU, kcal lub mmol, z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu (np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h) | Tak, podać |  |
|  | Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości min. 5, 10, 20 i 50/60 ml różnych typów oraz różnych producentów | Tak, podać |  |
|  | Możliwość pracy ze strzykawkami 2/3ml | Tak – 15 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Zakres prędkości infuzji min. 0,1 do 999,9 ml/h. Prędkość infuzji w zakresie min. 0,1 - 9,99ml/h programowana co min. 0,01ml/godz. | Tak, podać |  |
|  | Zmiana szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu | Tak |  |
|  | Możliwość utworzenia biblioteki leków używanych w infuzjoterapii na min. 100 leków wraz z protokołami infuzji (domyślne przepływy, dawki, prędkości bolusa, stężenia itp.), możliwość wyświetlania nazwy leku i/lub wybranych parametrów infuzji. | Tak - podać |  |
|  | Biblioteka Leków zawierająca 1 200 leków z możliwością podzielenia na min. 30 grup. | Tak - podać |  |
|  | Możliwość zasilania minimum 3 pomp wspólnym przewodem (bez stosowania stacji dokującej) | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Ciągły pomiar ciśnienia w linii - okluzji i rozłączenia linii bez konieczności stosowania specjalnych drenów | Tak |  |
|  | Prezentacja ciągłego pomiaru ciśnienia w linii w formie graficznej | Tak |  |
|  | Ustawianie poziomu ciśnienia okluzji – min. 8 poziomów | Tak, podać |  |
|  | Możliwość podłączenia przewodu łączącego do centrali przywołania personelu | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Menu w języku polskim | Tak |  |
|  | Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) w zakresie min. 0,1- 999,9 ml | Tak, podać |  |
|  | Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1min – 96 godzin | Tak, podać |  |
|  | Tryb przejęcia - automatyczne przejmowanie infuzji przez kolejną pompę natychmiast po zakończeniu infuzji w poprzedniej. Pompy w trakcie pracy muszą być czytelnie oznaczone. np. pompa 1, pompa 2. | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Bolus podawany na żądanie bez konieczności wstrzymywania trwającej infuzji | Tak |  |
|  | Minimum dwa rodzaje bolusa: - ręczny - programowany – ustawienie objętości do podania lub objętości do podania i czasu | Tak |  |
|  | Możliwość opcjonalnego rozszerzenia oprogramowania pompy o tryb TCI | Tak – 15 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Tryb TCI z modelami farmakokinetycznymi dla Propofolu, Remifentanyli i Sufentanylu | Tak – 15 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Możliwość transmisji danych z pompy, możliwość połączenia w sieć z komputerem centralnym samodzielnie lub przez stację dokującą | Tak, podać |  |
|  | Komunikacja pomp umieszczonych w stacji dokującej z komputerem poprzez Ethernet - złącze RJ45. Bez konieczności stosowania dodatkowych kabli np.RS232. | Tak |  |
|  | Opcjonalna możliwość bezprzewodowej komunikacji pomp poza stacją dokującą z komputerem. | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Klawiatura symboliczna | Tak, podać |  |
|  | Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń | Tak |  |
|  | Alarm pustej strzykawki | Tak |  |
|  | Alarm przypominający –zatrzymana infuzja | Tak |  |
|  | Alarm okluzji | Tak |  |
|  | Alarm rozładowanego akumulatora | Tak |  |
|  | Alarm wstępny zbliżającego się rozładowania akumulatora | Tak |  |
|  | Alarm wstępny przed opróżnieniem strzykawki. | Tak |  |
|  | Alarm wstępny przed końcem infuzji. | Tak |  |
|  | Alarm otwartego uchwytu komory strzykawki | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Możliwość rozszerzenia oprogramowania każdej pompy o tryb PCA i PCEA | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Czujnik skoku/spadku ciśnienia w linii - (okluzji i rozłączenia linii) bez konieczności stosowania specjalnych drenów | Tak |  |
|  | W przypadku niewłaściwej dawki 0.1 ml spowodowanej niepoprawnym działaniem urządzenia, pompa wyłączy się automatycznie. | Tak |  |
|  | Zużycie energii - pobór mocy przez jedną pompę maksymalnie 8VA | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| Analgezja kontrolowana przez pacjenta (PCA) |
|  | Możliwość pracy w trybie PCA zarówno pomp strzykawkowych jak objętościowych | Tak |  |
|  | Przycisk pacjenta - PCA może być podłączony do pompy lub stacji dokującej . | Tak |  |
|  | Pompy pracujące w trybie PCA nie wymagają specjalnych jednorazowych akcesoriów poza strzykawkami lub drenami stosowanymi do standardowych infuzji. | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Możliwość przełączania pomiędzy infuzją ciągła a trybem PCA z podłączonym lub nie przyciskiem pacjenta – PCA. | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Możliwość dostosowania treści wyświetlanych na ekranie pompy do wymagań użytkownika. | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Możliwość umocowania pojemnika z lekiem na uchwycie do przenoszenia pompy. | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Parametry podaży bolusa wstępnego mogą być zdefiniowane dla każdego leku indywidualnie w bibliotece leków wprowadzonej do pompy | Tak |  |
|  | Wyświetlanie proporcji pomiędzy bolusami pacjenta podanymi i żądanymi w jako stosunek liczb x/x. | Tak |  |
|  | Wyświetlanie proporcji pomiędzy bolusami pacjenta podanymi i żądanymi w procentach %. | Tak |  |
|  | Wyświetlanie czasu do końca blokady | Najniższa wartość spośród wszystkich ofert – 10 pkt. Inne – 0 pkt. |  |
| Statyw do pomp PCA- 4 SZT |
|  | Stabilna, pięcioramienna podstawa pokryta lakierem proszkowym, przejezdna na kółkach | Tak, podać |  |
|  | Min. 2 kółka z hamulcem. Średnica podstawy: 600 mm (± 50 mm). | Tak, podać |  |
|  | Wysuwany wieszak na płyny infuzyjne – chromowany. | Tak |  |
|  | Min. 2 wieszaki na płyny infuzyjne. | Tak |  |
|  | Wysokość regulowana od 1350 do 2220 mm (± 50 mm). | Tak, Podać |  |
|  | Zabezpieczenie pompy przed przypadkowym zalaniem układów mechaniki i elektroniki, podać stopień ochrony IP – wymagany nie mniej niż IP22* | Tak |  |
| Pompy jednostrzykawkowe w zestawach po 6 na dwóch statywach- 2 komplety |
|  | Pompa strzykawkowa sterowana elektronicznie umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi | Tak |  |
|  | Zasilanie 230V 50 Hz, bezpośrednio z sieci | Tak |  |
|  | Waga pompy gotowej do użycia 2,3 kg | Tak |  |
|  | Stopień ochrony min. IP34 | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Kolorowy wyświetlacz czytelny pod kątem 80 stopni | Tak |  |
|  | Wbudowany uchwyt do mocowania pompy do stojaków infuzyjnych, oraz szyn poziomych | Tak |  |
|  | Wbudowany uchwyt do przenoszenia pompy | Tak |  |
|  | Możliwość łączenia pomp w moduły bez użycia stacji dokującej - 3 pompy na jednym uchwycie. | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Strzykawka mocowana od przodu | Tak |  |
|  | Klawiatura symboliczna | Tak |  |
|  | Menu pompy w języku polskim | Tak |  |
|  | Napęd strzykawki półautomatyczny z zabezpieczeniem przed niekontrolowaną podażą | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Możliwość zatrzaskowego mocowania i współpracy ze stacją dokującą | Tak |  |
|  | Komunikacja pomiędzy pompą a stacja dokującą za pośrednictwem IrDA | Tak |  |
|  | Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości min. 5, 10, 20, 30 i 50/60 ml różnych typów oraz różnych producentów, w tym minimum jednego polskiego | Tak, podać |  |
|  | Praca ze strzykawkami 2/3 ml | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Automatyczne rozpoznawanie objętości strzykawki | Tak |  |
|  | Zakres prędkości infuzji min. 0,1 do 999,9 ml/h | Tak |  |
|  | Prędkość infuzji w zakresie od 0,01 - 999,99ml/h programowana, co 0,01ml/godz. | Tak |  |
|  | Automatyczna kalkulacja prędkości podaży po wprowadzeniu objętości i czasu | Tak |  |
|  | Możliwość programowania parametrów infuzji min. w jednostkach: mg, mcg, ng, IE, mmol,z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu ( np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h) | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Zmiana prędkości podaży bez przerywania infuzji | Tak |  |
|  | System automatycznej redukcji bolusa po alarmie ciśnienia okluzji | Tak |  |
|  | Wstępnie wybierana objętość w zakresie 0,10 - 9999 ml programowana co 0,01 ml | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Wstępnie wybierany czas w zakresie 00h01min - 99h59min | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Prędkość bolusa 1-1800 ml/h programowana co 0,01 ml/h | Tak |  |
|  | Bolus na żądanie | Tak |  |
|  | Bolus programowany z automatyczną kalkulacją prędkości po wprowadzeniu objętości i czasu | Tak |  |
|  | Możliwość podaży bolusa w jednostkach mg, mcg, mmol, mEq oraz jednostkach wagowych | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Tryb stand-by w zakresie od 1 min do 24 godzin z programowaniem co 1 minutę | Tak |  |
|  | Tryb nocny z redukcją intensywności podświetlenia | Tak |  |
|  | Tryb nocny z możliwość włączenia ręcznego lub zaprogramowania automatycznego przełączania | Tak |  |
|  | Możliwość wprowadzenia do pompy biblioteki leków bezpośrednio z komputera, lub zdalnie poprzez sieć szpitalną z centralnego serwera | Tak |  |
|  | Biblioteka zawiera min. 3000 leków, z możliwością podzielenia na 30 kategorii i 15 profili pacjentów | Tak – podać |  |
|  | Każdy lek może występować w 10 stężeniach, oraz być powiązany z limitami miękkimi, z limitami twardymi, jednym z 8 kolorów oraz ciśnieniem okluzji | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Ciśnienie okluzji możliwe do ustawienia na min. 9 poziomach w zakresie od 75mmHg do 900mmHg | Tak |  |
|  | Wskaźnik ciśnienia okluzji stale widoczny na wyświetlaczu pompy | Tak |  |
|  | Wbudowany akumulator litowo - jonowy | Tak |  |
|  | Zasilanie z wbudowanego akumulatora 10 godz. przy przepływie 5 ml/h | Tak |  |
|  | Czas ponownego ładowania max. 4 godz. | Tak |  |
|  | Na wyświetlaczu widoczna informacja o pozostałym czasie pracy akumulatora | Tak |  |
|  | Automatyczne ładowanie akumulatora w pompie podłączonej do zasilania sieciowego | Tak |  |
|  | Pobór mocy < 20 W | Tak |  |
|  | System alarmów wizualnych i dźwiękowych | Tak |  |
|  | Historia pracy dostępna z menu pompy, z możliwością zapisania do 1000 zdarzeń | Tak |  |
| Statyw do mocowania zestawu pomp – 2 szt. |
|  | Statyw jezdny min. do zamocowania 6 pomp infuzyjnych lub do zawieszenia 4 opakowań z płynem | Tak - podać |  |
|  | Konstrukcja - stelaż wykonany ze stali galwanizowanej | Tak |  |
|  | Wysięgnik kroplówki z regulacją wysokości wykonany ze stali kwasoodpornej | Tak |  |
|  | Podstawa wyposażona w koła z tworzywa sztucznego 5 kół, w tym dwa z blokadą | Tak |  |
|  | Regulowany wieszak (1260 - 2200 mm +/-50 mm) | Tak |  |
|  | Zbiorniczek na płyn | Tak, podać |  |
|  | Maksymalne obciążenie do 40 kg | Tak |  |
| SERWIS I GWARANCJA |
| PARAMETRY | Wartość wymagalna | Potwierdzenie spełnienia-warunki oferowane |
| 1 | Okres gwarancji całego sprzętu | Min. 24 m-ce |  |
| 2 | W okresie trwania gwarancji Wykonawca świadczy w cenie oferty naprawy gwarancyjne sprzętu i przeglądy serwisowe (w częstotliwości i w zakresie zgodnym z wymogami producenta) wraz z koniecznym transportem sprzętu i wymianą części, w tym 1 przegląd w ostatnim miesiącu przed upływem gwarancji | Przez cały okres gwarancji |  |
| 3 | Proszę podać terminy i zakres przeglądów okresowych w okresie gwarancji zalecanych przez producenta | Podać harmonogram |  |
| 4 | Czas usunięcia usterki nie wymagający wymiany części zamiennych w dniach kalendarzowych | Do 2 dni roboczych |  |
| 5 | Czas usunięcia usterki wymagający wymiany części zamiennych w dniach kalendarzowych | Do 14 dni |  |
| 6 | W przypadku gdy czas naprawy przekroczy 3 dni Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt do dostarczenia urządzenia zastępczego takiego samego typu - na czas trwania naprawy | TAK |  |
| 7 | Wszelkie koszty transportu związane z naprawą w okresie gwarancji ponosi Wykonawca | TAK |  |
| 8 | Minimalna liczba napraw powodująca wymianę danego podzespołu na nowy /dopuszczamy 2-krotną naprawę, w przypadku 3 uszkodzenia wymiana podzespołu na nowy/ | TAK |  |
| 9 | Okres zagwarantowania części zamiennych i wyposażenia | 10 lat od daty dostawy |  |
| 10 | Serwis gwarancyjny na terenie Polski - proszę wskazać dla Zamawiającego punkt napraw gwarancyjnych (adres, tel., e-mail) | podać |  |
| 11 | Gwarantowany koszt rocznego, pełnego kontraktu serwisowego ( wartość brutto, waluta PLN), możliwego do zawarcia po upływie okresu gwarancyjnego, wiążący przez okres min 2 lat od upływu gwarancji | podać |  |

Wartość zamówienia netto: 	_______________________________________zł (słownie)

Wartość zamówienia brutto: 	         _______________________________________zł (słownie)

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia).