## Pakiet nr 1
"Dostawa lamp operacyjnych sufitowych bezcieniowych podwójnych w technologii LED dla "Poddębickiego Centrum Zdrowia" Sp. z o.o. w Poddębicach" CPV: 33.10.00.00-1, 33.16.70.00-8, 31.52.41.10-9
L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Ilość | Cena netto za szt. | Wartość netto (zł) | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) | Producent | Model/ typ/ Nazwa handlowa/ nr katalogowy produktu/ (wpisać właściwe)
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1. | Lampa operacyjna sufitowa bezcieniowa podwójna w technologii LED | komplet | 3 |  |  | 8%
Razem:
Parametry wymagane przez Zamawiającego: | [7 empty] | Parametry oferowane przez Wykonawcę
1. | Producent | [5 empty] | Podać
2. | Model | [5 empty] | Podać
3. | Typ | [5 empty] | Podać
4. | Aparat nowy, niepowystawowy, nieregenerowany | [5 empty] | Tak
5. | Rok produkcji 2023 r. | [5 empty] | Tak
6. | Certyfikat CE wystawiony z udziałem jednostki notyfikowanej. Zamawiający wymaga dostarczenia certyfikatu przy dostawie. | [5 empty] | Tak
7. | Deklaracja Zgodności. Zamawiający wymaga dostarczenia deklaracji przy dostawie. | [5 empty] | Tak
8. | Urządzenie zgłoszone do URPLWM i PB w Polsce jako wyrób medyczny w klasie co najmniej II a lub posiadający certyfikat WE właściwy dla urządzeń/oprogramowania medycznego w klasie co najmniej II a stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EWG. Zamawiający wymaga dostarczenia przy dostawie. | [5 empty] | Tak
9. | Instrukcja obsługi, użytkowania i konserwacji, w języku polskim, w wesji elektronicznej i papierowej. Zamawiający wymaga dostarczenia przy dostawie. | [5 empty] | Tak
10. | Wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x gł.) (mm) | [5 empty] | Tak, podać w mm
11. | Masa | [5 empty] | Tak, podać
12. | Bezpłatne szkolenie w zakresie obsługi urządzenia dla personelu medycznego. | [5 empty] | Tak
13. | Usługi gwarancyjne świadczone min. w dni robocze, tj. poniedziałek-piątek z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy min. w godzinach 8.00-16.00 | [5 empty] | Tak, podać
14. | W przypadku ujawnienia wady lub usterki sprzętu bądź innych wymaganych czynności serwisowych czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych/ naprawczych nie może być dłuższy niż 48 godzin (w dni robocze poniedziałek – piątek z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach min. 8:00 – 16:00) - rozumiane jako przyjazd serwisu. | [5 empty] | Tak, podać
15. | W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 3 dni robocze Wykonawca zapewni urządzenie zastępcze o parametrach i funkcjonalności nie gorszej niż oferowane w przetargu | [5 empty] | Tak
16. | Bezpłatne przeglądy w okresie gwarancji - wg zaleceń producenta | [5 empty] | Tak
17. | Serwis gwarancyjny na terenie RP (podać adres, numer telefonu i fax.) | [5 empty] | Tak, podać
18. | Serwis pogwarancyjny na terenie RP (podać adres, numer telefonu i fax.) | [5 empty] | Tak, podać
19. | Zagwarantowana dostępność części zamiennych przez co najmniej 10 lat od daty zainstalowania | [5 empty] | Tak
20. | Paszport Techniczny potwierdzający instalację i sprawność urządzenia | [5 empty] | Tak
21. | Wykaz jednostek uprawnionych przez producenta lub dostawcę do prowadzenia serwisu | [5 empty] | Tak, podać
Parametry ogólne | [7 empty] | Parametry oferowane przez Wykonawcę
22. | Dwukopułowa lampa LED operacyjna bezcieniowa mocowana do sufitu. Ramiona wychodzące z jednego zawiesia sufitowego – zawiesie posiadające osłonę zakrywającą płytę stropową i wszystkie przyłącza elektryczne. | [5 empty] | Tak
23. | Źródło światła diody LED – diody nowej generacji białe. Pobór mocy przez kopuły: 55 W dla kopuły głównej i 55 W dla kopuły satelitarnej | [5 empty] | Tak
24. | Regulacja średnicy pola operacyjnego w obu kopułach realizowana jest za pomocą sterylizowanego, wymiennego uchwytu umieszczonego w centralnej części czaszy lampy | [5 empty] | Tak
25. | Średnica kopuły głównej i satelitarnej 65 cm ± 5 cm. | [5 empty] | Tak
26. | Obudowa wykonana z metali lekkich, moduły świetlne osłonięte szybą ze szkła bezpiecznego | [5 empty] | Tak
27. | Obudowy kopuł w kształcie koła w celu minimalizacji zakłóceń przepływu laminarnego. | [5 empty] | Tak
Kopuła główna | [7 empty] | Parametry oferowane przez Wykonawcę
28. | Natężenia oświetlenia w odległości 1m - 160 000 luksów | [5 empty] | Tak
29. | Temperatura barwowa regulowana w zakresie 4000-4400-4800 K. | [5 empty] | Tak
30. | Średnica pola roboczego d10-d50: 28-14 cm | [5 empty] | Tak
31. | Współczynnik odwzorowania barw (Ra) min. 96 | [5 empty] | Tak
32. | Wgłębność oświetlenia 140 cm (regulowana) | [5 empty] | Tak
33. | Kopuła główna wyposażona jest w niesterylizowany uchwyt prętowy zintegrowany z kopułą lampy, wykonany w ten sposób, że pozwala na wsunięcie całej dłoni i jej zaciśnięcie, co umożliwia pewny chwyt podczas przemieszczania lampy oraz łatwe i szybkie ustawienie kopuły niezależnie od jej położenia. Uchwyt otacza min. 75 % obwodu kopuły. | [5 empty] | Tak
34. | Kopuła zamocowana na podwójnym ramieniu o zasięgu 165 cm ± 5 cm. | [5 empty] | Tak
35. | Możliwość obrotu ramienia stałego o min. 360°wokół mocowania głównego | [5 empty] | Tak
36. | Możliwość obrotu ramienia uchylnego wokół przegubu łączącego ramiona o min. 360° | [5 empty] | Tak
37. | Możliwość manewrowania kopułą w trzech prostopadłych osiach | [5 empty] | Tak
38. | Możliwość obrotu o min. 360° na przegubie łączącym kopułę z ramieniem uchylnym | [5 empty] | Tak
39. | Natężenie światła regulowane w zakresie 25÷100% za pomocą dwóch niezależnych paneli umieszczonych na kopule po obu jej stronach. Takie nowatorskie rozwiązanie zapewnia prostotę sterowania bez względu na położenie kopuły. Sterowanie elektroniczne realizowane w 10 stopniach | [5 empty] | Tak
40. | Wyłącznik lampy umieszczony na dwóch niezależnych panelach sterujących zlokalizowanych na kopule po obu jej stronach. | [5 empty] | Tak
41. | Tryb endo – tryb oświetlenia dla potrzeb chirurgii mało inwazyjnej (funkcja oświetlenia endoskopowego - kolor zielony). Funkcja uruchamiana niezależnie z dwóch paneli sterujących umieszczonych na kopule po obu jej stronach. | [5 empty] | Tak
42. | Żywotność układu świetlnego – min 40 000 godzin | [5 empty] | Tak
Kopuła satelitarna | [7 empty] | Parametry oferowane przez Wykonawcę
43. | Natężenie oświetlenia w odległości 1m - 160 000 luksów | [5 empty] | Tak
44. | Temperatura barwowa regulowana w zakresie 4000-4400-4800 K | [5 empty] | Tak
45. | Średnica pola roboczego d10-d50: 28-14 cm | [5 empty] | Tak
46. | Współczynnik odwzorowania barw (Ra) min. 96 | [5 empty] | Tak
47. | Wgłębność oświetlenia 140 cm (regulowana) | [5 empty] | Tak
48. | Kopuła główna wyposażona jest w niesterylizowany uchwyt prętowy zintegrowany z kopułą lampy, wykonany w ten sposób, że pozwala na wsunięcie całej dłoni i jej zaciśnięcie co umożliwia pewny chwyt podczas przemieszczania lampy oraz łatwe i szybkie ustawienie kopuły niezależnie od jej położenia. Uchwyt otacza min. 75 % obwodu kopuły. Kopuła zamocowana na podwójnym ramieniu o zasięgu 170 cm ± 5 cm. | [5 empty] | Tak
49. | Kopuła zamocowana na podwójnym ramieniu o zasięgu 170 cm ± 5 cm. | [5 empty] | Tak
50. | Możliwość obrotu ramienia stałego o min. 360° wokół mocowania głównego | [5 empty] | Tak
51. | Możliwość obrotu o min. 360° na przegubie łączącym kopułę z ramieniem uchylnym. | [5 empty] | Tak
52. | Możliwość manewrowania kopułą w trzech prostopadłych osiach | [5 empty] | Tak
53. | Natężenie światła regulowane w zakresie 25÷100% za pomocą dwóch niezależnych paneli umieszczonych na kopule po obu jej stronach | [5 empty] | Tak
54. | Wyłącznik lampy umieszczony na dwóch niezależnych panelach sterujących zlokalizowanych na kopule po obu jej stronach. | [5 empty] | Tak
55. | Tryb endo – tryb oświetlenia dla potrzeb chirurgii mało inwazyjnej (funkcja oświetlenia endoskopowego - kolor zielony). Funkcja uruchamiana niezależnie z dwóch paneli sterujących umieszczonych na kopule po obu jej stronach. | [5 empty] | Tak
56. | Żywotność układu świetlnego – min 40 000 godzin | [5 empty] | Tak
Informacje stanowiące kryteria oceny ofert, zgodnie z rozdziałem XIX SWZ | [7 empty] | Parametry oferowane przez Wykonawcę
57. | Termin dostawy: do 55 dni | [5 empty] | Termin dostawy 1 - 45 dni - 10 pkt Termin dostawy 46 - 55 dni - 0 pkt Tak, podać
58. | Gwarancja na lampy min. 24 miesiące od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru | [5 empty] | Gwarancja 36 miesięcy - 10 pkt Gwarancja 24 miesiące - 0 pkt Tak, podać
Uwaga: Zgodnie z zapisami w rozdziale XIX SWZ Termin dostawy i Gwarancja stanowią jedno z kryteriów oceny ofert!!! Brak podania terminu dostawy i Gwarancji w Formularzu cenowym oraz parametrach technicznych sprzętu medycznego – Załącznik nr 2 do SWZ będzie skutkować odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający dopuszcza uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych, na podstawie art. 107 ust. 2 uPzp, za wyjątkiem tych które służą potwierdzeniu ocenianych parametrów technicznych.
Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i gotowy do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałymi eksploatacyjnymi).
Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.
Dokument musi być sporządzony, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (dla zachowania formy elektronicznej wystarcza złożenie oferty w postaci elektronicznej i opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym)