## Pakiet nr 1 - formularz cenowy
| Pakiet nr 1 | [7 empty] | nazwa Wykonawcy
Sukcesywna dostawa odczynników do badań immunodiagnostycznych wraz z dzierżawą analizatora na okres 36 miesięcy
Tabela nr 1
L.p. | opis parametrów | Numer katalogowy | Ilość oznaczeń w okresie trwania umowy (36 miesięcy) | Nazwa handlowa produktu | Ilość zestawów niezbędna na cały okres trwania umowy | Cena jednego zestawu netto | VAT | Cena jednego zestawu brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Deklarowana minimalna ilość oznaczeń w okresie umowy
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10 | 11 | 12
1 | przeciwciała anty-Borelia IgM |  | 600 | [7 empty] | 60
2 | przeciwciała anty-Borelia IgG |  | 600 | [7 empty] | 60
3 | awidność przeciwciał IgG Toxoplazma gondii |  | 90 | [7 empty] | 30
4 | parathormon |  | 90 | [7 empty] | 30
5 | przeciwciała IgE |  | 360 | [7 empty] | 60
6 | hormon antymullerowski |  | 1080 | [7 empty] | 30
7 | prokalcytonina |  | 360 | [7 empty] | 60
8 | D-dimer |  | 360 | [7 empty] | 60
9 | Clostridium difficile antygen |  | 180 | [7 empty] | 60
10 | Clostridium difficie toksyny A i B |  | 180 | [7 empty] | 60
Tabela nr 2
Lp. | Nazwa |  |  |  | Producent | Model, typ | Cena dzierżawy 1 m-c netto | Wartość netto dzierżawy za 36 m-cy | VAT % | Wartość brutto dzierżawy 36 m-cy
1 | Dzierżawa analizatora
|  | Nr tabeli | Wartość netto |  | Kwota VAT |  | Wartość brutto
1
2
Razem

## opis parametrów do pakietu nr 1
OPIS ANALIZATORA:
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Lp. | Parametry graniczne | Potwierdzenie spełniania parametru TAK/NIE
1 | Rok produkcji nie starszy niż 2020rok
2 | Wieloparametrowy analizator do zamawianych badań metodą enzymoimmunofluorescencyjną.
3 | Analizator przeznaczony do pracy na stole laboratoryjnym
4 | Stała gotowość aparatu do pracy przez 24 h na dobę, bez przerw powodujących niedostępność analizatora do rutynowej pracy.
5 | Aparat nie wymagający wykonywania czynności startowych (płukanie, wstawianie dodatkowych odczynników takich jak substraty, płyny dekontaminujące i materiałów zużywalnych).
6 | Brak płynów płuczących i odczynników dodatkowych koniecznych do rutynowej obsługi aparatu
7 | Minimum 12 miejsc pomiarowych.
8 | Aparat bezigłowy - wykluczenie możliwości kontaminacji próbki (przeniesienia oznaczanego składnika pomiędzy próbkami) i zakażenia personelu (jednorazowe zestawy testowe dla jednego pacjenta).
9 | Kompletne zestawy odczynników (zestawy testowe, kalibratory i kontrole wchodzące w skład zestawu).
10 | Zestawy odczynników, których otwarcie nie skraca terminu ważności opisanego na zestawie odczynnikowym.
11 | Krzywa kalibracyjna przechowywana w pamięci aparatu, a rekalibracja wykonywana nie częściej niż co dwa tygodnie.
12 | Nieodpłatne podłączenie analizatora do LIS ESKULAP
13 | W czasie trwania umowy bezpłatny przegląd serwisowy analizatora co najmniej 1 raz w roku.
14 | Analizator pracujący w systemie monotestów. Możliwość wykonywania badań pojedynczych i w serii.
15 | Dołączona do oferty deklaracja zgodności CE.

## Pakiet nr 2-formularz cenow
| Pakiet nr 2 | [7 empty] | nazwa Wykonawcy
Sukcesywna dostawa pasków do moczu i testów do analityki ogólnej wraz z dzierżawą i serwisem czytnika pasków na 36 miesięcy
Tabela nr 1
L.p. | Parametr | Numer | Ilość oznaczeń w okresie trwania umowy | Nazwa handlowa produktu | Ilość zestawów niezbędna na cały okres trwania umowy | Cena jednego zestawu netto | VAT | Cena jednego zestawu brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Deklarowana minimalna ilość oznaczeń w okresie umowy | `
|  | katalogowy | (36 m-cy)
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10 | 11 | 12
1 | Paski dziesięcioparametrowe do analizy moczu 1 op. 100 pasków |  | 300000 30.000 | [7 empty] | 100
2 | Paski jedenastoparametrowe umożliwiające pomiar kwasu askorbinowego 1 op. 100 pasków |  | 2000 | [7 empty] | 100
3 | Mocz kontrolny ciekły poziom N i P |  | 6 kompletów | [7 empty] | 1komplet
4 | Kalprotektyna - test kasetkowy |  | 150 | [7 empty] | 10
5 | FOB - test kasetkowy. Czułość - 40 ng/ml |  | 360 | [7 empty] | 25
6 | Test jednostopniowy zanurzeniowy 10 parametrowy do jednoczesnego wykrywania środków uzależniających i ich metabolitów w moczu.Brak wpływu ciężaru właściwego (1,000-1,037)i pH (5 - 9) na wynik testu, metodyka zawierająca listę substancji z którymi nie występują reakcje krzyżowe |  | 150 | [7 empty] | 20
7 | Helicobacter pylori antygen w kale - test kasetkowy |  | 360 | [7 empty] | 25
Tabela nr 2
Lp. | Nazwa |  |  |  | Producent | Cena dzierżawy 1 m-c netto | Wartość netto dzierżawy za 36 m-ce | VAT % | Wartość brutto dzierżawy 36 m-ce
1 | Dzierżawa czytnika pasków do moczu wraz z czytnikiem kodów.
|  | Nr tabeli | Wartość netto |  | Kwota VAT |  | Wartość brutto
1
2
Razem

## opis parametrów do pakietu nr 2
CZYTNIK PASKÓW DO MOCZU – PARAMETRY TECHNICZNE
Lp. | Parametry graniczne | Potwierdzenie spełniania parametru TAK/NIE | Opis parametru
1 | Rok produkcji czytnika nie starszy niż 2020rok
2 | Obsługa czytnika za pomocą kolowego wyświetlacza dotykowego
3 | Wydajność minimum 700 pasków/godz.
4 | Metoda pomiaru czytnika - fotometr reflektancyjny z CCD i LED.
5 | Automatyczny odczyt barwy moczu
6 | Czytnik dostarczony z czytnikiem kodów kreskowych
7 | Pamięć wyników: min. 3000 pacjentów
8 | Wbudowana drukarka termiczna.
9 | Zamknięty pojemnik na zużyte paski, z sygnalizacją jego przepełnienia
10 | Kalibracja za pomocą rutynowych pasków używanych do pomiaru parametrów moczu
11 | Możliwość dostosowania czułości odczytu pasków, niezależnie dla każdego zakresu pomiarowego/progu danego testu.
12 | Flagowanie wyników patologicznych.
13 | Paski wyposażone w pole kompensujące barwę moczu.
14 | Ciekły mocz kontrolny tego samego producenta co czytnik i paski. Fiolka o pojemności minimum 15 ml z zakraplaczem.
15 | Instalacja i podłaczenie do sieci LIS na koszt Wykonawcy,
16 | Dołączone do oferty dokumenty w języku polskim potwierdzające spełnianie wymagań.
17 | Dołączona do oferty deklaracja zgodności CE.

## Pakiet nr 3- formularz cenowy
PAKIET nr 3
nazwa Wykonawcy
Dostawa testów do kompletnej diagnostyki zakażeń mykoplazmatycznych dróg moczowo-płciowych 700 oznaczeń na 36 miesięcy
Lp. | Parametr | Numer katalogowy | Ilość oznaczeń w okresie trwania umowy 36 miesięcy | Nazwa handlowa produktu | Ilość zestawów niezbędna na cały okres trwania umowy | Cena jednego zestawu netto | VAT | Cena jednego zestawu brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Deklarowana minimalna ilość oznaczeń w okresie umowy
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10 | 11 | 12
1 | Test do kompletnej diagnostyki zakażeń mykoplazmatycznych dróg moczowo-płciowych |  | 700 | [7 empty] | 25
WARUNKI DODATKOWE BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE
1 | Dostarczyć karty charakterystki substancji niebezpiecznych (lub oświadczenie o braku wymogu ich posiadania) w formie wydruku lub elektronicznej wraz z pierwszą dostawą odczynników
2 | Jeden zestaw musi umożliwiać hodowlę, identyfikację, ocenę ilościową oraz lekowrażliwość zakażeń mykoplazmatycznych
3 | Test musi umożliwić ocenę ilościową oraz oznaczenie wrażliwości na nie mniej niż 6 antybiotyków metodą stężeń granicznych ( Lewofloksyna,Moksyflocyna, Erytromycyna, Tetracyklina, Telitromycyna, Klarytromycyna)
4 | Test umożliwia oznaczenie wrażliwości na tetracyklinę, klarytromycynę,erytromycynę lewofloksynę, moksyflocynę przy użyciu min. 2 stężeń.
5 | Możliwość przechowywania materiału w bulionie transportowym do 48 godzin w temperaturze lodówki
6 | Możliwość przechowywania materiału w bulionie transportowym do 5 godzin w temperaturze pokojowej.
7 | Test zawiera wybiórczy bulion transportowy hamujący wzrost bakterii Gram+ i Gram- oraz bulion ureazowo-argininowy z indykatorem zmiany pH.
8 | Inkubacja testów w temperaturze 37st. C do 48 godzin.
9 | Trwałość odczynników min 6 mies. (w temp. 2-8 st.Celsjusza)
10 | Niespełnienie któregokolwiek z powyższych wymagań oraz warunków granicznych lub brak jakiegokolwiek z wymaganych dokumentów spowoduje odrzucenie oferty.
Wartość netto pakietu ..................(słownie...............................................................................................)
Wartość brutto pakietu .................(słownie..............................................................................................)