Załącznik nr 1.2 do SWZ

SP ZOZ/DZ/331/2023

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Szczegółowy Opis Przedmiotu zamówienia (SOPZ)

Pakiet 2 Zestaw laparoskopowy 4K

| L.p. | WYMAGANE FUNKCJE I PARAMETRY | Wymaganie / wartość / warunek graniczny | Parametr oferowany (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | INFOMACJE OGÓLNE |  |  |
|  | Producent. | podać |  |
|  | Typ/model | podać |  |
|  | Klasa wyrobu medycznego | podać |  |
|  | Urządzenie nowe, nieużywane, po instalacji gotowe do użycia zgodnie z jego przeznaczeniem | TAK |  |
|  | Komunikacja w języku polskim | TAK |  |
| II. | PARAMETRY TECHNICZNE - ŹRÓDŁO ŚWIATŁA |  |  |
|  | Technologia LED (zimne źródło światła) | TAK |  |
|  | Gwarantowana żywotność min 30 000 godzin pracy | TAK, podać |  |
|  | Strumień świetlny odpowiadający mocy źródła Xenon min. 350 W | TAK, podać |  |
|  | Wyjście światła / strumień świetlny min. 1800 lumenów. | TAK, podać |  |
|  | Temperatura barowa :5.500-8.500 K nominalna | TAK, podać |  |
|  | Wskaźnik oddawania barw min. 60 CRI | TAK, podać |  |
|  | Automatyczna regulacja strumienia świetlnego, zsynchronizowana szerokość impulsu z modulacją strumienia świetlnego | TAK |  |
|  | Głowica obrotowa światłowodu do podłączenia światłowodów różnych producentów typu: ACMI, STANDARD, STORZ, WOLF, OLYMPUS | TAK, podać |  |
|  | Przycisk źródła światła ON/STANDBY ( gotowy do użycia w <1 sek). | TAK |  |
| III. | PARAMETRY TECHNICZNE - STEROWNIK KAMERY 4 K |  |  |
|  | Rozdzielczość sterownika kamery 4K UHD min.3840x 2160 px | TAK, podać |  |
|  | Przycisk balansu bieli na urządzeniu | TAK |  |
|  | Odbicie lustrzane obrazu lub obrót obrazu | TAK, podać |  |
|  | Zastosowany typ części CF, odporne na defibrylację | TAK |  |
|  | Wyjście wideo min. 2 x Display Port1.2, 4 x 3G-SDI, 2 x DVI-D | TAK, podać |  |
|  | Wejście wideo 1 x DVI-D | TAK |  |
|  | Funkcja Picture in Picture (PiP) | TAK |  |
|  | Funkcja streamingu na żywo obrazu z kamery za pomocą wbudowanego modułu WI-FI | TAK |  |
|  | Gniazda sterujące pozwalające na sterowanie konsolą za pomocą przełącznika nożnego lub urządzenia zewnętrznego oraz sterowanie przez zespół sterujący kamery urządzeniami zewnętrznymi za pomocą przycisków na głowicy kamery. | TAK |  |
|  | 1x audio IN, 1x audio OUT | TAK |  |
|  | 2x gniazdo USB 2.0, 2x gniazdo USB 3.0 | TAK |  |
|  | Złącze Ethernet- izolowane 10/100MB/s | TAK |  |
|  | Złącze wyrównywania potencjałów POAG. | TAK |  |
|  | 2 gniazda USB z przodu konsoli do podłączenia dysku zewnętrznego oraz iPADA | TAK |  |
|  | Złącze tabletu sterującego | TAK |  |
|  | Częstotliwość odświeżania 59,94 Hz | TAK |  |
|  | Predefiniowanie ustawień preferencji operatorów oraz predefiniowanie ustawień procedur medycznych , możliwość dowolnej zmiany ustawień w obrębie procedur oraz operatorów | TAK |  |
|  | Skala wzmocnienia obrazu min. 4 – stopniowa. | TAK, podać |  |
|  | Możliwość wyświetlania na ekranie endoskopowym parametrów pracy ustawionych i aktualnych urządzeń takich jak insuflator , pompa oraz ikony nagrywania filmów, licznik zrobionych zdjęć. | TAK |  |
|  | Sterownik obsługujący obrazowanie NIR (ICG) | TAK |  |
| IV. | PARAMETRY TECHNICZNE - ARCHIWIZATOR MEDYCZNY |  |  |
|  | Wewnętrzna archiwizacja danych z możliwością podania danych operatora, placówki, rodzaju zabiegu i danych pacjenta . | TAK |  |
|  | Sterowanie z głowicy kamery oraz tabletu sterującego | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania adnotacji do zdjęć po zakończeniu zabiegu. | TAK |  |
|  | Możliwość przechowywania zabiegów na dysku urządzenia z możliwością wielokrotnego nagrania oraz z możliwością każdorazowego wyboru plików do archiwizacji. | TAK |  |
| V. | PARAMETRY TECHNICZNE - TABLET STERUJĄCY Z OPROGRAMOWANIEM STERUJĄCYM |  |  |
|  | Menu urządzenia i oprogramowania sterującego w języku polskim. | TAK |  |
|  | Możliwość śródoperacyjnej zmiany parametrów z poziomu tabletu: funkcje przycisków głowicy kamery, jasność, zoom, ustawienia kolorów, kontrast, okno automatycznej ekspozycji, balans bieli. | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia listy zabiegów wraz z ustawieniami dla każdego zabiegu takimi jak :jasność, zoom, wzmocnienie, ustawienia gamy kolorów, okno autowykrywania, kontrast, ustawienie źródła światła | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia profili chirurgów z parametrami charakterystycznymi jak: indywidualne ustawienia przycisków na głowicy kamery, jakość nagrywanych filmów i zdjęć, przypisanie chirurgowi zabiegów z określonymi ustawieniami zabiegu. | TAK |  |
|  | Przekątna ekranu min. 10 cali, rozdzielczość min. 1920x1200px. | TAK, podać |  |
| VI. | PARAMETRY TECHNICZNE - GŁOWICA KAMERY JEDNOPRZETWORNIKOWA (1 sztuka) |  |  |
|  | 1 przetwornik CMOS |  |  |
|  | Głowica kamery o rozdzielczości 4KUHD 3840x 2160 pikseli , skanowanie progresywne. |  |  |
|  | Gwarancja autoklawowalności głowicy kamery 7 lat . Obudowa głowicy wykonana z tytanu , autoklawowalna i wodoodporna, klasa ochronności typu CF. | TAK |  |
|  | Dwa programowalne przyciski głowicy kamery. | TAK |  |
|  | 15 programowalnych funkcji. | TAK |  |
|  | Urządzenie typu CF , z możliwością stosowania w pobliżu mięśnia sercowego. | TAK |  |
| VII. | PARAMETRY TECHNICZNE - Optyki laparoskopowe 10 mm z pojemnikami do sterylizacji - 2 sztuki |  |  |
|  | Optyka laparoskopowa w technologii 4K , średnica 10mm, długość 330 mm, kąt patrzenia 30 stopni, autoklawowalna | TAK |  |
| VIII. | PARAMETRY TECHNICZNE - Optyki laparoskopowe 10 mm z pojemnikami do sterylizacji - 1 sztuka |  |  |
|  | Optyka laparoskopowa w technologii 4K , średnica 10mm, długość 330 mm, kąt patrzenia 0 stopni, autoklawowalna | TAK |  |
| IX. | PARAMETRY TECHNICZNE - Światłowód do optyk laparoskopowych- 3 sztuki |  |  |
|  | Przeźroczysta osłona , wymiary 5mm/ 270 cm. | TAK |  |
| X. | PARAMETRY TECHNICZNE - Monitor medyczny endoskopowy 4K 31,5 cala |  |  |
|  | Rozmiar monitora min. 31,5 cala | TAK, podać |  |
|  | Podświetlenie LED | TAK |  |
|  | Format obrazu 16:9 | TAK |  |
|  | Eliminacja migotania obrazu na wszystkich poziomach jasności | TAK |  |
|  | Matryca IPS w ochronnym szkle – przyklejone szkło ochronne, zapobiegające możliwości zaparowania monitora w wilgotnych warunkach | TAK |  |
|  | Ochrona przeciwpyłowa i wodoodporność | TAK |  |
|  | Rozdzielczość ekranu 3840x 2160 px. | TAK |  |
|  | Funkcja PIP ( obraz w obrazie ), PBP( obraz przy obrazie ), odbicie lustrzane i funkcja rotacji obrazu. | TAK |  |
|  | Kąt widzenia 178 stopni poziomo i pionowo. | TAK |  |
|  | Jasność 800cd/m2 | TAK |  |
|  | Współczynnik kontrastu 100:1 | TAK |  |
|  | Sterowanie za pomocą dodatkowej klawiatury z włącznikiem. | TAK |  |
| XI. | PARAMETRY TECHNICZNE - Insuflator- 1 sztuka |  |  |
|  | Sterowanie za pomocą dotykowego wyświetlacza , menu w języku polskim. | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia dwutlenku węgla z instalacji niskociśnieniowej lub z butli. | TAK |  |
|  | Zakres regulacji ciśnienia min.1-30 mmHg co 1mmHg | TAK |  |
|  | Wbudowane programy tematyczne High Flow | TAK |  |
|  | Z przepływem do min.40L/min. oraz Bariatryczny z przepływem do min.50L/min. | TAK |  |
|  | Informacja wizualna i dźwiękowa informująca o zatkaniu układu przepływu gazu. | TAK |  |
|  | Możliwość zaprogramowania parametrów startowych dla każdego z trybów | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia początkowej insuflacji w trybie igła Veressa | TAK |  |
|  | Możliwość podgrzewania dwutlenku węgla | TAK |  |
|  | Wskaźnik numeryczny wartości bieżącej ciśnienia gazu insuflacji po stronie pacjenta. | TAK |  |
|  | Wskaźnik numeryczny wartości bieżącej przepływu gazu. | TAK |  |
|  | Wskaźnik zadanej wartości ciśnienia gazu po stronie pacjenta i przepływu gazu. | TAK |  |
|  | Możliwość stosowania drenów jedno i wielorazowych zarówno z podgrzewaniem jak i bez podgrzewania. | TAK |  |
|  | Informacja graficzna min. 4 stopniowa o ciśnieniu CO2 w butli. | TAK |  |
|  | Czujnik zanieczyszczenia gazu. | TAK |  |
|  | Przewód CO2 niskociśnieniowy do ściany o dł . min 3 m | TAK, podać |  |
|  | Dreny wielorazowe do insufatora z podgrzewaniem, autoklawowalne – 2 szt. | TAK |  |
| XII. | PARAMETRY TECHNICZNE - Pompa laparoskopowa ssąco- płucząca – 1 sztuka |  |  |
|  | Płukanie w oparciu o moduł pompy rolkowej. | TAK |  |
|  | Odsysanie realizowane na zasadzie pompy podciśnieniowej | TAK |  |
|  | System zabezpieczający : automatyczne wyłączenie silnika pompy po przekroczeniu limitu ciśnienia. | TAK |  |
|  | Zasilanie 100-240 V/50/60Hz | TAK |  |
|  | Maksymalne ciśnienie 450mmHg | TAK |  |
|  | Maksymalny przepływ 2,0 l/min. | TAK |  |
|  | Dreny autoklawowalne do pompy laparoskopowej wielorazowe - 2szt. | TAK |  |
|  | Dren z filtrem do pompy laparoskopowej ( próżnia)- 2 szt. | TAK |  |
| XIII. | PARAMETRY TECHNICZNE - System do odsysania dymu w zabiegach laparoskopowych i w zabiegach na otwarto |  |  |
|  | Automatyczne uruchamianie urządzenia po włączeniu diatermii. | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia przewodów o min. 3 średnicach | TAK, podać |  |
|  | Wskaźnik zużycia filtra. | TAK |  |
|  | 3 stopniowa regulacja mocy. | TAK |  |
|  | Wyposażenie: filtr- 2 szt., zestaw drenów do laparoskopii- 10 szt., zestaw drenów do zabiegów na otwarto- 10 szt. | TAK |  |
| XIV. | PARAMETRY TECHNICZNE - Wózek endoskopowy z uchwytem na butlę |  |  |
|  | Wózek jezdny, wyposażony w 4 koła antystatyczne z blokadą. Koła wyposażone w nakładki zapobiegające najechaniu na przewody. | TAK |  |
|  | Min. 5 półek w tym jedna wysuwana i jedna z szufladą, możliwość regulacji wysokości. | TAK, podać |  |
|  | Uchwyt na głowicę kamery, płyny infuzyjne, na butlę z gazem | TAK |  |
|  | Centralne montowane ruchome ramię obrotowe z dwoma przegubami i możliwością ustawienia monitora w różnych pozycjach oraz wysokościach, dostosowane do montowania monitorów min. 31-32 cale. | TAK, podać |  |
|  | Centralny kabel zasilający wózek wyposażony w kabel dodatkowego uziemienia. | TAK |  |
|  | Nośność półek min. 20 kg | TAK, podać |  |
|  | Ukryta listwa zasilająca z kablami indywidualnymi do zasilania urządzeń oraz kablami uziemienia min. 6 szt każdego. | TAK |  |
| XV. | POZOSTAŁE |  |  |
|  | Aktualne deklaracje zgodności oraz stosowne certyfikaty CE (jeżeli przedmiot zamówienia należy do grupy wyrobów medycznych innych, niż klasa I) lub inne dokumenty potwierdzające, że oferowane urządzenie medyczne jest dopuszczone do obrotu i używania | TAK, dostarczyć wraz z umową |  |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim do wszystkich urządzeń – dostarczone wraz z dostawą w postaci wydrukowanej i elektronicznej, zakres drukowanych instrukcji do uzgodnienia z Zamawiającym | TAK, dostarczyć najpóźniej z dostawą |  |
|  | W okresie gwarancyjnym wykonywanie bezpłatnych przeglądów zgodnie z wymaganiami/zaleceniami producenta | TAK |  |
|  | Minimum 1 szkolenie personelu obsługującego urządzenie w siedzibie Zamawiającego (do 10 osób) | TAK, podać ilość szkoleń |  |

UWAGA:

- Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

- Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści.

- Brak niniejszego załącznika w ofercie spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z SWZ.

- Brak uzupełniania danych przez wykonawcę w poszczególnych wierszach kolumny nr 4 "Parametr oferowany" ww. tabeli, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia, co spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z SWZ.

- Wykonawca oświadcza, że dostarczony zamawiającemu przedmiot zamówienia spełniać będzie właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

- Załącznik ten nie podlega uzupełnieniu w trybie art. 128 Ustawy.

Dokument należy wypełnić i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym

lub podpisem osobistym.
Zamawiający zaleca przed podpisaniem zapisanie dokumentu w formacie PDF.