Gdańsk, dnia 15.04.2021 r.

**Do uczestników postępowania**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **Dostawa sprzętu laboratoryjnego ujętego w 4 pakietach.**

**nr postępowania: GUM2021 ZP0032**

Gdański Uniwersytet Medyczny zawiadamia, iż udziela wyjaśnień zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy pzp.

**Dotyczy Pakietu 3.**

**Pytanie 1:** Ze względu na szczególną sytuację związaną z panującą pandemią koronawirusa Covid19 prosimy wydłużenie terminu realizacji o 2 tygodnie (tj. do 98 dni). Urządzenie (autoklaw) jest produkowany pod indywidualne wymagania klienta (SWZ) i jego szeroki łańcuch dostaw jest szczególnie dotknięty panującą sytuacją.

**Odpowiedz:** Zmawiający wydłuża termin dostawy urządzenia do 98 dni.

**Pytanie 2:** Czy przeglądy serwisowe wymagane w okresie gwarancji należy liczyć w sposób:

a) 1 przegląd/6miesięcy gwarancji?

b) czy w zakresie przeglądu serwisowego należy liczyć także koszt materiałów eksploatacyjnych? czy tylko koszt samego przeglądu (bez materiałów)?

**Odpowiedz:** Zamawiający dokonuje modyfikacji pakietu 3.

**Pytanie 3:** zal. 3 - I/pkt.3 - Czy Zamawiający dopuści ramę konstrukcji wykonaną ze węglowej stali malowej antykorozyjnie?

**Odpowiedz:** Zamawiający dopuszcza ramę konstrukcji wykonaną ze węglowej stali malowej antykorozyjnie.

**Pytanie 4:** zal. 3 - I/pkt.10/6 - Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie w postaci wbudowanej karty pamięci o pojemności ok. 20 000 cykli jako rozwiązanie równoważne do portu USB (na panelu frontowym)? Taka pojemność karty pozwoli na archiwizację cykli w dowolnych odstępach czasu (co rok, 2, 3 lata).

**Odpowiedz:** Zamawiający dopuszcza wbudowaną kartę pamięci o pojemności ok. 20 000 cykli jako rozwiązanie równoważne do portu USB.

**Pytanie 5:** zal. 3 - I/pkt.10/7 - Prosimy o wykreślenie tego zapisu – dotyczy urządzenia przelotowego (dwudrzwiowego).

**Odpowiedz:** Zamawiający dokonał takiej zmiany w dniu 14.04.2021.

**Pytanie 6:** zal. 3 - I/pkt.11/4 - Prosimy o wykreślenie tego zapisu – użytkownik nie może konfigurować parametrami programów testowych.

**Odpowiedz:** Zamawiający dokonał takiej zmiany w dniu 14.04.2021.

**Pytanie 7:** zal. 3 - I/pkt.11/19 - Prosimy o wykreślenie tego zapisu – dotyczy urządzeń z automatycznym zamykaniem drzwi.

**Odpowiedz:** Zamawiający nie odnajduje pkt. I/pkt.11/19 w opisie przedmiotu zamówienia – pakiet 3.

**Pytanie 8:** Z tyłu autoklawu (SMS) istnieje rozprowadzenie wody (zawór odcinający do autoklawu i przyłącza wody do myjki i kostkarki), które uniemożliwia dosunięcie nowego autoklawu do ściany. Czy Zamawiający:

a) pozostawia takie rozwiązanie z tym, że nowy autoklaw będzie bardziej wystawał na pomieszczenie

b) Zamawiający sam zmodyfikuje to przyłącze wody – umożliwiając przysuniecie nowego autoklawu do ściany

c) Zamawiający wymaga by modyfikacja przyłącza wody była po stronie Wykonawcy.

**Odpowiedz:** Zamawiający zmodyfikuje przyłącze wody we własnym zakresie umożliwiając przysunięcie nowego autoklawu do ściany.

**Pytanie 9:** Prosimy o zmianę zapisu w paragrafie 5 pkt. 5 projektu umowy „ wymianę sprzętu na nowy” na wymianę części, podzespołu”. Ze względu na odbiory i rejestrację sterylizatora parowego (konkretnego numeru fabrycznego) w Urzędzie Dozoru Technicznego niemożliwym jest jego wymiana na nowy lub procedura jest bardzo długa i związana również z zamówieniem nowego urządzenia u producenta, czasem oczekiwania, jego dostawą i ponowną rejestracją w UDT.

**Odpowiedz:** Zamawiający dokonuje modyfikacji projektu umowy w zakresie pakietu 3.

**Pytanie 10:** Prosimy o załączenie „Załącznika nr 1 Umowy” : *„Serwis gwarancyjny świadczony będzie przez Firmę - zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy”* – o którym mowa w paragrafie 5 pkt 12 projektu umowy ( Załącznik nr 4 do SIWZ).

**Odpowiedz:** Załącznikiem nr 1 do umowy, będzie załącznik z oferty złożonej przez Wykonawcę (załącznik nr 3 do SWZ pakiet 3 - parametry z opisem z wypełnionym punktem warunki serwisu gwarancyjnego. Załącznik nr 3 pakiet 3 Wykonawca wypełnia i składa wraz z ofertą.

**Dotyczy Pakietu 4.**

**Pytanie 11:** Czy dopuszczona zostanie komora o wadze 178 kg zamiast 150 i czy wysokości komory roboczej 595 zamiast 600 mm.

**Odpowiedz:** Zamawiający dokonuje modyfikacji pakietu 4.

 *Kanclerz*

 */-/*

 *Marek Langowski*

*Sprawę prowadzi: Joanna Laskowska*